## Zalącznik nr 1 do SWZ
|  | FORMULARZ OFERTOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
TABELA I
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość badań na okres 36 miesięcy (z uwzglenieniem kontroli) | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań na okres 36 miesięcy- zaokrąglić do pełnych op. | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent, numer katalogowy lub nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ODCZYNNIKI
1 | CINtec PLUS Cytology (E6H4 + 274-11 AC3) CEUS EXPO | 200 testów
2 | CINtec anti-p16 Histology (E6H4) | 150 testów
3 | anti-CD34 (QBEnd/10) | 150 testów
4 | anti-CD45 (LCA) (RP2/18) | 450 testów
5 | anti-CD68 (KP-1) | 150 testów
6 | anti-Cytokeratin 20 (SP33) | 150 testów
7 | anti-Cytokeratin 7 (SP52) | 150 testów
8 | anti-ER (SP1) | 300 testów
9 | anti-Ki-67 (30-9) | 600 testów
10 | anti-MART-1/melan A (A103) | 300 testów
11 | anti-PR (1E2) | 300 testów
12 | anti-PSA (polyclonal) | 450 testów
13 | anti-Synaptophysin (SP11) | 600 testów
14 | anti-Basal Cell Cocktail (34BE12+p63) | 150 testów
15 | anti-Chromogranin A (LK2H10) | 600 testów
16 | anti-Melanoma Triple Cocktail (HMB45+A103+T311) | 150 testów
17 | anti-P63 (4A4) | 600 testów
18 | anti-Pan Keratin (AE1/AE3 & PCK26) | 300 testów
19 | anti-CD31 (JC70) | 150 testów
20 | anti-CD56 (MRQ-42) | 150 testów
21 | anti-Calcitonin (polyclonal) | 300 testów
22 | anti-Cytokeratin 19 (A53-B/A2.26) | 300 testów
23 | anti-Human Chorionic Gonadotropin (polyclonal) | 450 testów
24 | anti-Placental Alkaline Phosphatase (NB10) | 150 testów
25 | anti-alpha-Fetoprotein (AFP) (polyclonal) | 450 testów
26 | anti-p504s (SP116) Rabbit Monoclonal PAb | 150 testów
MATERIAŁY EKSPOLOATACYJNE*
RAZEM
Do kalkulacji wymagane są pełne opakowania uwzględniające termin ważności odczynników. (min. 9 miesięcy na odczynniki)
*Uwaga: należy podać wszystkie materiały zużywalne i eksploatacyjne zabezpieczające prawidłową pracę systemu i wydanie wyniku
TABELA II
Lp. | Dzierżawa aparatu i sprzętu wymaganego w realizacji badań | Cena dzierżawy za 1 m-c netto | Wartość dzierżawy za okres 36 m-cy netto | Stawka VAT | Wartość dzierżawy za okres 36 m-cy brutto
1
RAZEM
| Wartość oferty netto ( Wartość netto tabela nr I + Wartość dzierżawy netto tabela nr II) = |  |  | 0
| Wartość oferty brutto ( Wartość brutto tabela nr I + Wartość dzierżawy brutto tabela nr II) = |  |  | 0
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”

## Parametry graniczne
Załącznik nr 1 do SWZ
PARAMETRY GRANICZNE AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU DO BADAŃ I BARWIEŃ IMMUNOHISTOCHEMICZNYCH I ODCZYNNIKÓW:
Nazwa aparatu:
Producent:
Rok produkcji:
Lp. | Warunki graniczne | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu
I. PARAMETRY OGÓLNE
1 | System zapewniający automatyczny proces barwienia od deparafinizacji do podbarwienia tła na pokładzie jednego aparatu
2 | System umożliwiający wykonywanie barwienia metodami immunohistochemicznymi (IHC) oraz hybrydyzacji in situ (ISH)
3 | Czas pełnego cyklu pojedynczego barwienia immunohistochemicznego wynosi 2,5-3 godziny
4 | Czas pełnego cyklu pojedynczego barwienia metodami hybrydyzacji in situ wynosi 6 godzin
5 | System posiadający 20 miejsc na barwione preparaty, z niezależnym sterowaniem temperaturą dla każdej pozycji
6 | System posiadający 25-pozycyjny rotor na odczynniki
7 | System pozwalający na oznaczenie od 1 do 17 różnych przeciwciał w jednym cyklu pracy
8 | System bezigłowy, eliminujący ryzyko kontaminacji próbki
9 | System stosujący bezksylenową technikę przeprowadzania preparatów
10 | System dozujący jednolitą ilość odczynnika – 100 μl dla każdego oznaczenia, niezależnie od wielkości badanego materiału i umiejscowienia na szkiełku, bez konieczności programowania miejsca
11 | Odczynniki barwiące wprowadzane za pomocą kodów kreskowych lub chipów, co eliminuje błędy występujące podczas manualnego wprowadzania danych
12 | System zabezpiecza tkankę przed wysychaniem na każdym etapie barwienia, bez konieczności stosowania dodatkowych nakładek na szkiełka
13 | Moduł płynów aparatu zawierający siedem butelek z płynami, niezbędnymi do poszczególnych etapów barwienia, w których poziom płynów kontrolowany jest za pomocą czujników
14 | Wyposażenie w system zasilania awaryjnego umożliwiający bezpieczne zakończenie pracy
15 | Otwarty system, dający możliwość wyboru własnego rodzaju przeciwciał używanych do barwienia
II. WYMAGANIA DODATKOWE
1 | Paszporty techniczne
2 | Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa),oraz w wersji elektronicznej w języku polskim min. 1 szt. Dostarczone z urządzeniami
3 | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów.
4 | W cenie przeglądy, naprawa i stały nadzór techniczny w całym okresie trwania umowy dzierżawy, zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu i napraw zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia
5 | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji.
6 | Czas naprawy max 7 dni roboczych. W przypadku braku możliwości naprawy w wyznaczonym terminie Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem dostarczy urządzenie o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w terminie max 8 dniu roboczym od zgłoszenia awarii.
9 | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem.
III. ODCZYNNIKI DO DIAGNOSTYKI I ZESTAWY DETEKCJI
1 | Posiadają znak CE IVD
2 | Gotowe do użycia, nie wymagają rozcieńczenia
3 | Mono- i poliklonalne, mysie i królicze
4 | Pakowane w hermetycznie zamkniętych, bezpiecznych dyspenserach
5 | Wygodne do przechowywania
6 | Oznakowane kodem kreskowym
7 | Na każdym opakowaniu podana data ważności
8 | Materiał: skrawki parafinowe, mrożaki, rozmazy, cytospiny
9 | Przechowywanie i transport w temperaturze 2-8°C
10 | Oparty o technologię multimerową
Lp. | PARAMETRY OCENIANE SYSTEMU BARWIĄCEGO | Punktacja
1. | System posiada opcję zaprogramowania barwienia „na noc” | TAK - 5 pkt
NIE - 0 pkt
2. | System z możliwością zdalnej obsługi serwisowej wpięcie urządzenia do sieci szpitalnej oraz uzgodnienie zdalnego dostępu urządzenia dla serwisu uzgodnione z dzialem IT zamawiającego | Tak - 10 pkt
Nie - 0 pkt
3. | System identyfikujący preparaty za pomocą kodów kreskowych | Tak - 10 pkt
Nie - 0 pkt
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”