Nr sprawy 18ZAPspzoz2023      																Mogilno, 04.01.2023r.

Wykonawcy,

którzy złożyli pytania

WYJAŚNIENIA

ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dot. zapytania ofertowego nr 18ZAPspzoz2023 – Dostawa probówek do próżniowego pobierania krwi

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytania dotyczące zapytania ofertowego informujemy:

1.Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego:

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie wymogu podania nr katalogowych w celu ułatwienia identyfikacji wyrobów i uniknięcia pomyłek przy składaniu zamówień.

Ad. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wymogu podania nr katalogowych.

2. Dotyczy §2 ust. 5 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o poprawienie omyłki pisarskiej w numeracji ustępów:

„Za dostawę towaru uznaje się dostawę zrealizowaną zgodnie z ust. 3 i potwierdzoną przez osobę, o której mowa w ust. 7.”

Ad. Zamawiający wyraża zgodę

3. Dotyczy § 2 ust. 9 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o poprawienie omyłki pisarskiej w numeracji ustępów:

„W przypadku niezrealizowania zamówienia w terminie, o którym mowa w ust. 4 lub w ilości niezgodnej ze złożonym zamówieniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego u innego Wykonawcy w ilości i asortymencie nie zrealizowanej w terminie dostawy.”

Ad. Zamawiający wyraża zgodę

4. Dotyczy §4 ust. 1 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie zapisów dotyczących terminu płatności poprzez określenie go na 60 dni.

W umowie wynosi on 60 dni, a na platformie trzeba zaakceptować 30 dni.

Ad. Zamawiający utrzymuje termin płatności 60 dni .

5. Dotyczy §4 ust. 1 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wysyłanie faktur w formacie pdf na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego.

Ad.Taka możliwość jest przewidziana i mówi o niej § 4 ust. 3.

6. Dotyczy §4 ust. 2 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wystawiania faktur zbiorczych w zamian za fakturowanie po każdej dostawie częściowej.

Ad. Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu wystawiania faktur zbiorczych w zamian za fakturowanie po każdej dostawie częściowej.

7. Dotyczy §8 ust. 3 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na naliczanie kary umownej od wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Ad. Zamawiający nie wyraża zgody

8. Dotyczy Formularza ofertowego dla Pakietu 1, poz. 3 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie probówek do koagulologii o terminie ważności nie krótszym niż 3 miesiące.

Ad. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie probówek do koagulologii o terminie ważności nie krótszym niż 3 miesiące.

9. Dotyczy Formularza ofertowego dla Pakietu 1, poz. 6 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł bezpiecznych, wykonanych w technologii cienkościennej?

Ad. Tak. Zamawiający wymaga zaoferowania igieł bezpiecznych, wykonanych w technologii cienkościennej.

10. Dotyczy Formularza ofertowego dla Pakietu 1, poz. 11 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania nakłuwaczy pochodzących od tego samego producenta co pozostałe elementy systemu pobierania krwi w pakiecie 1?

Ad. Tak. Zamawiający wymaga zaoferowania nakłuwaczy pochodzących od tego samego producenta co pozostałe elementy systemu pobierania krwi w pakiecie 1.

11. Dotyczy Formularza ofertowego dla Pakietu 2 – PARAMETRY – Lp.5:

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej, opisując termin ważności dla probówek do koagulologii?

Probówki do koagulologii nie zostały wyspecyfikowane w Pakiecie 2., lecz w pakiecie 1.

Ad. Tak. Zaszła pomyłka.

1. Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania probówek w poz. 3 o konstrukcji podwójnej ścianki, z naniesionym na etykiecie wskaźnikiem pobrania.

Ad. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie probówek w poz. 3 o konstrukcji podwójnej ścianki, z naniesionym na etykiecie wskaźnikiem pobrania.

2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 3 probówek do koagulologii na 1,8 ml krwi, w probówce występuje 0,2 ml płynnego odczynnika cytrynianiu sodu (zgodnie z wymaganiami proporcji krew: odczynnik dla probówek koagulologicznych 9:1) co łącznie daje pojemność 2 ml. Probówki koagulologiczne wszystkich producentów systemów próżniowych skonstruowane są na tej samej zasadzie i proporcji objętości krwi do odczynnika.

Ad. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w poz. 3 probówek do koagulologii na 1,8 ml krwi.

3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 8 igieł motylkowych cienkościennych, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Ad. Zamawiający dopuszcza w poz. 8 igły motylkowe cienkościenne.

4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 11 nakłuwaczy do pobierania krwi z piętki noworodków, sterylnych pakowanych po 50 szt/op

Ad. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w poz. 11 nakłuwaczy do pobierania krwi z piętki noworodków, sterylnych pakowanych po 50 szt/op

5. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie probówek z korkiem zakręcanym, zmniejszającym powstawania efektu aerozolowego tym samym bezpieczniejszego dla użytkowania.

Ad.  Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie probówek z korkiem zakręcanym, zmniejszającym powstawania efektu aerozolowego.

6. Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia oferty wyłączanie na pakiet 1, jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody prosimy o możliwość zaoferowania w pakiecie nr 2 probówek do OB. na 1,5 ml, metoda logarytmiczna przy jednoczesnym zaoferowaniu, zamiast pipet, statywu 1 szt, kompatybilnego z oferowanymi probówkami do OB.

Ad.  Zamawiający  wyraża zgodę na możliwość złożenia oferty wyłączanie na pakiet 1.

7. Zwracamy się z prośbą o zaoferowanie elementów systemu zamkniętego z datą ważności min. 7 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego. Data ważności nie ulega skróceniu po otwarciu najmniejszego opakowania handlowego

Ad.  Zamawiający  wyraża zgodę na możliwość zaoferowania elementów systemu zamkniętego z datą ważności min. 7 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego.

8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki probówki, czy też uchwytu, lub igły itp.).

Ad. Zamawiający dopuszcza podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku.

Dotyczy Pakietu 1, Opisu przedmiotu zamówienia

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 3 probówki do parametrów krzepnięcia ze wskaźnikiem pobrania na etykiecie probówki, spełniającej pozostałe wymagania opisu.

Ad. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 3 probówki do parametrów krzepnięcia ze wskaźnikiem pobrania na etykiecie probówki, spełniającej pozostałe wymagania opisu.

2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 6 igieł systemowych bez zabezpieczeń przeciwzakłuciowych oraz w poz. 9 uchwytów jednorazowego użytku wyposażonych w zabezpieczenia przeciwzakłuciowe. Taki zestaw – igła systemowa + uchwyt z zabezpieczeniem jest funkcjonalnie identyczny z wymaganym w opisie zestawem – igła z zabezpieczeniem + uchwyt.

Ad. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 6 igieł systemowych bez zabezpieczeń przeciwzakłuciowych oraz w poz. 9 uchwytów jednorazowego użytku wyposażonych w zabezpieczenia przeciwzakłuciowe.

3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 8 igły motylkowej bezpiecznej o ściance standardowej,  6/10 23G z wężykiem 170-190 mm i zaworkiem.

Ad. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 8 igły motylkowej bezpiecznej o ściance standardowej,  6/10 23G z wężykiem 170-190 mm i zaworkiem.

4. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 8 igły motylkowej o ściance standardowej, bezpiecznej, z mechanizmem chowania igły aktywowanym gdy igła znajduje się w naczyniu pacjenta 6/10 23G z wężykiem 170-190 mm i zaworkiem, pochodzącej od innego producenta niż pozostały asortyment.

Ad. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 8 igły motylkowej o ściance standardowej, bezpiecznej, z mechanizmem chowania igły aktywowanym gdy igła znajduje się w naczyniu pacjenta 6/10 23G z wężykiem 170-190 mm i zaworkiem, pochodzącej od innego producenta niż pozostały asortyment.

5. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 11 nakłuwaczy pochodzących od innego producenta niż pozostały asortyment, ewentualnie o wyłączenie tej pozycji z pakietu, jako nie będącej częścią systemu zamkniętego pobierania krwi.

Ad.  Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 11 nakłuwaczy pochodzących od innego producenta niż pozostały asortyment, i nie wyłączy  tej pozycji z pakietu.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno Technicznych

Jarosław Głowacki

/podpis na oryginale/

Otrzymują:

- wszyscy uczestnicy

- a/a