## Kardiomonitory
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZMIANA 1
DOSTAWA KARDIOMONITORÓW- szt 9
WRAZ Z CENTRALĄ MONITORUJĄCĄ- szt 1
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
Załącznik nr 2 do SWZ
Lp | Parametr / Warunek | Wymagania graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane
(podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje urządzenia)
Opis jednostki
1. | Wykonawca/Producent | Podać
2. | Nazwa-model/typ | Podać
3. | Kraj pochodzenia | Podać
4. | Rok produkcji - fabrycznie nowe 2022r. | TAK / Podać
5. | Stanowisko monitorowania zainstalowane składające się z: - jednostki głównej kardiomonitora - odłączonego modułu transportowego Moduły pomiarowe jedno lub wieloparametrowe z możliwością zmiennego wykorzystania we wszystkich opisanych kardiomonitorach. Wszystkie elementy i kardiomonitory muszą posiadać wszelkie niezbędne dopuszczenia do użytkowaniaw placówkach służby zdrowia dla urządzeń medycznych. Zasilanie, komunikacje oraz przesyłanie danych pomiarowych z modułów pomiarowych do monitora realizowane wyłącznie poprzez styki elektryczne | TAK
6. | Konstrukcja zapobiegająca wchłanianiu kurzu i rozprzestrzenieniu się infekcji, bez wbudowanych wiatraków/wentylatorów. Chłodzenie kardiomonitora konwekcyjne | TAK
7. | Konstrukcja kardiomonitora łatwa o czyszcenia kroploszczelna (min. IP21), odporna na środki dezynfekcyjne | TAK
8. | Możliwość wykorzystania odłączonego elementu kardiomonitora jako monitora transportowego z funkcjami pomiaru i alarmów co najmniej EKG, oddechu, tętna, saturacji, ciśnienia krwi nieinwazyjnego oraz inwazyjnego | TAK
9. | Element/moduł transportowy wyposażony w zasilanie akumulatorowe na min. 5 godzin | TAK, podać
10. | Element/ moduł transportowy wyposażony w wyświetlacz o przekątnej min. 6" z obsuługą gestów oraz autoamtyczną rotacją ekranu | TAK, podać
11. | Element/ moduł transportowy wyposażony w system alarmów, pamięć pomiarów i danych demograficznych pacjenta oraz trendów z min. 48 godzin | TAK
12. | Wysoka odporność modułu transportowego na zabrudzenia, zalanie (min. IP32), wstrząsy, uderzenia, upadki (min. 1m). Automatyczne ładowanie akumulatora modułu po zadokowaniu w kardiomonitorze. Pełny dostęp do elementó sterujących i ekranu modułu również po zadokowaniu w kardiomonitorze | TAK
13. | Masa modułu transportowego nie większa niż 1,5 kg | TAK, podać
14. | Ekran kolorowy kardiomonitora TFT o wysokiej rozdzielczości min. 1900 x 1000 pikseli. Ekran dotykowy pojemnościowy z obsługą gestów | TAK, podać
15. | Przekątna ekranu, min. 19 cali | TAK, podać
16. | Duże, czytelne odczyty numeryczne oraz krzywe dynamiczne (do 9 krzywych) | TAK
17. | Możliwość dopasowania zawartości ekranu do aktualnych potrzeb użytkownika bez udziału serwisu. Możliwość zapisania w pamięci własnych układów ekranu utworzonych przez użytkownika, min. 20 konfiguracji bez udziału seriwsu. | TAK, podać
18. | Regulacja jasności ekranu, min. 10 poziomów; wbudowany czujnik oświetlenia | TAK, podać
19. | Dostęp do wszystkich funkcji monitora za pomocą ekranu dotykowego i menu w języku polskim | TAK
20. | Pamięć różnych ustawień parametrów kardiomonitora z możliwością dowolnego przywoływania bez przerwy pracy - min. 20 różnych profili | TAK, podać
21. | Wydruk fukncji życiowych i raportów z poziomu kardiomonitora do plików w formacie PDF. Szyfrowane połączenie sieciowe uniemożliwiające przechwycenie dancyh | TAK
22. | Możliwość podglądu na ekranie zapisów z innego kardiomonitora tej samej marki | TAK
23. | Wbudowany min 4 porty USB, wyjście sygnału na zewnętrzny monitor złączem z szyfrownym sygnałem, złącze Enthernet, port RS232 oraz gniazdo synchronizacji sygnału EKG lub równoważne o [arametrach podobnych lub lepszych | TAK, podać
24. | Szyfrowanie zgromadzonych danych pacjenta w wewnętrznym systemie plików kardiomonitora | TAK
25. | Alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametró oraz zaburzeń rytmu serca | TAK
26. | Możliwość zawieszania alarmów dźwiękowych na wybrany okres czasu, min od 1 do 10 minut oraz na stałe | TAK, podać
27. | Alarmy ustawione ręcznie oraz automatycznie ( na podstawie akutualnego stanu pacjenta) z możliwością regulacji progów w jednym wspólnym menu | TAK
28. | Regulacja głośności alarmow dźwiękowych z zabezpieczeniem przed całkowitym wyciszeniem, min. 10 progów głośności | TAK, podać
Moduły pomiarowe
29. | Pomiar EKG Monitorowanie i jednoczesne wyświetlanie od 1 do 12 odprowadzeń EKG; monitor wyposażony w fuknkcję rekonstrukcji 12 odprowadzeń EKG z 5 i 6 elektrod EKG, pomiar HR w zakresie min. 15-350/ min z dokładnością +/- %. Alarm niskiej i wysokiej wrtości HR | TAK, podać
30. | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości QT i QTc we wszystkich odprowadzeniach. | TAK
31. | Analiza i alarmy zaburzeń rytmu, co najmniej 25 rodzajów w tym: asystolii, bradykardii, tachykardii, R/T, SV, migotania przedsionków i komór | TAK, podać
32. | Pomiar oddechów (RESP) Pomiar impedancyjny liczby oddechów w zakresie min. 0-170 odd./min. z dokładnością nie gorszą niż +/- 1 odd./min (dla przedziału 0-120 odd./min). Regulowane opóźnienie alarmu bezdechu | TAK, podać
33. | Pomiar saturacji (SPO2) Pomiar w technologii o udokumentowanej odporności na zakłócenia: MasimoRainbow SET lub FAST lub Nellcor; pomiar SpO2 w zakresie min. 70-100% z dokładnością nie gorszą niż +/-2%. Pomiar tętna (PR) w zakresie min. 30-250 /min. z dokładnością nie gorszą niż +/-2%. | TAK, podać
34. | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP) Pomiar ciśnienia w zakresie min. 10-270 mmHg, maksymalny błąd średni nie większy niż 5 mmHg. Typowy czas pomiaru nie dłuższy niż 30 sekund; funkcja stazy ułatwiająca nakłucie żyły. Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. | TAK, podać
35. | Możliwość programowania sekwencji pomiarowych (np. 3 pomiary co 15 minut, następnie 3 pomiary co 2 godziny itp.) w trybie auto. | TAK, podać
36. | Wyświetlanie tabeli zawierającej wyniki poprzednich pomiarów ciśnienia na ekranie głównym obok aktualnie mierzonych wartości. | TAK
37. | Pomiar temperatury Pomiar w 2 kanałach w zakresie min. 0-45°C, dokładność nie gorsza niż 0,1°C. Możliwość wyboru etykiet temperatury (min. 15 etykiet). Możliwość podłączenia do 4 pomiarów temperatury równocześnie | TAK, podać
38. | Pomiar ciśnienia inwazyjnego (IBP) Pomiar w zakresie min. od -40 do +360 mmHg, dokładność całkowita (z przetwornikiem) nie gorsza niż +/-4% lub +/-4mmHg. Obliczanie CPP i PPV. Obliczanie ciśnienia zaklinowania tętnicy płucnej. Możliwość ustawienia do min. 30 różnych etykiet dla ciśnień inwazyjnych. Pomiar w 2 kanałach z możliwością rozszerzenia do 8 kanałów poprzez kable rozdzielające oraz moduły dodatkowe. Kontatybilne z przetwornikami firmy Edwards. Kabel do IBP minimun 2 szt. | TAK, podać
39. | Pomiar kapnografii (etCO2) Pomiar w technologii Respironics umożliwiający używanie czujnika do strumienia głównego oraz strumienia bocznego (1 czujnik strumienia głównego w zestawie dla każdego kardiomonitora). Moduł przenoszony pomiędzy kardiomonitorami z możliwością pracy w transporcie razem z monitorem transportowym. | TAK
40. | Dwa kardiomonitory wyposażone w moduł pomiaru rzutu serca metodą termodylucjiorazPicco. Na wyposażeniu okablowanie do wykonywania obu pomiarów (bez cewników). | TAK
41. | Dwa kardiomonitory wyposażone w moduły do pomiaru ciśnienia krwawego z opcją synchronizacji sygnału. | TAK
42. | Jeden moduł do pomiarufunkcji mózgu EEG. Na wyposażeniu kabel połączeniowy oraz opakowanie elektrod do EEG. | TAK
43. | Jeden kardiomonitory wyposażone w moduły/urządzenia zewnętrzne do pomiaru ICP. | TAK
44. | Monitor posiada możliwość rozbudowy o opcję, która pozwala na podłączenie urządzeń zewnętrznych w tym pomp, respiratorów, monitorów rzutu serca, aparatów do znieczulania (do 4 urządzeń podłączanych do kardiomonitora jednocześnie). Wymienić co najmniej 2 różnych producentów wraz z modelami dla każdego urządzenia. Podłączenie musi umożliwiać odczyt danych pomiarowych z urządzeń zewnętrznych na ekranie monitora. | TAK
45. | Możliwość rozbudowy o dostęp na ekranie kardiomonitora do danych ze szpitalnego systemu informatycznego (np. wyników badań laboratoryjnych, obrazowych itp.). | TAK
46. | Trendy graficzne i tabelaryczne mierzonych parametrów z okresu min. 96 godzin. | TAK, podać
47. | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację z centralą monitorującą. | TAK
48. | Aplikacje ułatwiające monitorowanie i wspierające decyzje kliniczne: - możliwość rejestracji zdarzeń powiązanych (apnea, bradykardia, desaturacja) z okresu min. 24 godzin; możliwość edycji kryteriów - możliwość wyświetlania histogramów danych saturacji - możliwość rozbudowy o aplikację typu EWS – wczesnego ostrzegania o pogorszającym się stanie pacjenta - możliwość ustawienia dowolnych stoperów i zegarów. | TAK
49. | Możliwość rozbudowy o funkcję zintegrowanego komputera z niezależnym od systemu kardiomonitora systemem operacyjnym, pozwalającego na instalację własnych aplikacji Użytkownika oraz dostęp do aplikacji znajdujących się w sieci informatycznej szpitala bezpośrednio przy łóżku pacjenta. | TAK
50. | Możliwość doposażenia w kolejne moduły pomiarowe innych parametrów m.in. pomiaru oksymetrii mózgowej O3, pomiar stężenia anestetyków wziewnych, SedLine, drugi kanał SpO2, NMT. | TAK, podać
51. | Na wyposażeniu zaoferowanego monitora muszą znajdować się następujące akcesoria pomiarowe: - wielorazowy przewód główny EKG 3 lub 5/6-odpr. x 1 szt. + odprowadzenia wielorazowe x1 - wielorazowy przewód do podłączenia mankietów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi x1 szt. - zestaw wielorazowych mankietów dla dorosłych (4 rozmiary) x1 kpl. - czujnik saturacji dla dorosłych/dzieci wielorazowy x1 - czujnik temperatury wielorazowy, powierzchniowy oraz rektalno/przełykowy po 1 szt. - przewód do ciśnienia krwawego x2 - linie pomiarowe do kapnografii dla pacjentów zaintubowanych lub niezaintubowanych (wg wyboru Zamawiającego) po 10 szt. na każdy moduł kapnografii | TAK
52. | Wyposażenie dodatkowe na cały system monitorowania: - 2x dedykowany uchwyt transportowy do zawieszenia moduł transportowego na ramę łóżka
Stacja centralnego monitorowania na min. 9 stanowisk - 1 szt
53. | System operacyjny centrali nie starszy niż z 2015 roku lub inny posiadający aktualne wsparcie techniczne producenta. Funkcja automatycznego tworzenia kopii zapasowej danych umożliwiająca szybkie przywrócenie działania systemu w razie awarii (opisać proponowane rozwiązanie). | TAK
54. | System przygotowany sprzętowo i programowo do rozbudowy o kolejne urządzenia monitorujące (do min. 32). | TAK, podać
55. | Prezentacja danych pacjentów monitorowanych na dwóch kolorowych ekranach typu LCD TFT, każdy o przekątnej co najmniej 23” i rozdzielczości Full HD. | TAK, podać
56. | Podgląd danych z obu ekranów centrali we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na oddziale. | TAK
57. | Podgląd, monitorowanie i zapis danych wszystkich parametrów i przebiegów falowych z kardiomonitorów - wyświetlanie wszystkich krzywych dynamicznych i wartości numerycznych. | TAK
58. | Możliwość elastycznego konfigurowania układu ekranu z poziomu użytkownika (bez udziału serwisu), w tym: - zmiana wielkości okna (sektora) dla każdego pacjenta niezależnie - zmiana formatu i rodzaju wyświetlanych parametrów liczbowych i krzywych dynamicznych (dla każdego pacjenta niezależnie). | TAK
59. | Automatyczna oraz ręczna (przez Użytkownika) minimalizacja sektorów dla nieaktywnych kardiomonitorów. Automatyczne przywrócenie zapisu po włączeniu kardiomonitora. | TAK
60. | Możliwość przypisania do jednego pacjenta dwóch urządzeń monitorujących tj. kardiomonitora i monitora telemetrycznego | TAK
61. | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. | TAK
62. | Sterowanie funkcjami kardiomonitorów, w tym ustawieniami alarmów i pomiarów, uruchamianie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia. | TAK
63. | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w kardiomonitorach | TAK
64. | Funkcja "holterowska": zapis ciągły przebiegów dynamicznych (w tym zapis 12 odprowadzeń EKG) z min. 7 ostatnich dni, z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu | TAK, podać
65. | Pamięć stanów krytycznych (alarmów arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych). Funkcja wykonywania pomiarów na zapamiętanych krzywych / min. pomiar RR, QT | TAK
66. | Zapis alarmów i zdarzeń z okresu min. 30 dni. Możliwość przeszukiwania listy według pacjenta lub oddziału, według kategorii alarmu oraz według rodzaju wykonywanych przez personel czynności działań (np. wyłączenie alarmu). Zapis dostępny do wyświetlenia lub eksportu do pamięci USB lub do udostępnionego dysku sieciowego. | TAK
67. | Sygnalizacja alarmowa zdarzeń związanych z zaburzeniami rytmu, w tym co najmniej: • Asystolia • Vfib/Vtach • Tachykardia komorowa • Ciężka tachykardia • Ciężka bradykardia • Wysoka częstość skurczów ektopowych • HR wysokie • HR niskie • Migotanie przedsionków (początek i koniec). | TAK, podać
68. | Możliwość wyłączenia alarmów poszczególnych arytmii (w tym migotania przedsionków). | TAK
69. | Możliwość modyfikacji kryteriów alarmowania dla poszczególnych arytmii | TAK
70. | Trendy graficzne i numeryczne z minimum 7 ostatnich dni wszystkich mierzonych przez monitory parametrów. | TAK, podać
71. | Funkcja analizy najczęściej występujących alarmów u danego pacjenta z prezentacją wartości progowych i trendów podstawowych parametrów życiowych | TAK
72. | Oprogramowanie centrali w języku polskim | TAK
73. | Możliwość rozbudowy o autoryzowany dostęp w trybie odczytu do danych monitorowanych przez centralę możliwy z dowolnego komputera z poziomu przeglądarki internetowej. Dostęp chroniony hasłem dostępu. | TAK
74. | System gotowy do przesyłania i odbierania danych w standardzie HL7 | TAK
75. | Drukarka laserowa, sieciowa podłączona do systemu w formacie A4. | TAK
76. | Zasilacz awaryjny typu UPS | TAK
77. | Możliwość rozbudowy systemu o opisaną funkcjonalność: możliwość automatycznego. tworzenia długoterminowego archiwum z przebiegu monitorowania pacjenta na czas minimum 12 miesięcy. System tworzenia archiwum pracuje z wykorzystaniem transakcyjnej bazy danych, umożliwiając w łatwy sposób odtworzenie i przeglądania zarchiwizowanych zapisów poprzez dedykowane dla rozwiązania oprogramowanie instalowane na stacjach roboczych lub poprzez przeglądarkę internetową. Dodatkowo funkcjonalność eksportu zgromadzonych danych do zewnętrznego serwera archiwizującego lub udostępnionego dysku sieciowego z możliwością późniejszego przeglądania. System musi umożliwiać min: • automatyczne zbieranie parametrów liczbowych oraz rejestrowanych krzywych (zawsze minimum 2 krzywe EKG) dla poszczególnych parametrów życiowych pacjenta; • automatyczne zbieranie i zapisywanie zdarzeń oraz alarmów • automatyczne zbieranie zapisu trendów • generowanie raportów na żądanie dla poszczególnych pacjentów z zebranymi parametrami liczbowymi i graficznymi (np. krzywe EKG, SPO2, inne) w dowolnie wskazanym przedziale czasowym na osi czasu. • podgląd danych z możliwością generowania raportów dla poszczególnych pacjentów z zebranymi parametrami liczbowymi i/lub graficznymi (np. krzywe EKG, SPO2, inne) w dowolnie wskazanym przedziale czasowym na osi czasu. | TAK
78. | Możliwość rozbudowy systemu o opisaną funkcjonalność: system archiwizacji i analizy badań EKG. Rozwiązanie musi składać się z systemu do archiwizacji, analizy i opisu badań 12 odprowadzeniowego EKG. Opis funkcjonalności systemu: - ponowne analiza zarchaizowanych badań (przechowanie zapisów cyfrowych w formacji XML) oraz w formacie PDF - przechowywanie co najmniej 50 000 źródłowych badań EKG, bezterminowa licencja na dostarczone oprogramowanie oraz nieograniczona ilość aparatów EKG i Kardiomonitorów, pracujących jednocześnie w systemie - funkcje pomiarowe: filtry pozwalające na wygładzenie linii przebiegów EKG, zwiększenie lub zmniejszenie prędkości przesuwu, manualne dokonywanie pomiarów za pomocą opcji cyrkla pomiarowego, pomiar odcinka PR, czas trwania QRS, QT, pomiar interwałów RR. System oparty na bazie danych (np. MS SQL server, Oracle). | TAK
79. | Możliwość rozbudowy systemu o opisaną funkcjonalność: integracja systemu monitorowania (kardiomonitory + centrala) z posiadanym przez Zamawiającego systemem ogólno-szpitalnym HIS. Integracja musi obejmować wszystkie oferowane kardiomonitory. Zakres danych będących przedmiotem integracji: - dane demograficzne przesyłane/pobierane z systemu ogólno-szpitalnego do systemu monitorowania (na podstawie identyfikatora pacjenta - odczytanego z opaski pacjenta przy pomocy czytnika kodów kreskowych oraz w razie potrzeby wpisanego ręcznie). | TAK
80. | Wbudowany klient systemu CitrixXen | Tak
81. | Możliwość uruchamiania aplikacji webowych www bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania (wbudowany silnik renderujący HTML5) | Tak
82. | Wbudowana komunikacja NFC oraz RFiD lub równoważny pod względem komunikacji bezprzewodowej | Tak
Moduły pomiarowe:
83. | Analiza odcinka ST z prezentacją graficzną zmian ST na wykresach kołowych. Funkcja gromadzi pomiary odcinak ST oraz trendy uzyskane z pomiarów w płaszczyźnie pionowej (odprowadzenia kończynowe) i pozimowej (odprowadzenia przedsercowe). Możlwiość wyboru referencyjjnego poziomu wyjściowego | Tak
84. | Możliwość rozbudowy o dodatkowe pomiary nieinwazyjnej hemoglobiny (min. SpHb, SpMet, SpCO, SpOC) oraz parametry dodatkowe tj. RRa, PVI. | Tak
85. | Programowane odstępy między pomiarami automatycznymi w zakresie min. od 1 minuty do 24 godz. | Tak
86. | Możliwość rozbudowy o dodatkowy aktywny wyświetlacz o takiej samej konstrukcji (min. IP21, rozdzielczość full HD i min. 19”) z możliwością niezależnego wyświetlania danych oraz transfer alarmów. Produkt medyczny dedykowany i certyfikowany przez tego samego producenta. Komunikacja z kardiomonitorem poprzez szyfrowane połącznie sieciowe (przesył alarmów również szyfrowany). | TAK
87. | Kardiomonitor na mocowaniu gazowym na dedykowanym uchwycie ściennymo regulacji w min. 3 płaszczyznach. Mocowanie kardiomonitora dodatkowo wyposażone w uchwyt na kable. Oferent uwzględni różne typy mocowań w tym mocowanie do mostu kolumny dla 4 kardiomonitorów. | TAK
GWARANCJA I SERWIS (DOTYCZY CAŁEGO ZAOFEROWANEGO ASORTYMENTU)
88. | Przedmiot gwarancji: cały dostarczony sprzęt łącznie z wyposażeniem dodatkowym.Gwarancja obejmuje także: przeglądy w okresie gwarancji, wymiany-napraw uszkodzonych części, dojazdy-przejazdy pracowników serwisu Wykonawcy, robociznę, wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnej. | TAK
89. | Czas reakcji na zgłoszenie uszkodzenia (na miejscu u użytkownika) - maksymalnie 48 godzin w dniach roboczych | TAK
90. | Czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia - maksymalnie 5 dni roboczych | TAK
91. | Graniczny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji - maksymalnie 24 godziny (liczone w dniach roboczych) | TAK
92. | Wymiana sprzętu na nowy w razie wystąpienia awarii nie dającej się naprawić | TAK
93. | Dostępność części zamiennych - minimum 10 lat | TAK
94. | Adres najbliższego serwisu. Podać jego adres wraz z numerem fkasu i adresem e-mail, które będą służyć do kontaktu. | Podać
95. | Okres gwarancji (gwarancja bez limitu godzin) - minimum 24 miesiące na sprzęt medyczny i minimum 12 miesięcy na drobny sprzęt jednorazowy (akcesoria) | Podać
96. | Liczba przeglądów w okresie gwarancji | Podać
97. | Gruntowny, bezpłatny przegląd urządzeń w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK
98. | Wystawienie paszportów technicznych | TAK
99. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie obsługi , dodatkowo potwierdzone certyfikatem | TAK
100. | Instrukcje obsługi w języku polskim (przy dostawie ) | TAK
Oświadczamy że:
- oferowane wyżej urządzenia po zainstalowaniu i uruchomieniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.
- oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych