ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ – po modyfikacji z dn. 18.01.2022 r.

PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 2

PARAMETRY APARATU DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW WITREKTOMII TYLNEJ I FAKOEMULSYFIKACJI

NIESPEŁNIANIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB INNYCH PONIŻSZYCH WYMOGÓW WYMAGANYCH BEZWZGLĘDNIE SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEZGODNEJ Z TREŚCIĄ SWZ

Wykonawca oferuje w poz. 21 Formularza Asortymentowo-Cenowego (załącznik nr 2 do SWZ) – dzierżawa aparatu – aparat opisany w Tabeli I lub Tabeli II i w zależności od rodzaju oferowanego aparatu wypełnia albo Tabelę I albo Tabelę II.

TABELA I

Producent 		- …………………………………….……….….

Model 			- …………………………………….…………..

Kraj pochodzenia 	- ………………………….…………………......

Rok produkcji		- ……………………… nie wcześniej niż 2021 2019 r. (fabrycznie nowy)

| Lp. | OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW | PARAMETR WYMAGANY | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pneumatyczny napęd noża – zasilanie dwoma liniami pneumatycznymi | TAK |  |
| 2. | Jednoczasowa kontrola częstotliwości cięcia i podciśnienia z przełącznika nożnego | TAK |  |
| 3. | Zakres prędkości pracy noża, ilość cięć 100-7500 cięć/min. | TAK |  |
| 4. | Możliwość pracy z nożem o ilości cięć 20 000 (cięć/min) | TAK |  |
| 5. | Możliwość regulacji cyklu pracy noża, tj. czasu otwarcia i zamknięcia portu aspiracyjnego, niezależnie od ilości cięć | TAK |  |
| 6. | Zakres wytwarzanego podciśnienia 0-650 mmHg | TAK |  |
| 7. | Możliwość pracy z nożami: 20, 23 i 25 Ga oraz 27 Ga | TAK |  |
| 8. | System utrzymujący stabilne ciśnienie w gałce ocznej, umożliwiający automatyczne wyrównywanie zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego, oparty na kontroli przepływu płynu podawanego i płynu aspirowanego , automatycznie kompensujący spadek ciśnienia napływu wynikającego z oporów przepływu w drenie oraz kaniuli infuzyjnej | TAK |  |
| 9. | Rodzaj pompy roboczej - VENTURI | TAK |  |
| 10. | Możliwość regulacji przepływu w trybie witrektomii 20Ga | TAK |  |
| 11. | Pojemność worka odpływowego 500 ml, możliwość wymiany worka odpływowego podczas zabiegu bez wyjmowania kasety | TAK |  |
| 12. | Ksenonowe źródło światła, dwa niezależne źródła światła | TAK |  |
| 13. | Automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonego światłowodu | TAK |  |
| 14. | Ilość portów do podłączenia światłowodów | min 3 porty |  |
| 15. | Niezależne włączanie i regulacja natężenia | TAK |  |
| 16. | Możliwość chwilowego wyłączenia oświetlenia z przełącznika nożnego | TAK |  |
| 17. | Głowica do fakoemulsyfikacji generująca ultradźwiękowy ruch końcówki w płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej do osi głowicy z możliwością niezależnego ustawienia pracy w poszczególnych płaszczyznach - np. możliwość całkowitego wyłączenia ruchu wzdłużnego z zachowaniem ruchu poprzecznego do osi głowicy | TAK |  |
| 18. | Częstotliwość pracy głowicy do fakoemulsyfikacji 30-46,5 kHz |  |  |
| 19. | Możliwość pracy w trybie pulsacyjnym (pulsów/sekundę) | do 100 |  |
| 20. | Możliwość regulacji przepływu w trybie fakoemulsyfikacji | TAK |  |
| 21. | Możliwość podłączenia głowicy do fakofragmentacji | TAK |  |
| 22. | Wbudowany laser 532nm (obsługiwany z jednego panelu dotykowego) z oddzielnym przełącznikiem nożnym o mocy 30-2000 mW | TAK |  |
| 23. | Moduł pneumatycznego zasilania mikronarzędzi, np. mikronożyczek | TAK |  |
| 24. | Funkcja automatycznego napełniania strzykawki gazem medycznym za pośrednictwem aparatu umożliwiająca wykonanie całej czynności napełnienia i śródzabiegowego podania do oka przez instrumentariuszkę czystą lub chirurga bez konieczności angażowania instrumentariuszki pomocniczej (niesterylnej). | TAK |  |
| 25. | Możliwość zmiany butelki z płynem infuzyjnym bez konieczności przerywania pracy noża do witrektomii oraz aspiracji (bez przerywania zabiegu operacyjnego) | TAK |  |
| 26. | Możliwość automatycznego przełączenia z przełącznika nożnego pomiędzy podawaniem płynu i powietrza przez kaniulę infuzyjną | TAK |  |
| 27. | Moduł do podawania i odsysania oleju silikonowego | TAK |  |
| 28. | Możliwość jednoczesnego podawania oleju silikonowego i aktywnego odsysania płynu | TAK |  |
| 29. | Diatermia bipolarna z możliwością liniowej kontroli z przełącznika nożnego | TAK |  |
| 30. | Zakres dostępnej infuzji/irygacji wymuszonej ciśnieniem powietrza (nie grawitacyjnej) 0-120 mmHg |  |  |
| 31. | Możliwość szybkiego podniesienia ciśnienia infuzj i w celu wykonania tamponady krwawienia w czasie witrektomii (aktywacja z przełącznika nożnego) | TAK |  |
| 32. | Funkcja refluksu liniowego - wielkość refluksu regulowana liniowo przez operatora poprzez przełącznik nożny. | TAK |  |
| 33. | Możliwość zapamiętania a następnie wydrukowania informacji o poszczególnych zabiegach (np. ilość strzałów lasera, czas i średnia moc ultradźwięków, czas witrektomii) , połączenie z drukarką bezprzewodowe | TAK |  |
| 34. | Sterowanie parametrami poprzez kolorowy ekran dotykowy | TAK |  |
| 35. | Możliwość wbudowania modułu pozwalający na wyświetlanie aktualnych parametrów pracy aparatu na ekranie zewnętrznego monitora podłączonego do kamery w mikroskopie operacyjnym | TAK |  |
| 36. | Możliwość indywidualnego zaprogramowania parametrów dla min. 5 operatorów | TAK |  |
| 37. | Przełącznik nożny z możliwością programowania funkcji poszczególnych przycisków | TAK |  |
| 38. | Sterowanie bezprzewodowe | TAK |  |
| 39. | Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych -potwierdzenia głosowe wyłącznie w języku polskim | TAK |  |
| 40. | Zintegrowana z aparatem taca o regulowanym położeniu: w pionie i w poziomie | TAK |  |
| Konfiguracja aparatu - aparat fabrycznie nowy |
| 41. | Konsola aparatu z wbudowanym laserem 532 nm - 1 szt. | TAK |  |
| 42. | Przełącznik nożny – 1 szt., oddzielny przełącznik do lasera – 1 szt. | TAK |  |
| 43. | Przewód sprężonego powietrza - 1 szt. | TAK |  |
| 44. | Pokrowiec – 1 szt. | TAK |  |
| 45. | Pilot zdalnego sterowania 1 szt. | TAK |  |
| 46. | Filtr do lasera 532 nm , do mikroskopu Leica – 1 szt. | TAK |  |
| 47. | Przewód do diatermii silikonowy – 10 szt. | TAK |  |
| 48. | Głowica do fakofragmentacji – 1 szt. | TAK |  |
| 49. | Głowica do fakoemulsyfikacji – 1 szt. | TAK |  |

LUB

TABELA II

Producent 		- …………………………………….……….….

Model 			- …………………………………….…………..

Kraj pochodzenia 	- ………………………….…………………......

Rok produkcji		- ……………………… nie wcześniej niż 2019 r. (fabrycznie nowy)

| Lp. | OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW | PARAMETR WYMAGANY | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Irygacja - aspiracja |
|  | Pompa perystaltyczna oraz pompa Venturiego wbudowane w konsolę aparatu | TAK |  |
|  | Pompa perystaltyczna: Maksymalne możliwe podciśnienie min. 650 mmHg | TAK |  |
|  | Maksymalny możliwy przepływ min. 60 ml/min | TAK |  |
|  | Pompa Venturiego: Maksymalne możliwe podciśnienie min. 650 mmHg | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia stałej wartości przepływu przy jednoczesnej regulacji wartości podciśnienia za pomocą sterownika nożnego np. Speep Mode lub równoważny | TAK |  |
|  | Przepływ zwrotny – reflux | TAK |  |
|  | Możliwość przełączenia między pompą perystaltyczną, pompą Venturiego oraz np. Speep Mode bezpośrednio z ekranu lub sterownika nożnego na każdym etapie zabiegu dla każdego programu (fako, irygacja/aspiracja, witrektomia) | TAK |  |
|  | Zamknięty system płynowy z możliwością podpięcia zewnętrznego worka na zlewki. | TAK |  |
|  | Tryb override – możliwość zwiększenia limitu ultradźwięków lub podciśnienia w trakcie pracy. | TAK |  |
|  | Regulacja szybkości narastania podciśnienia pompy Venturiego | TAK |  |
|  | Kaseta współpracująca jednocześnie z oboma typami pomp – perystaltyczną oraz Venturiego, dedykowana do wszystkich typów zabiegu | TAK |  |
|  | Infuzja grawitacyjna oraz wymuszona ( mechanizm wtłaczania powietrza o określonym ciśnieniu do butelki z płynem irygacyjnym ) | TAK |  |
| Fakoemulsyfikacja |
|  | Głowica do fakoemulsyfikacji z min. 6 kryształami piezoelektrycznymi | TAK |  |
|  | Głowica do fakoemulsyfikacji wykonana z tytanu o wadze maksymalnej 42g | TAK |  |
|  | Praca głowicy w trybie CONTINOUS, BURST, PULSE, CMP | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pulsów w trybie PULSE min. 0,5 - 40 Hz | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości ultradźwięków głowicy 26 – 28,8 kHz, nominalna 28 kHz | TAK |  |
|  | Niezależne, jednoczesne, liniowe sterowanie parametrami pompy oraz mocą ultradźwięków za pomocą sterownika nożnego | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany trybu pracy głowicy za pomocą sterownika nożnego | TAK |  |
| Funkcjonalność |
|  | Bezpośrednie sterowanie z panelu dotykowego, trybem oraz parametrami pracy urządzenia | TAK |  |
|  | Min. 15’’ kolorowy ekran dotykowy posiadający odrębną funkcję bezpośredniego dostępu do modułów bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Możliwość indywidualnego zaprogramowania parametrów oraz zachowania sterownika nożnego dla min. 50 operatorów | TAK |  |
|  | Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych | TAK |  |
| Witrektomia przednia |
|  | Witrektom z napędem pneumatycznym | TAK |  |
|  | Witrektom o prędkości maksymalnej min. 10000 cięć/min | TAK |  |
|  | Kompatybilność z nożami 20G, 23G, 25, oraz 27G |  |  |
|  | Witrektomia przednia zintegrowana z urządzeniem | TAK |  |
| Witrektomia tylna |
|  | Witrektom z napędem pneumatycznym | TAK |  |
|  | Witrektom o prędkości maksymalnej min. 10 000 cięć/minutę | TAK |  |
|  | Funkcja iniekcji oleju silikonowego z liniową kontrolą ciśnienia (max 5 Bar). | TAK |  |
|  | Funkcja ekstrakcji płynów lepkich z liniową kontrolą podciśnienia (max 1 Bar). | TAK |  |
|  | Możliwość równoczesnej aktywnej ekstrakcji dekaliny i iniekcji oleju silikonowego | TAK |  |
|  | Funkcja wymiany ciecz/powietrze bez konieczności ręcznego przełączania trójnika na drenach. | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania ciśnienia powietrza w zakresie min. 1-120 mm Hg | TAK |  |
|  | Niezależne, jednoczesne, liniowe sterowanie wielkością aspiracji oraz szybkością cięcia witrektomu za pomocą sterownika nożnego | TAK |  |
|  | Wbudowane źródło światła laserowego o długości fali 532 nm, umożliwiające współpracę z endosondami 20G, 23G, 25G oraz 27G | TAK |  |
|  | Laser o mocy maksymalnej min. 1500mW | TAK |  |
|  | Dwa niezależne źródła światła LED o płynnej regulacji intensywności oświetlenia oraz zmiennej barwie światła (bez filtrów), żółtej lub niebieskiej. | TAK |  |
|  | Kompatybilność z endosondami o konektorze SMA905 | TAK |  |
| Diatermia |
|  | Sterowanie z przełącznika nożnego | TAK |  |
|  | Kapsulotomia HF | TAK |  |
|  | Płynne programowanie w zakresie 0-100% | TAK |  |
|  | Koagulacja liniowa | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania zabiegów przeciwjaskrowych z wykorzystaniem wysokich częstotliwości diatermii ( np. HFDS lub równoważny ) | TAK |  |
| Inne |
|  | Bezprzewodowy, dwuliniowy sterownik nożny z możliwością kontroli pracy pomp, głowicy fako, witrektomu ,diatermii oraz lasera | TAK |  |
|  | Sterownik nożny wyposażony w ruchomą płytkę ślizgową oraz 6 osobnych, niezależnych, przycisków funkcjonalnych | TAK |  |
|  | Dokumentacja w języku polskim | TAK |  |
|  | Zintegrowany, ruchomy statyw kroplówki | TAK |  |
|  | Możliwość programowania wysokości statywu kroplówki. | TAK |  |
|  | Zintegrowana rozkładana taca o wymiarach min. 80x35 cm z możliwością regulowania wysokości | TAK |  |
|  | Zintegrowana podstawa jezdna | TAK |  |
|  | Zasilanie 115/230V , 50/60 Hz | TAK |  |
| Konfiguracja aparatu |
|  | Konsola aparatu z wbudowanym laserem 532 nm | TAK |  |
|  | Przełącznik nożny z możliwością kontroli pracy lasera – 1 szt. | TAK |  |
|  | Przewód sprężonego powietrza – 1 szt. | TAK |  |
|  | Filtr do lasera 532 nm | TAK |  |
|  | Przewód do diatermii – 10 szt. | TAK |  |
|  | Głowica do fakoemulsyfikacji z możliwością wykorzystania do fakofragmentacji – 2 szt. | TAK |  |
|  | Pokrowiec – 1 szt. | TAK |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |