Załącznik Nr 1 B do SWZ (dot. Pakietu nr 2)

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Głowica przezprzełykowa do aparatu USG  – 1 szt.
Nazwa oferenta:
Producent:
Nazwa i typ:

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| Głowica przezprzełykowa do aparatu USG marki GE Healthcare typ Vivid S70N v203 |  |  |  |
| 1 | Głowica przezprzełykowa 3D/4D | Tak |  |
| 2 | Głowica elektroniczna wielopłaszczyznowa współpracująca z posiadanym przez zamawiającego echokardiografem marki GE Healthcare typ Vivid S70N v203 o zakresie częstotliwości obrazowania obejmującym przedział 3 -7 MHz | Tak |  |
| 3 | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| 4 | Liczba elementów piezoelektrycznych min. 2500 | Tak |  |
| 5 | Kąt pola obrazowania min. 90° | Tak |  |
| 6 | Zakres regulacji ustawienia płaszczyzny skanowania w zakresie kąta od 0° do 180° co 1° | Tak |  |
| 7 | Tryb Triplex (B+CD +PWD) Triplex (B+CD +CWD) | Tak |  |
| 8 | Obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym z jednego cyklu pracy serca | Tak |  |
| 9 | Obrazowanie trójwymiarowe w trybie kolor Doppler | Tak |  |
| 10 | Obrazowanie wielopłaszczyznowe w czasie rzeczywistym, minimum 3 płaszczyzny jednoczasowo | Tak |  |
| 11 | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | Tak |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
| 12 | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia min. 12 miesiące. | Tak min. 12 miesięcy |  |
| 13 | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | Podać |  |
| 14 | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 3 dni robocze. | Tak |  |
| 15 | Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 16 | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | Tak |  |
| 17 | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
| 18 | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
| 19 | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | Tak |  |
| 20 | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w niniejszej instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | Tak |  |
| 21 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 10 lat. | Tak |  |

UWAGA :

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.