Załącznik nr 2
Zakład Immunodiagnostyki Klinicznej i Markerów Nowotworowych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI
Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość sztuk /jednostek	*) Łączna cena / netto (zł)	*) Łączna cena / brutto (zł)	UWAGI dot. stanu realizacji umowy/ w tym okres zużycia zabezpieczony wnioskiem
	Dzierżawa aparatu (parametry graniczne analizatora – Załącznik nr 3)	36 miesięcy
	Odczynniki (parametry graniczne – Załącznik nr 4)
	Zestaw do oznaczania Antygenu CA 15-3	Ilość niezbędna do wykonania 600 oznaczeń / (6 op. x100 ozn)
	Zestaw do oznaczania ferrytyny	Ilość niezbędna do wykonania 5100 oznaczeń / (51 op.x100 ozn.)
	Zestaw do oznaczania witaminy B12	Ilość niezbędna do wykonania 5200 oznaczeń / (52 op x100 ozn.)
	Zestaw do oznaczania TSH	Ilość niezbędna do wykonania 25000 oznaczeń / ( 250 op x100 ozn.)
	Zestaw do oznaczania FT3	Ilość niezbędna do wykonania 9200 oznaczeń / ( 92 op x100 ozn.)
	Zestaw do oznaczania FT4	Ilość niezbędna do wykonania 9600 oznaczeń / ( 96 op x100 ozn.)
	Zestaw do oznaczania beta-HCG	Ilość niezbędna do wykonania 800 oznaczeń / ( 8 op x100 ozn.)
	Zestaw do oznaczania CA 19-9	Ilość niezbędna do wykonania 11400 oznaczeń / ( 114 op x100 ozn.)
	Zestaw do oznaczania CEA	Ilość niezbędna do wykonania 11400 oznaczeń / ( 114 op x100 ozn.)
	Zestaw do oznaczania AFP	Ilość niezbędna do wykonania 7100 oznaczeń / ( 71 op x x100 ozn.)
	Zestaw do oznaczania Total PSA	Ilość niezbędna do wykonania 10800 oznaczeń / ( 108 op x100 ozn.)
	Zestaw do oznaczania Free PSA	Ilość niezbędna do wykonania 4000 oznaczeń / ( 40 op x100 ozn.)
	Zestaw do oznaczania CA 125	Ilość niezbędna do wykonania 2000 oznaczeń / ( 20 op x100 ozn.)
	Zestaw do oznaczania prolaktyny	Ilość niezbędna do wykonania 900 oznaczeń / ( 9 op x x100 ozn.)
	Zestaw do oznaczania LH	Ilość niezbędna do wykonania 600 oznaczeń / ( 6 op x x100 ozn.)
	Zestaw do oznaczania FSH	Ilość niezbędna do wykonania 600 oznaczeń / ( 6 op x 100 ozn)
	Zestaw do oznaczania progesteronu	Ilość niezbędna do wykonania 600 oznaczeń / ( 6 op x x100 ozn.)
	Zestaw do oznaczania testosteronu	Ilość niezbędna do wykonania 1000 oznaczeń / ( 10 op x x100 ozn.)
	Zestaw do oznaczania estradiolu	Ilość niezbędna do wykonania 800 oznaczeń / ( 8 op x x100 ozn.)
	Zestaw do oznaczania białka HE4	Ilość niezbędna do wykonania 600 oznaczeń / ( 6 op x x100 ozn.)
	Zestaw do oznaczania homocysteiny	Ilość niezbędna do wykonania 800 oznaczeń / ( 8 op x x100 ozn.)
	Zestaw do oznaczania insuliny	Ilość niezbędna do wykonania 800 oznaczeń / ( 8 op x x100 ozn.)
	Zestaw do oznaczania VITD 25OH	Ilość niezbędna do wykonania 12000 oznaczeń / 120 op x x100 ozn.)
	Zestaw do oznaczania aTPO	Ilość niezbędna do wykonania 800 oznaczeń / ( 8 op x x100 ozn.)
	Materiały kontrolne (parametry graniczne – Załącznik nr 4)	Ilość niezbędna do wykonania w/w oznaczeń
	Kalibratory (parametry graniczne – Załącznik nr 4)	Ilość niezbędna do wykonania w/w oznaczeń
	Materiały zużywalne	Ilość niezbędna do wykonania w/w oznaczeń
	Pozostałe
	Udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości - COBJwDL	Według harmonogramu COBJwDL
	Podłączenie aparatu do laboratoryjnego systemu informatycznego z dostępem do istniejącej bazy danych
	Przeszkolenie pracowników Zakładu w obsłudze analizatora
	Drukarka zewnętrzna / z wymianą tonera	wymiana w\g zużycia. 1 szt.
	Klimatyzator stojący o wydajności 20m2	1 szt.
	Niezależnie od charakterystyki odpadów wytwarzanych przy pracy urządzeń przedłożonej przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga odbioru wszelkich odpadów/opakowań płynnych, stałych, niebezpiecznych innych niż niebezpieczne na każde wezwanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego z tym zastrzeżeniem, że odpadów biologicznych Zamawiający nie jest upoważniony przechowywać dłużej niż 72 godziny, a innych dłużej niż 7 dni. Opóźnienie w odbiorze odpadów celem utylizacji uprawnia zamawiającego do zlecenia odbioru i utylizacji na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi trzeciemu, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego/terminowego odbioru odpadów

Zakład Immunodiagnostyki Klinicznej	Załącznik nr 3
i Markerów Nowotworowych
region 2400

Parametry graniczne analizatora

L.p	Parametry graniczne analizatora
1.	Analizator – rok produkcji nie starszy niż 2019, w przypadku 2 krotnie powtarzającej się awarii z tej samej przyczyny aparat zostanie wymieniony na nowy na koszt dzierżawcy.
2.	Metodyka badań analizatora – chemiluminescencja.
3.	Pełna automatyka analiz.
4.	Wykonanie wszystkich oznaczeń na jednym analizatorze.
5.	Co najmniej 25 miejsc na odczynniki na pokładzie analizatora.
6.	Identyfikacja odczynników i prób badanych także za pomocą czytnika kodów kreskowych.
7.	System schładzania odczynników do temperatury lodówki (2-10ºC) w analizatorze.
8.	Praca w oparciu o odczynniki gotowe do użycia, w stanie płynnym, bez konieczności wstępnego przygotowania (rekonstytucji).
9.	Czujnik obecności skrzepów i mikroskrzepów w badanej próbce.
10.	Pojemność analizatora – co najmniej 50 próbek pierwotnych.
11.	Tryb pracy: rutynowy i CITO
12.	Możliwość ciągłego i swobodnego dostawiania i wymiany próbek, odczynników, kalibratorów i kontroli bez przerywania pracy analizatora
13.	Możliwość jednoczesnego stosowania dwóch różnych serii reagentów
14.	Automatyczne monitorowanie poziomu odczynników, odpadów stałych i płynnych oraz materiałów zużywalnych.
15.	Brak jednorazowych końcówek ,sposób mycia sond zapewniający wartość współczynnika przenoszenia / poniżej wartośći istotnej klinicznie poniżej 0.1 ppm
16.	Pomiar przebiegu reakcji w kuwetach jednorazowych
17.	Wyposażenie analizatora w drukarkę zewnętrzną wraz z wymianą zużytego tonera na nowy
18.	Podłączenie aparatu do systemu informatycznego z dostępem do istniejącej bazy danych i dokonanie zmian w oprogramowaniu niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania
19.	Łatwość konserwacji analizatora i możliwość tworzenia raportów czynności konserwacyjnych
20.	Uniwersalny statyw na próbki przystosowany do pracy z różnymi rodzajami probówek, w tym probówek pierwotnych systemu zamkniętego
21.	Komputerowa archiwizacja danych
22.	Wbudowany system kontroli jakości.
23	Funkcja automatycznego podawania czasu zakończenia określonego oznaczenia
23	Podłączenie UPS

Zakład Immunodiagnostyki Klinicznej	Załącznik nr 4
i Markerów Nowotworowych
region 2400

Parametry graniczne odczynników, materiałów kontrolnych i kalibratorów

L.p	Parametry graniczne odczynników, kontroli i kalibratorów
1.	Odczynniki, kontrole, kalibratory w stanie płynnym gotowe do natychmiastowego użycia, bez konieczności rekonstrukcji.
2.	Stabilność kalibracji co najmniej 4 tygodnie (28 dni) bez dodatkowej rekalibracji.
3.	Wielkość zestawów odczynników: maksymalnie do 100 oznaczeń.
4.	Daty ważności wszystkich odczynników, kontroli i kalibratorów oraz pozostałych zużywalnych odczynników – minimum 4 miesięcy od daty dostawy.
5.	Jednorazowa partia zamówienia większej ilości zestawów danego odczynnika musi zawierać ten sam numer lot.