## 1
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Znak sprawy: DZP.271.53.2024
PAKIET Nr 1
Zamawiający wymaga przedłożenia próbki oraz karty katalogowej dla asortymentu z poz. 1 i 2
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostkę miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
stawka %
1 | Opatrunek do mocowania cewnikow epiduralnych, PICC / port implantowany podobojczykowo udowy / linia napędowa | Sterylny, paroprzepuszczalny opatrunek stabilizujący do jednoetapowego mocowania wkłuć pośrednich oraz centralnych podobojczykowych, udowych i portów implantowanych eliminujący potrzebę użycia dodatkowych elementów stabilizujących. Pokryty biokompatybilnym klejem akrylowym. Posiada przezroczyste okienko podglądu z folii poliuretanowej o grubości 0,02mm otoczone warstwą absorbującą wilgoć o grubości 1,1mm oraz wbudowany w opatrunek polimerowy element wzmacniający w wyróżniającym się kolorze chroniący cewnik przed przemieszczeniem i przypadkowym usunięciem. Całość łączy włókninowe obrzeże stabilizujące. Wymiary 9,53cm x 15,88cm. W opakowaniu znajduje się opatrunek z okienkiem z zaokrąglonymi krawędziami, podłużnym wycięciem, opatrunek stabilizujący cewnik oraz pasek samoprzylepny. Opakowanie jednostkowe torebka papierowa typu peel pouch. Czas stosowania do 7 dni. Opakowanie zbiorcze karton 100 szt. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Nie zawiera lateksu. Wyrób medyczny klasy I s. | szt | 400
2 | Stabilizator do cewników donosowych 4,4 x 7,6 cm | Jednorazowy opatrunek mocujący nosowo-żołądkowy przeznaczony do zabezpieczania wszystkich rodzajów cewników do karmienia i odsysania. Opatrunek posiada dwie strefy przylepne (jedną mocuje się do nosa, a drugą do rurki) oraz specjalne okrągłe wycięcie dla umieszczenia cewnika/drenu co ułatwia zakładanie i eliminuje marszczenie. Wymiary 4,4cmx7,6cm, kolor cielisty, wykonany z włókniny i zabezpieczony folią poliuretanową. Pakowany indywidualnie, karton zbiorczy max. 50 sztuk. Wyrób medyczny klasy Is, sterylny, nie zawiera lateksu. | szt | 1400
Razem:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 2
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Znak sprawy: DZP.271.53.2024
PAKIET Nr 2
Zamawiający wymaga wykazu publikacji badań klinicznych dla poz. 1 i 2
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostkę miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
stawka %
1 | Krem do ochrony skóry zdrowej, typu Cavilon | skoncentrowany trójpolimerowy krem z silikonem do ochrony skóry przed działaniem płynów oraz nietrzymaniem moczu/kału, zapewnia nawilżanie suchej i spierzchniętej skóry, bez zawartości tlenku cynku i alkoholu, działanie przez 24 godziny (aplikacja co 3-4 epizod nietrzymania moczu/kału), skuteczność ochrony skóry potwierdzona klinicznie na grupie minimum 200 pacjentów (załączyć wykaz publikacji badań klinicznych), tuba 92g | szt | 24
2 | Preparat w płynie do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej, typu Cavilon | sterylny bezalkoholowy trójpolimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej, dodatek plastycyzera zapewnia niepękającą barierę na skórze. działanie ochronne przez 72 godziny, skuteczność ochrony skóry przed uszkodzeniem przez mocz/kał potwierdzona klinicznie na grupie minimum 900 pacjentów (załączyć wykaz publikacji badań klinicznych), flakonik z atomizerem - 28 ml (140 trysków/rozpyleń) | szt | 48
3 | Ręczniki pielęgnacyjne | Jednorazowe mokre ręczniki do mycia i pielęgnacji pacjenta unieruchomionego. Zawierają środki powierzchniowo czynne oraz substancję nawilżającą (gliceryna) i barierową (dimeticon). | szt | 24
Razem:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 3
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Znak sprawy: DZP.271.53.2024
PAKIET Nr 3
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostkę miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
stawka %
1 | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej 10 x 7,5 x 3,2cm | Jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, duża zdolność odprowadzania płynów, zastosowanie powinno wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, jedna folia samoprzylepna do opatrunku . | szt | 25
2 | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej 18 x 12,5 x 3,2 cm | Jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, duża zdolność odprowadzania płynów, zastosowanie powinno wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, dwie folie samoprzylepna do opatrunku | szt | 25
3 | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej 26 x 15 x 3,2 cm | Jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, duża zdolność odprowadzania płynów, zastosowanie powinno wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku 2 szt. | szt | 10
4 | Zbiornik z żelem 500 ml | Jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 500 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu | szt | 10
5 | Zbiornik z żelem 1000 ml | Jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 1000 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu | szt | 75
6 | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej 10 x 7,5 x 1,0 cm | Jałowy opatrunek, koloru białego, wykonany z mikroporowej pianki, z polialkoholu winylowego ( PVA ), nasączony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych przestrzeni | szt | 5
7 | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej 10 x 15 x 1,0 cm | Jałowy opatrunek, koloru białego, wykonany z mikroporowej pianki, z polialkoholu winylowego ( PVA ), nasączony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych przestrzeni | szt | 10
8 | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej ze srebrem 10 x 7,5 x 3,2 cm | Jałowy opatrunek , koloru szarego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), zawierający metaliczne srebro, o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. Jony srebra zmniejszają Gram-ujemne i Gram-dodatnie bakterie i przyczynia się do zmniejszenia infekcji w ranach, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku 1szt. | szt | 5
9 | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej ze srebrem 18 x 12,5 x 3,2 cm | Jałowy opatrunek , koloru szarego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), zawierający metaliczne srebro, o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. Jony srebra zmniejszają Gram-ujemne i Gram-dodatnie bakterie i przyczynia się do zmniejszenia infekcji w ranach, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku 2szt. | szt | 5
10 | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej ze srebrem 26 x 15 x 3,2 cm | Jałowy opatrunek , koloru szarego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), zawierający metaliczne srebro, o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. Jony srebra zmniejszają Gram-ujemne i Gram-dodatnie bakterie i przyczynia się do zmniejszenia infekcji w ranach, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku 2szt. | szt | 5
11 | Zestaw opatrunkowy brzuszny 66,5 x 80,2 cm | Jałowy opatrunek, koloru niebieskiego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ) o otwartych porach, dzięki sześciu ramionom zatopinym w folii ma większą zdolność odprowadzania płynów n wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych brzusznych | szt | 5
12 | Folia samoprzylepna 30,5 x 26 cm | samoprzylepna folia okluzyjna do mocowania i uszczelniania opatrunku | szt | 40
13 | Podkładka T.R.A.C. Pad | podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany, z zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika | szt | 50
14 | Złącze Y | do łączenia 2 lub więcej opatrunków - wykorzystywane w leczeniu ran mnogich u tego samego pacjenta. | szt | 10
15 | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej z możliwością płukania o wymiarach (11x8x1,8) 2 sztuki | Jałowy opatrunek, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, dren- podkładka ssąco płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany; w zestawie dwa opatrunki | zest | 1
16 | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej z możliwością płukania o wymiarach (17x15x1,8) 2 sztuki | Jałowy opatrunek, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, dren- podkładka ssąco płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany; w zestawie dwa opatrunki | zest | 1
17 | Kaseta do podawania płynów | Jednorazowy element, który łączy urządzenie terapeutyczne z drenem - podkładką w celu dostarczenia-podania płynu do rany | szt | 5
Razem:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 4
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Znak sprawy: DZP.271.53.2024
PAKIET Nr 4
Zamawiający wymaga oswiadczenia potwierdzajacego, że dla pozycji 1-10 każdy jest wykonany z włókniny o gramaturze minimum 40g/m2
Zamawiający wymaga oswiadczenia potwierdzajacego, że produkty z pozycji 1-8, 11-19, 22-24 , są zarejestrowane w klasie II regule 7 ; produkty z pozycji 20 w klasie IIa regule 6; produkty z pozycji 25-26 w klasie IIa reg 4
Zamagający wymaga przedłożenia aktualnego raportu (certyfikatu) walidacji procesu sterylizacji dla wyrobów z poz. 1-8 oraz 11-20, 22-28
Zamawiający wymaga w zestawach conajmniej dwóch sztuk etykiet samoprzylepnych zawierających numer serii i datę ważności do pozycji 11-19
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostkę miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
stawka %
1 | Kompres włókninowy 4w. 7, 5 cm x 7, 5 cm*3 szt | Jałowy kompres wykonany z włókniny, sterylny, aktualny raport walidacji procesu sterylizacji. opakowanie typu blister | sasz | 500
2 | Kompres włókninowy 4w. 7, 5 cm x 7, 5 cm*5 szt | Jałowy kompres wykonany z włókniny, sterylny, aktualny raport walidacji procesu sterylizacji. opakowanie typu blister | sasz | 3600
3 | Kompres włókninowy 4w. 7, 5 cm x 7, 5 cm*10 szt | Jałowy kompres wykonany z włókniny, sterylny, aktualny raport walidacji procesu sterylizacji. opakowanie typu blister | sasz | 200
4 | Kompres włókninowy 4w. 7, 5 cm x 7, 5 cm*2 szt, z nacięciem Y | Jałowy kompres wykonany z włókniny, sterylny, aktualny raport walidacji procesu sterylizacji. opakowanie typu blister | sasz | 1000
5 | Kompres włókninowy 4w. 10 cm x 10 cm*3 szt | Jałowy kompres wykonany z włókniny, sterylny, aktualny raport walidacji procesu sterylizacji. opakowanie typu blister | sasz | 100
6 | Kompres włókninowy 4w. 10 cm x 10 cm*5 szt | Jałowy kompres wykonany z włókniny , sterylny, aktualny raport walidacji procesu sterylizacji. opakowanie typu blister | sasz | 480
7 | Kompres włókninowy 4w. 10 cm x 10 cm*10 szt | Jałowy kompres wykonany z włókniny , sterylny, aktualny raport walidacji procesu sterylizacji. opakowanie typu blister | sasz | 1650
8 | Kompres włókninowy 4w. 10 cm x 10 cm*2 szt z nacięciem O | Jałowy kompres wykonany z włókniny , sterylny, aktualny raport walidacji procesu sterylizacji. opakowanie typu blister | sasz | 3960
9 | Kompres włókninowy 4w. 10 cm x 10 cm*100 szt | niesterylny | opak. | 10
10 | Kompres włókninowy 4w. 7, 5 cm x 7, 5 cm*100 szt | niesterylny | opak. | 10
11 | Tupfery wyjałowione typu „fasolka” z gazy 17n z nitką radiacyjną 15x15cm x 5szt. | Tupfery wyjałowione typu „fasolka” z gazy 17n z nitką radiacyjną 15x15cm x 5szt, aktualny raport walidacji procesu sterylizacji. | sasz | 700
12 | Tupfery wyjałowione typu "groszek" z gazy 17n z nitką radiacyjną 12x12cm x 5szt. | Tupfery wyjałowione typu "groszek" z gazy 17n z nitką radiacyjną 12x12cm x 5szt, aktualny raport walidacji procesu sterylizacji. | sasz | 10
13 | Serweta gazowa sterylna 45x45 17n, 6 w z nitką rtg i tasiemką*1 szt | Serweta gazowa 45x45 17n, 6 w z nitką rtg i tasiemką, podwinięte wszystkie brzegi, aktualny raport walidacji procesu sterylizacji. | sasz | 100
14 | Serweta gazowa sterylna 45x45 17n, 6 w z nitką rtg i tasiemką*2 szt | Serweta gazowa 45x45 17n, 6 w z nitką rtg i tasiemką, podwinięte wszystkie brzegi, aktualny raport walidacji procesu sterylizacji. | sasz | 200
15 | Kompres gazowy 7, 5 cm x 7, 5 cm*20 szt, przewiązane po 10 szt. | Wykonane z gazy min. 17 n, 8w, o gram. Min. 23g/m2, gaza bielona bezchlorowo, nitka Tex =15, podwijane brzegi, sterylny, aktualny raport walidacji procesu sterylizacji. minimum dwie sztuki etykiet samoprzylepnych zawierających numer serii i datę ważności | sasz | 60
16 | Kompres gazowy 10 cm x 10 cm*20 szt, przewiązane po 10 szt. | Wykonane z gazy min. 17 n, 8w, o gram. Min. 23g/m2, gaza bielona bezchlorowo, nitka Tex =15, podwijane brzegi, sterylny, aktualny raport walidacji procesu sterylizacji. minimum dwie sztuki etykiet samoprzylepnych zawierających numer serii i datę ważności | sasz | 80
17 | Kompres gazowy 10 cm x 10 cm*20 szt | Wykonane z gazy min. 17 n, 8w, o gram. Min. 23g/m2, gaza bielona bezchlorowo, nitka Tex =15, podwijane brzegi, sterylny, aktualny raport walidacji procesu sterylizacji. minimum dwie sztuki etykiet samoprzylepnych zawierających numer serii i datę ważności | sasz | 2820
18 | Kompres gazowy 10 cm x 10 cm*40 szt, przewiązane po 10 szt. | Wykonane z gazy min. 17 n, 8w, o gram. Min. 23g/m2, gaza bielona bezchlorowo, nitka Tex =15, podwijane brzegi, sterylny, aktualny raport walidacji procesu sterylizacji. minimum dwie sztuki etykiet samoprzylepnych zawierających numer serii i datę ważności | sasz | 40
19 | Kompres gazowy 10 cm x 10 cm*40 szt | Wykonane z gazy min. 17 n, 8w, o gram. Min. 23g/m2, gaza bielona bezchlorowo, nitka Tex =15, podwijane brzegi, sterylny, aktualny raport walidacji procesu sterylizacji. minimum dwie sztuki etykiet samoprzylepnych zawierających numer serii i datę ważności | sasz | 200
20 | Tampon do tamponady 5x5 cm*1 szt | Grubość 2,3 cm - złożony z 2 kompresów 10x10 17N 16W do wymiaru 5x5, z trwale zamocowanym 1 trokiem dł. 28cm. Opakowanie torebka papierowo-foliowa z etykietą centralną w języku polskim posiadająca nazwę producenta, datę ważności, nr lot z etykietami TAG do wklejenia do dokumentacji medycznej | sasz | 80
21 | Tufer kula | Tupfer niejałowy, wykonany z gazy 17n , rozmiar kula 50x50 cm , z nitką RTG, opakowanie A25 | szt | 25
22 | Gaza składana 5cm*1mb (seton) jałowy | Seton gazowy jałowy 17n, 5cm x 1 m, aktualny raport walidacji procesu sterylizacji | sasz | 100
23 | Gaza składana 5cm*2mb (seton) jałowy | Seton gazowy jałowy 17n, 5cm x 2 m, aktualny raport walidacji procesu sterylizacji | szt | 100
24 | Gaza składana 10cm*5mb (seton) jałowy | Wykonane z gazy min. 17 n, aktualny raport walidacji procesu sterylizacji. | szt | 30
25 | Absorba 10*15 wysokochlonna *1 x20 szt | Kompres wysokochłonny wykonany z włókniny na zewnątrz i pulpy celulozowej wewnątrz, sterylny, aktualny raport walidacji procesu sterylizacji. | sasz | 20
26 | Absorba 10*20 wysokochlonna*1 x20 szt | Kompres wysokochłonny wykonany z włókniny na zewnątrz i pulpy celulozowej wewnątrz, sterylny, aktualny raport walidacji procesu sterylizacji. | sasz | 20
27 | Absorba 10*20 chlonna*1 | Kompres chłonny wykonany z gazy 17n na zewnątrz i włókniny wewnątrz, sterylny, aktualny raport walidacji procesu sterylizacji. | sasz | 3500
28 | Absorba 10*20 chlonna*2 | Kompres chłonny wykonany z gazy 17n na zewnątrz i włókniny wewnątrz, sterylny, aktualny raport walidacji procesu sterylizacji. | sasz | 4000
29 | Podkład ginekologiczny typu Absorgyn 27*7,5cm*10szt | - | opak. | 5
30 | Podkład ginekologiczny typu Absorgyn 34*9cm*10szt | - | opak. | 900
31 | myjka celulozowa, podfoliowana 22,5 x 16 cm, pakowana 50 szt | 225 x 160mm | opak. | 350
32 | myjka celulozowa, niepodfoliowana 22,5 x 16 cm, pakowana 50 szt | 225 x 160mm | opak. | 150
Razem:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 5
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Znak sprawy: DZP.271.53.2024
PAKIET Nr 5
Zamawiający wymaga oświadczenia potwierdzającego, że wyroby dla pozycji: 1-5 spełniają wymagania użytkowe dla obłożeń chirurgicznych określonych w tablicy nr 2 normy PN-EN-13795-3 kolumna "wymagania wysokie- powierzchnia krytyczna wyrobu"
Zamawiający wymaga przedłożenia aktualny raport (certyfikat) walidacji procesu sterylizacji dla pozycji: 1-14,17-21, 27-29
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostkę miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
stawka %
1 | Zestaw akcesoriów | Sterylny zestaw akcesoriów o składzie: pudełko do liczenia igieł, 20 miejsc , mozliwosc usuwania ostrzy , kolor czerwony -1szt, gąbka do czyszczenia elektrod 5x5 cm RTG - 1 szt, Taśma typu rzep 25x2 cm - 1 szt, podstawka pod ostrza do skalpeli, 10x5 cm z przylecem - 1 szt. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową z dwoma naklejkami typu TAG, raport (certyfikat) walidacji procesu sterylizacji | szt | 150
2 | Zestaw do tarczycy | Sterylny zestaw do tarczycy o składzie : 1 x samoprzylepna serweta operacyjna min. 150cmx240cm. (37,5x70 dodatkowa łata chłonna) 1x samoprzylepna serweta operacyjna min. 170cmx 200cm, (37,5x70 dodatkowa łata chłonna) 2 x samoprzylepne serwety operacyjne min.75cmx90cm (37,5x70 dodatkowa łata chłonna) 1x serweta na stół do instrumentarium o rozmiarze 150x190cm wykonaną z folii polietylenowej oraz warstwy chłonnej o szerokości 66cm na całej długości serwety. Masy powierzchniowe poszczególnych warstw serwety na stół do instrumentarium: włóknina 35 g/m2, folia 47 g/m2, klej 2 g/m2. Chłonność warstwy chłonnej serwety na stół do instrumentarium wynosi 400%, barierowość dla wody powyżej 100 cmH2O. 1x serweta na stolik Mayo o rozmiarze 145x80 cm ze wzmocnieniem o rozmiarze 85x76 cm . Masa powierzchniowa poszczególnych warstw serwety :włóknina 30 g/m2, folia 50 um, klej 2 g/m2. Chłonność warstwy włókninowej wynosi 500 %, barierowość dla wody min 300 cm H2O 40x KG 17n 12w 10x10 cm RTG 1x pojemnik na igły i ostrza min 10 miejsc 10 x tupfer fasolka 9,5x9,5 cm 1x kieszeń podwójna 42x35 cm 1x taśma typu rzep 25x2 cm 1x ręcznik włókninowy 20x40 cm Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polietylenowa) o gramaturze 60 g/m2 plus dodatkowe wzmocnienie o gram 62 g/m2 wykonane z włókniny polipropylenowej o chłonności 549%. Odporność na przenikanie cieczy min 152 cm H2O. Wytrzymałość na rozciąganie dla powierzchni krytycznej na sucho MD 90,5 N, CD 73 N i na mokro MD 88 N, CD 65 N, Wytrzymałość na wypychanie w strefie krytycznej na sucho 138 kPa, na mokro 120 kPa. Obłożenie zgodne z normą PN-EN 13795 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową .Na zewnątrz etykieta z 4 naklejkami z nazwą producenta, nr katalogowym , numerem LOT i datą ważności wyrobu do wklejenia do dokumentacji medycznej. | szt | 40
3 | Zestaw do laparoskopii | Sterylny zestaw do laparoskopii o składzie :1x Serweta L2 do laparoskopii 320x 250 cm z otworem kwadratowym , przylepnym posiadająca 2 organizatory przewodów i dwie kieszenie dwukomorowe zintegrowane z serwetą. 1x serweta na stół do instrumentarium o rozmiarze 150x190cm wykonaną z folii polietylenowej oraz warstwy chłonnej o szerokości 66cm na całej długości serwety. Masy powierzchniowe poszczególnych warstw serwety na stół do instrumentarium: włóknina 35 g/m2, folia 47 g/m2, klej 2 g/m2. Chłonność warstwy chłonnej serwety na stół do instrumentarium wynosi 400%, barierowość dla wody powyżej 100 cmH2O. 1x serweta na stolik Mayo o rozmiarze 145x80 cm ze wzmocnieniem o rozmiarze 85x76 cm . Masa powierzchniowa poszczególnych warstw serwety :włóknina 30 g/m2, folia 50 um, klej 2 g/m2. Chłonność warstwy włókninowej wynosi 500 %, barierowość dla wody min 300 cm H2O 1 x taśma medyczna 50x9 cm 4x serwetki do rąk z włokniny kompresowej ogram 40g/m2 20x40 cm Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego -folia polipropylenowo-polietylenowa, włóknina polipropylenowa o gr.55g/m2. Laminat spełnia wymagania normy PN-EN 13795-1:2019 dla obłożeń . chirurgicznych- potwierdzone raportem badań wykonanym w akredytowanym, niezależnym laboratorium. Folia laminatu jest trójwarstwowa oraz embosowana .Folia laminatu wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego. Laminat o odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 300 cm H2O,odporności wytrzymałość na wypychanie - na sucho na poziomie min. 247 Kpa, wytrzymałość na wypychanie - na mokro na poziomie min. 241 Kpa,o chłonności badanej wg. PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min.397,18 % i 218,45 ml/m2 , o nasiąkliwości (metodą run off) wg. PN-EN ISO 9073-11 na poziomie min. 28,80 %, o sile delaminacji (włóknina/folia) na poziomie min. 1,91 N/25mm. Laminat wolny od lateksu. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Na zewnątrz etykieta z 4 naklejkami z nazwą producenta,nr katalogowym , numerem LOT i datą ważności wyrobu do wklejenia do dokumentacji medycznej. | szt | 100
4 | Zestaw do porodu | Zestaw do porodu z metalowymi narzędziami o składzie : - serweta 113x90 cm pod pośladki w kształcie stożka wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gram 56g/m2 – 1 szt, kompresy gazowe 17 n 12 w 7,5x7,5 cm – 15 szt, serweta gazowa 45x45 cm 17 n, 4 w – 1 szt, serweta kompresowa wykonana z włókniny spunlace o gram. 50g/m2 w rozmiarze 60x80 cm- 2 szt, nożyczki metalowe do nacięcia krocza, jednorazowego użytku – 2 szt, pean prosty metalowy, jednorazowego użytku - 2 szt, zacisk do pępowiny plastikowy , biały – 1 szt, serweta podfoliowana wykonana z laminatu o gram 43g/m2 130x90 cm do owinięcia zestawu jako osłona na stolik narzędziowy- 1 szt, podkład chłonny typu seni-soft 60x90 cm - 1 szt. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową z etykietą centralną w języku polskim zawierającą dane dotyczące producenta, datę ważności i numer LOT, z etykietami TAG do wklejenia do dokumentacji medycznej. | szt | 496
5 | Zestaw do szycia po porodzie | Zestawy do szycia porodowego z metalowymi narzędziami : - serweta z włókniny trzywarstwowej 75x90 do owinięcia zestawu - 1 szt. - podkład chłonny z pulpy celuzowej 60x60 - 1szt. - imadło metalowe j. uż o długości 15 cm - 1 szt. - pęseta chirurgiczna metalowa j. uż o długosci 15 cm 1 szt. - kocher metalowy j. uż prosty o długości 14-15 cm - 1 szt. - nożyczki metalowe j. uż proste ostro-ostre o długości 14-15 cm - 1 szt. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową z etykietą centralną w języku polskim zawierającą dane dotyczące producenta, datę ważności i numer LOT , z etykietami TAG do wklejenia do dokumentacji medycznej. | szt | 1
6 | zestaw dla noworodka | Jałowy zestaw o składzie: 1. Podkład higieniczny z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej o wymiarach 60 x 60 x 1 szt., górna warstwa podkładu wykonana z miękkiej włókniny, a od spodu pokryty nieprzepuszczalną folią, o strukturze antypoślizgowej. 2. Serwetki z włókniny kompresowej 40 g/m2 25 cm x 20 cm x 6 szt. 3. Kocyk flanelowy 160 cm x 75 cm wykonany w 100% z tkaniny bawełnianej o gram. 160g/m2 x 1 szt. 4. Czapeczka nakładana, z podwójnym mankietem, wykonana z dzianiny bawełnianej, splot ściągaczowy, rozmiar u dołu bez naciągania 20 cm w obwodzie x 1 szt. Opakowanie z etykietą centalną z dwoma naklejkami typu TAG ( identyfikacja producenta, lot, data ważności, indeks wyrobu), raport (certyfikat) walidacji procesu sterylizacji. | szt | 60
7 | zestaw dla noworodka | Jałowy zestaw o składzie: 1. Podkład higieniczny z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej o wymiarach min 60 x 60 x 1 szt., górna warstwa podkładu wykonana z miękkiej włókniny, a od spodu pokryty nieprzepuszczalną folią, o strukturze antypoślizgowej. 2. Serwetki z włókniny kompresowej 40 g/m2 rozmair min 80 cm x 60 cm x 2 szt. 3. Kocyk flanelowy 160 cm x 75 cm wykonany w 100% z tkaniny bawełnianej o gram. 160g/m2 x 1 szt. 4. Czapeczka nakładana, z podwójnym mankietem, wykonana z dzianiny bawełnianej, splot ściągaczowy, rozmiar u dołu bez naciągania 20 cm w obwodzie x 1 szt. 5. Centymetr do mierzenia . Opakowanie z etykietą centalną z dwoma naklejkami typu TAG ( identyfikacja producenta, lot, data ważności, indeks wyrobu), raport (certyfikat) walidacji procesu sterylizacji | szt | 1038
8 | Zestaw do usuwania staplerów | Sterylny zestaw do usuwania staplerów o składzie - kompresy gazowe 7,5x7,5 cm 17n 8 w - 4 szt, rękawice nitrylowe bezpudrowe M lub L - para, narzędzie do usuwania staplerów skórnych - 1 szt .Zestaw zapakowany w twardy blister, etykieta centalna z nalepkami typu tag w języku polskim, raport (certyfikat) walidacji procesu sterylizacji | szt | 200
9 | Zestaw do cewnikowania rozbudowany | Zestaw do cewnikowania sterylny: serweta z laminatu 39g/m2 50x60 cm - 1 szt, serweta z laminatu 39g/m2 50x60 cm z otworem o śr 5 cm - 1 szt, rękawice nitrylowe M lub L- 1 szt, tupfer kula 17n 20x20 cm - 5 szt, kompresy z gazy 17n 8 w 7,5x7,5 cm - 8 cm, penseta plastikowa 13 cm- 1 szt, pean plastikowy 14 cm - 1 szt, pojemnik plastikowy 125 ml- 1 szt, strzykawka wypełniona jalową wodą z 10% gliceryną 10 ml- 1 szt, strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą 6 ml - 1 szt, roztwór PRONTOSAN w saszetce 30 ml - 1 szt, etykieta centalna z nalepkami typu tag w języku polskim, raport (certyfikat) walidacji procesu sterylizacji | szt | 399
10 | Zestaw uniwersalny | Sterylny zestaw uniwersalny wzmocniony Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150cmx190cm, 2 ręczniki min. 20cmx40cm, 1 serweta na stolik Mayo min. 80cmx145cm, 1 taśma samoprzylepna min. 9 cm x 50 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne min. 75cmx90cm (37,5x70 dodatkowa łata chłonna), 1 samoprzylepna serweta operacyjna min. 170cmx 200cm, (37,5x70 dodatkowa łata chłonna) 1 samoprzylepna serweta operacyjna min. 150cmx240cm. (37,5x70 dodatkowa łata chłonna) Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polipropylenowo-polietylenowa) o gramaturze 62 g/m2 plus dodatkowe wzmocnienie o gram 60 g/m2 wykonane z wlókniny polipropylenowej teksturowanej. odporność na przenikanie cieczy min. 152 cm H2O, zgodne z normą PN-EN 13795 + A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu,I klasa palności . Parametry potwierdzone kartą danych technicznych. Opakowanie torebka papierowo-foliowa , etykieta w języku polskim z dwoma naklejkami lub czterema typu TAG,zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. Podwójne opakowanie – karton zewnętrzny i karton dyspenser . | szt | 192
11 | Fartuch sterylny | Sterylny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155. Termin ważności min 4 lata. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 75N w kierunku wzdłużnym i min. 35N w kierunku poprzecznym; pylenie max 1,22 log10; odporność na przenikanie cieczy min. 36cmH2O – parametry potwierdzone kartą danych technicznych. Do wyboru przez zamawiającego. | szt | 475
12 | Fartuch sterylny | Sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 39cm(L), min. 41cm(XL), min. 42cm(XXL). Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. min 2cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M, L, XL, XXL. Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200cmH2O, mniej krytycznej min. 32cmH2O. Pylenie max 1,6 log10 - parametry potwierdzone kartą danych technicznych | szt | 40
13 | Fartuch sterylny | Sterylny fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie 55% włókien celulozy i 45% włókien poliestru. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Elementy fartucha łączone overlockiem, rękawy i troki w strefie krytycznej klejone. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155. Termin ważności 5 lat. Wytrzymałość dla powierzchni krytycznych na wypychanie na sucho min. 146kPa; odporność na przenikanie cieczy min. 24cmH2O – parametry potwierdzone kartą danych technicznych. | szt | 40
14 | Fartuch sterylny | Sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie 55% włókien celulozy i 45% włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach dwuwarstwowym laminatem barierowym o gramaturze min. 40g/m2 w. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. min 2cm. Elementy fartucha łączone overlockiem, rękawy i troki w strefie krytycznej klejone. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M, L, XL, XXL. Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min.171cmH2O, mniej krytycznej min. 22cmH2O. Wytrzymałość dla powierzchni krytycznych na wypychanie na mokro min. 40kPa - parametry potwierdzone kartą danych technicznych. | szt | 32
15 | Fartuch zabiegowy | Fartuch zabiegowy niejałowy wykonany z włókniny typu SMS o gram 20 g/m2 . Rękawy zakonczone manketem, wiązany na troki . Każdy fartuch złożony aseptycznie . Opakowanie zbiorcze A 10 szt | szt | 400
16 | Fartuch wizytacyjny | Fartuch wizytacyny z włókniny typu SMS o gram 17g/m2 . Rękawy zakonczone gumką, wiązany na troki. Każdy fartuch złożony . Opakowanie zbiorcze A 10 szt | szt | 300
17 | Osłona na konczynę | Sterylna osłona na kończynę 80x45 cm wykonana z laminatu dwuwarstowego o gram 43 g/m2 . W zestawie z taśmą lepną 50x9 cm | szt | 100
18 | Kieszeń na płyny | Sterylna kieszeń na płyny , jednokomorowa, w rozmiarze 40x30 cm ( głębokośc 30 cm ) z przylecem i kształtką | szt | 150
19 | Taśma typu rzep | Sterylna tasma typu rzep 25x 2 cm | szt | 150
20 | Osłona na stolik Mayo | Sterylna serweta na stolik Mayo o rozmiarze 145x80 cm ze wzmocnieniem o rozmiarze 85x76 cm . Masa powierzchniowa poszczególnych warstw serwety :włóknina 30 g/m2, folia 50 um, klej 2 g/m2. Chłonność warstwy włókninowej wynosi 500 %, barierowość dla wody min 300 cm H2O. Składana teleskopowo | szt | 200
21 | Uchwyt do lampy operacyjnej | średnica kołnierza 12 cm, głębokość do grzewu 14 cm , szerokość 9,5 cm , otwór o śr 15 mm , zapobiegający spadaniu poprzez 16 koncentrycznie ustawionych ząbków dopasowuje się do lampy o różniej średnicy. | szt | 100
22 | Sukienka operacyjna | Niejałowy, sukienka z miękkiej antystatycznej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 45g/m2. Sukienka z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic i obszyta lamówką z identycznej włókniny jak cały wyrób w celu braku podrażnienia. Naszyte 3 praktyczne kieszenie. Wyposażona w troki do regulacji obwodu pasa umożliwijające dopasowanie do kobiecej sylwetki. Na dole sukienki zaokrąglone brzegi i rozcięcia, dzięki którym wyrób nie krępuje ruchów. Sukienka w rozmiarze S-XL z oznaczeniem rozmiaru na metce. Zgodna w pełnym zakresie z normą PN EN 13795. Wykonana z włóniny nie powodującej podrażnień i uczuleń wg PN-EN ISO 10993-10 i niepalnej - I klasa palności wg 16 CFR 1610. Cechy potwierdzonekartą danych technicznych. Pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. Kolor niebieski. Termin ważności 5 lat. Wytrzymałość na wypychanie min. 135 kPa. | szt | 50
23 | Koszula dla pacjenta | Niejałowa koszula dla pacjenta wykonana z miękkiej nieprześwitującej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2. Koszula posiada krótki rękaw, podkrój szyi wykończony jest plisą, która stanowi troki do wiązania. Na linii pasa naszyte są troki do regulacji obwodu. Kolor niebieski, rozmiar uniwersalny. Długość 110cm i szerokość w rozłożeniu 140cm z tolerancją wymiarów +/-2 cm. Pakowane w opakowanie foliowe po 10 sztuk z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. | szt | 5000
24 | Koszula dla położnic | Koszula wykonana z miękkiejantystatycznej włókniny polipropylenowej o gram. 38 g/m2 nie powodującej podrażnień i uczuleń wg PN-EN ISO 10993-10. Luźna, szeroka, nie ogranicza ruchów,z fałdami z przodu umożliwiającymi dopasowanie do sylwetki w ciąży. Głębokie wycięcie z przodu pozwala na karmienia noworodka a dwie pary troków zachowują intymność i komfort pacjentki. Kolor fioletowy. Pakowana w opakowanie foliowe po 10 sztuk z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. Paroprzepuszczalność min. 4360 g/m2x24h. | szt | 500
25 | Komplet operacyjny | Niejałowy komplet wykonany z miękkiej antystatycznej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 45g/m2. Składa się z bluzy i spodni. Bluza z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic i obszyta lamówką z identycznej włókniny jak cały komplet w celu braku podrażnienia. Bluza posiada 3 kieszenie. Na dole bluzy zaokrąglone brzegi i rozcięcia, dzięki którym bluza nie krępuje ruchów i dobrze dopasowuje się do sylwetki. Spodnie luźne, krój prosty bez ściągaczy i podszycia, z wdzianą tasiemką do regulacji obwodu w pasie. Komplet w rozmiarach w XS-XXXL z oznaczeniem rozmiaru na metce w bluzie i spodniach. Zgodny w pełnym zakresie z normą PN EN 13795. Wykonany z włóniny nie powodującej podrażnień i uczuleń wg PN-EN ISO 10993-10 i niepalnej - I klasa palności wg 16 CFR 1610. Cechy potwierdzone kartą danych technicznych. Komplet (bluza+spodnie) pakowane razem w opakowanie foliowe z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. Termin ważności 5 lat. Wytrzymałość na wypychanie min. 135 kPa. | szt | 4650
26 | Maska chirurgiczna typu II | Maski chirurgiczne typu II, wykonane z trzech warstw włókniny, w tym wewnętrznej filtracyjnej, z wkładką modelującą na nos, z zakładkami w części centralnej umożliwiającymi dopasowanie do kształtu twarzy. Maski zgodne z normą PN-EN 14683:2019, chroniące otoczenie przed zanieczyszczeniami fizycznymi, m. in. złuszczonym naskórkiem, włosami, jak również przed czynnikami infekcyjnymi (skuteczność filtracji bakteryjnej min. 98% BFE), ciśnienie różnicowe 25 Pa/cm2 (±5), czystość mikrobiologiczna maks. 30 cfu/g wg PN-EN ISO 11737-1. Maski mocowane za uszy, za pomocą nie uciskających, elastycznych uchwytów. Wymiary maski: długość 17,5 cm x szerokość 9,5 cm (±1cm), długość wkładki modelującej 9cm (±1cm), szerokość uchwytów mocujących 1,5cm (±0,3cm), długość uchwytów mocujących 17 cm (±1cm). Wyrób medyczny klasa I, oznakowany CE, posiadający deklarację zgodności oraz zgłoszenie do Urzędu Rejestracji PLWMiPB, pakowany po 50 szt w kartonik pełniący funkcję dyspensera. Na kartoniku wskazanie typ II wg EN 14683. | szt | 7000
27 | Łyżka kostna 16 cm | Jednorazowa. Minimum jedna sztuka etykiety samoprzylepnej zawierającej numer serii i datę ważności. | szt | 24
28 | Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego | skład zestawu: kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm, 6 sztuk tupferów gazowe min. 30 x 30 cm, nerka plastikowa poj. 700 ml, serweta 60x50 cm ( owinięcie zestawu) .Opakowanie - torebka papierowo-foliowa z dwoma naklejkami typu TAG, raport (certyfikat) walidacji procesu sterylizacji | szt | 100
29 | podkład chłonny 60x60 cm jałowy | Podkład higieniczny jałowy z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej o wymiarach 60 x 60 x 1 szt., górna warstwa podkładu wykonana z miękkiej włókniny, a od spodu pokryty nieprzepuszczalną folią, o strukturze antypoślizgowej. Opakowanie torebka pap-foliowa z etykietą z dwoma naklejkami typu TAG, raport (certyfikat) walidacji procesu sterylizacji | szt | 750
30 | podkład chłonny 210x80 cm | Podkład wykonany z trójwarstwowej włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2 , kolor niebieski, każdy podkład składany indywidualnie. Na opakowaniu zbiorczym etykieta centralna zawierająca datę‌ ‌ważności,‌ ‌numer‌ ‌lot,‌ ‌indeks‌ ‌wyrobu‌ ‌i‌ ‌nazwę‌ ‌producenta.‌ | szt | 13750
31 | podkład chłonny 210x160 cm | Podkład wykonany z trójwarstwowej włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2 , kolor niebieski, każdy podkład składany indywidualnie. Na opakowaniu zbiorczym etykieta centralna zawierająca datę‌ ‌ważności,‌ ‌numer‌ ‌lot,‌ ‌indeks‌ ‌wyrobu‌ ‌i‌ ‌nazwę‌ ‌producenta.‌ | szt | 120
32 | Komplet pościeli jednorazowego użytku | Komplet pościeli jednorazowego użytku wykonany z wytrzymałej, nieprzejrzystej niebieskiej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 35g/m2. Komplet 3 – częściowy składający się z powłoki 200 cm x 150 cm, powłoczki 90 cm x 75 cm i prześcieradła 210 cm x 150 cm ±2cm. Powłoki i powłoczki zszyte szwem owerlok, posiadające odpowiednie zakładki zabezpieczające przed wysunięciem kołdry (zakładka 20 cm ±0,5cm ) i poduszki (zakładka 15 cm ±0,5cm). Wytrzymałość na wypychanie wg PN EN ISO 13938-1 na sucho min. 124 kPa, na mokro min. 115 kPa. I klasa palności wg 16 CFR 1610. Pakowany w opakowanie foliowe z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, datę ważności, nazwę wytwórcy, kod kreskowy oraz oznaczenie MD w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. Wyrób niesterylny, termin ważności 5 lat | szt | 4000
33 | Plastry z opatrunkiem Transparent | Plaster o przezroczystym podłożu, wyposażony w chłonny opatrunek . Kształt okrągły, rozmiar średnicy 22 mm. Pakowany po 100 szt | opak | 50
34 | Plaster transparentny typu Dermaplast Transparent, kolor cielisty | pakowany: 4szt. 25mm x 76mm, 6szt. 19mm x 76mm, 4szt. 15mm x 58mm, 4szt. 9mm x 38mm, 2szt. Ø22mm (20szt w opakowaniu) | opak | 216
Razem:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 6
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Znak sprawy: DZP.271.53.2024
PAKIET Nr 6
Zamawiający wymaga oswiadczenia potwierdzajacego, że produkt z pozycji 9-11 jest zarejestrowany w klasie III.
Zamawiający wymaga badań niezależnego laboratorium potwierdzających, że wyroby z poz. 12-14 i 16-18 spełniają barierę folii dla wirusów=> 27nm
Zamawiający wymaga naklejek typu TAG ( identyfikacja producenta, lot, data ważności, indeks wyrobu) do pozycji: 1-8
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
stawka %
1 | folia elastyczna z polietylenu - powierzchnia klejąca 10x20 | Folia chirurgiczna o wymiarach całkowitych 15cm x 20cm i wymiarach części lepnej 10cm x 20cm wykonana z polietylenu o grubości 0, 05mm, matowa, antystatyczna, hypoalergiczna, z klejem akrylowaym, z systemem bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera - sterylna | szt | 10
2 | folia elastyczna z polietylenu - powierzchnia klejąca 35x35 | Folia chirurgiczna o wymiarach całkowitych 60cm x 35cm i wymiarach części lepnej 35cm x 35 cm, wykonana z polietylenu o grubości 0, 05mm, matowa, antystatyczna, hypoalergiczna, z klejem akrylowaym, z systemem bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera - sterylna | szt | 10
3 | folia elastyczna z polietylenu - z otworem | Mała serweta przezroczysta 40cmx40cm z przylepnym otworem 6, 3 cm śr. | szt | 10
4 | folia rozciągliwa z poliestru - powierzchnia klejąca 38x41 | Folia operacyjna o rozmiarze całkowitym 38cm x 41cm i rozmiarze części klejącej 28cm x 41cm, antystatyczna, hipoalergiczna, matowa, z poliestru 0,025mm o paroprzepuszczalności (MVTR) >600g/m2/24h, posiadająca system bezpiecznej aplikacji linera, pakowana podwójnie: opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne papierowe z nadrukowanym opisem zawierającym rozmiar, nr. Serii, datę ważności oraz nr katalogowy | szt | 10
5 | folia rozciągliwa z poliestru - powierzchnia klejąca 60x45 | Folia operacyjna o rozmiarze całkowitym 60cm x 45cm i rozmiarze części klejącej 50cm x 45cm, antystatyczna, hipoalergiczna, matowa, z poliestru 0,025mm o paroprzepuszczalności (MVTR) >600g/m2/24h, posiadająca system bezpiecznej aplikacji linera, pakowana podwójnie: opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne papierowe z nadrukowanym opisem zawierającym rozmiar, nr. Serii, datę ważności oraz nr katalogowy | szt | 10
6 | samoprzylepna folia operacyjna z papierem zabezpieczającym, wykonana z poliestru 15x20 | Jałowa samoprzylepna, antyrefleksyjna folia operacyjna, bakteriobójcza, zawierająca w warstwie lepnej jodofor, antystatyczna, hypoalergiczna uniwersalna zarówno do długich, jak i do krótkich zabiegów z papierem zabezpieczającym, posiadająca system bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera, wykonana z poliestru o wymiarze całkowitym 15 cm x 20 cm ( pole klejowe 10 cm x 20 cm ) zarejestrowana w klasie III | szt | 60
7 | samoprzylepna folia operacyjna z papierem zabezpieczającym, wykonana z poliestru 44x35 | Jałowa samoprzylepna, antyrefleksyjna folia operacyjna, bakteriobójcza, zawierająca w warstwie lepnej jodofor, antystatyczna, hypoalergiczna uniwersalna zarówno do długich, jak i do krótkich zabiegów z papierem zabezpieczającym, posiadająca system bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera, wykonana z poliestru o wymiarze całkowitym 44cm x 35cm ( pole klejowe 34cm x 35cm ) zarejestrowana w klasie III | szt | 350
8 | samoprzylepna folia operacyjna z papierem zabezpieczającym, wykonana z poliestru 66x45 | Jałowa samoprzylepna, antyrefleksyjna folia operacyjna, bakteriobójcza, zawierająca w warstwie lepnej jodofor, antystatyczna, hypoalergiczna uniwersalna zarówno do długich, jak i do krótkich zabiegów z papierem zabezpieczającym, posiadająca system bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera, wykonana z poliestru o wymiarze całkowitym 66cm x 45cm ( pole klejowe 56cm x 45cm ) zarejestrowana w klasie III | szt | 10
9 | plaster wzmocniony typu strip 3 x 75 mm (koperta a'5 pasków) | Samoprzylepne paski do zamykania ran z akrylowym klejem wrażliwym na siłę nacisku, o równej szerokości na całej długości, dokładnie przybliżające brzegi rany, z mikroporowatej włókniny poliestrowej wzmacnianej włoknami sztucznego jedwabiu, nie klejące się do rękawiczek | sasz | 50
10 | plaster wzmocniony typu strip 6 x 75 mm (koperta a'3 paski) | Samoprzylepne paski do zamykania ran z akrylowym klejem wrażliwym na siłę nacisku, o równej szerokości na całej długości, dokładnie przybliżające brzegi rany, z mikroporowatej włókniny poliestrowej wzmacnianej włoknami sztucznego jedwabiu, nie klejące się do rękawiczek | sasz | 250
11 | plaster wzmocniony typu strip 6 x 38 mm (koperta a'6 pasków) | Samoprzylepne paski do zamykania ran z akrylowym klejem wrażliwym na siłę nacisku, o równej szerokości na całej długości, dokładnie przybliżające brzegi rany, z mikroporowatej włókniny poliestrowej wzmacnianej włoknami sztucznego jedwabiu, nie klejące się do rękawiczek | sasz | 500
12 | zaawansowany bakteriobójczy opatrunek do mocowania wkłuć naczyniowych 7 cm x 8,5 cm | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników naczyniowych.Opatrunek sterylny, przezroczysty, wykonany z foli poliuretanowej pokrytej przezroczystym klejem akrylowym z glukonianem chlorheksydyny (2% CHG). Opatrunek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Posiada wzmocnioną laminowaną włókninę z nacięciami na brzegach oraz wycięciem w postaci „dziurki od klucza”. Ramka ułatwia aplikację, duży pasek włókninowy, laminowany do mocowania oraz metka do oznaczenia. Wyrób medyczny klasy III. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek. Rozmiar opatrunku 7x8,5 cm. Czas utrzymania na wkłuciu do 7 dni. Opakowanie folia-papier. | szt | 200
13 | opatrunek z glukonianem chlorheksydyny do portów naczyniowych 12 x 12 cm | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania podskórnych portów naczyniowych. Składa się z dwóch części: żelowej podkładki, zawierającej 2% roztwór glukonianu chlorheksydyny o rozmiarze : 6,2 x 4,9 cm oraz przezroczystego opatrunku wykonanego z foli poliuretanowej o rozmiarze 12x12 cm. Przezroczysta folia nie zawiera kleju. Obrzeża opatrunku wzmocnione są laminowaną włókniną zawierającą klej akrylowy z nacięciami na brzegach oraz wycięciem. Ramka ułatwia aplikację, duży pasek włókninowy, laminowany do mocowania oraz metka do oznaczenia. Wyrób medyczny klasy III. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). Czas utrzymania na porcie naczyniowym do 7 dni. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Opakowanie folia-papier. | szt | 100
14 | opatrunek do mocowania wkłuć naczyniowych | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem. Rozmiar 7 x 8 cm z szerokimi aplikatorami (min. 2 cm), laminowaną metką i 2 laminowanymi paskami włókninowymi. Ponacinane poprzecznie obrzeże wzmocnione od spodu włókniną z każdej strony. Szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka). Klej akrylowy naniesiony wzorem diamentu (folia) i ze wzrorem kropek (włóknina) w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości probek (min 32). Potwierdzona klinicznie wysoka stabilizacja, zwiększająca odsetek kaniul bez wymian przed dopuszczonym czasem stosowania. | szt | 10000
15 | Przylepiec do mocowania sondy nosowo - żołądkowej | Hypoalergiczny, przeźroczysty, z klejem silikonowym. Bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku. Wyrób medyczny, pakowany pojedynczo. Unikalna budowa z częścią pozbawioną kleju powoduje, że sonda zwisa swobodnie nie kontaktując się z nozdrzem, końcówka przylepca nie przykleja się do rękawiczek. | szt | 200
16 | Przyrząd do mocowania cewników naczyniowych + zaawansowany opatrunek do mocowania wkłuć naczyniowych, 8,5 x 11,5 cm. | Bezszwowy przyrząd mocujący centralne cewniki naczyniowe o rozmiarze do 12F. Przyrząd mocujący składa się z delikatnego włókninowego podłoża, pokrytego silikonowym klejem oraz specjalnie uformowanego tworzywa sztucznego do przeprowadzenia i stabilizacji kanałów cewnika naczyniowego. Dołączony do przyrządu sterylny, ze wzmocnionym z każdej strony obrzeżem, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z szerokimi aplikatorami (min. 2,5 cm), laminowaną metką i szerokim laminowanym paskiem włókninowym z wycięciem. Szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka). Klej akrylowy naniesiony nierównomiernie w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32).. W każdym jednostkowym opakowaniu obrazkowa samoprzylepna instrukcja aplikacji. | szt | 200
17 | Przyrząd do mocowania + opatrunek CHG do mocowania wkłuć naczyniowych 8,5 x 11,5 cm, | Bezszwowy przyrząd mocujący centralne cewniki naczyniowe o rozmiarze do 12F. Przyrząd mocujący składa się z delikatnego włókninowego podłoża, pokrytego silikonowym klejem oraz specjalnie uformowanego tworzywa sztucznego do przeprowadzenia i stabilizacji kanałów cewnika naczyniowego. Dołączony do przyrządu przezroczysty opatrunek bakteriobójczy z hydrożelem, zawierającym wagowo 2% roztwór glukonianu chlorheksydyny (wyrób medyczny klasy III.). Folia opatrunku stanowi barierę dla wirusów =>27nm. Czas utrzymania na wkłuciu do 7 dni. Opakowanie folia-papier. W każdym jednostkowym opakowaniu obrazkowa samoprzylepna instrukcja aplikacji. | szt | 200
18 | Przezroczysty opatrunek foliowy z okienkiem bez kleju do mocowania wkłuć naczyniowych 12 x 12 cm, | Sterylny, przezroczysty opatrunek do mocowania podskórnych portów naczyniowych wykonany z foli poliuretanowej o rozmiarze 12x12 cm. Przezroczysta folia nie zawiera kleju. Obrzeża opatrunku wzmocnione są laminowaną włókniną zawierającą klej akrylowy z nacięciami na brzegach oraz wycięciem. Ramka ułatwia aplikację, duży pasek włókninowy, laminowany do mocowania oraz metka do oznaczenia. Wyrób medyczny klasy IIa. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). Czas utrzymania na porcie naczyniowym do 7 dni. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Opakowanie folia-folia. | szt | 200
19 | Półprzepuszczalny opatrunek foliowy z wkładem chłonnym, 9 cm x 25 cm | Poliuertanowy opatrunek wyspowy, z klejem akrylowym, przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną, wodoodporny, oddychający, z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylny; rozmiar opatrunku: 9 cm x 25 cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku. | szt | 200
20 | Półprzepuszczalny opatrunek foliowy z wkładem chłonnym, 9 cm x 35 cm, | Poliuertanowy opatrunek wyspowy, z klejem akrylowym, przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną, wodoodporny, oddychający, z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylny; rozmiar opatrunku: 9x35cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku | szt | 100
Razem:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 7
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Znak sprawy: DZP.271.53.2024
PAKIET Nr 7
Zamawiający wymaga oświadczenia potwierdzającego, że wszystkie oferowane wyroby dla pozycji 1 do 41 spełniają wymagania użytkowe dla obłożeń chirurgicznych określonych w tablicy nr 2 normy PN-EN-13795-3 kolumna "wymagania wysokie- powierzchnia krytyczna wyrobu"
Zamawiający wymaga przedłożenia aktualnych raportów (certyfikatów) procesu walidacji sterylizacji dla wyrobów z poz. 1-56.
Zamawiający wymaga złożenia kart katalogowych w celu potwierdzenia spełnienia warunków SWZ dla wyrobów z poz. 57-71
Zamawiający wymaga naklejek typu TAG ( identyfikacja producenta, lot, data ważności, indeks wyrobu) do pozycji: 1-56.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostkę miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
stawka %
1 | Sterylny zestaw porodowy: - serweta porodowa dla noworodka 90 x 87 cm, - serweta pośladkowa 90 x 90 cm z workiem, - 2 x ręcznik chłonny 33x30 cm, - serweta na stół narzędziowy do owinięcia zestawu 100x150 cm, - serweta nieprzylepna 90 x75 cm | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 8
2 | Sterylny zestaw porodowy. Skład zestawu: serweta instrumentariuszki 100x150cm, 6 ręczników celulozowych min. 30x30cm, 2 serwety dla noworodka 90x100cm, 2 serwety 45x75cm, 20 kompresów włókninowych 10x10cm, 1 tupfer gazowy. | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 15
3 | Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego: 1x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150x190 cm, 1x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80x145 cm, składana teleskopowo, 1x serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny (okno 19x24 cm) 315x250/200 cm, 1x serweta dla noworodka 90x105 cm, 1x taśma samoprzylepna 10x50 cm, 4x ręczniki celulozowe 30x33 cm | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 5
4 | Sterylny zestaw ginekologiczny z workiem zbierającym płyn. Skład zestawu: 1x serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm, 1x serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów 280x250/280 cm, okno 9x12 cm, 1x serweta do podłożenia pod pośladki 75x90 cm, 1x taśma samoprzylepna 10x50 cm, 1x ręcznik celulozowy. | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 4
5 | Sterylny zestaw do znieczulenia przewodowego: 1x serweta na stół narzędziowy 75x75 cm; 1x serweta min. 2-warstwowa epiduralna przylepna 60x75 cm, otwór przylepny romb 10x10 cm decentralnie; 1x igła injekcyjna 25 G, 0,50x40 mm; 1x igła injekcyjna 18 G, 1,20x40 mm; 1x strzykawka 2 ml Luer, 2 części; 1x strzykawka 5 ml Luer, 2 części; 1x opatrunek chłonny samoprzylepny 7,2x5 cm; 1x kleszczyki proste 19 cm; 3 x kompres z włókniny 10x10 cm, 6 warstw, 30g/m2; 6 x tupfer z gazy 24x24 cm, 20 nitek; 1x pojemnik plastikowy 120 ml z podziałką | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 1600
6 | Sterylny zestaw do drenażu opłucnej w składzie: serweta na stół narzędziowy 90x75 cm, serweta 2-warstwowa przylepna 2-częściowa z możliwością regulacji średnicy otworu 75x90 cm, strzykawka Luer 20 ml (2-częściowa), igła injekcyjna 0,80x50 mm, skalpel jednorazowy Nr 10, opatrunek i.v. 8x6 cm, 15 x komprez z gazy z nitką RTG 10x10 cm, 8 warstw 17 nitek, pojemnik plastikowy 60 ml (5x5 cm) z podziałką; okrągły, kolor niebieski, pojemnik plastikowy 150 ml (9,2x2,96 cm) z podziałką; okrągły, kolor: czerwony Kleszczyki anatomiczne proste typuPean 20 cm stalowe, Kleszczyki anatomiczne zagięte Halstead-Mosquito 12,5 cm stalowe, Imadło chirurgiczne Mayo-Hegar 14 cm stalowe, Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm stalowa, Nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5 cm stalowe, kleszczyki do mycia pola operacyjnego 14 cm. | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 20
7 | Sterylny zestaw do wkłucia centralnego: serweta na stół narzędziowy 120x95 cm; serweta 150x100 cm, otwór przylepny 10 cm decentralnie; pojemnik plastikowy 250 ml ; strzykawka 10 ml Luer, 2 części; strzykawka 5 ml Luer, 2 części; igła injekcyjna 0,80x50 mm; igła injekcyjna 0,70x50 mm; Imadło chirurgiczne Mayo Hegar 12 cm stalowe; ostrze do obcinania szwów 6,5 cm; opatrunek z folii poliuretanowej 10x15 cm; kleszczyki proste typu korcang 19 cm; 5 x kompres z włókniny 7,5x7,5 cm 4 warstwy 30 g/m²; 5 x tupfer z gazy 24x24 cm 20 nitek; fartuch chirurgiczny typu open back XL; maska chirurgiczna z gumkami; czepek chirurgiczny z gumką. | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 400
8 | Sterylny zestaw do szycia po episiotomii: 10 x kompresy włókninowe, 4 warstwy 40g/m2 7,5x7,5cm; 1x nożyczki ostro/tępe, metalowe, proste, 14,5 cm; 1x pęseta chirurgiczna, prosta, metalowa, 14 cm; 1x imadło metalowe typu Mayo, 16 cm, proste; 1x kleszczyki plastikowe 19 cm; 5 x tupfer z gazy 24x24 cm 20 nitek; 1x ręcznik celulozowy 30x33 cm 2 x serweta 75x90cm włókninowa laminowana (polipropylen+polietylen) min. 49 g/m2. Zestaw zapakowany w opakowanie papierowo-foliowe, zaopatrzone w przylepną etykietę | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 37
9 | Sterylny zestaw do implantacji portów: serweta na stół narzędziowy 100x150 cm; serweta na stolik Mayo 80x145 cm; serweta przylepna 2-częściowa z możliwością regulacji średnicy otworu 75x90 cm; serweta przylepna 170x175 cm; Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm; Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm stalowe; Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted- Mosquito 12,5 cm stalowe; Kleszczyki anatomiczne proste typu Micro-Mosquito 12,5 cm stalowe; Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 12 cm stalowe; Hak do ran typu Senn Miller 16 cm, trójzębny tępy stalowy; skalpel Nr 11; kleszczyki proste typu pean 14 cm; pojemnik plastikowy 150-250 ml; uchwyt Velcro 2x23 cm; 10 x kompres z gazy z nitką RTG 7,5x7,5 cm 12 warstw 24 nitki; 5 x kompres z włókniny 5x5 cm 6 warstw, 30 g/m²; 10 x kompres z włókniny 10x10 cm 6 warstw, 30 g/m²; 3 x tupfer z gazy 20x20 cm, 20 nitek; opatrunek chłonny samoprzylepny 7,2x5 cm; opatrunek chłonny samoprzylepny 10x6 cm. | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 420
10 | Sterylny zestaw do laparoskopii. Skład zestawu: serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm, obłożenie stolika Mayo 80x145 cm, serweta do zabiegów laparoskopii z samoprzylepnym oknem (32 x 28 cm), padami chłonnymi i torbami na narzędzia chirurgiczne min. 300x250 cm, 4 ręczniki celulozowe. | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 700
11 | Sterylny zestaw do operacji żylaków: serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm, obłożenie stolika Mayo 80x145 cm, serweta samoprzylepna wzmocniona z wycięciem "U" 260x200 cm, wycięcie 95x15 cm (wzmocnienie 175 x 100 cm), serweta samoprzylepna 170x250 cm, serweta nieprzylepna 150x200 cm, osłona na krocze 35x20 cm, taśma samoprzylepna 10x50 cm, 4 ręczniki celulozowe. | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 5
12 | Sterylny zestaw brzuszno-kroczowy. Skład zestawu: serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm, obłożenie stolika Mayo 80x145 cm, serweta brzuszno-kroczowa wzmocniona 230x250 cm (wzmocnienia 60x120 cm i 85x50 cm) okna 19x29 cm (w kształcie nerki) i 9x12 cm (owalne), 4 ręczniki celulozowe. | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 5
13 | Sterylny zestaw do tarczycy. Skład zestawu: serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm, obłożenie stolika Mayo 80x145 cm, serweta samoprzylepna z wycięciem „U” wzmocniona 125x150 cm; wycięcie „U” 40x6, 5 cm (wzmocnienie 45x40 cm), serweta samoprzylepna wzmocniona 200x200 cm (wzmocnienie 50x75 cm, długość przylepca 90 cm), taśma samoprzylepna 10x50 cm, 4 ręczniki celulozowe. | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 8
14 | Sterylny zestaw uniwersalny chirurgiczno-ginekologiczny: 1x serweta na stół narzędziowy 160 x 150 cm; 1 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm; 1x serweta przylepna 100 x 90 cm 1x serweta przylepna 175 x 150 cm; 10 x chusta z gazy z chip'em RTG 45 x 45 cm 6 warstwy 20 nitek; 50 x kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm 12 warstw 17 nitek a 5 sztuk; 10 x tupfer z gazy RTG 6x6 cm 24 nitki; 3 x tupfer z gazy 24 x 24 cm 20 nitek; 1x pojemnik na zużyte igły i ostrza magnetyczno-piankowy 15 miejsc z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy; 1x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm; 1x kleszczyki do mycia pola operacyjnego 24 cm; 1x uchwyt Velcro 2,5 x 14 cm; 1x taśma przylepna 10 x 50 cm; 1x pojemnik plastikowy 500 ml przeźroczysty; 1x dren do ssaka 300 cm 30/10,00 CH/mm; 1x uchwyt do ssaka Pool 30/10,00 CH/mm; 2 x ręcznik celulozowy 30x33 cm 1x podstawka pod skalpele 3 miejsca 1x pojemnik plastikowy przeźroczysty 2500 ml Zestaw pakowany dodatkowo w papier krepowy | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 20
15 | Sterylna serweta z workiem do zbiórki płynów, rozmiar 100 x 120 cm | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 125
16 | Sterylny zestaw wzmocniony serwet operacyjnych uniwersalnych z Mayo. Skład: serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190 cm, serweta na stolik Mayo wzmocniona 80x145 cm, samoprzylepna serweta z padem chłonnym 150x240 cm (pad 50x75 cm), samoprzylepna serweta z padem chłonnym 200x175 cm (pad 50 x 75 cm), 2 samoprzylepne serwety z padem chłonnym 75x90 cm (pad 36x90 cm), taśma samoprzylepna 10x50 cm, 4 ręczniki. | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 7
17 | Sterylny zestaw brzuszno-kroczowy: serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm; serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo; serweta brzuszno-kroczowa 250 x 300 cm, otwór 26 x 30 cm (folia operacyjna na brzegach) i 12 x 15 cm, wbudowane osłony na kończyny; kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x 38 cm; kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm; osłona na kable video 13 x 250 cm; kleszczyki do mycia pola operacyjnego 24 cm; 2 x pojemnik plastikowy 120 ml przeźroczysty; 40 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 12 warstw 17 nitek (a 10 sztuk); 6 x tupfer z gazy 24x24 cm 20 nitek; 5 x chusta z chipem RTG 45 x 45 cm 6 warstw 20 nitek; dren do ssaka 24/8,00 CH/mm 30/10,00 CH/mm 300 cm; uchwyt do ssaka 20/6,67 CH/mm 30/10,00 CH/mm 300 mm; czyścik do koagulacji 5 x 5 cm; 2 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm. | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 140
18 | Sterylny zestaw do tarczycy rozbudowany: serweta samoprzylepna 2-warstwowa 150x240 cm, serweta samoprzylepna 2-warstwowa 200x175 cm, serweta na stolik Mayo 80x145 cm składana teleskopowo, 4 szt. serweta samoprzylepna 2-warstwowa 75x90 cm; 10 x tupfer twardy z gazy z RTG 6x6 cm; 40 x kompres z gazy RTG 10x10 cm 12w 17n wiązane a'10; kieszeń przylepna 2-sekcyjna 43x38 cm; uchwyt rzepowy 2x23 cm; ręcznik celulozowy min. 30x30 cm; pojemnik na igły i ostrza; serweta na stół narzędziowy 190x150 cm (opakowanie zestawu). | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 96
19 | Sterylny zestaw do cewnikowania pęcherza: 1x serweta barierowa z włókniny PP+PE w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o gramaturze 49g/m2 , stanowiąca owinięcie zestawu; 4 x tupfery gazowe z gazy 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm; 1x żel nawilżający; 1x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml (zapakowana); 5 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm; 1x serweta barierowa z włókniny PP+PE w rozmiarze 75 cm x 90 cm z centralnym otworem nieprzylepnym o średnicy 10 cm i rozcięciem, o gramaturze 49g/m2; 1x kleszczyki 14 cm; 1x pęseta 12,5 cm; 1x para nitrylowych rękawic rozmiar M. Opakowanie - tacka typu blister z wgłębieniem na płyny. | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 500
20 | Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego - skład zestawu: kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm, miseczka plastikowa 150 ml, 5 sztuk tupferów włókninowych min. 20 x 30 cm. Opakowanie - tacka typu blister z wgłębieniem na płyny. | minimum jedna sztuka etykiety samoprzylepnej zawierającej numer serii i datę ważności | szt | 2500
21 | Zestaw do usuwania szwów: 3 tupfery włókninowe wielkości śliwki, pęseta anatomiczna stalowa typu Adson 12cm, pęseta anatomiczna plastikowa 12,5cm, ostrze - skalpel 6,5cm. Opakowanie - tacka typu blister z wgłębieniem na płyny. | minimum jedna sztuka etykiety samoprzylepnej zawierającej numer serii i datę ważności | szt | 100
22 | Zestaw do zakładania szwów zawierający: kleszczyki plastikowe typu Kocher 14cm; pęsetę metalową chirurgiczną typu Adson 12cm; tampony gazowe min. 20x20cm - 6 szt.; igłotrzymacz 12cm; nożyczki metalowe ostre/ostre 11cm; strzykawkę typu Luer-Lock 10 ml; igłę 1,2mmx40mm,18Gx1 zapakowaną; igłę 0,8mmx40mm, 21Gx1; serwetę włókninowę 50x50cm z przylepcem i otworem 5x10cm; serwetę włókninową 60x60cm. Opakowanie - tacka typu blister z wgłębieniem na płyny. | minimum jedna sztuka etykiety samoprzylepnej zawierającej numer serii i datę ważności | szt | 10
23 | Sterylny zestaw serwet do operacji ginekologicznych. Skład zestawu: serweta wzmocniona z samoprzylepnym oknem (9x12 cm) 250x290 cm; serweta instrumentariuszki 140x190 cm, serweta na stolik mayo 80x145 cm, serweta 75x90 cm; przylepiec taśmowy 10x50cm; przezroczysta serweta samoprzylepna 50x50 cm, 4 ręczniki. | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 4
24 | Sterylny zestaw misek z serwetą: pojemnik plastikowy 250 ml, z podziałką, przeźroczysty; pojemnik plastikowy 500 ml, z podziałką, przeźroczysty; serweta 2-warstwowa 75 x 75 cm (owinięcie zestawu) | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 20
25 | Sterylny zestaw akcesoriów 2: pudełko na igły i ostrza magnetyczne z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy, 25 miejsc, ok.11 x 5 cm; czyścik do koagulacji, samoprzylepny, kontrastujący w RTG 5 x 5 cm; taśma samoprzylepna 10 x 50 cm; uchwyt Velcro 2 x 23 cm; podstawka bezpieczna pod skalpele, 3 miejsca, samoprzylepna | 1 x pudełko na igły i ostrza magnetyczne z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy, 25 miejsc, ok.11 x 5 cm 1 x czyścik do koagulacji, samoprzylepny, kontrastujący w RTG 5 x 5 cm 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm 1 x podstawka bezpieczna pod skalpele, 3 miejsca, samoprzylepna | szt | 216
26 | Sterylny zestaw do usuwania staplerów | 1 xkompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm 1 x kleszczyki do zdejmowania zszywek staplera | szt | 5
27 | Serweta na stolik Mayo, jałowa | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 625
28 | Serweta włókninowa 75x90 cm samoprzylepna, jałowa | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 960
29 | Serweta włókninowa 75x90 cm samoprzylepna, jałowa z padem chłonnym | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 28
30 | Serweta włókninowa 150x175 cm samoprzylepna, jałowa | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 190
31 | Serweta włókninowa z otworem samoprzylepnym (7 cm) 50x60 cm, jałowa | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 700
32 | Serweta włókninowa 50 x 50 cm, jałowa | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 700
33 | Serweta włókninowa 50 x 50 cm, samoprzylepna, jałowa | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 180
34 | Serweta nieprzylepna 95x120cm, jałowa | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 25
35 | Serweta nieprzylepna 90x150cm, jałowa | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 20
36 | Serweta samoprzylepna 90x100cm, jałowa | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 775
37 | Serweta samoprzylepna 170x175cm, jałowa | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 30
38 | Serweta 45x75cm z otworem nieprzylepnym; średnica otworu 7cm, jałowa | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 260
39 | Serweta nieprzylepna 45x75cm, jałowa | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 5850
40 | Serweta 75x90cm z otworem, samoprzylepna; średnica otworu 7cm, jałowa | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 80
41 | Serweta 120x150 z otworem, samoprzylepna; średnica otworu 7cm, jałowa | serwety na całej powierzchni min. 2-warstwowe (polietylen/polipropylen) o gram. min. 49 g/m2, nieprzemakalny (min. 150 cm H2O), wytrzymały (min. 132kPa) i chłonny (min. 110ml/m2) | szt | 25
42 | Przylepiec taśmowy 10x50 cm, jałowy | Elastyczna taśma samoprzylepna wykonana z włókniny poliestrowej pokryta gumą syntetyczną i silikonową wykładką papierową. | szt | 115
43 | Osłona na kończynę 35x80 cm, jałowa | Warstwa zewnętrzna jest nieprzesiąkalna dla płynów i odporna na uszkodzenia (PE); warstwa wewnętrzna (PP z hydrofilnym wykończeniem). Waga podstawowa materiału około 70 g/m2 | szt | 50
44 | Kieszonka przeźroczysta podwójna na ssak, jałowa | samoprzylepna, dwie sekcje, rozmiar 43 cm x 38 cm | szt | 1320
45 | Kieszonka przeźroczysta pojedyńcza na ssak, jałowa | samoprzylepna, jedna sekcja, rozmiar 30 cm x 32 cm | szt | 450
46 | Serweta operacyjna 45x45 cm, 4-warstwowa 20-nitkowa, z RTG i tasiemką, niesterylna | Wykonana z gazy min. 20 n, o gram. Min. 27g/m2, gaza bielona bezchlorowo, nitka Tex =15, po praniu wstępnym. | szt | 500
47 | Serweta operacyjna 45x45 cm, 4-warstwowa 20-nitkowa, z RTG i tasiemką, sterylna, biała, pakowana po 2 szt | Wykonana z gazy min. 20 n, o gram. min. 27g/m2, gaza bielona bezchlorowo, nitka Tex =15, po praniu wstępnym, sterylna, aktualny raport walidacji procesu sterylizacji. opakowanie typu podwójny blister | szt | 2400
48 | Serweta operacyjna 45x45 cm, 6-warstwowa 20-nitkowa, z RTG i tasiemką, sterylna, biała, pakowana po 2 szt | Wykonana z gazy min. 20 n, o gram. min. 27g/m2, gaza bielona bezchlorowo, nitka Tex =15, po praniu wstępnym, sterylna, aktualny raport walidacji procesu sterylizacji. opakowanie typu podwójny blister | szt | 576
49 | Serweta operacyjna 45x45 cm, 4-warstwowa 20-nitkowa, z RTG i tasiemką, sterylna, zielona, pakowana po 2 szt | Wykonana z gazy min. 20 n, o gram. min. 27g/m2, gaza bielona bezchlorowo, nitka Tex =15, po praniu wstępnym, sterylna, aktualny raport walidacji procesu sterylizacji. opakowanie typu podwójny blister | szt | 960
50 | Kompres gazowy 12W z RTG 7, 5 cm x 7, 5 cm*20 szt, przewiązane po 10 szt. | Wykonane z gazy min. 17 n, o gram. min. 23g/m2, gaza bielona bezchlorowo, nitka Tex =15, podwijane brzegi, sterylny, aktualny raport walidacji procesu sterylizacji. minimum jedna sztuka etykiety samoprzylepnej zawierającej numer serii i datę ważności | sasz | 1680
51 | Kompres gazowy 12W z RTG 7, 5 cm x 7, 5 cm*40 szt, przewiązane po 10 szt. | Wykonane z gazy min. 17 n, o gram. min. 23g/m2, gaza bielona bezchlorowo, nitka Tex =15, podwijane brzegi, sterylny, aktualny raport walidacji procesu sterylizacji. minimum jedna sztuka etykiety samoprzylepnej zawierającej numer serii i datę ważności | sasz | 840
52 | Kompres gazowy 12W z RTG 10 cm x 10 cm*20 szt, przewiązane po 10 szt. | Wykonane z gazy min. 17 n, o gram. min. 23g/m2, gaza bielona bezchlorowo, nitka Tex =15, podwijane brzegi, sterylny, aktualny raport walidacji procesu sterylizacji. minimum jedna sztuka etykiety samoprzylepnej zawierającej numer serii i datę ważności | sasz | 1080
53 | Kompres gazowy 12W z RTG 10 cm x 10 cm*40 szt, przewiązane po 10 szt. | Wykonane z gazy min. 17 n, o gram. min. 23g/m2, gaza bielona bezchlorowo, nitka Tex =15, podwijane brzegi, sterylny, aktualny raport walidacji procesu sterylizacji. minimum jedna sztuka etykiety samoprzylepnej zawierającej numer serii i datę ważności | sasz | 960
54 | Tupfer gazowy jałowy z RTG 6x6 cm w kształcie fasolki, a'10 szt. | Wykonana z gazy min. 24 n, o gram. Min. 32g/m2, gaza bielona bezchlorowo, nitka Tex =15, sterylny, aktualny raport walidacji procesu sterylizacji. opakowanie typu blister | sasz | 600
55 | Tupfer gazowy jałowy z RTG 8x8 cm w kształcie fasolki, a'10 szt. | Wykonana z gazy min. 24 n, o gram. Min. 32g/m2, gaza bielona bezchlorowo, nitka Tex =15, sterylny, aktualny raport walidacji procesu sterylizacji. opakowanie typu blister | sasz | 300
56 | Tupfer gazowy jałowy z RTG 12x12 cm w kształcie fasolki, a'10 szt. | Wykonana z gazy min. 24 n, o gram. Min. 32g/m2, gaza bielona bezchlorowo, nitka Tex =15, sterylny, aktualny raport walidacji procesu sterylizacji. opakowanie typu blister | sasz | 160
57 | Fartuch nieprzesiąkliwy sterylny biały | wykonany z włókniny PP laminowanej o masie 42 g/m2, wiązany z tyłu na troki (jeden do zawiązania na karku, drugi do owinięcia wokół talii) | szt | 44
58 | Fartuch higieniczny sterylny niebieski | wykonany z włókniny PP o masie 28 g/m2, wiązany z tyłu na troki (jeden do zawiązania na karku, drugi do owinięcia wokół talii) | szt | 144
59 | Fartuch higieniczny niebieski | wykonany z włókniny PP o masie 28 g/m2, wiązany z tyłu na troki (jeden do zawiązania na karku, drugi do owinięcia wokół talii) | szt | 10000
60 | Niesterylny komplet chirurgiczny (bluza i spodnie), wykonany z włókniny typu SMS, rozmiar M, L, XL, XXL | gramatura min. 38 g/m2, bluza z min. dwiema kieszeniami u dołu bluzy, spodnie proste z trokiem | szt | 50
61 | Czepek uniwersalny w kształcie beretu, z gumką | wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 14 g/m2 | szt | 21300
62 | Czepek chirurgiczny w kształcie furażerki, wiązany z tyłu na troki, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia | wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m2 | szt | 3800
63 | Czepek chirurgiczny z taśmą pochłaniającą pot wokół głowy, część tylna wydłużona ze ściągaczem | wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m2 | szt | 60
64 | Czepek typu furażerka, boki wykonane z dwóch warstw chłonnej włókniny | wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m2 | szt | 1500
65 | Czepek chirurgiczny typu furażerka, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia, w części tylnej ściągacz | wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m2 | szt | 1000
66 | Czepek chirurgiczny typu bandana | Czepek chirurgiczny w formie pirackiej bandany wiązany na karku wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2. Pakowany w kartonik | szt | 2600
67 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa, o podwyższonej jakości, na troki, nieuczulająca | spełniająca wymagania normy EN 14683 (typ II) | szt | 500
68 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa, o podwyższonej jakości, z gumką, nieuczulająca | spełniająca wymagania normy EN 14683 (typ II) | szt | 19500
69 | Koszula przedoperacyjna dla pacjenta, wiązana z tyłu na troki | wykonana z włókniny PP o masie 38 g/m2. Rozmiar 110 x 140 cm. W kształcie tuniki wiązanej z tyłu na 2 pary troków (jedna na wysokości szyi a druga w połowie pleców). Krótkie rękawy. | szt | 10
70 | Prześcieradło j. uż. z podfoliowanej bibuły 80x210 cm | wykonane z przetwarzanej dwuwarstwowej bibuły, z podfoliowanym spodem | szt | 2500
71 | Podkład chłonny, z warstwą z rozdrobnionej celulozy, nieprzemakalny 60x90 cm | Chłonność zgodnie z normami ISO min. 980 g. Tolerancja rozmiaru +/- 3 cm. | szt | 25500
72 | Podkład superchłonny, z warstwą z rozdrobnionej celulozy, nieprzemakalny 60x90 cm | Chłonność zgodnie z normami ISO min. 1740 g. Tolerancja rozmiaru +/- 3 cm. | szt | 5400
73 | Podkład chłonny, z warstwą z rozdrobnionej celulozy, nieprzemakalny 60x180 cm | Chłonność zgodnie z normami ISO min. 1200 g. Tolerancja rozmiaru +/- 3 cm. | szt | 2400
74 | Serweta dla noworodka, sterylna, biała, 87x90cm | włóknina min. 70% wiskoza, gramatura min. 48 g/m2, chłonność zgodnie z EN 1644-1: > 8g/m2 | szt | 20
75 | Okulary ochronne | wykonane z przeźroczystego poliwęglanu, zakwalifikowane jako sprzęt ochrony indywidualnej klasy II (PPE - personal protective equipment klasa II zgodnie z Dyrektywą 89/688/EEC). Okulary wyposażone w zauszniki z wielostopniową regulacją kąta pochylenia szybki, oraz regulacją długości. Szybki posiadające specjalną powłokę chroniącą szybkę przed odpryskami ciał stałych, zaparowaniem oraz promieniowaniem UV. | szt | 5
Razem:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 8
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Znak sprawy: DZP.271.53.2024
PAKIET Nr 8
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostkę miary | Wartość sprzedaży netto |  | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
stawka %
1 | Jednorazowy, wysokochłonny podkład oddychający | wysokochłonny podkład (WVTR min. 3600 g/m2/24godz) z wkładem żelowym pozostający suchy na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, rozmiar 61 x 91 ±3 cm, rdzeń chłonny nie większy niż 52 x 80 cm ±3 z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej. | szt | 10
2 | Serweta ochronna na stół operacyjny | Serweta ochronna, przeciwodleżynowa o samowygładzającej pikowanej powierzchni, wysokochłonnej warstwie absorpcyjnej, rozmiar min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205 ±3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 ±3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu. | szt | 60
3 | Serweta ochronna na stół operacyjny | Serweta ochronna, przeciwodleżynowa o samowygładzającej pikowanej powierzchni, wysokochłonnej warstwie absorpcyjnej, rozmiar min. 100x150 cm +/- 5 cm , rdzeń chłonny o długości co najmniej 51 x 130 cm +/- 5 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu. | szt | 10
4 | Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów | Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3l/m²) rozmiar 71x182 cm . Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji , wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności,foliowy nieprzemakalny, antyposlizgowy spód zapobiegający przesuwaniu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię i w opakowanie zbiorcze po 8 szt. | szt | 800
5 | Czepek z napotnikiem | Czepek o kroju furażerki uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, część górna przewiewna z polipropylenu SMMS o gramaturze max. 10 g/m2. | szt | 8500
6 | Maska chirurgiczna | Maska chirurgiczna wykonana z min. trzech warstw włóknin polipropylenowych, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,5%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. | szt | 300
7 | Maska chirurgiczna do przedłużonych procedur | Maska chirurgiczna do przedłużonych procedur wykonana z min. trzech warstw włóknin, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,7%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. | szt | 300
8 | Fartuch wzmocniony włókniną | Sterylny Fartuch Chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS o gramaturze 41 g/m2, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), wzmocniony włókniną SMMMS na rękawach i na przodzie o gramaturze w miejscu wzmocnień 85 g/m2, łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości, wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 65 cm H2O poza obszarem wzmocnień i powyżej 86 cm H2O w obszarze krytycznym, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej powierzchni, opakowanie zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych, posiadający min.2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Rozmiar L-2XLL | szt | 28
9 | Fartuch bawełnopodobny wzmocniony folią | Jednorazowy sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z bawełnopodobnej włókniny poliestrowo-celulozowej typu Spunlace o gramaturze 70 g/m2, posiadający dodatkowe polietylenowe wzmocnienia w przedniej części fartucha i rękawach. Dla obszaru niewzmocnionego wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 215 kPa oraz dla obszaru wzmocnionego - penetracja wody min. 120 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 320 kPa. Zakładany z możliwością zachowania sterylnych pleców oraz z dużą regulacją dopasowania fartucha za pomocą długiego rzepu o długości min. 15 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne włókninowe z 2 ręcznikami. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 3 samoprzylepne etykiety. Dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wymagań. Rozmiar L-2XLL | szt | 28
10 | Sterylny zestaw uniwersalny ze wzmocnieniem | Sterylny zestaw uniwersalny ze wzmocnieniem. Skład zestawu: -1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm (owinięcie zestawu) -1 x serweta na stolik Mayo min 80x142 cm składana rewersowo, -2 x serweta 75x93 cm, przylepna, pełno barierowa, ze wzmocnieniem chłonnym 37x58 cm -1 x serweta 175x183 cm, przylepna, pełno barierowa, ze wzmocnieniem chłonnym 36x64 cm i zintegrowanym organizatorem przewodów typu rzep z podwójną blokadą przypadkowego otwarcia, -1 x serweta 152x250 cm, przylepna, pełno barierowa, ze wzmocnieniem chłonnym 36x65 cm i zintegrowanym 1 organizatorem przewodów typu rzep z podwójną blokadą przypadkowego otwarcia, -4 x ręcznik chłonny 34x36 cm Tolerancja rozmiarów +/-2 cm Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej , dobrze układającej się „oddychającej”- paro przepuszczalnej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m2,,odpornym na penetrację płynów ( min. 200 cm H2O) i rozerwanie na mokro/sucho ( min. 250 kPa),wysokim współczynniku absorpcji (min. 400%). Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia bez zawartości celulozy i wiskozy. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. | szt | 25
11 | Osłona nieprzemakalna na buty | Długości min. do kolana, antypoślizgowa, niebieska pakowana po 150 sztuk. | szt | 300
Razem:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 9
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Znak sprawy: DZP.271.53.2024
PAKIET Nr 9
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostkę miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
stawka %
1 | sterylne mocowanie do cewników | Sterylne urządzenie mocujące cewniki dializacyjne przy rozgałęzieniu, wymiar ok. 95x65mm, podkładka trykotowa w kształcie motyla. Typ uchwytu: zacisk (karb) Dla każdego urządzenia mocującego preparat do przygotowania skóry: chusteczka zawierająca minimum: cytrynian acetylotributylu i ester butylowy PVM/MA kopolimer, isopropanol; i dodatkowy plaster fiksujący przedłużenie wkłucia.Pakowany pojedynczo. | szt | 125
2 | sterylne mocowanie do cewników | Stabilizator do cewnika tętniczego wykonany z pianki polietylenowej z otworem pokrytym klejem, dopasowanym do kształtu skrzydełek cewnika. Dodatkowo pasek piankowy. Wymiar ok. 90x25mm. Pakowany pojedynczo. Dla każdego urządzenia mocującego preparat do przygotowania skóry: chusteczka zawierająca minimum: cytrynian acetylotributylu i ester butylowy PVM/MA kopolimer, isopropanol. Dodatkowy plaster fiksujący przedłużenie wkłucia. | szt | 150
3 | Zatrzaskowy uchwyt do wkłuć centralnych | Sterylne urządzenie mocujące, ze zmienną szerokością gniazda dopasowującą się do szerokości "delty", część zatrzaskowa wykonana ze sztywnego plastiku, miękka samoprzylepna cześć opatrunkowa, podkładka piankowa w kształcie półksiężyca, dodatkowy plaster fiksujący przedłużenie cewnika. Dla każdego urządzenia mocującego preparat do przygotowania skóry: chusteczka zawierająca minimum: cytrynian acetylotributylu i ester butylowy PVM/MA kopolimer, isopropanol. Pakowane pojedynczo. | szt | 500
Razem:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 10
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Znak sprawy: DZP.271.53.2024
PAKIET Nr 10
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
stawka %
1 | System mocujacy oraz stabilizujący cewnik | Jednorazowy plaster mocujący oraz stabilizujący cewnik do znieczulenia zewnątrzoponowego i do nerwów obwodowych, rozmiary 16-20G(2,7-5,0Fr). Możliwość zmiany położenia cewnika. Elastyczny, miękki materiał mocujący cewnik z wypustkami nie załamującymi przepływu cewnika. Plaster niskoprofilowy. Hipoalergiczny klej. | szt | 50
2 | System mocujacy oraz stabilizujący cewnik | Jednorazowy plaster mocujący oraz stabilizujący cewnik, z potrójnym mocowaniem. Służący do stabilizacji cewników centralnych. Elastyczny, miękki materiał mocujący cewnik z wypustkami nie załamującymi przepływu cewnika. Plaster niskoprofilowy. Hipoalergiczny klej. Uniwersalny rozmiar 4,5 – 9 Fr. Z dodatkową podkową mocującą. | szt | 50
3 | System mocujacy oraz stabilizujący cewnik | Jednorazowy plaster mocujący oraz stabilizujący cewnik, z potrójnym mocowaniem. Służący do stabilizacji cewników centralnych. Elastyczny, miękki materiał mocujący cewnik z wypustkami nie załamującymi przepływu cewnika. Plaster niskoprofilowy. Hipoalergiczny klej. Uniwersalny rozmiar 4,5 – 9 Fr. Bez dodatkowej podkowy mocującej. | szt | 250
4 | System mocujacy oraz stabilizujący cewnik | Jednorazowy plaster mocujący oraz stabilizujący cewnik, z potrójnym mocowaniem. Służący do stabilizacji cewników typu PICC, Midline oraz linii tętniczych. Elastyczny, miękki materiał mocujący cewnik z wypustkami nie załamującymi przepływu cewnika. Plaster niskoprofilowy. Hipoalergiczny klej. Uniwersalny rozmiar 3 – 6 Fr. | szt | 150
5 | System mocujacy oraz stabilizujący cewnik | Jednorazowy plaster mocujący oraz stabilizujący cewnik. Uniwersalny plaster mocujący cewniki 5-11 Fr. Elastyczny, miękki materiał mocujący cewnik z wypustkami nie załamującymi przepływu cewnika. Plaster niskoprofilowy. Hipoalergiczny klej. | szt | 200
6 | System mocujacy oraz stabilizujący cewnik | Jednorazowy plaster mocujący oraz stabilizujący cewnik. Uniwersalny plaster mocujący cewniki 11-18 Fr. Elastyczny, miękki materiał mocujący cewnik z wypustkami nie załamującymi przepływu cewnika. Plaster niskoprofilowy. Hipoalergiczny klej. | szt | 25
Razem:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 11
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Znak sprawy: DZP.271.53.2024
PAKIET Nr 11
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostkę miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
PAKIET Nr 11 8.: stawka % | 0, 02
1 | Nieprzywierający opatrunek z jodopowidonem | opatrunek wykonany z dzianiny wiskozowej o niskiej przywieralności, impregnowany glikolem polietylenowym zawiera 10 % jodopowidon, 1% czystego jodu, przeznaczony do leczenia ran zakażonych, rozmiary : 5 x 5 cm, pakowany a 25 szt. | op | 50
2 | Nieprzywierający opatrunek z jodopowidonem | opatrunek wykonany z dzianiny wiskozowej o niskiej przywieralności, impregnowany glikolem polietylenowym zawiera 10 % jodopowidon, 1% czystego jodu, przeznaczony do leczenia ran zakażonych, rozmiary : 9,5 x 9,5 cm, pakowany a 25 szt. | op | 50
Razem:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 12
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Znak sprawy: DZP.271.53.2024
PAKIET Nr 12
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostkę miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
stawka %
1 | Opatrunek do opracowania rany 10*10 cm typu Debrisoft | Biały, kwadratowy opatrunek z przeszytymi krawędziami, do użytku jednorazowego. Opatrunek zbudowany z monofilamentowych włókien poliestrowych i zewnętrznej powłoki z poliakrylanu, jak również kieszonki chwytnej cz poliestru, poliamidu i elastanu. Słuzy do szybkiego, efektywnego, skutecznego i niebolesnego opracowania ran. Daje bardzo dobre rezultaty w przypadku dużego zalegania mas martwiczychi keratotycznych po ich uprzednim opracowaniu autolitycznym. Pochłania wysięk, usuwa resztki i nadmierne zrogowacenia skóry podczas opracowywania rany oraz chroni nieuszkodzoną tkanke. Opatrunek sterylny, pakowany pojedynczo.(1op=5szt) | op | 20
2 | Opatrunek do opracowania rany głębokiej typu Debrisoft Lolly | Jednorazowy, biały, cylindryczny opatrunek zbudowany z monofilamentowych włókien poliestrowych wewnętrznie pokryty poliakrylanem, zszywany niebieską nitką radiacyjną. Zamocowany za pomocą przędzy poliestrowej na poliproyplenowej rączce. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opatrunek sterylny, pakowany pojedynczo.(1op=5szt) | op | 20
3 | Opatrunek z alginianu wapnia 5*5cm, typu Suprasorb A | Bezzapachowy lub prawie bezzapachowy, koloru kremowego opatrunek z alginianu wapnia- włókna alginianu wapnia typu I, włóknina igłowana (kompres). Opatrunek sterylny, pakowany pojedynczo.(1op=10szt) | op | 10
4 | Opatrunek z alginianu wapnia 10*10cm, typu Suprasorb A | Bezzapachowy lub prawie bezzapachowy, koloru kremowego opatrunek z alginianu wapnia- włókna alginianu wapnia typu I, włóknina igłowana (kompres). Opatrunek sterylny, pakowany pojedynczo.(1op=10szt) | op | 10
5 | Opatrunek z alginianu wapnia 10*20cm, typu Suprasorb A | Bezzapachowy lub prawie bezzapachowy, koloru kremowego opatrunek z alginianu wapnia- włókna alginianu wapnia typu I, włóknina igłowana (kompres). Opatrunek sterylny, pakowany pojedynczo.(1op=10szt) | op | 10
6 | Tamponada 30cm; 2g | Bezzapachowy lub prawie bezzapachowy, koloru kremowego opatrunek z alginianu wapnia- włókna alginianu wapnia typu I, włóknina igłowana. Tamponada sterylna, pakowana pojedynczo.(1op=5szt) | op | 20
7 | Przeciwdrobnoustrojowy opatrunek z alginianu wapnia ze srebrem 5*5cm, typu Suprasorb A+Ag | Antybakteryjny opatrunek z alginianu wapnia to miękki, dopasowujący się opatrunek o dużej zawartości kwasu mannuronowego. Impregnowane srebrem włókna alginianu wapnia reagują z wysiękiem z rany lub krwią, tworząc żel, który tworzy wilgotne środowisko rany. Srebro zawarte w opatrunku ma szerokie działanie przeciwdrobnoustrojowe, w tym przeciwko MRSA i VRE (spektrum patogenów in vitro). In vitro z włókien alginianu srebra (1,5%) w ciągu 24 godzin uwalnia się 5,5 ppm/10 cm² (opatrunek) srebra jonowego. Wysoka zdolność wchłaniania wysięku sprzyja gojeniu się ran. Antybakteryjne opatrunki zawierające srebro są przeznaczone do zaopatrywania ran zakażonych lub zagrożonych infekcją, jeżeli są to rany o silnym wysięku powierzchowne lub głębokie. Opatrunek sterylny, pakowany pojedynczo.(1op=10szt) | op | 10
8 | Przeciwdrobnoustrojowy opatrunek z alginianu wapnia ze srebrem 10*10cm, typu Suprasorb A+Ag | Antybakteryjny opatrunek z alginianu wapnia to miękki, dopasowujący się opatrunek o dużej zawartości kwasu mannuronowego. Impregnowane srebrem włókna alginianu wapnia reagują z wysiękiem z rany lub krwią, tworząc żel, który tworzy wilgotne środowisko rany. Srebro zawarte w opatrunku ma szerokie działanie przeciwdrobnoustrojowe, w tym przeciwko MRSA i VRE (spektrum patogenów in vitro). In vitro z włókien alginianu srebra (1,5%) w ciągu 24 godzin uwalnia się 5,5 ppm/10 cm² (opatrunek) srebra jonowego. Wysoka zdolność wchłaniania wysięku sprzyja gojeniu się ran. Antybakteryjne opatrunki zawierające srebro są przeznaczone do zaopatrywania ran zakażonych lub zagrożonych infekcją, jeżeli są to rany o silnym wysięku powierzchowne lub głębokie. Opatrunek sterylny, pakowany pojedynczo.(1op=10szt) | op | 20
9 | Przeciwdrobnoustrojowy opatrunek z alginianu wapnia ze srebrem 10*20cm, typu Auprasorb A+Ag | Antybakteryjny opatrunek z alginianu wapnia to miękki, dopasowujący się opatrunek o dużej zawartości kwasu mannuronowego. Impregnowane srebrem włókna alginianu wapnia reagują z wysiękiem z rany lub krwią, tworząc żel, który tworzy wilgotne środowisko rany. Srebro zawarte w opatrunku ma szerokie działanie przeciwdrobnoustrojowe, w tym przeciwko MRSA i VRE (spektrum patogenów in vitro). In vitro z włókien alginianu srebra (1,5%) w ciągu 24 godzin uwalnia się 5,5 ppm/10 cm² (opatrunek) srebra jonowego. Wysoka zdolność wchłaniania wysięku sprzyja gojeniu się ran. Antybakteryjne opatrunki zawierające srebro są przeznaczone do zaopatrywania ran zakażonych lub zagrożonych infekcją, jeżeli są to rany o silnym wysięku powierzchowne lub głębokie. Opatrunek sterylny, pakowany pojedynczo.(1op=5szt) | op | 20
10 | Tamponada + Ag; 30cm; 2g | Antybakteryjna tamponada z alginianu wapnia o dużej zawartości kwasu mannuronowego.Opatrunek w formie tamponada o długości 30cm i wadze 2g. Impregnowane srebrem włókna alginianu wapnia reagujące z wysiękiem z rany lub krwią, tworzące żel. Srebro zawarte w opatrunku ma szerokie działanie przeciwdrobnoustrojowe, w tym przeciwko MRSA i VRE (spektrum patogenów in vitro). In vitro z włókien alginianu srebra (1,5%) w ciągu 24 godzin uwalnia się 5,5 ppm/10 cm² (opatrunek) srebra jonowego. Tamponada sterylna, pakowana pojedynczo.(1op=5szt) | op | 20
11 | Opatrunek z węglem aktywowanym i srebrem 10*10 cm, typu Vliwaktiv Ag | Prostokątny, przeciwbakteryjny, wiążący zapachy opatrunek chłonny z węglem aktywnym i srebrem składający się z: - nieprzywierającej do rany poliestrowej saszetki włókninowej łączonej termicznie z dwóch stron, od strony przeciwległej do rany klejonej za pomocą zielono-niebieskiego kleju topliwego, - warstwy filcu z węgla aktywowanego impregnowanego 0,3% solą srebra, Borax, - kilku warstw siarczanu celulozy, - warstwy chroniącej odzież składającej się z włókien polipropylenowych łączonych termicznie za pomocą kleju topliwego będącego syntetycznym polimerem z żywicami i woskami. Opatrunek chłonny do ran powierzchownych, sterylny, pakowany pojedynczo.(1op=10szt) | op | 40
12 | Opatrunek z węglem aktywowanym 10*10cm, typu Vliwaktiv | Biały, prostokątny, wiążący zapachy i pochłaniający bakterie opatrunek chłonny składający się z: -nieprzywierającej do rany termicznie łączonej saszetki włókninowej (poliamid) wytłoczonej po obu szerszych brzegach i klejonej po stronie przeciwległej do rany niebieskim klejem topliwym, -warstwy filcu z węgla aktywowanego (matryca węgla aktywowanego igłowana z włóknami wiskozy), -8 warstw niechlorowanego siarczanu celulozy, -warstwy chroniącej odzież z termicznie łączonego polipropylenu za pomocą kleju topliwego będącego syntetycznym polimerem z żywicami i woskami. (1op=20szt) | op | 10
13 | Opatrunek z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową 23,5*25cm, typu Suprasorb P Sensitive Heel | Sterylny wysokochłonny, wodoodporny, 5-warstwowy opatrunek z silikonową warstwą kontaktową, warstwą pianki poliuretanowej, warstwą włókninową, warstwą superabsorbentu oraz warstwą ochronną przeznaczony do ran ze średnim i dużym wysiękiem, dopasowany swym kształtem na piętę. Rozmiar: 23,5cmx25cm.(1op=10szt) | op | 10
14 | Opatrunek z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową 17*17,5cm, typu Suprasorb P Sensitive sacrum | Sterylny wysokochłonny, wodoodporny, 5-warstwowy opatrunek z silikonową warstwą kontaktową, warstwą pianki poliuretanowej, warstwą włókninową, warstwą superabsorbentu oraz warstwą ochronną przeznaczony do ran ze średnim i dużym wysiękiem, dopasowany swym kształtem do kości krzyżowej. Rozmiar 17cmx17,5cm.(1op=10szt) | op | 10
15 | Opatrunek z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową 12*15cm, typu Suprasorb P Sensitive Multisite | Sterylny wysokochłonny, wodoodporny, 5-warstwowy opatrunek z silikonową warstwą kontaktową, warstwą pianki poliuretanowej, warstwą włókninową, warstwą superabsorbentu oraz warstwą ochronną przeznaczony do ran ze średnim i dużym wysiękiem, dopasowany swym kształtem do miejsc trudno dostępnych. Rozmiar 12cmx15cm.(1op=10szt) | op | 10
16 | Opatrunek z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową 10*20cm, typu Suprasorb P Sensitive Border lite | Sterylny wysokochłonny, wodoodporny, 4-warstwowy opatrunek z silikonową warstwą kontaktową, warstwą pianki poliuretanowej, warstwą włókninową oraz warstwą ochronną przeznaczony do ran z małym i średnim wysiękiem.(1op=10szt) | op | 10
17 | Opatrunek kontaktowy z cząsteczkami hydrokoloidu 10*10cm, typu Lomatuell Pro | Biały, elastyczny, nieprzywierający do rany opatrunek składający się z siatki tiulowej (PET - politereftalan etylenu) o szerokich oczkach całkowicie impregnowanej polimerową matrycą zawierająca tłuszcze (wazelina, biały olej medyczny) i hydrokoloid (karboksymetyloceluloza sodowa, guma syntetyczna)oraz przeciwutleniający pentaerytrytol Tetrakis (3- (3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo) propionat) stanowiąca hydrofobową, elastomerową powłoką. Opatrunek jest obustronnie pokryty jednostronnie silikonowana folią PET. Opatrunek sterylny, pakowany pojedynczo.(1op=10szt) | op | 40
18 | Opatrunek kontaktowy z cząsteczkami hydrokoloidu 10*20cm, typu Lomatuell Pro | Biały, elastyczny, nieprzywierający do rany opatrunek składający się z siatki tiulowej (PET - politereftalan etylenu) o szerokich oczkach całkowicie impregnowanej polimerową matrycą zawierająca tłuszcze (wazelina, biały olej medyczny) i hydrokoloid (karboksymetyloceluloza sodowa, guma syntetyczna)oraz przeciwutleniający pentaerytrytol Tetrakis (3- (3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo) propionat) stanowiąca hydrofobową, elastomerową powłoką. Opatrunek jest obustronnie pokryty jednostronnie silikonowana folią PET. Opatrunek sterylny, pakowany pojedynczo.(1op=10szt) | op | 20
19 | Opatrunek z superabsorbentem 12,5*22,5cm, typu Vliwasorb Pro | prostokątny, całkowicie zamknięty opatrunek z warstwą kontaktową z perforowanej folii polietylenowej, warstwą rozprowadzającej wysięk hydrofilnej włókniny z termicznie łączonych włókien polipropylenowych, rdzeniem chłonnym z celulozy z superabsorberem z polikarylanu sodu i hydrofobową, niebieską, włókninową warstwą ochronną z termicznie łączonych włókien polipropylenowych; warstwa kontaktowa z raną oraz niebieska warstwa ochronna całkowicie otaczają warstwę włókniny oraz rdzeń chłonny a ich wszystkie krawędzie są złączone za pomocą kleju topliwego. Opatrunek nieprzylepny, sterylny, pakowany pojedynczo.(1op=10szt) | op | 20
20 | Opatrunek z superabsorbentem 22*32cm, typu Vliwasorb Pro | prostokątny, całkowicie zamknięty opatrunek z warstwą kontaktową z perforowanej folii polietylenowej, warstwą rozprowadzającej wysięk hydrofilnej włókniny z termicznie łączonych włókien polipropylenowych, rdzeniem chłonnym z celulozy z superabsorberem z polikarylanu sodu i hydrofobową, niebieską, włókninową warstwą ochronną z termicznie łączonych włókien polipropylenowych; warstwa kontaktowa z raną oraz niebieska warstwa ochronna całkowicie otaczają warstwę włókniny oraz rdzeń chłonny a ich wszystkie krawędzie są złączone za pomocą kleju topliwego. Opatrunek nieprzylepny, sterylny, pakowany pojedynczo.(1op=10szt) | op | 10
21 | Samoprzylepny opatrunek z superabsorbentem 15*15cm, typu Vliwasorb Adhesive | całkowicie zamknięty opatrunek z samoprzylepnym brzegiem z warstwą nośną z białej membrany poliuretanowej pokrytej klejem akrylowym z centralnie położoną częścią opatrunkową; część opatrunkowa składa się z warstwy kontaktowej z raną z perforowanej folii polietylenowej, rozprowadzającej wysięk hydrofilnej włókniny z termicznie łączonych włókien polipropylenowych (22g/m2), chłonnego rdzenia z celulozy z superabsorberem z poliakrylanu sodu oraz warstwy ochronnej z hydrofobowej włókniny z polipropylenu (40g/m2); warstwa kontaktowa z raną oraz warstwa ochronna całkowicie otaczają warstwę włókniny oraz rdzeń chłonny a ich wszystkie krawędzie są złączone za pomocą kleju topliwego; samoprzylepna strona opatrunku jest pokryta dwoma nachodzącymi na siebie centralnie ochronnymi skrzydełkami z papieru pokrytego polietylenem (14g PE/m2) i silikonowanego po stronie polietylenowej.(1op=10szt) | op | 10
22 | Opatrunek hydrokoloidowy, samoprzylepny 14*16cm, typu Suprasorb H sacrum | Hydrokoloidowy opatrunek o dwuwarstwowej budowie składający się z: - oddychającego podkładu z folii poliuretanowej i chłonnej matrycy hydrokoloidowej: pasta hydrokoloidowa -warstwy ochronnej: papier pokryty silikonem; sterylny, pakowany pojedynczo.(1op=5szt) | op | 20
23 | Opatrunek z pianki poliuretanowej 10*10cm, typu Suprasorb P | Elastyczny opatrunek piankowy z samoprzylepnymi brzegami i zaokrąglonymi rogami składający się z mikroporowatej poliuretanowej warstwy nośnej w kolorze skóry pokrytej klejem poliakrylowym, warstwy białej pianki poliuretanowej umieszczonej po środku strony przylepnej. Pianka zaopatrzona jest w perforowaną, przeźroczystą folię od strony kontaktowej z raną, obie warstwy połączone są klejem poliakrylowym. Strona przylepna opatrunku jest przykryta papierem silikonowanym.(1op=10szt) | op | 10
24 | Opatrunek z pianki poliuretanowej 20,5*18cm, typu Suprasorb P Sacrum | Elastyczny opatrunek piankowy z samoprzylepnymi brzegami i zaokrąglonymi rogami składający się z mikroporowatej poliuretanowej warstwy nośnej w kolorze skóry pokrytej klejem poliakrylowym, warstwy białej pianki poliuretanowej umieszczonej po środku strony przylepnej. Pianka zaopatrzona jest w perforowaną, przeźroczystą folię od strony kontaktowej z raną, obie warstwy połączone są klejem poliakrylowym. Strona przylepna opatrunku jest przykryta papierem silikonowanym.(1op=5szt) | op | 20
25 | Seton z gazy do tamponowania z jodoformem | Seton z gazy do tamponowania z jodoformem składa się z chłonnej gazy bawełnianej nasączonej jodoformem i ciekłą parafiną. Seton impregnowany o powierzchni 100 cm2 zawiera 23 mg jodoformu. Wyrób jest niesterylny i przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze potwierdzone w przypadku Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia i Candida albicans. Pomaga oczyścić rany poprzez wchłanianie wysięku z rany, resztek komórkowych i bakterii, bardzo dobrze uszczelnia głębokie kieszonki i ubytki ran. Zastosowanie: do antyseptycznego pakowania i drenażu po chirurgicznym oczyszczeniu (usunięciu zakażonej tkanki)(1op=1szt) | szt | 100
Razem:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF