## Zadanie 1. System do badań wysiłkowych składający się z bieżni i oprogramowania.

| Lp. | Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Stanowisko diagnostyczne do elektrokardiograficznych badań wysiłkowych oraz klasycznych badań spoczynkowych zawierające: stanowisko diagnostyki medycznej z oprogramowaniem do badań, z wózkiem, monitorem LCD 27", drukarką laserową A4 i komputerem bieżnia rehabilitacyjna z wbudowanym modułem EKG | TAK |  |
| STANOWISKO DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ Z OPROGRAMOWANIEM – 1 sztuka |
| Wymagane urządzenie fabrycznie nowe Należy wypełnić: Producent ………………………………………………………………………………………… Model ……………………………………………………………………………………………. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………… Rok produkcji: …………………………………………………………………………………… |
|  | Przeglądanie, opis, generowanie raportów oraz archiwizacja badań EKG. | TAK |  |
|  | Cyfrowe filtry eliminujące pływanie linii izoelektrycznej oraz zakłócenia pochodzenia mięśniowego. | TAK |  |
|  | Nieprzerwana rejestracja i prezentacja sygnału EKG z 12 odprowadzeń. | TAK |  |
|  | Prezentacja uśrednionych zespołów P-QRS-T z 12 odprowadzeń wraz z wynikami pomiarów poziomu i nachylenia odcinka ST, | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar HR, poziomu ST i nachylenia odcinka ST. | TAK |  |
|  | Automatyczne sterowanie obciążeniem bieżni. | TAK |  |
|  | Archiwizacja i wydruk raportu przeprowadzonego badania. | TAK |  |
|  | Automatyczne wyznaczenie punktów pomiarowych z możliwością ręcznej korekty. | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza arytmii. | TAK |  |
|  | Prezentacja parametrów dotyczących: fazy badania, bieżącego obciążenia, czasu etapu i całkowitego czasu wysiłku. | TAK |  |
|  | Monitorowane parametry: częstość rytmu, MET, podwójny produkt, ciśnienie krwi, poziom, nachylenie odcinka ST oraz obciążenie. | TAK |  |
|  | Wydruk EKG w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów w trakcie badania. | TAK |  |
|  | System alarmów dla monitorowanych parametrów i arytmii. | TAK |  |
|  | Archiwizacja i wydruk raportu umożliwiającego wiarygodną ocenę badania (raport taki zawiera zapis EKG, uśrednione zespoły P-QRS-T oraz tabelę z wynikami pomiarów). | TAK |  |
|  | Standardowe protokoły badań oraz możliwość definiowania własnych protokołów również w trybie RAMP. | TAK |  |
|  | Podgląd raportu na ekranie przed wydrukiem raportu. | TAK |  |
|  | Funkcja re-analizy wykonanego badania. | TAK |  |
|  | Prezentacja trendów 3D ilustrujących zmiany odcinka ST. | TAK |  |
|  | Wózek, monitor LCD 27", drukarka laserowa A4 i komputer. | TAK |  |
| BIEŻNIA REHABILITACYJNA Z WBUDOWANYM MODUŁEM EKG – 1 sztuka |
| Wymagane urządzenie fabrycznie nowe Należy wypełnić: Producent ………………………………………………………………………………………… Model ……………………………………………………………………………………………. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………… Rok produkcji: …………………………………………………………………………………… |
|  | Prędkość taśmy regulowana w zakresie co najmniej od 0 do 20 km/h | TAK |  |
|  | Kąt pochylenia regulowany w zakresie co najmniej od 0% do 25% | TAK |  |
|  | Długość użytkowa taśmy co najmniej 1500 mm, szerokość co najmniej 500 mm | TAK |  |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa ryglowany, zatrzymujący bieg taśmy | TAK |  |
|  | Funkcja ZERO START | TAK |  |
|  | Wbudowany moduł EKG o następujących parametrach: 12 standardowych odprowadzeń w trybie diagnostycznym 2 odprowadzenia w trybie treningowym Czułość 2,5/5/10/20 mm/mV Przesuw 25/50/100 mm/s Cyfrowe filtry 25 Hz, 35Hz, 50Hz Cyfrowy filtr linii izoelektrycznej Sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port RS-232 | TAK |  |
|  | Dopuszczalna waga pacjenta co najmniej 180 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V 50 Hz | TAK |  |