Konstancin-Jeziorna  dn. 17.09.2019

Do wszystkich

uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej

wartości poniżej 221.000 euro którego przedmiotem jest Dostawa urządzeń do centralnej sterylizacji (myjnia dezynfektor, myjnia ultradźwiekowa, przelotowy sterylizator parowy). Ogłoszenie nr  596097-N-2019; data zamieszczenia: 11.09.2019 r. Znak sprawy – PN 47/2019

Do Działu Handlowego wpłynęły złożone przez uczestników (Wykonawców) w/w postępowania n/w pytania z prośbą o wyjaśnienie, zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych:

Pytanie 1

1. Myjnia dezynfektor narzędzi – pojemność 10 tac wraz z wyposażeniem - 1 szt

- Dot. pkt. 3- Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie wymaganych wózków zamiast używania wózków kompatybilnych? Obecnie postawiony wymóg umożliwia oferowanie tylko i wyłącznie myjni firmy Getinge co jest niezgodne z Prawem Zamówień Publicznych?

Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ.

- Dot. pkt. 4- Czy Zamawiający dopuści myjnię o głębokości większej o 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. pkt. 7- Czy Zamawiający dopuści myjnię o całkowitej mocy 8,25 kW?

Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ.

- Dot. pkt. 9- Czy Zamawiający dopuści wlot wody zimnej, ciepłej i uzdatnionej w dolnej części komory? Postawiony wymóg nie ma wpływu na proces mycia a jest charakterystyczny wyłącznie dla myjni Getinge.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. pkt. 20- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z sterownikiem obsługiwanym za pomocą pól dotykowych, umożliwiających łatwą dezynfekcję frontu urządzenia?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

- Dot. pkt. 27- Czy Zamawiający dopuści myjnię wyposażoną w 40 programów mycia i dezynfekcji w tym 3 najczęściej używane wybierane za pomocą 3 dedykowanych klawiszy pod które może zostać zapisany dowolny program mycia i dezynfekcji?

Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ.

- Dot. pkt. 29- Czy Zamawiający dopuści suszarkę z mocą elementów grzejnych wynoszącą 4 kW?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

- Dot. poz. 37- Czy Zamawiający dopuści urządzenie,  w którym ramiona do czyszczenia są zdejmowane?

Przelotowe płukanie ramion natryskowych opisane przez Zamawiającego wymaga przenoszenia wózka wsadowego lub półek. W proponowanym przez nas rozwiązaniu personel po demontażu ramienia natryskowego może je swobodnie przepłukać i oczyścić z ewentualnych pozostałości.  Ponadto przy dobrze wykonanej procedurze manualnego mycia wstępnego zgodnie z wytycznymi Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej nie pozostają w komorze a zatem i ramionach myjących elementy igieł itp.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie, w którym ramiona do czyszczenia są zdejmowane, jednocześnie podtrzymując zapisy SIWZ w punkcie 37 załącznika nr 1.

Pytanie 2

3. Przelotowy sterylizator parowy szt. 1

- Dot. poz. 7- Czy Zamawiający dopuści urządzenie do wymiarach całkowitych 1100x 1900 x1292 mm ( SxWxG)

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

- Dot. poz. 9- Czy Zamawiający zgodzi się na urządzenie, którego konstrukcja umożliwia demontaż elementów i redukcję szerokości do 95 cm jeżeli wykonawca zobowiąże się do pokrycia ewentualnych kosztów przygotowania drogi transportowej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem przywrócenia drogi transportowej do stanu pierwotnego.

- Dot. poz. 19- Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie urządzenia z wyświetlaczem o przekątnej 7" zapewniający komfortową obsługę urządzenia oraz prezentujący wszystkie niezbędne informacje ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

- Dot. poz. 35- Czy Zamawiający dopuści sterylizator z pełnym płaszczem grzewczym, ułatwiającym okresową inspekcję spawów, które są widoczne po demontażu izolacji?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

- Dot. poz. 37- Czy Zamawiający dopuści równoważny system otwierania i zamykania drzwi oparty o siłowniki mechaniczne? Proponowane przez Nas rozwiązanie jest równoważne z postawionym wymogiem?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

- Dot. poz. 40- Czy Zamawiający dopuści uszczelkę drzwi dociskaną i uszczelnianą parą wodną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami załącznika nr 1 a zapisami w SIWZ. W punkcie XI zapisy SIWZ mówią:
„wymagany i punktowany minimalny okres rękojmi jaki musi zaoferować Wykonawca wynosi 24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia”
Natomiast w załączniku nr 1 wymagany jest minimalny okres gwarancji 36 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 1 do SIWZ tj. Pozostałe wymogi: punkt 10.

Zapis punktu 10 po modyfikacji brzmi: Okres gwarancji min. 24 m-cy; obejmuje  wszystkie elementy wielorazowego użytku wchodzące w skład zestawu.

Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji II 17.09.2019 dostępny na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings.

Otrzymują:

-adresat

-a/a.

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Wróblewska

Tel. (22) 711 90 48, , Fax (22) 711 90 37,,

e-mail: inwestycje@stocer.pl