## Arkusz1
Opis przedmiotu zamówienia (DZP.271-11/21) Pakiet nr 1
Tabela nr 1
L.P. | Nazwa | JM | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy
Poradnia laryngologiczna
1. | SZPATUŁKA JĘZYKOWA DWUSTRONNA TYP BUCHWALD SZEREKOŚĆ 19/23MM, DŁ 180 MM | szt. | 3
2. | UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 2
3. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE DELIKATNE PROSTE DŁUGOŚĆ 110 MM OSTRZA OSTRO OSTRE DŁUGOŚĆ OSTRZA 20 MM | szt. | 3
4. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO OSTRE DŁ. 130MM | szt. | 1
5. | NOŻYCZKI OPATRUNKOWE ODGIĘTE TYP LISTER DŁUGOŚĆ 180 MM JEDNO OSTRZE Z KULKĄ | szt. | 1
6. | PINCETA CHIRURGICZNA TYP HUDSON DROBNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 120 MM | szt. | 3
7. | PINCETA ANATOMICZNA ROZSZCZEPIAJĄCA PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM DELIKATNA ZĄBKOWANA | szt. | 3
8. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HALSEY SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,4 MM DO NICI 4/0-6/0 DŁUGOŚĆ 130 MM | szt. | 1
9. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP BABY-CRILE-WOOD SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,4 MM DO NICI 4/0-6/0 DŁUGOŚĆ 150 MM | szt. | 1
10. | WZIERNIK USZNY TYP HARTMANN DLA DZIECI ŚREDNICA 1,8 MM DŁUGOŚĆ 37 MM | szt. | 2
11. | WZIERNIK USZNY TYP HARTMANN DLA DZIECI ŚREDNICA 3,2 MM DŁUGOŚĆ 37 MM | szt. | 2
12. | WZIERNIK USZNY TYP HARTMANN DLA DZIECI ŚREDNICA 4,6 MM DŁUGOŚĆ 37 MM | szt. | 2
13. | WZIERNIK USZNY TYP HARTMANN DLA DOROSŁYCH ŚREDNICA 3,5 MM DŁUGOŚĆ 35 MM | szt. | 2
14. | Wzierniki uszne | szt. | 2
15. | Wzierniki uszne | szt. | 2
16. | Wzierniki uszne | szt. | 2
17. | Stroik laryngologiczny Hartmann C512 | szt. | 1
18. | WATOTRZYMACZ TYP BUCK ŚREDNICA 0,9 MM DŁUGOŚĆ 120 MM | szt. | 2
19. | APLIKATOR WATY TYP PICCOLO ŚREDNICA CZĘŚCI ROBOCZEJ 0,7 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 110 MM | szt. | 2
20. | APLIKATOR WATY TYP PICCOLO ŚREDNICA CZĘŚCI ROBOCZEJ 0,7 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 110 MM | szt. | 2
21. | PĘTLA DO UCHA TYP BILLEAU ROZMIAR "1" SZEROKOŚĆ 3 MM DŁUGOŚĆ 160 MM | szt. | 5
22. | HAK USZNY TYP LUCAE FIGURA 1 DŁUGOŚĆ 140 MM | szt. | 5
23. | HAK USZNY TYP LUCAE FIGURA 2 DŁUGOŚĆ 140 MM | szt. | 1
24. | PINCETA BAGNETOWA ANATOMICZNA TYP JANSEN DŁUGOŚĆ 160 MM | szt. | 1
25. | PINCETA BAGNETOWA ANATOMICZNA TYP LUCEA DŁUGOŚĆ 140 MM | szt. | 3
26. | PINCETA ANATOMICZNA TYP TROELTSCH ODGIĘTA KOLANKOWO DŁUGOŚĆ 140 MM ZĄBKOWANA | szt. | 1
27. | PINCETA ANATOMICZNA TYP TROELTSCH ODGIĘTA KOLANKOWO DŁUGOŚĆ 100 MM ZĄBKOWANA | szt. | 2
28. | PINCETA ANATOMICZNA TYP TROELTSCH ODGIĘTA KOLANKOWO DŁUGOŚĆ 115 MM ZĄBKOWANA | szt. | 3
29. | WZIERNIK NOSOWY TYP HARTMANN-HALLE DŁUGOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 25 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 155 MM | szt. | 3
30. | WZIERNIK NOSOWY TYP HARTMANN-HALLE DŁUGOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 30 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 155 MM | szt. | 3
31. | WZIERNIK NOSOWY TYP HARTMANN-HALLE DŁUGOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 32 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 155 MM | szt. | 2
32. | KLESZCZE NOSOWE DO GAZIKÓW TYP HARTMANN DŁUGOŚĆ 175 MM | szt. | 1
33. | KLESZCZE NOSOWE DO GAZIKÓW TYP WEST DŁUGOŚĆ 200 MM | szt. | 1
34. | KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 1,5MM DŁ. KRZWIZNY 110MM | szt. | 4
35. | KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 2,0MM DŁ. KRZWIZNY 110MM | szt. | 2
36. | KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 3,0MM DŁ. KRZWIZNY 110MM. | szt. | 2
37. | WANNA DO DEZYNFEKCJI POJ.2 LITRY O ROZMIARACH 33x18x16,5 | szt. | 1
Poradnia chirurgii dzieci
38. | UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 3
39. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MIKRO-HALSTED ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 3
40. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP STEVENS DŁUGOŚĆ 110 MM OSTRZA TĘPO TĘPE NACZYNIOWE I DO SCIĘGIEN | szt. | 3
41. | PINCETA CHIRURGICZNA TYP HUDSON DROBNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 120 MM | szt. | 3
42. | PINCETA ANATOMICZNA TYP HUDSON DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 3
43. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 130 MM | szt. | 3
44. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 3
45. | PINCETA ANATOMICZNA TYP ADSON DELIKATNA PROSTA DŁUGOŚĆ 120 MM UCHWYT PLATFORMOWY KOŃCE SZCZĘK 2X1 MM | szt. | 3
46. | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP BRUNS DŁ. 165 MM FIGURA 000 GŁÓWKA OKRĄGŁA ŚREDNICY 3 MM | szt. | 1
47. | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP BRUNS DŁ. 165 MM FIGURA 0 GŁÓWKA OKRĄGŁA ŚREDNICY 5 MM | szt. | 1
48. | NOŻYCZKI DO SZWÓW PROSTE TYP LITTAUER DŁ. 135MM Z NACIĘCIEM NA KOŃCACH OSTRZY | szt. | 3
49. | NOŻYCZKI OPATRUNKOWE ODGIĘTE TYP LISTER DŁUGOŚĆ 180 MM JEDNO OSTRZE Z KULKĄ | szt. | 2
50. | PINCETA CHIRURGICZNA TYP HUDSON DROBNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 120 MM | szt. | 3
RAZEM |  |  |  |  | 0
Tabela nr 2
L.P | Opis parametrów wymaganych | Wartość wymagana | Jeżeli w kol. 03 wskazano „TAK” wówczas należy wpisać TAK lub NIE (w zależności czy wykonawca oferuje czy też nie oferuje dany parametr) oraz jeżeli w kol. 3 wskazano „Podać” należy wskazać wartość oferowanego parametru
1 | 2 | 3 | 4
1. | Narzędzia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku. Podać datę produkcji. | Podać
2. | Ramiona nożyczek łączone za pomocą śrub lub wkrętów odpowiednio zabezpieczonymi przed przypadkowym odkręceniem | TAK
3. | Trwałe oznakowanie narzędzi: logo producenta, nr katalogowy. | TAK
4. | Narzędzia chirurgiczne i kosze muszą być oznaczone kodem kreskowym, matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania. Oznakowanie takie pozwoli na pełną identyfikację narzędzi w zestawie i możliwość skanowania każdego instrumentu znajdującego się w zestawie. Kod kreskowy musi zawierać zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia/kontenera. Kod będzie wykorzystany do synchronizacji z systemami informatycznymi COI i organizacją pracy w obrębie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni (skład zestawów narzędzi chirurgicznych, obieg w obrębie BO/CS, planowanie regeneracji i wymiany narzędzi w zestawach). | TAK
5. | Oferowane narzędzia winna cechować: - wysoka jakość materiałów, z których są wykonane – dołączyć informację fabryczną producenta dotyczącą składu materiałów z jakich wykonano narzędzia (dla poszczególnych modeli np.nożyczki, imadła, pęsety itd.) Norma stali – ISO-7153-1 lub równoważne - wysoka trwałość - wysoka ergonomia - narzędzia matowane (Podać stosowaną przez producenta technologię matowania) - odporność na korozję | TAK
6. | Narzędzia muszą posiadać możliwość: - mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie PZH) - dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez PZH) - sterylizacji (parowa w autoklawach 134 st.C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51 st.C) | TAK
7. | Zakończenie naprawy lub wymiany przedmiotu umowy na nowy nastąpi nie później niż w ciągu max.14 dni od dnia przystąpienia do naprawy. | TAK
8. | Wykonawca posiada na terenie Polski lub Unii Europejskiej fabryczny dział regeneracji narzędzi chirurgicznych z pełnym zakresem usługi regeneracji oferowanych narzędzi z przywróceniem m.in. w 100% funkcjonalności takich jak: ostrzenie nożyczek, łyżeczek kostnych łącznie z wymianą śrub; wymiana twardych wkładek w imadłach, nożyczkach, pincetach, kleszczach itp.; wymiana nitów zawiasów; regeneracja części roboczych kleszczyków, klemów atraumatycznych, pincet, imadeł; regeneracja powierzchni łącznie z pasywacją, matowaniem oraz niklowanie lub chromowanie narzędzi z takimi powłokami. Min. 6 miesięcy gwarancji na wykonaną usługę. Podać nazwę i adres działu regeneracji. | Podac
9. | Park maszynowy serwisu (należy podać, typ,model i nr seryjny urządzeń): - szlifierki specjalistyczne, - urządzenie/a do matowania, - myjka ultradźwiękowa, - piec hartowniczy, - linia urządzeń do pasywacji narzędzi, - urządzenie do znakowania kodem kreskowym, - mikroskop stereoskopowy - inne, niezbędne do realizacji wszystkich w/w czynności Uwaga – wszystkie w/w urządzenia muszą posiadać aktualne oraz przez cały okres obowiązywania gwarancji) dokumenty gwarantujące dopuszczenie do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami | Podać
10. | Certyfikatem CE , deklaracją zgodności CE i/lub wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK
11. | Wykonawca będzie zobowiązany do min. 1 przeglądu w okresie gwarancji na własny koszt w siedzibie Zamawiającego, wszystkich narzędzi chirurgicznych które udostępni w uzgodnionym terminie. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia ekspertyzy z wyszczególnieniem informacji uzyskanych w ramach przeglądu. Podczas przeglądu analizie mają być poddane takie kwestie związane z instrumentarium, jak: ilość, rodzaj, producent, stan konserwacji, a także jakość wykonanych napraw, na dokonaniu oceny stanu technicznego instrumentarium chirurgicznego wraz z oceną jakości mediów. Przegląd ma obejmować również badanie narzędzi pod względem występowania korozji, przebarwień oraz zmian powierzchniowych wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej i wskazaniem na potencjalne źródła i przyczyny występowania tych uszkodzeń. Ma być sporządzony na tej podstawie raport który pokaże aktualną sytuację w zakresie stanu posiadanych narzędzi. Raport będzie stanowić punkt wyjścia do dalszych prac w kierunku optymalizacji ilościowo-jakościowej narzędzi chirurgicznych | Podać
12. | Zamawiający dopuszcza tolerancję długości całkowitej narzędzi chirurgicznych w zakresie : - dla narzędzi o długości całkowitej do 240 mm (włącznie) +/- 3 mm - dla narzędzi o długości całkowitej powyżej 241 mm +/- 5 mm | Podać
13. | Serwis | Tak (podać poczta, fax, poczta elektroniczna, Telefon)
UWAGA:
Załącznik winien zostać sporządzony, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym