## Zadanie 1
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 1 - Jednorazowy sprzęt do badań tętnicy szyjnej I
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1 | Prowadniki zabiegowe 0.014” do naczyń krętych - pokrycie hydrofilne na odcinku dystalnym - końcówka prosta i typu J - dostępne długości: 190 oraz 300 cm - dostępne prowadniki z trzema wartościami obciążenia. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. Opakowanie 5 szt | szt. | 310 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Prowadniki zabiegowe - sterowalny prowadnik zabiegowy o średnicy 0,035” z taperowaną końcówką 0,025” o długości 17cm; długość prowadnika od 190 do 300 cm, z powłoką ułatwiającą przejście przez zwężone obszary. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. Opakowanie 5 sztuk. | szt. | 310 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Prowadniki zabiegowe 0.018” - z hybrydowym rdzeniem - stal nierdzewna w części proksymalnej i z nitinol w części dystalnej - końcówka prosta, kształtowalna typu Tip-to-core - dostępne długości 210 oraz 300cm. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. Opakowanie 5 sztuk. | szt. | 310 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0
MATERIAŁY JEDNORAZOWE W FORMIE BANKU
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Szacowana ilość w ciągu obowiązywania umowy | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Watość brutto | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu/ producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | System protekcji dystalnej typu filtr, wielkość porów 120um; Filtr centralnie umiejscowiony na prowadniku, umocowany w sposób niezależny od prowadnika. Specjalne zabezpieczenie na prowadniku zapobiega przypadkowemu zsunięciu się kosza z prowadnika; Możliwość zastosowania protekcji do tętnic o średnicy 3,25 do 7 mm (dla średnic 4-7mm dostępny jeden uniwersalny rozmiar); Długość systemu >/=190 cm Prowadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywności dla lepszego podparcia systemu (minimum 3). | szt. | 312 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail - kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 8F i koszulką 6F - długości 20, 30 i 40 mm - średnice: od 7 do 10 mm, dostępne także stenty taperowane - dostępny stent o budowie zamknięto- i otwartokomórkowej. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 312 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Cewnik balonowy typu Rx do pre- i postdylatacji - długość systemu 135cm - dostępne średnice od 4 do 7,0 co 0,5 mm - dostępne długości 15-40 mm - ciśnienie NP 8 atm, RBP 14 atm - kompatybilny z prowadnikiem 0,014". Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 312 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Cewnik balonowy uniwersalny kompatybilny z prowadnikiem 0,018” - RBP = 14atm, NP = 8 atm - dostępne długości 20 - 200mm - min. 9 długości dla wszystkich średnic - dostępne średnice 2,0 - 6,0mm (min 7 średnic, w tym średnica 5,5mm dla wszystkich długości) - długość układu dostarczającego 90 i 150cm - możliwość zastosowania introducera max 5F, a dla średnic 2-4mm – 4F - bardzo krótki czas deflacji = 3,9 sekundy dla balonu 3/20 - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 312 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5. | Cewnik balonowy wielozadaniowy - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - dostępne średnice od 3,0 do 14mm - dostępne długości: 20-40mm dla średnicy 3,0mm; 20 - 200 mm dla średnic od 4,0 do 7,0mm i 20- 80mm dla średnic 8 – 14mm, ponadto dla średnic 4,0; 5,0 i 6,0 mm dostępna dł. 250mm, - długość układu wprowadzającego 80 i 135cm - możliwość zastosowania introduktora 5F dla średnic 3-6mm, 6F dla średnic 7-12 mm i 7F dla średnicy 14 mm - NP 4-8atm RBP > 7atm, a dla średnic 3,0 > 27atm , dla rozmiaru 4/60 mm = 18 atm - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 312 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 2
FORMULARZ CENOWY zmiana 1
Zadanie 2 - Jednorazowy sprzęt do badań tętnicy szyjnej II
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1 | Prowadniki hydrofilne • średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038” • dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short = 1 cm, regular = 3 cm oraz long = 5 cm, 8 cm • końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J • rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrola trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej • w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe • trwała powłoka hydrofilna na całej długości • atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu • dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej Długość 180cm | szt. | 156 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Prowadniki hydrofilne • średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038” • dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short = 1 cm, regular = 3 cm oraz long = 5 cm, 8 cm • końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J • rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrola trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej • w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe • trwała powłoka hydrofilna na całej długości • atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu • dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej Długość 260cm | szt. | 156 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Koszulka naczyniowa zbrojona / prowadząca / z markerem na końcu - z pokryciem hydrofilnym, do crossover, trudnych odejść tętnicy. • koszulka o średnicy 5 - 8 Fr, długości: 45 cm lub 65 cm lub 90 cm • kompatybilna z prowadnikiem 0,038” • duża średnica wewnętrzna: - 0,076” (1,90 mm) dla 5 Fr, - 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr - 0,101” (2,50 mm) dla 7 Fr, - 0,115” (2,90 mm) dla 8 Fr • pokrycie hydrofilne na 5, 15 lub 35 dystalnych cm • zbrojona oplotem stalowym – duża odporność na zgięcia i załamania struktury podłużnej, brak owalizacji światła na zgięciu • cała koszulka dobrze widoczna pod skopią, złoty marker 5 mm od końca dystalnego • atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza • boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie koszulki lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik • silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym • lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką). Długość 45cm | szt. | 156 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Koszulka naczyniowa zbrojona / prowadząca / z markerem na końcu - z pokryciem hydrofilnym, do crossover, trudnych odejść tętnicy. • koszulka o średnicy 5 - 8 Fr, długości: 90 cm • kompatybilna z prowadnikiem 0,038” • duża średnica wewnętrzna: - 0,076” (1,90 mm) dla 5 Fr, - 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr - 0,101” (2,50 mm) dla 7 Fr, - 0,115” (2,90 mm) dla 8 Fr • pokrycie hydrofilne na 5, 15 lub 35 dystalnych cm • zbrojona oplotem stalowym – duża odporność na zgięcia i załamania struktury podłużnej, brak owalizacji światła na zgięciu • cała koszulka dobrze widoczna pod skopią, złoty marker 5 mm od końca dystalnego • atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza • boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie koszulki lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik • silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym • lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką). Długość 90cm |  | 156 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | ZESTAW UDOWY (w zestawie koszulka, miniprowadnik, igła) • koszulka wykonana z ETFE, średnice 4 – 9 Fr, długość 10 cm • miniprowadnik o średnicy: 0,035”, 0,038” o długości 45 cm z końcówką J i stalową igłą • w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką • atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza • boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik • silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym • lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) • ucho do szwu chirurgicznego. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 312 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | ZESTAW TRANSRADIALNY ( w zestawie koszulka, miniprowadnik, igła) • krótka koszulka wykonana z ETFE, średnice 4 – 6 Fr, długość 7 cm lub 10 cm • w zestawie miniprowadnik 0,025”, 0,021” lub 0,018” o długości 45 cm z prostą końcówką • w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką • atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza • boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik • silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym • lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) • ucho do szwu chirurgicznego • Igła 22 G x 38 mm, 21G x 38 mm lub 20G x 38 mm lub 20G x 35 Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 312 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Zamykacz naczyniowy • urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej po koszulkach o średnicach od 5 do 8 F, materiał wchłaniający się do 90 dni • zbudowane z materiałów biowchłanialnych - polimerowa kotwica od strony światła naczynia i kolagen od strony przydanki połączone nicią. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. Opakowanie 10 szt. | szt. | 312 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po punkcji • opatrunek jednorazowy z punktowym uciskiem na miejsce nakłucia tętnicypromieniowej • komora uciskowa wypełniana powietrzem ( nominalna objętość 13 ml,maksymalna 18 ml) , ściśle kontrolowana siła ucisku przez dopełnienie komory powietrzem lub upuszczanie powietrza z komory za pomocą strzykawki • transparentny materiał pozwala na obserwację uciskanego miejsca i bezpieczną kontrolę hemostazy, czas utrzymania ok.2 h • dostępny w rozmiarach standardowym i większym – large (opaska dłuższa o 5 cm). Opakowanie 5 sztuk. | szt. | 312 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Cewnik diagnostyczny do angiografii naczyń obwodowych i mózgowych • cewnik diagnostyczny selektywny / flush o średnicach 4, 5 Fr • długości 65, 80, 90, 100, 110 lub 125 cm • dwuwarstwowa cienka ściana poliuretanowa z PTFE z wewnętrzną warstwą utwardzoną nylonem • zbrojony podwójnym oplotem stalowym, kontrola trakcji 1:1, wysoka odporność na załamanie struktury podłużnej • miękka końcówka, atraumatyczna dla ściany naczynia (dystalne 2 cm bez zbrojenia) • duże światło przy małej średnicy zewnętrznej: - dla 4 Fr = 0,041”/ 1.05 mm, - dla 5 Fr = 0,047” / 1.22 mm • dobry przepływ kontrastu do 22 ml/sek , odporność na wysokie ciśnienia podania kontrastu do 1000 psi • z otworami bocznymi lub bez, duży wybór krzywizn trzewnych oraz mózgowych. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. Opakowanie 5 sztuk. | szt. | 312 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Cewnik hydrofilny, superselektywny, obwodowy • średnice 4 Fr, 5 Fr obie kompatybilne z prowadnikiem 0,038” • długości 40, 65, 80, 100, 110, 120, 150 cm • kompatybilny z prowadnikiem 0,038” • duża średnica wewnętrzna: 1,03 mm dla 4 Fr i 1,10 mm dla 5 Fr • atraumatyczna, miękka końcówka (koniec dystalny bez zbrojenia) • dystalna część pokryta warstwą hydrofilną na długości 15, 25, lub 40 cm, bardzo dobre przechodzenie przez okluzje i stenozy obwodowe • kontrola trakcji 1:1, duży wybór krzywizn, w tym krzywizny z otworami bocznymi • dwuwarstwowa ściana zbudowana z PTFE (poliuretanu): warstwa zewnętrzna bardziej miękka, warstwa wewnętrzna z PTFE wzbogaconego nylonem – sztywniejsza i twardsza • 4 Fr zbrojony podwójnym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 15 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=750 psi) • 5 Fr zbrojony pojedynczym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 10 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=1000 psi). Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. Opakowanie 5 sztuk. | szt. | 312 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Cewnik diagnostyczny • średnica 5F, zewnętrzna i wewnętrzna ściana zbudowana z poliamidu wewnętrznie - oplot z siatki metalowej • zakończony miękką, okrągłą końcówką, atraumatyczną dla ściany naczynia odporność na wysokie ciśnienia przepływu kontrastu do 1000 psi • średnica wewnętrzna dla 5 F- 1,10 mm (0,043”), długości 65, 80 lub 100 cm • duży wybór krzywizn: renal, visceral (m. in. Sheperd Hook) i cerebral (m. in. Bentson-Hanafee) • dostępny z 0, 2 lub 6 otworami bocznymi, kompatybilny z prowadnikiem max 0,038”. Opakowanie 5 sztuk. | szt. | 312 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0
MATERIAŁY JEDNORAZOWE W FORMIE BANKU
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Szacowana ilość w ciągu obowiązywania umowy | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu/ producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Stent do tętnic szyjnych • stent nitinolowy o strukturze plecionej • dwuwartwowa konstrukcja z mikrosiateczką zapobiegającą mikroembolizacji • bardzo małe komórki stentu uniemożliwiające uwalnianie się blaszki miażdżycowej o powierzchni 0,381 mm2 • zakres średnic:od 5 do 10 mm, zakres długości: 22 do 47mm • stent w systemie RX , długość segmentu RX 25 cm • wszystkie rozmiary stentu kompatybilne z koszulką 5 Fr • system doprowadzający 143 cm, współpracuje z prowadnikiem 0,014” • średnica zewnętrzna części proksymalnej 3.4 Fr, średnica zewnętrzna części dystalnej 5.2 Fr | szt | 312 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 3
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 3 - Jednorazowy sprzęt do badań tętnicy szyjnej III
MATERIAŁY JEDNORAZOWE W FORMIE BANKU
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1 | Mikroprowadnik • średnica zewnętrzna prowadnika: dystalna 0,012”, proksymalna 0,014” • kształtowalny tip o dł. 1,4cm • hybrydowa technologia - nitinol / stal nierdzewna • końcówki cieniujące: 3 cm, 6 cm • część dystalna pokryta na dł. 40 cm wytrzymałym hydrofilnym polimerem • część proksymalna szaftu zakończona końcówką dokującą umożliwiającą przedłużenie prowadnika do dł 313 cm • szaft pokryty proksymalnie PTFE • kształt końcówki prosty • długość całkowita 200cm • szaft pokryty proksymalnie PTFE • 2 markery dostępne na szafcie prowadnika • kształt końcówki prosty • zestaw zawiera: mandryl modelujący, torquery, narzędzie do wprowadzania. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 312 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Mikrocewnik • do zabiegów w naczyniach ukł. nerwowego, wieńcowych, obwodowych • w zestawie: mikrocewnik, mandryn kształtujący, koszulka wprowadzająca • Długość cewnika 150 cm (Headway 17) , 156 cm (Headway 21,27), • cewnik zbrojony - w części proksymalnej oplot a w części dystalnej spirala, zbudowany z 7 segmentów dla dł. 150 cm (Headway 17) • cewnik podwójnie zbrojony na całej długości – zbudowany z 8 segmentów dla dł. 156 cm (Headway 21,27) • pokrycie hydrofilne na długości 100 cm dla dł. 150 cm • pokrycie hydrofilne na długości 110 cm dla dł. 156 cm • polerowany atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną • zaokrąglone krawędzie tipu • 2 markery na dystalnej końcówce umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali • domieszka siarczanu baru do polimeru na 15 cm dystalnych zapewnia widoczność w skopii • ciśnienie maksymalne 300 PSI • krzywizny: prosta, pre-shaped tip 45⁰, pre-shaped tip 90◦, pre-shaped tip J • pokrycie PTFE wew cewnika, kompatybilny z substancjami: DMSO, nBCA • nie zawiera lateksu ani PCW • Headway 17- średnice zewnętrzne proksymalnie/dystalnie : 2.4F/1.7F • Headway 21- średnice zewnętrzne proksymalnie/dystalnie : 2.5F/2.0F • Headway 27- średnice zewnętrzne proksymalnie/dystalnie : 3.1F/2.6F . Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 312 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Cewnik do aspiracji o dużym świetle wewnętrznym- SofiaPlus • cewnik do podawania środków diagnostycznych terapeutycznych, do aspiracji skrzepów i zatorów z układzie tętniczym naczyń mózgowych i obwodowych • cewnik pakowany z mandrynem do kształtowania końcówki i koszulką wprowadzającą „peel-off” • cewnik zbrojony na całej długości hybrydowo (spiralny oplot i plecione wzmocnienie) • atraumatyczny dystalny segment kształtowalny nad parą • dystalny odcinek 60 cm pokryty hydrofilnie • marker cieniujący na dystalnym odcinku • długość dystalnej końcówki 19 cm • rozmiar cewnika - 6F • proksymalny odcinek - średnica zewnętrzna/wewnętrzna: 0,0825(2,1mm)/0.070" • dystalny odcinek - średnica zewnętrzna/wewnętrzna: 0,0815(2,1mm)/0.070" • długość cewnika: 125, 131 cm • maksymalne ciśnienie 300 PSI • materiał do produkcji cewnika wolny od lateksu, PCV, DEHP. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 312 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Cewnik prowadzący - Sofia • cewnik do podawania środków diagnostycznych terapeutycznych, do aspiracji skrzepów i zatorów z układzie tętniczym naczyń mózgowych i obwodowych • cewnik pakowany z mandrynem do kształtowania końcówki i koszulką wprowadzającą „peel-off” • cewnik zbrojony na całej długości hybrydowo (spiralny oplot i plecione wzmocnienie) • atraumatyczny dystalny segment kształtowalny nad parą wodną • dystalny odcinek 60 cm pokryty hydrofilnie • marker cieniujący na dystalnym odcinku • długość dystalnej końcówki 17 cm • rozmiar cewnika 5F i 6F • średnica zewnętrzna/wewnętrzna na całej długości : 0,068”/ 0.055’’ • długość cewnika dla 5F: 115 cm i 125 cm; dla 6F: 115 cm • maksymalne ciśnienie 300 psi • materiał do produkcji cewnika wolny od lateksu, PCV, DEHP. | szt. | 312 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 4
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 4 - Jednorazowy sprzęt do badań tętnicy szyjnej IV
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | Prowadnik hydrofilny o elastycznym lub sztywnym szafcie: Prowadnik nitynolowy powleczony biokompatybilną powłoką hydrofilną, dystalna część rdzenia taperowana, zawierająca platynową spiralę zwiększającą widoczność w skopii, na zewnątrz pokryty poliuretanową osłonką; z uchwytem umożliwiającym rotację; średnica prowadnika 0,035” końcówka zagięta pod kątem 45o; Dostępne długości: 145 cm, 180 cm, 260 cm. | szt | 312 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0
MATERIAŁY JEDNORAZOWE W FORMIE BANKU
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Szacowana ilość w ciągu obowiązywania umowy | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu/ producent
1. | Koszulki naczyniowe wielozadaniowe w technologii fleksor proste lub o krzywiźnie ANL1, w tym koszulki dedykowane do tętnic szyjnych: wykonane z PTFE, zbrojone spiralnym oplotem, z powłoką hydrofilną i cieniodajną opaską RB w części dystalnej koszulki, z poszerzadłami w wersji standardowej lub elastycznej typu High-flex. Dostępne średnice: 4-12F, długość 40-110cm | szt | 312 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Stentgraft obwodowy przeznaczony do trwałego wewnątrznaczyniowego wszczepiania do tt. nerkowych i biodrowych: Stentgraft zbudowany z rozprężanego na balonie stentu kobaltowo-chromowego (L605) powleczonego wszczepialnym materiałem ePTFE. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035", system OTW, dł. shaftu 75cm i 120cm, dwa markery platynowo/irydowe umieszczone w balonie,śr. stentgraftu: 5, 6, 7, 8, 9, 10mm; dł. stentgraftu: 18, 22, 28, 38, 58mm (dla śr. 5 i 6mm) dł. 18, 23, 27, 37, 57mm (dla śr. 7mm); dł. 27, 37, 57mm (dla śr. 8, 9 i 10mm) kompatybilny z koszulka 6F i 7F. RBP 12-13bar; NBP 8-9bar. | szt | 312 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Stent samorozprężalny 0,035" Krótkie: wykonany z nitinolu, Specjalny, wycinany laserem z rury nitinolowej, wzór zapewnia konstrukcję o dużej sile radialnej i dużej elastyczności; 8 złotych znaczników na obu koncach stentu zapewnia najlepszą widoczność umiejscowienia i uwolnienia stentu; Poziome łączniki i konstrukcja otwarto-komórkowa typu Z zapewniają, że stent nie ulega skróceniu po uwolnieniu; Jednostopniowy system dostarczania oraz koszula wprowadzająca Flexor z zakończeniem typu coil zapewniają odporność na zginaniei markerem w czesci dystalnej, Dostępne rozmiary: średnica 5-10mm; w zakresie długości: 20, 30,40, 60, 80, 100, 120, 140, 170, 200 mm. Dostępne stenty w średnicach 12- 14 mm, długości 40, 60, 80 mm dł. shaftu 80, 125 cm. | szt | 312 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 5
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 5 - Jednorazowy sprzęt do badań tętnicy szyjnej V
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1 | System protekcji dystalnej z prowadnikiem 0,014" pokryty teflonem o długości 190 cm oraz 300 cm z platynową miękką kształtowalną końcówką. Koszyk filtra umocowany w sposób gwarantujący obrót na prowadniku. Filtr w postaci pętli nitinolowej będącej jednocześnie cieniującym markerem z koszykiem/membraną o porowatości 110mikronów. Jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 3,5 do 5,5mm. System Monorail o profilu przejścia 3,2F. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 312 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Cewniki balonowe do tetnicy szyjnej. Cewniki w systemie RX (Monorail) o długościach 80, 90, 135, 150 cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,018 ", srednice od 2mm do 7mm (co 0,5mm) i 8mm. Długosci: 10/15/20/30/40/60/80/100/120/150/220 mm, kompatybilne z koszulka 4F i 5F dla średnic 7mm i 8mm, ciśnienie RBP 14 atm i 12ATM dla 8mm średnicy. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 312 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Strzykawka wysokociśnieniowa. Strzykawka o polikarbonatowym korpusie. Pojemność 20cm sześciennych. Wytrzymałości ciśnieniowej do 26 atm. Strzykawka z manometrem o skali w jednostkach: ATM i kPa. Strzykawka posiada gwintowany tłok i mechanizm blokujący aktywowany przez zatrzask. | szt. | 312 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 6
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 6 - Jednorazowy sprzęt do badań tętnicy szyjnej VI
MATERIAŁY JEDNORAZOWE W FORMIE BANKU
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1 | System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych • Urządzenie zaprojektowane parametrycznie, o strukturze tubularnej siatki z nitinolu o geometrii zamkniętych komórek • Komórki zachowujące niezmienioną wielkości niezależnie od średnicy naczynia • Urządzenie trwale połączone z popychaczem o długości 200 cm z możliwością całkowitego ponownego złożenia w naczyniu • Dostępne średnice: 4 i 6 mm; dostępne długości: 20, 24, 40 mm • na obwodzie urządzenia umieszczone 5 rzędów równomiernie rozmieszczonych markerów co 5 mm, 6 mm lub 10 mm i jeden marker na proksymalnym końcu • Odległość między dystalnym a proksymalnym markerem: 31, 37, 47, 50 mm. • System wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021” lub max. 0,027” • Wskazanie do stosowania: do przywracania przepływu krwi u pacjentów, u których doszło do udaru niedokrwiennego w wyniku zatoru dużego naczynia wewnątrzczaszkowego. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 312 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | System dostawczy • Mikrocewnik kompozytowy, proksymalnie zbrojony podwójnym oplotem, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych • Miękki, zaokrąglony, kształtowalny nad parą dystalny koniec cewnika • Pokrycie hydrofilne na zewnątrz cewnika • Średnica zewnętrzna max. 0,030”/0,034” lub 0,036”/0,040” dist/prox, światło 0,021” lub 0,027” na całej długości, długość robocza 150cm lub 160cm | szt. | 312 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | System dostawczy do stentu • Mikrocewnik o długości całkowitej 158 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,4/2,7F i średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery odległe od siebie o 3cm, cewnik pokrywany hydrofilnie. • Mikrocewnik o długości całkowitej 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027”, posiadający jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie. | szt. | 312 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Filtr przeciwzatorowy umożliwiający zastosowanie niezależnego prowadnika 0,014" lub 0,018". System dostarczający "rapid exchange" i "over the wire" do wyboru. Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F. Rozmiary koszyka filtra 3, 4, 5, 6, 7mm do naczyń od 2 do 7mm. System posiadający certyfikat CE do stosowania w tętnicach szyjnych, wieńcowych i obwodowych. | szt. | 312 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 |  | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 7
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 7 - Jednorazowy sprzęt do badań tętnicy szyjnej VII
MATERIAŁY JEDNORAZOWE W FORMIE BANKU
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1 | Cewnik prowadzący balonowy • Cewnik balonowy stosowany w celu zapewnienia zatrzymania przepływu krwi w naczyniach krwionośnych mózgu w procedurach trombektomii mechanicznej w celu zapobieżenia dystalnej embolizacji. Cewnik jest również stosowany jako kanał dla stentretrievera • Balon compliant o miękkiej i atraumatycznej budowie • Coaxial lumen – zapewnia szybką inflację i deflację balonu • Cewnik balonowy dostępny o średnicy: OD 8F (ID 0.084in/6.4F) oraz dwóch długościach 85cm, 95cm . Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 312 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 8
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 8 - Strzykawki, zastawki hemodynamiczne, łacznik do strzykawki
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1 | Strzykawka • Pojemność: 10ml; 20ml; 30ml; 60ml • Strzykawka przeznaczona zarówno do wytwarzania ciśnienia jak i próżni • Blokada podciśnienia, zapobiegająca zwolnieniu tłoka • 4 (10ml i 20ml) albo 6 (30ml i 60ml) ustawień wartości podciśnienia • Przezroczysty korpus wykonany z poliwęglanu • Gumowe zakończenie tłoka • Nakręcane końcówki męskie. Opakowanie 25 sztuk. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | opak | 52 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Strzykawka • Pojemność: 1ml; 3ml; 6ml; 10ml; 20 ml; 30 ml; 60 ml • Przezroczysty korpus wykonany z poliwęglanu • Nakręcane końcówki męskie • Dostępne z różnymi kolorami tłoków. Opakowanie 25 sztuk. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | opak | 52 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Zastawka hemostatyczna, Y-konektor • Y-konektor o dużym świetle wewnętrznym 9F • Wykonany z poliwęglanu • Przezroczysty korpus umożliwia obserwację cieczy • Posiada silikonową zastawkę. Opakowanie 25 sztuk. | opak | 52 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Zastawka hemostatyczna podwójny Y-konektor • Podwójny Y-konektor o dużym świetle wewnętrznym 9F • Wykonany z poliwęglanu • Przezroczysty korpus umożliwia obserwację cieczy • Posiada silikonową zastawkę • Dedykowany do zabiegów techniką „kissing balloon”. Opakowanie 25 szt. | opak | 52 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Dren łączący • Linia łącząca z kranikiem jednodrożnym 42cm. Opakowanie 25 sztuk. | opak | 52 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 9
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 9 - Wkład do strzykawki
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1 | Pojedyncza strzykawka do angiografii z kolcem do napełniania strzykawka 150 ml z kolcem do napełniania - 1200 PSI. Kompatybilne ze wstrzykiwaczem Angiomat Ilumena. | szt | 52 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Przewód elastyczny wysokociśnieniowy z adapterem 120cm. Kompatybilne ze wstrzykiwaczem Angiomat Ilumena. | szt | 52 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 10
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 10 - Zestaw do neuroradiologii
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1 | Zestaw do neuroradiologii 1. rękawiczki operacyjne, bezpudowe - F 7 ;7,5 ;2 szt 2. fartuch chirurgiczny XL , wykonany z trójwarstwowej włokniny typu SMS o gram. min. 44,2 g/M2, rękaw zakończony niepalącymi elastycznymi mankietami o dł. min. 7 cm. zapięcie pod szyję na rzep. troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację. 2 szt 3. kleszczyki do gazików szare z polikarbonatu, proste , dł 20 cm; 2 szt 4. `serweta zabiegowa w rozmiarze 240 x 380 Cm, wykonana z trójwarstwowej włókniny SMS z przezroczystymi foliowymi wstawkami z obu stron w rozmiarze 60 x 380 cm umożliwiające jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. Obłożenie musi posiadać 4 otwory otoczone taśmą lepią, stanowiące dojście do pachwin i tętnic promieniowych. 2 otwory na tt. udowe o śr. 12 cm oraz 2 otwory na tt. promieniowe w kształCie elipsy w rozmiarze 7 x 12 cm otoczone folią lepią wchodzącą w światło otworu o śr. samego otworu 4x 6 cm. dookoła otworów wzmocniona warstwa wysoko chłonna w rozmiarze 140 x 150 cm 5. podkład pod pacjenta pod foliowy 40 x 60 cm 6. worek 1 komorowy z taśmą lepią 40 x 38 cm 7. chusta 157 x 178 cm z paskiem leśnym. chusta z tkaniny typu SMS, pasek lipny umieszczony na krótszym boku chusty, warstwa wysoko chłonna o wym. 81 x 61 cm oraz uchwyt do zamocowania drenów w postaci 4 otworow 8. powłoka ochronna 140 x 140 cm typu czepek 9. powłoką ochronna 85 x 90 cm typu torba 10. powłoka ochronna 90 x 90 cm typu czepek 11. chusta 150 x 170 cm 2 warstwowa 12. skalpel bezpieczny F 11 z przyciskiem uniemożliwiający zakłucie , blokada ostrza w pozycji bezpiecznej . Zgodnie z dyrektywą 2010/32/UE 13. igła bezpieczna 1,20 x 40 mm, 18 G, 2 szt 14. igła bezpieczna 0,70 x 40 mm, 22 G 15. kleszczyki Mosquito proste, metalowe 16. kompresy 10 x 10 cm, 8 warstwowe - 50 szt 17. miska plastikowa na prowadnik o pojemności 2500 ml z uchwytami uniemożliwiającymi wysunięcie się prowadnika 18. miska 250 ml z miarką , przezroczysta 19. miska 250 ml z miarką , niebieska nietransparentna 20. miska 500 ml, niebieska nietrnsparentna 21. nerka niebieska nietransparentna poj. 700 ml 22. strzykawka 3 częściowa 20 ml, przezroczysta 23. strzykawka 3 częściowa 20 ml, LL, 2 szt 24. strzykawka 3 częściowa 10 ml , LL 25. strzykawka 3 częściowa10 ml 26. strzykawka 3 częściowa 5 ml LL 27. strzykawka 3 częściowa 2 ml, LL 28. aplikator do długotrwałego pobierania leków z opakowań zbiorczych typu mini spike 29. chust 152 x 152 cm z nieprzemakalnego laminatu z powłoką typu spunbond ze splotem diamentowym wysokiej gęstości , wzmocniona po całości służącą do zawinięcia zestawu | szt | 400 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 11
FORMULARZ CENOWY zmiana 1
Zadanie 11 - Mankiet do szybkiego przetaczania krwi/ płynów infuzyjnych
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1 | Mankiet do podawania płynów 500 ml. z pęcherzem PVC i manometrem. Zamawiający dopuszcza mankiet ciśnieniowy do szybkiej infuzji i transfuzji z automatycznym zaworem bezpieczeństwa dla opakowań: 500ml Mankiet wykonany z transparentnego materiału umożliwiającego obserwację wtłaczanego płynu, uchwyt do zawieszenia, haczyk na opakowanie z płynem po wewnętrznej stronie kieszeni mankietu, ogranicznik ciśnienia (zawór bezpieczeństwa), manometr ciśnienia z 360 st. czterokolorową skalą odczytu, trójdrożny zawór kranikowy, ergonomiczną, wysokowydajną gruszkę. Całość całkowicie zespolona bez możliwości jej ewentualnego rozłącznie. Możliwość stosowania w środowisku MRI do Tesla 7. Produkt: Bezlateksowy. | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 12
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 12- Materiały do zabiegów naprawczych na tętnicach I
MATERIAŁY JEDNORAZOWE W FORMIE BANKU
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1 | Koszulka naczyniowa długa, zbrojona. Średnica wewnętrzna 0.088”, długość 80, 90 lub 100cm • Zakończenia: proste lub MP • Powłoka hydrofilna na dystalnym odcinku, wzmocnione podparcie proksymalne; dysytalna strefa elastyczna - 4cm; zbrojony spiralą ze stali nierdzewnej na całej długości. | szt. | 250 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | cewnik o średnicy maksymalnej 5F lub 6F; dostępne długości 120/130cm (5F) oraz 105/125cm (6F); możliwe zakończenia SIM/BER/H1/SIM-V | szt. | 300 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Cewnik aspiracyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F; dystalna średnica wewnętrzna .068” lub .072" przy długości 132cm oraz .062" dla długości 138cm; • Cewnik krótszy zbudowany z przynajmniej 16 stref przejściowych, o różnym stopniu elastyczności; • odcinek dystalny pokryty ulepszoną powłoką hydrofilną; • wewnętrzna warstwa PTFE na całej długości • ściana wzmocniona proksymalnie spiralą ze stali nierdzewnej oraz potrójnym drutem NiTi; dystlanie - progresywny oplot NiTi • Zbrojone przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem (typu Flow Switch) przepływu, o minimalnej średnicy wewnętrznej .110"; kalibrowane z pompą typu "Penumbra ENGINE" | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Cewnik aspiracyjny dystalny – długość robocza 160cm, średnica proksymalna zewnętrzna – 4,7F, dystalna wewnętrzna - .035” | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Urządzenie do mechanicznego udrażniania naczyń wewnątrzczaszkowych; przeznaczony do naczyń od 3mm średnicy, długość całkowita urządzenia – ok. 203cm. Długość części aspiracyjnej 26mm; średnica robocza – 4,5mm; Wyposażony w 5 znaczników | szt. | 15 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Mikrocewnik, Średnica: wewn. - .025”; zewn. 2,6F. Długość całkowita – 160 cm; jeden marker dystalny | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Spirala neurologiczna odczepiana. • mechaniczne uwalnianie spirali • mocowanie spirali pozwalające na swobodne rotowanie; • popychacz segmentowany, bardziej elastyczny dystalnie; • długość spiral – od 1 do 60cm, średnica struktury drugorzędowej (3D) – od 1 do 18mm - WSZYSTKIE rozmiary kompatybilne z mikrocewnikami typu 0,010" • wewnętrzna nitka z superwytrzymałego materiału typu ULTRA HD; dodatkowe wzmocnienie drutem nitinolowym; zewnętrzna spirala wykonana z platyny; • Progresywna miękkość – spirale standard i soft bardziej miękkie na początku i końcu spirali (co najmniej 10% długości - progresywna miękkość) | szt. | 300 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Spirala platynowa z niewielką domieszką wolframu (poniżej 10%) • średnica pierwotna 0,020” – kompatybilne z mikrocewnikami 0,025” • Średnica wtórna – od 2 do 32mm w zależności od długości i kształtu • Dostępne długości: 1 – 60 cm • Klasy sztywności: standard, miękka, bardzo miękka • odporność na rozciąganie uzyskana za pomocą wewnętrznego włókna typu „ultra HD” | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Pierwotna średnica spirali - 0.020" (.508 mm), zbudowana z dwóch warstw - wewnętrzne włókno typu „Ultra HD”, zewnętrzna platynowa spirala; dostępne długości: 7, 10, 15, 25, 35, 40, 50, 60 cm; Spirale dedykowane jako uzupełenienie POD400”. Kompatybilne z z mikro cewnikami 0,025" (.635mm). Natychmiastowe mechaniczne odłączenie | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Urządznie do odczepiania spiral. Kompatybilne z popychaczem o średnicy 0.020" lub 0.010"; dźwiękowa sygnalizacja odczepienia ("klik") | szt. | 60 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Kalibrowany, przezroczysty zbiornik, kompatybilny z pompą aspiracyjną typu Penumbra ENGINE; objętość 1000ml; wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem biologicznym | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | BenchmarkKIT • Dostępne długości – 95 lub 105 cm; • Średnica zewnętrzna - 6F, wewnętrzna – 0,071” • Zakończenie proste lub typu MP – zawsze polerowane i atraumatyczne • w zestwwie z cewnikiem diagonostycznym | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0
DZIERŻAWA POMPY
Lp. | Przedmiot zamówienia | szt | Ilość miesięcy | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu/ producent
1. | Bezolejowa pompa próżniowa, podświetlane miejsce na zbiornik aspiracyjny; max. możliwe podciśnienie apsiracji -29,2 inHg; 4-stopniowy ledowy wskaźnik siły ssania; kompatybilna z 1000ml zbiornikiem z elementem wychwytującym odsysane skrzepliny (plastikowa siatka); integralna część systemu do tromboaspiracji firmy Penumbra | 1 | 12 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Ogółem |  | 0 |  |  | 0

## Zadanie 13
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 13 - Materiały do do zabiegów naprawczych na tętnicach II
MATERIAŁY JEDNORAZOWE W FORMIE BANKU
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1 | Platynowa spirala 3D; pierwotna średnica - 0,020”. Spirala dwuczęściowa - część kotwicząca (standard) i część wypełniająca (miękka), dostępne długości: 20, 30, 50 lub 60 cm; (w zależności od średnicy spirali), dedykowane do zamykania naczyń o dużym przepływie krwi o średnicy przynajmniej od 3 do 14 mm. Kompatybilne z mikrocewnikami 0,025”/0,027” | szt. | 60 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Platynowa spirala odczepiana mechanicznie, o pierwotnej średnicy - 0,020”, dostępna w 2 wariantach – standardowym oraz miękkim, Dostępne długości: w wersji standardowej od 5 do 60cm, w wersji miękkiej od 1 do 60cm. Spirale otwierają się conajmniej do średnic 3 – 40 mm (wersja standardowa) oraz 2-20mm (wersja miękka). Kompatybilne z mikrocewnikami 0,025”/0,027”. Spirale sinusoidalne o co najmniej 5 długościach (wymagane 5, 15, 30, 45 lub 60cm) | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Mikrocewnik - średnica: wewn. 0.025”; zewn. 2,95-2,6F (proks.-dist.). Długość całkowita – 115, 135 lub 150 cm. Widoczność w RTG – wyznakowane ostatnie 3cm mikrocewnika; dwa markery dystalne w odległości 3cm od siebie. Zakończenia – proste, 45 lub 90 stopni. | szt. | 15 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Urządzenie do odczepiania spirali kompatybilne z popychaczem o średnicy 0.020"; dźwiękowa sygnalizacja odczepienia ("klik") | szt. | 15 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Cewnik aspiracyjny, długości 85/115cm: średnica zewnętrzna dystalnych odcinków - 8F, dostępny w wariancie o prostym i 2 wygiętych zakończeniach w zestawie przewody wysokoprzepływowe | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Cewnik aspircyjny, długość 135cm: średnica zewnętrzna dystalna - 6F; zakończenie proste; w zestawie przewody wysokoprzepływowe | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Separator do trombektomii: urządzenia wspomagające trombektomię, kompatybilne z cewnikami typu CAT6, CAT8 | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Atraumatyczny cewnik do aspiracji skrzeplin z tętnic i żył; • prosty: średnica zewnętrzna 7F, średnica wewnętrzna – 0,082”; długość robocza 130cm; • dystalny odcinek zagięty • inteligentna, mikroprocesorowa kontrola ewakuacji skrzeplin • automatyczne sterowanie przepływem (zaworem) • przewody o wysokim przepływie z dodatkowym manualnym wyłącznikiem aspiracji • audio-wizualne komunikaty w czasie zabiegu • zestaw kompatybilny z pompą aspiracyjną typu Penumbra ENGINE | szt. | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Separator do trombektomii: urządzenia wspomagające trombektomię, kompatybilne z cewnikami typu Lightning7. | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Atraumatyczny cewnik do aspiracji skrzeplin z tętnic i żył; • prosty: średnica zewnętrzna 12F; średnica wewnętrzna .131"; długość robocza 100 lub 115 cm; • dystalny odcinek zagięty dedykowany do naczyń o srednicy powyżej 35,4 lub 50 mm • inteligentna, mikroprocesorowa kontrola ewakuacji skrzeplin • automatyczne sterowanie przepływem (zaworem) • przewody o wysokim przepływie z dodatkowym manualnym wyłącznikiem aspiracji • audio-wizualne komunikaty w czasie zabiegu • zestaw kompatybilny z pompą aspiracyjną typu Penumbra ENGINE | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Separator do trombektomii: urządzenia wspomagające trombektomię, długość całkowita - 150 cm. Kompatybilne z cewnikami typu Lightning12 | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Kalibrowany, przezroczysty zbiornik, kompatybilny z pompą aspiracyjną typu Penumbra ENGINE, objętość 1000ml; wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem biologicznym | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0
DZIERŻAWA POMPY
Lp. | Przedmiot zamówienia | szt | Ilość miesięcy | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Watość brutto | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu/ producent
1. | Bezolejowa pompa próżniowa, podświetlane miejsce na zbiornik aspiracyjny; max. możliwe podciśnienie apsiracji -29 inHg; 4-stopniowy ledowy wskaźnik siły ssania; kompatybilna z 1000ml zbiornikiem z elementem wychwytującym odsysane skrzepliny (plastikowa siatka); integralna część systemu do tromboaspiracji firmy Penumbra | 1 | 12 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Ogółem |  | 0 |  |  | 0