## Zad. nr 1 - odczynniki
| FORMULARZ OFERTOWY |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Zadanie nr 1.
Odczynniki, kontrole do morfologii krwi wraz z dzierżawą analizatorów
Tabela nr 1 Odczynniki, kontrole i materiały eksploatacyjne do badań morfologii krwi.
l.p. | Przedmiot zamówienia | ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Nazwa odczynnika | Wielkość opakowań | Ilość opakowań na 36 miesięcy | Cena jedn. opakowania netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Badanie morfologii krwi tryb CBC+5DIFF (wyszczególnić wszystkie wymagane odczynniki) | 90000
2 | materiały zużywlane i eksploatacyjne (wyszczególnić wszystkie materiały niezbędne do zabezpieczenia prawidłowej pracy aparatu)
3 | koszt kontroli codziennej (kontrola na 3 poziomach - wysoki, normalny i niski 1 x dziennie)
RAZEM
* Zabezpieczenie w fiolki na 3 poziomach: min. 18 fiolek na cały okres umowy
Tabela nr 2 Dzierżawa analizatorów 5-Diff wraz z wyposażeniem dodatkowym.
lp. | Dzierżawa aparatu wraz z wyposażeniem dodatkowym | Cena netto / miesiąc | Wartość netto na okres 36miesięcy |  | Stawka VAT | Wartość brutto na okres 36 miesięcy
1 | Analizator podstawowy
2 | Analizator pomocniczy
Koszt 1 morfologii CBC +5 DIFF - wraz z dzierżawą i pozostałymi akcesoriami brutto =
Wartość oferty brutto w zadaniu nr 1 = Tabela nr 1 + Tabela nr 2 =
Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zad. nr 2 - odczynniki
| FORMULARZ OFERTOWY |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Zadanie nr 2.
Odczynniki i materiały eksploatacyjne do aparatu do barwienia preparatów
Tabela nr 1 Pakiet odczynnikowy do barwienia preparatów i materiały eksploatacyjne do aparatu
l.p. | Przedmiot zamówienia | ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Nazwa odczynnika | Wielkość opakowań | Ilość opakowań na 36 miesięcy | Cena jedn. opakowania netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Pakiet odczynnikowy do barwienia rozmazów wyszczególnić | 8100
2 | materiały zużywlane i eksploatacyjne (wyszczególnić wszystkie materiały niezbędne do zabezpieczenia prawidłowej pracy aparatu)
RAZEM
Tabela nr 2 Dzierżawa aparatu do barwienia preparatów.
lp. | Dzierżawa aparatu wraz z wyposażeniem dodatkowym | Cena netto / miesiąc | Wartość netto na okres 36miesięcy |  | Stawka VAT | Wartość brutto na okres 36 miesięcy
1 | Aparat
Wartość oferty brutto w zadaniu nr 2 = Tabela nr 1 + Tabela nr 2 =
Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zad. nr 1 - parametry aparatu
| FORMULARZ OFERTOWY | Załącznik nr 1 do SWZ
Zadanie nr 1
PARAMETRY GRANICZNE ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO I ANALIZAT0RA POMOCNICZEGO:
Nazwa analizatora: Nazwa analizatora pomocniczego:
Producent: Producent:
Rok produkcji: Rok produkcji:
Model: Model:
Lp. | Warunki graniczne analizatora hematologicznego i analizatora pomocniczego | Spełnienie warunków granicznych (opisać)
1 | Analizatory fabrycznie nowe lub używane nie starsze niż 2019 po przeglądzie technicznym z pełną gwarancją w okresie trwania umowy
2 | Analizatory składające się z jednostki analitycznej ze zintegrowanym układem pneumatycznym, wewnętrznego systemu sterującego z dotykowym wyświetlaczem LCD, wyposażone w zewnętrzną drukarkę laserową, system podtrzymywania napięcia – UPS, zewnętrzny czytnik kodów kreskowych oraz czytnik kodów wbudowany w podajnik automatycznie odczytujący próbki
3 | Analizatory wraz z całym oprzyrządowaniem po zainstalowaniu powinny być gotowe do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem
4 | Analizator podstawowy wyposażony w automatyczny podajnik próbek z mieszalnikiem oczekujących na analizę
5 | Do analizatorów należy dostarczyć niezbędne odczynniki do wykonania kalibracji i kontroli wszystkich badań z zakresu kontroli jakości na koszt wykonawcy
6 | Podłączenie analizatora podstawowego i pomocniczego do istniejącego systemu informatycznego firmy Marcel, weryfikacja i aktualizacja formularza wyniku na koszt wykonawcy
7 | Krew kontrolna dla parametrów krwi obwodowej dostępna w probówkach systemu zamkniętego, dostosowana do pracy z automatycznym podajnikiem
8 | Materiał kontrolny dla parametrów hematologicznych na 3 poziomach /L,N,H/ dla płynów z jam ciała min. na 2 poziomach
9 | Kontrola poziomu odczynników wraz z graficzną informacją o poziomie ich zużycia Opakowania odczynników zaopatrzone w kody do automatycznego wczytywania na pokład analizatora
10 | Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania morfologii CBC-5DIFF w pełni bezcyjankowe, udokumentowane kartami charakterystyk substancji niebezpiecznych spełniające wymagane dyrektywy używania substancji bez zagrożenia
11 | Pomiar hemoglobiny w osobnym torze pomiarowym minimalizującym interferencje ze strony krwinek białych
12 | Wykonawca zapewni w ramach dzierżawy właściwe przygotowanie materiału do analizy poprzez dostarczenie mieszadła rolkowego /min.3 rolki/
13 | Wydajność analizatorów 60 oznaczeń na godzinę
14 | Automatyczna analiza dostępnych na analizatorze parametrów (28 parametrów w trybie CBC-DIFF) i raportowanych na wyniku, m.in.: WBC, RBC, HTC, MCHC, MCV, PLT, RDW-SD. RDW-CV, MPV, PDW, P-LCR, PCT, NEUT(%,#), LYMPH(%,#), MONO(%,#), EO(%,#), BASO(%,#), IG(%,#), MicroR, MacroR
15 | Różnicowanie WBC na 6 subpopulacji-łącznie z frakcją IG%,#
16 | Dodatkowy tryb pomiaru WBC w próbkach leukopenicznych, możliwość dodatkowej weryfikacji WBC (LOW-WBC)
17 | Ocena erytroblastów (NRBC #, %) w wartościach bezwzględnych i procentowych jako parametr badawczy
18 | Oznaczanie w płynach z jam ciała i w płynie mózgowo-rdzeniowym: liczby erytrocytów i leukocytów z ich zróżnicowaniem na jedno- i wielojądrzaste
19 | Możliwość wykonywania pełnej morfologii (krew pełna) zarówno w trybie manualnym i z auto podajnika z małej objętości materiału badanego (maksymalnie 30μl)
20 | Wymagana objętość próbki potrzebna do zaaspirowania płynów ustrojowych ( płyny z jam ciała , PMR ) w trybie otwartej mikroprobówki ≤ 250 µl
21 | Wykonanie oznaczeń płynów z jam ciała w tym mózgowo -rdzeniowego bez użycia dodatkowych odczynników, wykonywane w tym samym czasie co standardowe próbki
22 | Oznakowanie wyników patologicznych /flagowanie/
23 | Automatyczne mycie sondy pobierającej po każdym pobraniu
24 | Instrukcja obsługi w języku polskim. Gotowe do pracy skrócone instrukcje obsługi i konserwacji (forma elektroniczna i papierowa)
25 | Wykonawca zapewni w ramach dzierżawy sprzęt komputerowy- 1 komplet, do kompletu: drukarka laserowa/z dwoma podajnikami A4 i A5/typu Kyocera EcosysP2040dn, czytnik kodów, UPS/utrzymanie pracy przez co najmniej 30 min/ właściwy dla danego komputera Zapewnienie papieru do drukarek A4- 10 ryz na kwartał, 1 toner na 6 miesięcy, bęben w razie potrzeby przez cały czas trwania umowy
26 | Parametry zestawu komputerowego : Monitor: Rozmiar ekranu 21,5”, TFT z podświetlaniem LED, format panoramiczny, z powłoką antyodblaskową o podwyższonej twardości 3H, Rozdzielczość natywna nie mniejsza niż 1920 x 1080 przy 60Hz, Złącza: co najmniej D-Sub (15 Pin) DisplayPort, Kontrast: typowy min. 1 000:1, Kąt widzenia: Min.160° / 170°.
Komputer: 1) Procesor klasy x86 dwurdzeniowy, czterowątkowy najnowszej generacji, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, 2) Min. 8 GB RAM DDR4 2133MHz dual channel non-ECC możliwość rozbudowy do min. 32GB; wolne min. 2 sloty, 3) Dysk twardy min. 128 GB SSD, 4) Napęd: DVD +/-RW. 5) Złącze PCI Express x16 Gen3 - wolne, złącze PCI Express x4, 6) Karta rozszerzeń: kontroler z portami rs 232. Karta musi posiadać 2 lub więcej portów, 7) Karta sieciowa co najmniej 10/100/1000 Mb/s zintegrowana z płytą główną wspierająca funkcję Wake on LAN, 8) Porty zintegrowane z płytą komputera: 2x DisplayPort 1.2 1x HDMI 1.4, 1x RS232, 1xRJ-45, 2x USB 2.0 wewnętrzne, 2x PS/2.
Oprogramowanie: 1) Program Antywirusowy 2) Pakiet Microsoft Office, 3) Windows 10 Professional
Sprzęt dodatkowy: 1) Klawiatura, 2) Mysz, 3) UPS do stacji roboczej 4) Kabel zasilający do komputera
27 | Zapewnienie i pokrycie kosztów udziału w kontroli międzynarodowej przez cały czas trwania umowy min.1x w miesiącu
28 | Wykonawca zapewni w ramach dzierżawy stanowisko operatora/biurko+krzesło/
29 | Dwa razy w roku niezależne szkolenia personelu w zakresie oznaczanych parametrów potwierdzone certyfikatem oraz szkolenie dopuszczające do pracy z aparatem na koszt dostawcy
30 | Przystosowanie analizatorów do pracy w systemie całodobowym Wykonawca zabezpieczy stabilne warunki pracy analizatora poprzez dostarczenie i zamontowanie 2 klimatyzatorów/wielkość pomieszczeń 4x5x3,3 m, zapewni serwis urządzenia na czas trwania umowy
31 | Zapewnienie chłodni (300 l)
Warunki gwarancji i serwisu
1 | Bezpłatny serwis techniczny i aplikacyjny wszystkich urządzeń /analizatory i sprzęt pomocniczy/przez cały okres trwania umowy Wszystkie koszty związane z naprawami i okresowymi przeglądami technicznymi oraz wymiana części zużywalnych na koszt Wykonawcy
2 | W przypadku awarii analizatora przyjazd pracownika serwisu i naprawa w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia telefonicznego
3 | Od zgłoszenia telefonicznego o awarii do momentu naprawy wykonawca zapewni wykonanie badań na koszt wykonawcy
4 | Wykonawca zapewni dla analizatora podstawowego i pomocniczego dostęp do serwisu zdalnego
L.p. | Parametry oceniane | Punktacja | Parametr oferowany (podać opisać, odnośnik do ulotki)
1 | Analizatory pracujące na jednakowych odczynnikach | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt
2 | Liniowość dla WBC z pierwszego oznaczenia bez rozcieńczania
| 0 x103 /µl – 400 x 103/µl | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt
| > 400x103/µl | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt
3 | Liniowość dla PLT z pierwszego oznaczenia bez rozcieńczania
| 0-3000x 103/µl | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt
| 3000 x 103/µ-4000x103/µl | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt
| >4000x103/µl | Tak - 15 pkt Nie - 0 pkt
4 | Kontrola on-line z automatycznym wysyłaniem wyników, z możliwością wydruku raportów miesięcznych i uzyskaniem certyfikatu uczestnictwa raz w roku | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt
5 | Możliwość automatycznego wyświetlania błędów, sposobu konserwacji i działań naprawczych związanych z obsługą analizatorów. Instrukcja użytkowania w języku polskim wbudowana w oprogramowaie analizatora. | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt
Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zad. nr 2 - parametry aparatu
| FORMULARZ OFERTOWY | Załącznik nr 1 do SWZ
Zadanie nr 2
PARAMETRY GRANICZNE APARATU DO BARWIENIA PREPARATÓW HEMATOLOGICZNYCH
Nazwa aparatu:
Producent:
Rok produkcji:
Model:
Lp. | Warunki graniczne do aparatu do barwienia preparatów hematologicznych | Spełnienie warunków granicznych (opisać)
1 | Aparat fabrycznie nowy
2 | Aparat do automatycznego barwienia preparatów krwi obwodowej wykonywanych na standardowych szkiełkach szklanych 25 mmx75 mm
3 | Aparat po zainstalowaniu powinien być gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem
4 | Barwienie 1 preparatu na minutę, metoda przepływowa
5 | Pakiet do barwienia zmodyfikowaną metodą Wrighta
6 | Proces barwienia obejmuje :utrwalenie, barwienie i suszenie preparatów w obrębie aparatu
7 | Nanoszenie odczynnika za pomocą dysz natryskujących
8 | Proces barwienia w zamkniętym aparacie
9 | Automatyczne pobieranie preparatów na płytę
10 | Utrzymanie stałych czasów poszczególnych etapów barwienia, buforowania i płukania
11 | Instrukcja obsługi w języku polskim. Gotowe do pracy skrócone instrukcje obsługi i konserwacji (forma elektroniczna i papierowa)
12 | Odczynniki potrzebne do barwienia udokumentowane kartami charakterystyk substancji niebezpiecznych spełniające wymagane dyrektywy używania substancji bez zagrożenia
13 | Zamawiający po upływie terminu na jaki zawarta została umowa dzierżawy ma prawo pierwokupu aparatu umieszczonego w ofercie za kwotę 10 % czynszu dzierżawy
Warunki gwarancji i serwisu
1 | Bezpłatny serwis techniczny i aplikacyjny urządzenia przez cały okres trwania umowy Wszystkie koszty związane z naprawami i okresowymi przeglądami technicznymi oraz wymiana części zużywalnych na koszt Wykonawcy
L.p. | Parametry oceniane | Punktacja | Parametr oferowany (podać, opisać, odnośnik do ulotki)
1. | Aparat pracujący na pakiecie odczynnikowym | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt
2. | Trwałość odczynników na pokładzie powyżej 2 miesięcy | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt
3 | Termin ważności odczynnika nie krótszy niż 12 miesięcy | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt
Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym