## Arkusz1
Załącznik nr 2
formularz asortymentowo - cenowy
Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………..
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………….
| Miejscowość …………………………………………………… |  |  | Data ……………………...…
Dzierżawa nowego lub nie starszego niż 4 lata analizatora równowagi kwasowo zasadowej RKZ
do laboratorium w Mogilnie na okres 36 miesięcy wraz z dostawą odczynników
ZADANIE
Dzierżawa analizatora Równowagi kwasowo-zasadowej RKZ na okres 3 lat
z zakupem odczynników na 4200 oznaczeń
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - dzierżawa | Nr kat. | Jedn. Miary | Cena jedn. Netto za 1 miesiac dzierżawy | Wartość netto | kwota VAT | Wartość brutto
miesiące
1. | Dzierżawa analizatora RKZ do laboratorium w Mogilnie |  | 36
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - odczynnilki i części zużywalne do analizatora gazometrii | Nr kat. | Jedn. Miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | kwota VAT | Wartość brutto
rolka/szt.
1. | Odczynniki do analizatora gazometrii
2 | Butle z gazami
3 | Elektrody - wymienić z cenami
4 | Części zużywalne
5 | Materiał kontrolny na poziomie Normal
6 | Inne podać jakie
Razem
Wymogi stawiane przed analizatorem:
PARAMETRY WYMAGANE ANALIZATORA DO GAZOMETRII
Lp | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Spełnienie warunków
|  | Tak/Nie | Tak/Nie [podać]
1 | Analizator nowy lub nie starszy niż 2021 , jego części składowe fabrycznie nowe | Tak
2 | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, | Tak
3 | Parametry wyliczane: HCO3- act( aktualne stężenie wodorowęglanów), BE(B (nadmiar zawartości zasad we krwi), ctCO2 (całkowita zawartość dwutlenku węgla), O2Sat (wysycenie hemoglobiny tlenem), | Tak
4 | Objętość próbki dla całego panelu badań nie większa niż 95 ul | Tak
5 | Opcja automatycznej mikropróbki (objętość max 50ul) | Tak
6 | Możliwość oznaczania we krwi pełnej i płynach dializacyjnych. | Tak
7 | Podawanie próbek bez adapterów, bezpośrednio ze strzykawek i kapilar. | Tak
8 | Detektor pęcherzyków powietrza. | Tak
9 | Widoczny, podświetlany pojedynczy tor pomiarowy próbki z jedna elektrodą referencyjną. | Tak
10 | Możliwość manualnego przesuwu próbki w torze pomiarowym. | Tak
11 | Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa | Tak
12 | Krótki czas kalibracji- 1 punktowa max. 2,5 minuty | Tak
13 | Gazy kalibracyjne w butlach wbudowanych w aparat | Tak
14 | Elektrody bezmembranowe, wymieniane oddzielnie, zależne od zużycia. | Tak
15 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak
16 | Bezpłatna instalacja i szkolenie dotyczące obsługi analizatora | Tak
17 | Dostarczenie podczas instalacji oryginalnej instrukcji obsługi w języku polskim | Tak
18 | Wszystkie odczynniki i materiały eksploatacyjne pochodzące od jednego producenta . | Tak
19 | Dostępny tryb gotowości, umożliwiający oszczędzanie odczynników w czasie gdy analizator nie wykonuje próbek | Tak
20 | Możliwość korygowania wyników do temperatury ciała pacjenta | Tak
21 | Analizator współpracuje z siecią informatyczną LIS poprzez złącze RS232 | Tak
WYMAGALNE WARUNKI DODATKOWE
1 | Analizatory podłącza dostawca sprzętu na własny koszt do systemu informatycznego szpitala firmy KAMSOFT
2 | Coroczne przeglądy analizatorów wraz z częściami zużywalnymi obciążają sprzedajacego.
3 | Paszporty techniczne dostarczone wraz z analizatorem. Dostawca analizatora pilnuje terminu przeglądu
sprzętu co odnotowuje w paszporcie technicznym.
4 | Czas reakcji serwisu w przypadku awarii to maksymalnie 72 godziny od zgłoszenia.
5 | Zamawiający dostarcza prospekty z instrukcją obsługi w języku polskim o prezentowanych analizatorach
przy składaniu oferty.
6 | Po wygraniu postępowania przeprowadza bezpłatnie szkolenie personelu
laboratorium w ciągu 2 dni roboczych po uzgodnieniu terminów.
7 | Podane w specyfikacji przetargowej ilości elektrod są wystarczające i zgodne z harmonogramem przeglądu
i wymiany serwisowej zalecanej przez oferenta oraz oświadcza, że elektrody które zostaną
wymienione w trakcie trwania umowy ponad te podane w wycenie zostaną wymienione bezpłatnie.
Oferowany towar musi posiadać aktualne atesty, które należy dostarczyć na wniosek zamawiającego.
Zamówienie realizowane pisemnie lub telefonicznie w ciągu 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia.
Dostawa do laboratorium
……………………………………………………………………………………………………
(data i podpis elektroniczny Wykonawcy )