## INSTRUKCJA
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZA ASORTYMENTOWO- CENOWEGO
WYKONAWCA WYPEŁNIA ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY (Załącznik nr 2 do ogłoszenia), poprzez wypełnienie wszystkich białych, niezacienionych pól podając dane oferowanego asortymentu, w tym konkretne wartości parametrów
Dostawa obejmuje sprzęt fabrycznie nowy, wcześniej nie używany. Niedopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu pokazowego, powystawowego itp.
Poprawnie wypełniony oryginalny ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY, w kolumie 3 musi zawierać jego jednoznaczne określenie sprzętu poprzez podanie nazwy producenta, nazwy handlowej urządzenia wraz ze wskazaniem modelu.
Każdy z wierszy, w których Zamawiający określił wymagane parametry minimalne, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poprzez podanie wartości parametrów zaoferowanego sprzętu. Wpisana przez Wykonawcę treść powinna w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzać, że zaoferowane urządzenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty, tj. zmiany modelu/typu zaoferowanego sprzętu
W przypadku, gdy Wykonawca dokona przepisania informacji z kolumny "Parametry wymagane minimalne" bez podania jakichkolwiek innych wymaganych informacji tj. nazwy producenta, typu/modelu, Zamawiający uzna, że oferta została złożona niezgodnie z zapisami SWZ i taką ofertę wykonawcy odrzuci.
Wprowadzenie zmian treści Załącznika nr 2, w których wyniku Wykonawca nie potwierdzi wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów i właściowości oferowanych urządzeń, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza załącznika nr 2 stanowiącego część dokumentacji postępowania
Zamawiający bezwględnie wymaga, by asortyment zaoferowany przez Wykonawcę w swojej ofercie był oznaczony w sposób bezspornie go indentyfikujący. Takie oznaczenie oferowanego asortymentu pozwoli Zamawiającemu jednocznie ocenić, czy zaoferowany sprzęt spełnia parametry wymagane minimalne oraz uchroni Wykonawcę przed ewentualnymi skutkami zmiany treści oferty w przypadku konieczności jej wyjaśnienia przez Zamawiającego w przypadku jej niejednoznaczności.
W przypadku rozbieżności pomiędzy podanymi przez Wykonawcę danymi technicznymi oferowanego sprzętu a danymi określonymi przez producenta dla danego modelu Zamawiający przyjmie dane wynikające z numeru katalogowego producenta
Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.

## DEJONIZATORY
19/ZP/2023/N
| ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY | Załącznik nr 2 do Ogłoszenia/Umowy
Lp. | Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt. | Wartość brutto w PLN (kol. 4 x kol. 5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Zestaw dejonizatorów składający się z dejonizatorów spełniających parametry okreslone w pozycji 1 i 2 :
1. | Dejonizator laboratoryjny Przykładowowy model spełniajacy poniższe parametry: Dejonizator Polwater RL2-100PT Producent: Labopol | Dejonizator laboratoryjny: Model: …............................................................................................. Producent: ........................................................................................... | 1 |  | 0
1.1. | Wydajności min. 15l/h: | Wydajność ….......l/h:
1.2. | Prędkość poboru min. 2l/min | Prędkość poboru . …........l/min
1.3. | Pobór wody za pomocą ergonomicznego zaworu | TAK/NIE*
1.4. | Zużycie energii max. 25W | Zużycie energii ….......W
1.5. | Zakres pomiaru przewodności 1,0-99,9 μS/cm | Zakres pomiaru przewodności ….....-….......... μS/cm
1.6. | Filtr sedymentacyjny | TAK/NIE*
1.7 | Ciśnieniowy hermetyczny zbiornik o pojemności min. 10 l | Ciśnieniowy hermetyczny zbiornik o pojemności …........ l
1.8. | Wymiary max. 240mm szer. x 590mm wys. x 450 mm gł. | Wymiary . ….......mm szer. x …........mm wys. x ….......... mm gł.
1.9. | System zasilany wodą wodociągową | TAK/NIE*
1.10. | Skuteczność oczyszczania wody: jony min. 96% | Skuteczność oczyszczania wody: jony . ….....%
1.11. | Skuteczność oczyszczania wody: związki organiczne min.98% | Skuteczność oczyszczania wody: związki organiczne…......%
1.12. | Sterowanie – za pomocą pokrętła, które można obrócić i przycisnąć przez ruch jedną ręką | TAK/NIE*
1.13. | Dwa konduktometry z przepływowymi celami pomiarowymi | TAK/NIE*
1.14. | Pomiar przewodności wody ultraczystej i po membranie RO | TAK/NIE*
1.15. | Wbudowany konduktometr przepływowy, pomiar przewodności wody oczyszczonej zgodny z normą PN-EN 60746-3 | TAK/NIE*
1.16. | Dokładność pomiaru przewodności ± 0,2% | Dokładność pomiaru przewodności ± …......%
1.17. | Dokładność pomiaru temperatury 0,1 °C | Dokładność pomiaru temperatury …......... °C
1.18. | System kontrolno-pomiarowy, złącze USB, czujniki temperatury i ciśnienia | TAK/NIE*
1.19. | Sygnalizacja uszkodzenia czujników przewodności i temperatury | TAK/NIE*
1.20. | Dołączona dokumentacja techniczna sondy konduktometrycznej, materiał v4a | TAK/NIE*
1.21. | Automatyczna kompensacja temperatury, odczyt przewodności z kompensacją temperatury lub bez | TAK/NIE*
1.22. | Wyświetlanie informacji o współczynniku alfa i temperaturze odniesienia | TAK/NIE*
1.23. | Pomiar czasu pracy i czasu poboru | TAK/NIE*
1.24. | Komunikaty o serwisach i terminach serwisów, przekroczonej przewodności | TAK/NIE*
1.25. | Możliwość odczytu w μS/cm lub MΩ·cm | TAK/NIE*
1.26. | Możliwość samodzielnego serwisowania łatwa wymiana wkładów filtrujących w tym bezpośredni dostęp do membrany RO | TAK/NIE*
1.27. | Możliwość zakupu materiałów eksploatacyjnych (filtrów) na wolnym rynku | TAK/NIE*
1.28. | Certyfikaty i atesty FDA, KTW, NSF, WRAS na połączenia i armaturę | TAK/NIE*
1.29. | Specyfikacją wszystkich materiałów wchodzących w kontakt z wodą | TAK/NIE*
1.30. | Karta charakterystyki materiałowej wymieniająca wszystkie materiały konstrukcyjne i media filtracyjne mające kontakt z wodą w całym procesie oczyszczania | TAK/NIE*
1.31. | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej INOX malowana proszkowo z atestem PZH | TAK/NIE*
1.32. | Panel sterowania z alfanumerycznym wyświetlaczem oraz diodami LED umożliwiającymi odczyt sygnalizacji niezależnie od kąta patrzenia | TAK/NIE*
1.33. | Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz | TAK/NIE*
1.34. | Filtr adsorpcyjny, moduł RO (odwrócona osmoza) | TAK/NIE*
1.35. | Pompa ze sterowaniem i systemem zabezpieczeń, komplet przyłączy | TAK/NIE*
1.36. | Znak i deklaracja CE | TAK/NIE*
1.37. | Pisemna gwarancja bezterminowej dostępności materiałów eksploatacyjnych | TAK/NIE*
1.38. | Gwarancja min. 36 miesięcy | Gwarancja …......... miesięcy
1.39. | Instalacja oraz przeszkolenie z poprawnej obsługi sprzętu, wymiany filtrów i obsługi programu do archiwizacji i raportów z odczytów konduktometrycznych jakości wody dejonizowanej dla 5 osób. | TAK/NIE*
2. | Dejonizator laboratoryjny Przykładowowy model spełniajacy poniższe parametry: Dejonizator Polwater DL3-400S717RPT40VME Producent: Labopol | Dejonizator laboratoryjny: Model: …............................................................................................. Producent: ........................................................................................... | 1 |  | 0
2.1. | Wydajności min. 40l/h | Wydajność ….......l/h:
2.2. | Prędkość poboru min. 3l/min | Prędkość poboru …........l/min
2.3. | Pobór wody za pomocą przycisku na klawiaturze sterującego elektrozaworem | TAK/NIE*
2.4. | Dozowanie wyprodukowanej wody | TAK/NIE*
2.5. | Zużycie energii max. 80W | Zużycie energii ….......W
2.6. | Zakres pomiaru przewodności 0,00-9,99 μS/cm, rozdzielczość pomiaru 0,01 μS/cm | Zakres pomiaru przewodności ….......-…...........μS/cm, rozdzielczość pomiaru …......... μS/cm
2.7. | Moduł jonowymienny w jednym elemencie o pojemności minimum 8 300 ml podwójnego wymiennika jonowego | Moduł jonowymienny w jednym elemencie o pojemności …........ ml podwójnego wymiennika jonowego
2.8. | Moduł ultrafiltracji | TAK/NIE*
2.9. | Kapsuła mikrofiltracyjna 0,22 μm | Kapsuła mikrofiltracyjna …........... μm
2.10. | Parametry wody I: Przewodność elektrolityczna właściwa produkowanej wody 0,055 μS/cm, Drobnoustroje <1 cfu/ml Cząstki > 0,22 μm <1 cząstki/ml Norma PN-EN ISO 3696: 1999 - 1 stopień czystości Poziom TOC <10 ppb | Parametry wody I: Przewodność elektrolityczna właściwa produkowanej wody ............ μS/cm, Drobnoustroje <........... cfu/ml Cząstki > 0,22 μm <............ cząstki/ml TAK/NIE* TAK/NIE*
2.11. | Parametry wody II Skuteczność oczyszczania: jony min. 96% Skuteczność oczyszczania: związki organiczne min. 98% | Parametry wody II Skuteczność oczyszczania: jony ….......% Skuteczność oczyszczania: związki organiczne …..........%
2.12. | Świadectwo wzorcowania wbudowanego konduktometru wydane przez akredytowane przez PCA laboratorium wzorcujące | TAK/NIE*
2.13. | Program do archiwizacji i raportów | TAK/NIE*
2.14. | Zapis i archiwizacja wyników pomiarów przewodności, wydruki raportów | TAK/NIE*
2.15. | Możliwość współpracy z rejestratorem danych | TAK/NIE*
2.16. | Filtr sedymentacyjny o absolutnej klasie zatrzymania | TAK/NIE*
2.17. | Ciśnieniowy hermetyczny zbiornik o pojemności min. 40 l | Ciśnieniowy hermetyczny zbiornik o pojemności …........ l
2.18. | Wymiary max. 300mm szer. x 600mm wys. x 630mm gł. | Wymiary …........mm szer. x ….......mm wys. x …..........mm gł.
2.19. | System zasilany wodą wodociągową | TAK/NIE*
2.20. | Skuteczność oczyszczania wody: jony min. 96% | Skuteczność oczyszczania wody: jony ….....%
2.21. | Skuteczność oczyszczania wody: związki organiczne min.98% | Skuteczność oczyszczania wody: związki organiczne …......%
2.22. | Sterowanie – za pomocą pokrętła, które można obrócić i przycisnąć przez ruch jedną ręką | TAK/NIE*
2.23. | Dwa konduktometry z przepływowymi celami pomiarowymi | TAK/NIE*
2.24. | Pomiar przewodności wody ultraczystej i po membranie RO | TAK/NIE*
2.25. | Wbudowany konduktometr przepływowy, pomiar przewodności wody oczyszczonej zgodny z normą PN-EN 60746-3 | TAK/NIE*
2.26. | Dokładność pomiaru przewodności ± 0,2% | Dokładność pomiaru przewodności ± …......%
2.27. | Dokładność pomiaru temperatury 0,1 °C | Dokładność pomiaru temperatury …......... °C
2.28. | System kontrolno-pomiarowy, złącze USB, czujniki temperatury i ciśnienia | TAK/NIE*
2.29. | Sygnalizacja uszkodzenia czujników przewodności i temperatury | TAK/NIE*
2.30. | Dołączona dokumentacja techniczna sondy konduktometrycznej, materiał v4a | TAK/NIE*
2.31. | Automatyczna kompensacja temperatury, odczyt przewodności z kompensacją temperatury lub bez | TAK/NIE*
2.32. | Wyświetlanie informacji o współczynniku alfa i temperaturze odniesienia | TAK/NIE*
2.33. | Pomiar czasu pracy i czasu poboru | TAK/NIE*
2.34. | Komunikaty o serwisach i terminach serwisów, przekroczonej przewodności | TAK/NIE*
2.35. | Możliwość odczytu w μS/cm lub MΩ·cm | TAK/NIE*
2.36. | Możliwość samodzielnego serwisowania łatwa wymiana wkładów filtrujących w tym bezpośredni dostęp do membrany RO | TAK/NIE*
2.37. | Możliwość zakupu materiałów eksploatacyjnych (filtrów) na wolnym rynku | TAK/NIE*
2.38. | Certyfikaty i atesty FDA, KTW, NSF, WRAS na połączenia i armaturę | TAK/NIE*
2.39. | Specyfikacją wszystkich materiałów wchodzących w kontakt z wodą | TAK/NIE*
2.40. | Karta charakterystyki materiałowej wymieniająca wszystkie materiały konstrukcyjne i media filtracyjne mające kontakt z wodą w całym procesie oczyszczania | TAK/NIE*
2.41. | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej INOX malowana proszkowo z atestem PZH | TAK/NIE*
2.42. | Panel sterowania z alfanumerycznym wyświetlaczem oraz diodami LED umożliwiającymi odczyt sygnalizacji niezależnie od kąta patrzenia | TAK/NIE*
2.43. | Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz | TAK/NIE*
2.44. | Filtr adsorpcyjny, moduł RO (odwrócona osmoza) | TAK/NIE*
2.45. | Pompa ze sterowaniem i systemem zabezpieczeń, komplet przyłączy | TAK/NIE*
2.46. | Znak i deklaracja CE | TAK/NIE*
2.47. | Pisemna gwarancja bezterminowej dostępności materiałów eksploatacyjnych | TAK/NIE*
2.48. | Gwarancja min. 36 miesięcy | Gwarancja …......... miesięcy
2.49. | Instalacja oraz przeszkolenie z poprawnej obsługi sprzętu, wymiany filtrów i obsługi programu do archiwizacji i raportów z odczytów konduktometrycznych jakości wody dejonizowanej dla 5 osób. | TAK/NIE*
|  |  | RAZEM (Suma wierszy 1 i 2) |  | 0
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować
Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
Miejsce dostawy:
Instytut Biofizyki Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź, pokój Bfi-7 i Bfi-32b