Białystok, dn. 24.10.2023 r.

Nr sprawy: AZP.25.1.90.2023

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

1. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją do Jednostek Organizacyjnych UMB, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.
2. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Proszę o podanie parametrów sprężonego powietrza dostarczanego do zamawianych unitów:

• jakie będzie robocze ciśnienie powietrza (w bar lub psi)?

• jaka będzie wilgotność?

• jakie natężenie przepływu w l/min będzie zapewnione na każdy unit?

Ewentualnie proszę o podanie modeli i ilości kompresorów, które będą dostarczać sprężone powietrze wraz z informacją czy są wyposażone w osuszacze (jeśli tak to jakiego typu?).

Odpowiedź: Zamawiający podaje następujące informacje: Ciśnienie robocze 5 bar, agregat sprężarkowy „AIRPOL 7” o wydajności 57 m3/h, osuszacze „Ultratroc”, zbiornik wyrównawczy 1 m3.

1. Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.
2. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
3. Zamawiający informuje, że dokonane wyjaśnienia treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

**W imieniu Zamawiającego**

**Kanclerz UMB mgr Konrad Raczkowski** /podpis na oryginale/