Witam,

Poniżej przedstawiam pytania od Wykonawców i udzielone odpowiedzi

**Pytanie 1.** dot.: wyposażenie - Czy Zamawiający wymaga możliwości rozbudowy kardiomonitora   
o stelaż modułów pomiarowych, dzięki której to funkcjonalności w sytuacji konieczności poszerzenia zakresu monitorowanych funkcji życiowych ponad te obecnie wymagane, będzie można w sposób łatwy i szybki zwiększyć możliwości pomiarowe poprzez wpięcie w stelaż odpowiednich modułów pomiarowych odpowiedzialnych za monitorowanie tych dodatkowych funkcji życiowych?

**Odpowiedź na pytanie 1.** Zamawiający nie wymaga możliwości rozbudowy

**Pytanie 2.** dot.: wyposażenie, pkt. 6. - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor   
z zakresem pomiarowym pulsu wynoszącym od 30 do 300 ud./min.?

**Odpowiedź na pytanie 2.** Zamawiający dopuszcza kardiomonitor z zakresem pomiaru pulsu   
 od 30 do 300 ud./min

**Pytanie 3.** dot.: wyposażenie, pkt. 6. - Czy Zamawiający wymaga monitorowania SpO2 z zachowaniem redukcji artefaktów ruchowych w oparciu o jedną z trzech wiodących w tej dziedzinie technologii pomiarowych Nellcor, Masimo lub FAST?

**Odpowiedź na pytanie 3.** wymaga monitorowania SpO2 z zachowaniem redukcji artefaktów  
 ruchowych

**Pytanie 4.** dot.: opis, pkt. 1. - Czy Zamawiający wymaga dostawy kardiomonitora wyposażonego w ekran o średnicy powyżej 15” przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymogów dotyczących ekranu?

**Odpowiedź na pytanie 4.**  Zamawiający nie wymaga kardiomonitora wyposażonego w ekran o średnicy powyżej 15 cali

**Pytanie 5:** Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z ręcznym ustawianiem dolnych i górnych granic alarmowych dla wszystkich mierzonych parametrów oraz możliwości zastosowania wartości domyślnych, bez automatycznego doboru?

**Odpowiedź na pytanie 5.** Zamawiający dopuszcza kardiomonitor z ręcznym ustawianiem dolnych   
i górnych granic alarmowych.