###### PARAMETRY techniczne sprzętu medycznego – pakiet nr 5

Zestaw do trudnej intubacji – 2 szt.

| Lp. | PARAMETR | OFEROWANA WARTOŚĆ (Proszę wypełnić pkt. od 1 do 5) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent/ Firma |  |
| 2. | Kraj pochodzenia |  |
| 3. | Urządzenie typ/ model |  |
| 4. | Numer katalogowy |  |
| 5. | Rok produkcji (min. 2024 r.) |  |

| Lp. | Wymagane/ oceniane parametry techniczne | Wartości wymagane TAK / NIE | # Podać # TAK/ NIE # lub opis # (w zależności # od wymagań # w kol. 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, ORAZ FUNKCJI URZĄDZENIA |  |  |  |
| I. Warunki ogólne |  |  |  |
|  | Urządzenie wraz z wyposażeniem fabrycznie nowe nieużytkowane, nie powystawowe, nie rekondycjonowane, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty | TAK (podać) |  |
|  | Certyfikat WE /CE wystawiony z udziałem jednostki notyfikowanej. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności na urządzenie i wyposażenie medyczne. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Urządzenia medyczne zgłoszone do URPLWM i PB w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej II a. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Certyfikaty: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-25, CE w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (MDR) zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/745, Zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | Tak |  |
|  | Termin dostawy: 49 dni od dnia podpisania umowy | podać, termin dostawy 1-14 dni – 20 pkt termin dostawy 15-30 dni – 10 pkt termin dostawy – 31-49 dni – 0 pkt |  |
|  | Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (jeżeli dotyczy) na okres min. 24 miesięcy obejmująca bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym | podać, gwarancja – 24 miesiące – 0 pkt gwarancja – 36 miesiące – 20 pkt |  |
|  | Instrukcja obsługi, użytkowania i konserwacji, w języku polskim, w wersji elektronicznej i papierowej. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | Tak |  |
|  | Protokół odbiorczy dostawcy potwierdzający kompletność dostawy, konfiguracji zestawu i gotowość do rozpoczęcia jej użytkowania | Tak |  |
|  | Protokół odbiorczy dostawcy potwierdzający szkolenie personelu w zakresie obsługi i eksploatacji. |  |  |
|  | Bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi urządzenia dla personelu medycznego potwierdzone certyfikatem. Termin szkolenia do uzgodnienia z Zamawiającym. | Tak |  |
|  | Paszport Techniczny potwierdzający instalację i sprawność urządzenia oraz termin następnego przeglądu | Tak |  |
|  | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych | Tak/ podać |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż oferowane w przetargu. | Tak |  |
|  | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych | Tak/ podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta lub dostawy na ternie Polski | Tak |  |
|  | W przypadku ujawnienia wady lub usterki sprzętu bądź innych wymaganych czynności serwisowych czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych/ naprawczych nie może być dłuższy niż 24 godziny (w dni robocze poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach min. 8:00 – 16:00) - rozumiane jako przyjazd serwisu. | Tak |  |
|  | Wykaz jednostek uprawnionych przez producenta lub dostawcę do prowadzenia serwisu przeglądowego i naprawczego, dysponującego sprzętem zastępczym w okresie napraw powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie całego okresu eksploatacji (jeżeli dotyczy) | Tak |  |
|  | Masa urządzenia | podać |  |
|  | Masa urządzenia łącznie z wózkiem | podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) (mm) | podać |  |
| II. Parametry techniczne |  |  |  |
| Laryngoskop |  |  |  |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz/ 24 V | Tak |  |
|  | Laryngoskop składający się z rękojeści do wielorazowego użytku i łyżek typ McCoy: 1 szt. – rozmiar #3 1 szt. – rozmiar #4 | Tak, podać |  |
|  | Rękojeści do laryngoskopu wielorazowej krótkiej | Tak |  |
|  | Rękojeść krótka wykonana z nierdzewnej stali, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja) | Tak |  |
|  | Rękojeść z poprzecznymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona nakrętką, umożliwiająca dostęp do baterii | Tak |  |
|  | W rękojeści można dokonać samodzielnego demontażu źródła światła | Tak |  |
|  | Rękojeść jest przeznaczona do sterylizacji (bez żarówki i baterii) | Tak |  |
|  | Wyraźnie oznaczona nazwa producenta i określenie światła LED. | Tak |  |
|  | Rękojeść zasilana za pomocą baterii - R14 | Tak |  |
|  | Średnica rękojeści - 30 mm. | Tak |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia min. 2000 cykli sterylizacji | Tak, podać |  |
|  | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, wielorazowa, typ McCoy, rozmiar #3, #4 | Tak |  |
|  | Światłowód zakryty, zatopiony w całości w metalu, z którego wykonana jest łyżka stanowiący jednolitą całość bez wystających elementów światłowodu, ruchoma końcówka do podnoszenia nadgłośni. | Tak |  |
|  | Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki oraz nazwy producenta na korpusie łyżki. | Tak |  |
|  | Produkt przeznaczony do sterylizacji parowej 134 st. C. | Tak |  |
| Videolaryngoskop |  |  |  |
|  | Wideolaryngoskop nadający się do zastosowania zarówno w przypadku laryngoskopii bezpośredniej jak i pośredniej | Tak |  |
|  | Wyposażony w jednorazowe, sterylne łyżki wykonane z polimeru optycznego. Prowadnica z torem wizyjnym wykonane ze stopu zapewniającego dodatkowe usztywnienie | Tak |  |
|  | Do użytku dla pacjentów dzieci i dorosłych | Tak |  |
|  | Litowa bateria o okresie działania ponad 240 minut. Poziom naładowania wyświetlany minutowym wskaźnikiem na ekranie | Tak, podać |  |
|  | Masa poniżej 200g | Tak, podać |  |
|  | Ochrona IP38 | Tak |  |
|  | Obsługa jednym przyciskiem, przycisk włączania urządzenia umieszczony w baterii urządzenia | Tak |  |
|  | Po 15s braku aktywności ekran urządzenia ściemnia się, funkcja automatycznego wyłączania w celu optymalizacji zużycia baterii | Tak |  |
|  | Czyszczenie i dezynfekcja za pomocą czterorzędowego związku amoniowego + alkohol izopropylowy | Tak |  |
|  | Źródło światła LED wysokiej intensywności | Tak |  |
|  | Pionowy układ optyczny umożliwiający wczesną wizualizację rurki intubacyjnej zmniejszający ryzyko wystąpienia spowodowanego przez nią urazu | Tak |  |
|  | Kamera CMOS | Tak |  |
|  | Wyświetlacz LCD o przekątnej nie mniejszej 2,5 cala | Tak, podać |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca natychmiastowe użycia w każdej sytuacji | Tak |  |
|  | W zestawie 1 zapasowa bateria, łyżka jednorazowa: - rozmiar 3 – 50 szt. - rozmiar 4 – 50 szt. | Tak |  |
| Wózek do przechowywania zestawu do trudnej intubacji |  |  |  |
|  | Wózek przeznaczony do przechowywania podstawowych materiałów zabiegowych | Tak |  |
|  | Wyposażony w następujące szuflady: - 2 szuflady o wysokości min. 6,5cm - 1 szuflada o wysokości min. 13cm - 2 szuflady o wysokości min. 21cm | Tak, podać |  |
|  | Po obu bokach wózka po 3 pojemniki na różne materiały, pojemniki niewystające poza obrys wózka. Pojemniki z możliwością wyjęcia ich do dezynfekcji. Górne dwa pojemniki z możliwością regulacji położenia | Tak, podać |  |
|  | 4 koła skrętne | Tak |  |
|  | Zamek centralny z kluczykiem | Tak |  |
|  | Blat roboczy na wysokości min. 95cm | Tak, podać |  |
|  | Wymiary całkowite bez galeryjki +/-20mm 650x600x970mm | Tak, podać |  |
|  | Blat roboczy z kopolimeru o wysokiej wytrzymałości, profilowany, 3 krawędzie podniesione na wys. Min. 25mm, blat jednolity bez łączeń | Tak, podać |  |
|  | Podstawa z kopolimeru o wysokiej wytrzymałości, wzmocniona specjalnymi żebrami | Tak, podać |  |
|  | Cztery kolumny wózka z wytłaczanego profilu aluminiowego, z powierzchowną oksydacją srebra. | Tak |  |
|  | Panele boczne wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo farbą epoksydową, przystosowane do montażu opcjonalnych akcesoriów | Tak |  |
|  | W blacie górnym roboczym miejsce na drobne akcesoria, wytłoczone w tylnej części blatu. Głębokość wytłoczenia min. 25mm | Tak |  |
|  | Ergonomiczne uchwyty ze stali nierdzewnej, wbudowane w blat roboczy po obu stronach, aby umożliwić maksymalną manewrowość. Uchwyty niewystające poza obrys wózka. | Tak |  |
|  | Szuflady z blachy stalowej malowanej proszkowo epoksydowo, wyposażone w samoblokujące aluminiowe uchwyty górne, do otwierania i zamykania, z systemem zamykania blokowego | Tak |  |
|  | System zamykania zapobiegający przypadkowemu otwarciu szuflad nawet w przypadku zderzenia, gwałtownego ruchu, jazdy lub na mocno nachylonej płaszczyźnie, co umożliwia jej otwarcie tylko przez świadome działanie operatora. System działający nawet w przypadku otwartego zamka centralnego. Uchwyt szuflady podnoszony przez operatora zwalnia haki mocujące całą szufladę | Tak |  |
|  | Szuflady otwierane całkowicie, osadzone na teleskopowych prowadnicach kulkowych | Tak |  |
|  | Koła skrętne o średnicy min. 125 mm, z termoplastycznej gumy, z podwójnym łożyskiem kulkowym. Min. 2 koła z blokadą | Tak, podać |  |
|  | Tył wózka z wnęką w której zamocowano 3 pojemniki na akcesoria niewystające poza obrys wózka | Tak |  |
|  | Całkowite obciążenie statyczne wózka min. 150kg | Tak, podać |  |
|  | Wózek z zamocowaną tzw. Galeryjką, zamocowaną na dwóch pionowych elementach metalowych, nierdzewnych | Tak |  |
|  | Mocowanie galeryjki w blacie wózka w otworach przygotowanych pod montaż tego elementu. Nie dopuszcza się mocowania galeryjki na plecach wózka elementami wystającymi poza obrys. | Tak |  |
|  | W górnej części galeryjki zamocowane otwierane do przodu pojemniki w konfiguracji: - moduł 9 pojemników małych w górnym rzędzie - moduł 5 pojemników dużych w dolnym rzędzie Pojemniki przeźroczyste z możliwością wyciągnięcia każdego z nich. | Tak |  |
|  | Pojemniki zamocowane w metalowej obudowie chroniącej je z min. 3 stron, tył i boki, obudowa lakierowana w kolorze wózka | Tak |  |
|  | Wyjęcie całego modułu galeryjki bez użycia narzędzi, wózek po wyjęciu pozostaje w pełni funkcjonalny. | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w kosz na odpady medyczne – żółty z czerwoną pokrywą. | Tak |  |

Wszystkie parametry techniczne sprzętu określone w SWZ stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie w/w parametrów minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Zgodnie z zapisami w rozdziale XIX SWZ termin dostawy, gwarancja stanowią kryteria oceny ofert!!! Brak podania gwarancji lub terminu dostawy w tabeli powyżej będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dokument musi być sporządzony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (dla zachowania formy elektronicznej wystarcza złożenie oferty w postaci elektronicznej i opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).