## Pakiet 1
Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP4/2020
Pakiet nr 1 . Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą aparatu z modułem ISE
FRORMULARZ CENOWY
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Sposób | Cena netto za 1 opakowanie w zł | Przewidywana ilość pełnych opakowań w okresie umowy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek | Wartość | Wartość brutto
|  | przewidywana ilość oznaczeń w okresie umowy | nr katalogowy | konfekcjonowania/ |  |  |  | VAT % | VAT | z VAT w zł
|  |  |  | wielkość opakowania |  |  |  |  | w zł | (8+10)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
ODCZYNNIKI
1 | Albuminy | 3000
2 | Aminotransferaza alaninowa - ALAT | 19000
3 | Aminotransferaza aspargianinowa - AST | 17400
4 | a- Amylaza | 4400
5 | Białko C-reaktywne | 36200
6 | Białko w moczu | 1700
7 | Białko w sur. | 3350
8 | Bilirubina bezpośrednia | 280
9 | Bilirubina całkowita | 13700
10 | Cholesterol całk. | 8000
11 | Cholesterol HDL (bezpośredni) | 7200
12 | Etanol | 790
13 | Fosfataza zasadowa - ALP | 7600
14 | Fosfor | 1050
15 | Gamma-Glutamylo-Trans-Peptydaza - GGTP | 10700
16 | Glukoza (oxy) | 31700
17 | Kinaza kreatynowa | 750
18 | Kreatynina | 47000
19 | Kwas moczowy | 9100
20 | Lipaza | 800
21 | Magnez | 4100
22 | Mocznik | 26800
23 | Trójglicerydy | 7600
24 | Wapń (arsenazo) | 3300
25 | Żelazo | 2600
26 | UIBC | 1000
KALIBRATORY
27 | Kalibrator (multikalibrator) | _
28 | CRP-standard | _
29 | Etanol-kalibrator | _
30 | Kalibrator do białka w moczu | _
KONTROLE
31 | surowica kontrolna -normal1 | _
32 | surowica kontrolna -patologiczna2 | _
33 | etanol -kontrol poz.14 | _
34 | etanol -kontrol poz.24 | _
35 | sur. Kontrolna CRP poz.11 | _
36 | surowica kontrolna CRP poz.24 | _
37 | materiał kontrolny do ISE3 | _
38 | kontrola do białka w moczu1 | _
| ISE | 50000
39 | elektroda sodowa | _
40 | elektroda potasowa | _
41 | elektroda litowa | _
42 | elektroda chlorkowa | -
43 | elektroda referencyjna | _
44 | inne- potrzebne do ISE/wymienić | _
… |  | _
CZĘŚĆI ZUŻYWALNE, PŁYNY SYSTEMOWE I INNE…
… | naczynka pediatryczne do oznaczeń w małej ilości materiału | 9000
inne/wymienić
CZYNSZ DZIERŻAWNY
| Analizator typ. …….., model …………, rok produkcji …………. wraz ze stacją uzdatniania wody, UPS-em i stanowiskiem komputerowym | miesiąc
RAZEM:
Legenda do kontroli (poz. od 31-38): 1- ilość materiału kontrolnego należy wyznaczyć tak, aby była możliwość wykonania kontroli każdego parametru co najmniej raz dziennie w okresie umowy 2- ilość materiału kontrolnego należy wyznaczyć tak, aby była możliwość wykonania kontroli każdego parametru co najmniej raz w tygodniu w okresie umowy 3 - ilość materiału kontrolnego należy wyznaczyć tak, aby była możliwość wykonania kontroli codziennie na co najmniej dwóch poziomach w okresie umowy 4 - ilość materiału kontrolnego należy wyznaczyć tak, aby była możliwość wykonania kontroli co najmniej trzy razy w tygodniu w okresie umowy
Uwaga: -ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanych ilości oznaczeń, z uwzględnieniem kalibracji i kontroli zgodnie z metodyką. I. Opis przedmiotu zamówienia: 1) dostawa odczynników i materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonania wyżej wymienionych badań w okresie umowy wraz z dzierżawą aparatu na okres 36 miesięcy II.Parametry graniczne: 1. Fabrycznie nowy lub używany - nie starszy niż z 2016r - analizator biochemiczny typu wolnostojącego (podłogowy), obsługiwany z poziomu zewnętrznego komputera 2. Wydajność dla testów biochemicznych/turbidymetrycznych min. 350 testów/godz. 3. Wewnętrzna przystawka ISE do pomiaru Na, K, Cl oraz Li z w pełni bezobsługowymi wszystkimi elektrodami (również referencyjną) – metoda bezpośrednia, możliwość wykonywania Na i K w moczu 4. Wydajność ISE (dla surowicy) minimum 50 próbek/godz., 5. System odczynnikowy w pełni otwarty (biochemia/ turbidymetria). Minimum 100 kanałów aplikacyjnych 6. Zamknięty pak odczynnikowy do ISE 7. Układ optyczny bez konieczności wymiany jego elementów 8. Kuwety reakcyjne wielokrotnego użycia: kwarcowe (nie wymagające czynności konserwacyjnych) lub plastikowe (wymieniane okresowo) 9. Zakres pomiarowy fotometru minimum do 3,5 A (możliwość odczytu bardzo wysokich /ciemnych reakcji), a rozdzielczość fotometru minimum 0,0001 A 10. Analizator wyposażony w stację mycia kuwet 11. Automatyczne sprawdzanie czystości optycznej każdej kuwety przed pomiarem, odejmowanie jej absorbancji od absorbancji reakcji oraz odrzucanie (pomijanie) kuwet poza dopuszczalnym zakresem w czasie rzeczywistym, bez wstrzymywania pracy analizatora/ sesji w toku 12. Bezobsługowy układ dozujący, nie wymagający wymiany tłoków, strzykawek i wężyków (nie dotyczy modułu ISE) 13. Dwa niezależne ramiona odczynnikowe, mieszadła i osobne ramię próbkowe 14. Igły wykrywające poziom cieczy oraz wyposażone w system wykrywania przeszkód pionowych 15. Igła próbkowa wyposażona w czujnik wykrywania skrzepów, z automatycznym myciem po wykryciu skrzepu, bez wstrzymywania pracy 16. Rotor próbkowy lub podajnik próbek pozwalający załadować jednorazowo minimum 120 probówek 17. Wstawianie kalibratorów, kontroli i próbek citowych na dowolnych pozycjach rotora/statywu próbkowego 18. Możliwość dostawiania próbek i odczynników do sesji roboczej w toku, w czasie nie dłuższym niż 1 minuta (wstrzymanie pracy igieł) 19. Termostatowanie rotora reakcyjnego- sucha łaźnia 20. Rotor odczynnikowy chłodzony, min. 80 pozycji 21. Monitorowanie poziomu odczynników w czasie rzeczywistym
22. Automatyczne przechodzenie do kolejnej butelki tego samego odczynnika po skończeniu się odczynnika w pierwszej butelce 23. Wbudowane czytniki kodów kreskowych dla próbek i odczynników 24. Automatyczne powtarzanie próbek po przekroczeniu liniowości, wyczerpaniu substratu oraz przekroczeniu zaprogramowanego zakresu 25. Wbudowany system kontroli jakości. Wymagane wykresy Levy Jenningsa- dwa poziomy kontroli na jednym wykresie, reguły Westgarda i wykresy Youdena 26. Oprogramowanie sterujące pracą analizatora w języku polskim 27. Dwukierunkowa współpraca z siecią informatyczną Laboratorium na zasadzie zapytań (system Eskulap firmy Nexus Polska) 28. Ściąganie przez analizator zleceń dla próbek z LIS bez skanowania kodów kreskowych probówek i wpisywania ID próbki do oprogramowania analizatora 29. Automatyczny transfer wyników do sieci informatycznej Laboratorium po uzyskaniu każdego wyniku 30. Maksymalne zużycie prądu nie więcej niż 1000 VA 31. Niezależne zasilanie analizatora, lodówki i ISE 32. Maksymalne zużycie wody poniżej 15 litrów/godz. 33. Odczynniki tego samego producenta co oferowany analizator (dopuszcza się odstępstwo dla ISE i do dwóch odczynników innego producenta) 34. Zamawiający dopuszcza przechowywanie odczynników poza pokładem analizatora
III.Wymagania dodatkowe: 1. Podłączenie analizatora do systemu informatycznego Laboratorium (sytem Eskulap, wdrażany przez Nexus Polska) na koszt Wykonawcy/Oferenta 2. Analizator dostarczony z komputerem, monitorem, laserową drukarką monochromatyczną, UPS-em oraz stacją uzdatniania wody 3. Gwarancja na zaoferowany analizator na cały czas trwania umowy 4. Czas reakcji serwisu: do 24 godzin od chwili zgłoszenia 5. Bezpłatna instalacja aparatu, szkolenia personelu oraz wsparcie merytoryczne przez cały okres umowy 6. Bezpłatne przeglądy serwisowe dwa razy do roku w trakcie trwania umowy 7. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania przez okres trwania umowy 8. Zamawiający wymaga dołączenie do oferty ulotek lub instrukcji użytkowania analizatora w języku polskim, potwierdzających spełnienie wszystkich warunków. W przypadku wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania pełnej dokumentacji (instrukcja użytkownika i serwisowa) i/ lub demonstracji analizatora w swoim laboratorium na koszt Oferenta
IV. Wykonawca zapewni na swój koszt aparat oraz sprzęt zużywalny nie wymieniony w formularzu cenowym potrzebny do wykonania wyżej wymienionych oznaczeń w okresie umowy wraz z podłączeniem analizatora i jego integracją do systemu informatycznego w Laboratorium zamawiającego - system ESKULAP wdrażany przez Nexus Polska, szkolenie personelu oraz pełny nieograniczony serwis
Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie w trakcie obowiązywania umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególniona w tabeli ilości badań jest wielkością zmienną w związku z czym może ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki oraz aparat, które zostaną dostarczone spełniają i posiadają wszelkie wymagane prawem ustawy, zezwolenia i certyfikaty (np. Dyrektywa IVD98/79/WE, Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 z późniejszymi zmianami) oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego. ..................................................... ....................................................... (miejscowość, data) (podpis Wykonawcy)

## Pakiet 2
MCM/WSM/ZP4/2020 | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet nr 2 . Dostawa odczynników koaguologicznych wraz z dzierżawą aparatu
FORMULARZ CENOWY
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Sposób konfekcjonowania/ | Cena netto za 1 opakowanie w zł | Przewidywana ilość pełnych opakowań w okresie umowy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek | Wartość | Wartość brutto
|  | przewidywana ilość oznaczeń w okresie umowy | nr katalogowy |  |  |  |  | VAT % | VAT | z VAT w zł
|  |  |  | wielkość opakowania |  |  |  |  | w zł | (8+10)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
ODCZYNNIKI
1 | PT | 11350
2 | APTT | 10200
Kontrole:
3 | Kontrola normalna
4 | Kontrola pataologczna
CZĘŚĆI ZUŻYWALNE, PŁYNY SYSTEMOWE I INNE…
5 | CZYNSZ DZIERŻAWNY
| Analizator typ. …….., model …………, rok produkcji …………. | 36 mies. |  |  | ………..zł/mies. | 36 mies.
RAZEM
Uwaga: -ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanych ilości oznaczeń, z uwzględnieniem kalibracji i kontroli zgodnie z metodyką.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1) dostawa odczynników i materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonania wyżej wymienionych badań w okresie umowy wraz z dzierżawą aparatu na okres 36 miesięcy
II.Parametry graniczne:
1. Fabrycznie nowy lub używany - nie starszy niż z 2010r - analizator koaguologiczny wyposażony we własny system operacyjny, bez konieczności podłączenia do komputera sterującego jego pracą
2. Wydajność min. 40 oznaczeń/godz.
3. Jednoczesny pomiar różnych testów.
4. Parametry oznaczane metodą krzepnięciową.
5. Monitorowanie dostępnej na pokładzie objętości odczynnika.
6. Czujnik poziomu odczynników i ścieków.
7. Czujnik wykrywania poziomu dla próbek
8. Statywy probówkowe na co najmniej 5 probówek.
9. Wbudowany scaner kodów kreskowych.
10. Możliwość dostawienia próbki citowej.
11. Wartości PT wyrażane w sekundach, % aktywności, wskaźniku PT i INR.
12. Możliwość jedno- lub dwukierunkowej komunikacji z LIS.
13. Termostatowanie odczynników do 37°C dopiero w igle, nie na pokładzie odczynnikowym.
14. Wbudowany system kontroli jakości. Wymagane wykresy Levy Jenningsa, automatyczne obliczanie wartości SD i CV dla wykonanych pomiarów kontroli jakości.
III.Wymagania dodatkowe: 1. Podłączenie analizatora do systemu informatycznego Laboratorium (system Eskulap, wdrażany przez Nexus Polska) na koszt Wykonawcy/Oferenta 2. Gwarancja na zaoferowany analizator na cały czas trwania Umowy 4. Czas reakcji serwisu: do 24 godzin od chwili zgłoszenia 5. Bezpłatna instalacja aparatu, szkolenia personelu oraz wsparcie merytoryczne przez cały okres Umowy 6. Bezpłatne przeglądy serwisowe raz do roku w trakcie trwania Umowy 7. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania przez okres trwania Umowy 8. Zamawiający wymaga dołączenie do oferty ulotek lub instrukcji użytkowania analizatora w języku polskim, potwierdzających spełnienie wszystkich warunków. W przypadku wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania pełnej dokumentacji (instrukcja użytkownika i serwisowa) i/ lub demonstracji analizatora w swoim laboratorium na koszt Oferenta
IV. Wykonawca zapewni na swój koszt aparat oraz sprzęt zużywalny nie wymieniony w formularzu cenowym potrzebny do wykonania wyżej wymienionych oznaczeń w okresie umowy wraz z podłączeniem analizatora i jego integracją do systemu informatycznego w Laboratorium Zamawiającego - system ESKULAP wdrażany przez Nexus Polska, szkolenie personelu oraz pełny nieograniczony serwis
Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie w trakcie obowiązywania Umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególniona w tabeli ilości badań jest wielkością zmienną w związku z czym może ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki oraz aparat, które zostaną dostarczone spełniają i posiadają wszelkie wymagane prawem ustawy, zezwolenia i certyfikaty (np. Dyrektywa IVD98/79/WE, Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 z późniejszymi zmianami) oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego. ..................................................... ....................................................... (miejscowość, data) (podpis Wykonawcy)

## Pakiet 3
MCM/WSM/ZP4/2020 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 3 - odczynniki do oznaczeń serologicznych i system mikrokolumienkowy
FORMULARZ CENOWY
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WYMAGANIA | Przewidywana ilość na okres trwania umowy | Numer katalogowy | Ilość szt. w opakowaniu/ konfekcjonowanie | Ilość opakowań na okres umowy | Cena netto jednego opakowania | Wartość netto (kol.7x8) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Odczynnik anty A seria I –odczynnik monoklonalny do oznaczania antygenu A z układu ABO | Ampułki o pojemności nie większej niż 10 ml; termin przydatnośc co najmniej 1 rok od momentu dostawy, a po otwarciu powinien zachować trwałość do daty ważności | 300 ml
2. | Odczynnik anty A seria II –odczynnik monoklonalny do oznaczania antygenu A z układu ABO | Ampułki o pojemności nie większej niż 10 ml; termin przydatnośc co najmniej 1 rok od momentu dostawy, a po otwarciu powinien zachować trwałość do daty ważności | 300 ml
3. | Odczynnik anty B seria I –odczynnik monoklonalny do oznaczania antygenu B z układu ABO | Ampułki o pojemności nie większej niż 10 ml; termin przydatnośc co najmniej 1 rok od momentu dostawy, a po otwarciu powinien zachować trwałość do daty ważności | 300 ml
4. | Odczynnik anty B seria II –odczynnik monoklonalny do oznaczania antygenu B z układu ABO | Ampułki o pojemności nie większej niż 10 ml; termin przydatnośc co najmniej 1 rok od momentu dostawy, a po otwarciu powinien zachować trwałość do daty ważności | 300 ml
5. | Odczynnik anty D seria I –odczynnik monoklonalny do oznaczania antygenu anty D z układu Rh- RUM | Ampułki o pojemności nie większej niż 10 ml; termin przydatnośc co najmniej 1 rok od momentu dostawy, a po otwarciu powinien zachować trwałość do daty ważności | 300 ml
6. | Odczynnik anty D seria II –odczynnik monoklonalny do oznaczania antygenu anty D z układu Rh wykrywający odmiany DVI - BLEND | Ampułki o pojemności nie większej niż 10 ml; termin przydatnośc co najmniej 1 rok od momentu dostawy, a po otwarciu powinien zachować trwałość do daty ważności | 300 ml
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
7. | Karta do pełnego oznaczenia grup krwi ABO/D z badaniem izoaglutynin grupowych (seria I - podać nazwy klonów) | Mikrokolumienki z odczynnikami monoklonalnymi AB/DVI-, kontrolą ujemną i kolumienkami przeznaczonymi do badania izozglutynin | 7700 kart (1badanie- 1karta)
8 | Testy mikrokolumienkowe do wykonywania grup krwi noworodka (seria I - podać nazwy klonów) | Oznaczenie antygenu A, antygenu B, antygenu D, kontrola ujemna, BTA | 250 kart (1badanie- 1 karta)
9. | Testy mikrokolumnowe do potwierdzenia grupy krwi noworodków i osób dorosłych; wykrywające DVI+ (II seria - inne klony niż w pozycji nr 1 i 2 - podać nazwy klonów) | Oznaczenie antygenu A, antygenu B, antygenu D / dwa badania na jedne karcie | 3725 kart (1karta- 2 badania)
10. | Testy mikrokolumnowe do PTA LISS z surowicą antyglobulinową IgG i anty Cd3 do screeningu przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych i do właściwych prób zgodności | Mikrokolumienki do testów PTA LISS zawierajace odczynnik antyglobulinowy wraz z anty Cd3 -mikrokarty 6-cio kolumienkowe | 6500 kart (6-kol./ panel 3-krw.)
x | krwinki wzorcowe | x | x | x | x |  | x | x | x | x
11. | Standaryzowane krwinki wzorcowe do grup krwi do w/w testów mikrokolumienkowych | Gotowy do użytku zestaw krwinek (2x10 ml)
12. | Standaryzowane krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał odpornościowych do w/w testów mikrokolumienkowych zawierające antygen Cw | Gotowy do użytku, trójpanelowy zestaw krwinek 3x10 ml
x | materiały zużywalne i kontrole |  | x | x | x |  | x | x | x | x
13. | Końcówki do pipety do nakrapiania odczynników i krwinek do w/w testów | x
14. | Odczynnik do zawieszania krwinek czerwonych zgodnie z zaleceniem producenta | x
15. | Międzynarodowa kontrola jakości potwierdzona certyfikatem 4x do roku | krwinki badane +osocze
16. | Kontrola codzienna | krwinki badane + osocze zawierające p/ciała odpornościowe anty-D przynajmniej w 1 poziomie kontroli
x | dzierżawa | x | x | x | x |  | x | x | x | x
17. | Czynsz dzierżawny za system półautomatyczny (analizator, wirówkę, inkubator, 2 pipety, dozownik) | x | 36 miesięcy
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: | x | x | x | x |  | x
Uwaga: ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanych ilości oznaczeń. I. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Dostawa odczynników do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej. 2. Dostawa testów mikrokolumienkowych w technologii żelowej do wykrywania i identyfikacji przeciwciał odpornościowych i prób zgodności oraz grup krwi noworodków i osób dorosłych 3. Dostawa standaryzowanych (gotowych do użytku) krwinek wzorcowych do grup krwi oraz do wykrywania przeciwciał odpornościowych do testów mikrokolumienkowych 4. Dzierżawa systemu półautomatycznego (analizator, wirówka, inkubator, 2 pipety, dozownik) II. Wymagania: 1. Testy kolumnowe z żelem separującymi aglutynaty krwinek od krwinek nieaglutynowanych 2. Kolumny umieszczone na mikrokartach zawierające 6 kolumn na jednej karcie 3. Pełna grupa krwi (z izoaglutyninami) na jednej karcie 4. Czas wykonania badania z wirowaniem nie dłuższy niż 30 minut 5. Wysoka czułość 6. Brak wymogu płukania krwinek po inkubacji przy PTA 7. Wszystkie odczynniki od jednego producenta, 8. Co najmniej czterokrotny udział w ciągu roku w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań (z możliwością wprowadzania wyników on-line) w zakresie serologii transfuzjologicznej (krwinki badane + osocze) 9. Odczynnik LISS do mikrometody po otwarciu musi mieć trwałość co najmniej 6 miesięcy 10. Transport monitorowany pod względem temperatury (2-8 stopni C) dotyczy odczynników krwinkowych - przykładowy wydruk jako załącznik do oferty. 11. Karty wypełnione bezpośrednio odczynnikami przez producenta 12. Przechowywanie wszystkich mikrokart w temperaturze pokojowej (18-25 stopni C) 13. Termin ważności odczynników (z wyłączeniem odczynników krwinkowych) minimum 9 miesięcy od daty dostawy 14. Ulotki do odczynników oraz technik wykonywanych badań w języku polskim - jako załącznik do oferty 15. Wymagane CE z wyłączeniem pozycji 13 i 15
16. System półautomatyczny musi zawierać: - 1 wirówkę minimum na 6-8 kart; - 1 wirówkę z niezależnym rotorem na 24 mikrokarty, zintegrowaną z automatycznym czytnikiem, zapewniającym pełne archiwizowanie wyników reakcji po odwirowaniu mikrokart (w kolorze) bez wyjmowania ich z wirówki (fabrycznie nowy, nie starszy niż z 2019r), z identyfikacją każdej mikrokarty; bezpośrednia interpretacja wyników z akceptacją użytkownika; - inkubator do mikrokart z wyświetlaczem czasu i temperatury, z kontrolą czasu inkubacji, - 2 pipety minimum z 2017 roku 17. System półautomatyczny przystosowany do współpracy z LIS i zintegrowany z systemem informatycznym w Laboratorium Zamawiającego - system ESKULAP wdrażany przez Nexus Polska. 18. Walidacja sprzętu (przynajmniej raz do roku) w ramach dzierżawy 19. Serwis oferenta dostępny 7 dni w tygodniu (także niedziele i święta), reakcja serwisu w ciągu 24h
III. Odczynniki muszą spełniać wymogi Krajowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (proszę załączyć do oferty odpowiedni dokument) Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i nie ulegną zmianie conajmniej w okresie 36 miesięcy realizacji umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego. ..................................................... .................................................. (miejscowość, data) (podpis Wykonawcy)

## Pakiet 4
MCM/WSM/ZP4/2020 | [10 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 4 - dostawa testów lateksowych i immunochromatograficznych
FRORMULARZ CENOWY
L.p | Nazwa odczynnika | Postać odczynnika, wymagania | Jednostki | Ilość | Sposób | Przewidywana | Sposób konfekcjonowania | Przewidywana ilość opakowań na podaną ilość oznaczeń | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie w zł. | Wartość netto | Podatek | Kwota | Wartość brutto w zł.
|  |  | miary | oznaczeń | konfekcjonowania | ilość opakowań |  |  |  |  | VAT % | VAT
|  |  |  | w okresie |  | na podaną ilość | [5 empty] | w zł
|  |  |  | umowy |  | oznaczeń |  |  |  | w zł
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. | Test na krew utajoną w kale, wykrywający ludzką hemoglobinę | Immunochromatograficzny wykrywający ludzką hemoglobinę, każdy test zapakowany w osobne hermetyczne opakowanie | Oznaczenie | 900
2. | Test do wykrywania Helicobacter pylori w kale | Immunochromatograficzny, każdy test zapakowany w osobne hermetyczne opakowanie | Oznaczenie | 300
3. | Test do bezpośredniego wykrywania RSV w wydzielinie lub wymazie z nosa | Immunochromatograficzny, każdy test zapakowany w osobne hermetyczne opakowanie | Oznaczenie | 300
4. | Test do bezpośredniego wykrywania wirusów grypy typu A i B w wymazie z nosogardzieli | Immunochromatograficzny, każdy test zapakowany w osobne hermetyczne opakowanie | Oznaczenie | 500
5. | Test do bezpośredniego wykrywania w wymazie z gardła paciorkowca z grupy A | Immunochromatograficzny, każdy test zapakowany w osobne hermetyczne opakowanie | Oznaczenie | 360
6. | Test do jakościowego Wykrywania antygenu HBs | Immunochromatograficzny, każdy test zapakowany w osobne hermetyczne opakowanie | Oznaczenie | 1100
7. | ASO- latex | Latex | Oznaczenie | 200
8. | Latex RF | Latex | Oznaczenie | 450
9. | Próba ciążowa, test HCG do oznaczeń w moczu i surowicy | Immunochromatograficzny, każdy test zapakowany w osobne hermetyczne opakowanie | Oznaczenie | 90
10. | IM (mononukleoza) test | Immunochromatograficzny, każdy test zapakowany w osobne hermetyczne opakowanie | Oznaczenie | 60
11. | Testy do wykrywania norowirusa (genotyp I+II) w kale | Test kasetowy, każdy test zapakowany w osobne hermetyczne opakowanie | Oznaczenie | 60
12. | Testy do wykrywania rota- i adenowirusów w kale | Immunochromatograficzny, każdy test zapakowany w osobne hermetyczne opakowanie | Oznaczenie | 840
13. | Test na Cryptosporidium i Giardia Lamblia w kale | Immunochromatograficzny, każdy test zapakowany w osobne hermetyczne opakowanie | Oznaczenie | 140
14. | Syphilis test | Immunochromatograficzny, każdy test zapakowany w osobne hermetyczne opakowanie | Oznaczenie | 450
RAZEM:
Uwaga: ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanych ilości oznaczeń. I. Opis przedmiotu: 1) dostawa testów lateksowych w zestawach zawierających kontrolę dodatnią i ujemną 2) dostawa testów immunochromatograficznych i immunoenzymatycznych kasetkowych zawierających kontrolę dodatnią i ujemną. Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie conajmniej w okresie 36 miesięcy realizacji umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego. ..................................................... .................................................. (miejscowość, data) (podpis Wykonawcy)

## Pakiet 5
MCM/WSM/ZP4/2020 | [10 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 5 - dostawa testów immunoenzymatycznych
FRORMULARZ CENOWY
L.p | Nazwa odczynnika | Postać odczynnika, wymagania | Jednostki | Ilość | Sposób | Przewidywana | Sposób konfekcjonowania | Przewidywana ilość opakowań na podaną ilość oznaczeń | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie w zł. | Wartość netto | Podatek | Kwota | Wartość brutto (9 + 11) w zł.
|  |  | miary | oznaczeń | konfekcjonowania | ilość opakowań |  |  |  |  | VAT % | VAT
|  |  |  | w okresie |  | na podaną ilość |  |  |  | (7x8) |  | w zł
|  |  |  | umowy |  | oznaczeń |  |  |  | w zł
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
12. | GDH +Toksyna A/B Clostridium difficile w kale | Immunoenzymatyczny test płytkowy, każdy test zapakowany osobno w hermetyczne opakowanie | Oznaczenie | 600
| RAZEM: | [9 empty] | x
Uwaga: ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanych ilości oznaczeń. I. Opis przedmiotu: 1) dostawa testów immunoenzymatycznych do równoczesnego wykrywania antygenu GDH i toksyn A i B Clostridium difficile, zawierających kontrolę dodatnią. Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie conajmniej w okresie 36 miesięcy realizacji umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego. ..................................................... .................................................. (miejscowość, data) (podpis Wykonawcy)

## Pakiet 6
Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP4/2020
Pakiet Nr 6 - morfologia krwi obwodowej- aparat 5 diff z podajnikiem wraz z aparatem zapasowym 3 diff na okres 36 miesięcy
FRORMULARZ CENOWY
1.009
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Sposób | Cena netto za 1 opakowanie w zł | Przewidywana ilość opakowań na okres umowy | Wartość netto (kol. 4 x 5) | Podatek | Wartość | Wartość brutto
|  | konfekcjonowania |  |  |  | VAT % | VAT | z VAT w zł
[7 empty] | w zł | (6+8)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
Odczynniki do aparatu 5 diff na 49 000 oznaczeń
1 | Diluent
2 | Detergent
3 | Lizat 1
4 | Lizat 2
5 | Lizat 3
Odczynniki do aparatu 3 diff na 12 500 oznaczeń
6. | Detergent
7. | Diluent
8. | Lizat
9. | ewentualnie inne materiały zużywalne do obu aparatów
10. | Czynsz dzierżawny za aparat główny |  | …..zł/mies | 36mies.
11. | Czynsz dzierżawny za aparat zapasowy |  | …..zł/mies | 36mies.
12. | Krew kontrolna NORMAL 5 diff
13. | Krew kontrolna NORMAL 3 diff
| RAZEM: |  |  |  |  | x
Uwaga: ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanych ilości oznaczeń. I. Opis przedmiotu: 1) dzierżawa dwóch aparatów : głównego i zastępczego 2) dostawa odczynników potrzebnych do wykonania 49 000 oznaczeń morfologii krwi w trybie 5 diff oraz 12 500 oznaczeń morfologii krwi w trybie 3 diff 3) dostawa krwi kontrolnej II. Krew kontrolna: W przypadku materiałów kontrolnych wykonawca uwzględnia wykonywanie kontroli wewnętrznej każdego parametru codziennie, na jednym poziomie materiału kontrolnego (normalny), nie mniej niż 48 probówek (buteleczek) w okresie umowy.
III. Wykonawca zapewni na swój koszt aparat główny 5 diff z podajnikiem do wykonywania wyżej wymienionych ilości oznaczeń wraz z podłączeniem analizatora i jego integracją z systemem informatycznym funkcjonującym w Laboratorium Zamawiającego (system ESKULAP wdrażany przez Nexus Polska) oraz aparat zastępczy 3 diff również z podłączeniem do wyżej wymienionego LIS, aby w razie awarii aparatu głównego aparat zastępczy mógł być natychmiast dostępny. IV. Wymagania dotyczące aparatów: 1. Analizatory i odczynniki spełniające wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U.z 2010r. nr 107, poz. 679) 2. Aparat główny - fabrycznie nowy 5diff z podajnikiem (nie starszy niż z 2019r) i zapasowy - używany 3 diff (nie starszy niż z 2015r) 3. Nie mniej niż 29 parametrów krwi obwodowej dla aparatu 5 diff i nie mniej niż 18 parametrów krwi obwodowej dla aparatu 3 diff 4. Wydajność nie mniejsza niż 70 oznaczeń na godzinę 5. Sposób pobierania próbki - aparat 5 diff: podanik - probówki zamknięte, manualnie - probówki otwarte 6. Automatyzacja codziennych funkcji obsługowych: start up, czyszczenie, kontrola poziomu odczynników 7. Rozdział populacji WBC na: limfocyty, neutrofile, eozynofile, bazofile, monocyty wyrażone w wartościach bezwzględnych i procentowych (aparat 5 diff) oraz: limfocyty, granulocyty i monocyty (midy) wyrażone w wartościach bezwzględnych i procentowych (aparat 3 diff) 8. Oprogramowanie obejmujące wewnętrzny system kontroli 9. Obsługa serwisowa w trakcie użytkowania na koszt Wykonawcy, a czas reakcji serwisu w razie awarii maksymalnie do 24 godzin 10. Gwarancja na zaoferowane analizatory na cały czas trwania umowy 11. Bezpłatna instalacja aparatów, szkolenia personelu oraz wsparcie merytoryczne przez cały okres umowy 12. Bezpłatne przeglądy serwisowe raz do roku w trakcie trwania umowy
Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie conajmniej w okresie 36 miesięcy realizacji Umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególniona w tabeli ilości badań jest wielkością zmienną w związku z czym może ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego. ..................................................... .................................................. (miejscowość, data) (podpis Wykonawcy)

## Pakiet 7
MCM/WSM/ZP4/2020 | [6 empty] | Zmieniony Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 7 - analizator immunochemiczny
FRORMULARZ CENOWY
L.p. | Nazwa odczynnika | Przewidywana ilość oznaczeń w okresie umowy | Sposób | Cena netto za 1 opakowanie w zł. | Przewidywana ilość opakowań z uwzględnieniem kalibracji i kontroli zgodnie z metodyką | Wartość netto (kol. 5 x 6) | Podatek | Wartość | Wartość brutto
|  |  | konfekcjonowania |  |  |  | VAT % | VAT | z VAT w zł
[8 empty] | w zł | (7 + 9)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Troponina I HS | 6300
2. | D-dimer | 3900
3. | Prokalcytonina | 540
4. | NT-proBNP | 360
5. | EBV VCA/EA IgG | 180
6. | EBV VCA IgM | 180
7. | EBV EBNA IgG | 180
8. | HCG | 360
9. | 25-OH wit.D | 600
10. | TSH (3gen.) | 6300
…. | Inne materiały zużywalne
…. | Czynsz dzierżawny | 36mies. |  | …zł/mies. | 36mies.
RAZEM:
Uwaga: ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanych ilości oznaczeń z uwzględnieniem kalibracji i kontroli zgodnie z metodyką. I. Opis przedmiotu: 1) dostawa testów i materiałów zużywalnych do wykonywania wyżej wymienionych ilościowych badań immunochemicznych 2) dzierżawa aparatu- pełny automat, wyposażony w detektor skrzepu, jednorazowe końcówki dozujące materiał badany i odczynniki; analizator fabrycznie nowy lub używany, nie starszy niż z 2018r, wyposażony w monitor dotykowy, komputer, drukarkę zewnętrzną, UPS II.Wykonawca zapewni na swój koszt aparat i sprzęt zużywalny nie wymieniony w formularzu cenowym do wykonania wyżej wymienionych oznaczeń w okresie Umowy, wraz z podłączeniem analizatora i jego integracją z systemem informatycznym funkcjonującym w Laboratorium zamawiającego -system ESKULAP wdrażany przez Nexus Polska, szkolenie personelu oraz pełny nieograniczony serwis III. Wymagania: 1. Ilościowe oznaczanie w/w parametrów, z wyłączeniem pozycji 5-7 2. Analizator bezobsługowy bez konieczności codziennej procedury konserwacji (mycie, płukanie , odbiałczanie), gotowy przez całą dobę do pracy bez wykonywania czynności rozruchowych 3. Rekalibracja nie częściej niż raz w miesiącu; kalibracja przy użyciu kodu kreskowego dla każdej serii odczynnika 4. Możliwość wykonywania oznaczeń Troponiny z surowicy lub osocza 5. Czas wykonywania oznaczenia nie dłuższy niż 20 minut dla Troponiny 6. Testy dla cTn muszą charakteryzować się całkowitym poziomem nieprecyzyjności wyrażającym się współczynnikiem zmienności (CV) ≤ 10% dla wartości 99. percentyla populacji zdrowej (według dostępnych publikacji) 7. Zakres pomiarowy dla Troponiny I 0,0049-40 ng/ml 9. Obsługa serwisowa w trakcie użytkowania na koszt Wykonawcy, a czas reakcji serwisu w razie awarii maksymalnie do 24 godzin 10. Odczynniki kompletne, zawierające w zestawie gotowe do użycia testy, kalibratory, kontrole jakości i rozcieńczalniki próbek 11. Termin trwałości odczynników nie skraca się po otwarciu opakowania i musi wynosić minimum 6 miesięcy 12. Odczynnik do oznaczania D-dimerów musi posiadać w metodyce zastosowanie do wykluczenia ZP i ZChZZ, wartości odcięcia dostosowane do wieku pacjentów, możliwość stosowania odczynnika w celu podjęcia decyzji o zaprzestaniu leczenia antykoagulantami 13. Analizator i odczynniki spełniające wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U.z 2010r. nr 107, poz. 679) 14. Gwarancja na zaoferowany analizator na cały czas trwania Umowy - 36 miesięcy 15. Opłata za dzierżawę obejmuje instalację aparatu, szkolenie personelu oraz wsparcie merytoryczne przez cały okres Umowy 16. Opłata za dzierżawę obejmuje wykonanie przeglądów serwisowych wraz z wyminą części zużywalnych raz do roku w trakcie trwania Umowy
Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie conajmniej w okresie 36 miesięcy realizacji umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości badań w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego. ..................................................... .................................................. (miejscowość, data) (podpis Wykonawcy)

## Pakiet 8
Zmieniony Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP4/2020
Pakiet Nr 8 - analizator parametrów krytycznych
FRORMULARZ CENOWY
L.p. | Odczynniki i materiały zużywalne potrzebne do wykonania 15 000 oznaczeń parametrów krytycznych w okresie umowy | Sposób konfekcjonowania | Przewidywana ilość opakowań | Cena netto za 1 opakowanie/ m-c w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT % |  | Wartość brutto
[7 empty] | Wartość podatku VAT | z VAT w zł
i wsk.inf.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | kasety
2 | czynsz dzierżawny | M-C | 36mies. | ….zł/mies
3 | inne
zestawy do pobierania krwi włośniczkowej na 7500 badań:
4 | kapilary
5 | zatyczki
6 | mieszadełka
7 | wyłapywacze skrzepów
….
| RAZEM: |  |  |  |  | x
Uwaga: ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanych ilości oznaczeń. I. Opis przedmiotu: 1) dostawa odczynników i materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonania 15 000 badań parametrów krytycznych z krwi włośniczkowej lub tętniczej w okresie Umowy wraz z dzierżawą aparatu II. Wykonawca zapewni na swój koszt aparat i sprzęt zużywalny nie wymieniony w formularzu cenowym do wykonania wyżej wymienionych oznaczeń w okresie Umowy wraz z podłączeniem analizatora i jego integracją z systemem informatycznym funkcjonującym w Laboratorium Zamawiającego -system ESKULAP wdrażany przez Nexus Polska, szkolenie personelu oraz pełny nieograniczony serwis
III. Wymagania: 1. Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym dokonujący jednoczasowo i w jednej próbce pomiaru : pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Ht 2. Pomiar wszystkich parametrów z krwi pacjenta w jednym torze pomiarowym 3. Analizator bezobsługowy – zestaw odczynnikowy w postaci jednej wymiennej kasety zawierającej wszystkie elementy zużywalne tj: odczynniki, elektrody, płyny kalibracyjne, kontrolne, myjące, sondę aspiracyjną oraz pojemnik na ścieki. Zestaw odczynnikowy hermetycznie zamknięty, bez dostępu dla Użytkownika 4. Kaseta zawierająca odczynniki, sensory oraz pozostałe elementy zużywalne przechowywana w temperaturze pokojowej 5. Walidacja kasety przed jej uruchomieniem za pomocą dedykowanego materiału w celu wykluczenia błędów systemu. 6. Badania kontroli jakości przeprowadzane w sposób całkowicie automatyczny, bez ingerencji operatora, po każdym wykonanym badaniu. Automatyczne wykrywanie błędów systemu, automatyczna korekta błędów, automatyczna dokumentacja błędów oraz czynności naprawczych. 7. Brak czynności konserwacyjnych. 8. Oprogramowanie w języku polskim 9. Objętość próbki: do 160 mikrolitrów 10. Czas pomiaru do 2 minut 11. Interfejsy umożliwiające przesyłanie danych w sieci w systemie dwukierunkowym 12. Pełna gwarancja producenta na cały okres trwania dzierżawy 13. Bezpłatna instalacja aparatu, szkolenia personelu oraz wsparcie merytoryczne przez cały okres Umowy 14. Bezpłatne przeglądy serwisowe raz do roku w trakcie trwania Umowy 15. W przypadku awarii analizatora, której usunięcie potrwa dłużej niż 48 godzin, Oferent zapewnia aparat zastępczy na czas naprawy, a w przypadku 2-krotnej awarii aparatu wymianę na inny, sprawny egzemplarz.
Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie conajmniej w okresie 36 miesięcy realizacji Umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego. ..................................................... .................................................. (miejscowość, data) (podpis Wykonawcy)

## Pakiet 9
Zmieniony Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP4/2020
Pakiet Nr 9 - testy paskowe do analizy moczu
FRORMULARZ CENOWY
L.p. | Odczynniki i materiały zużywalne potrzebne do wykonania 22 500 oznaczeń badania ogólnego moczu w okresie umowy | Sposób konfekcjonowania | Przewidywana ilość opakowań | Cena netto za 1 opakowanie opakowanie | Wartość netto | Podatek |  | Wartość brutto z podatkiem VAT w zł. I wsk. Inflacji (1,6%)
[6 empty] | VAT % | Wartość podatku VAT
w zł.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Testy paskowe (suche testy) do analizy moczu
2. | Mocz kontrolny
| RAZEM: |  |  |  |  | x
Uwaga: ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanych ilości oznaczeń. I. Opis przedmiotu: 1) Dostawa testów paskowych do analizy moczu potrzebnych do wykonywania 22 500 badań w okresie Umowy 2) Dostawa moczu kontrolnego w ilości potrzebnej do wykonania kontroli co najmniej raz w tygodniu na poziomie normalnym i patologicznym w okresie Umowy II. Wykonawca zapewni na swój koszt aparat i sprzęt zużywalny nie wymieniony w formularzu cenowym do wykonania wyżej wymienionych oznaczeń w okresie Umowy III. Wymagania: 1. Oznaczane parametry (minimum): urobilinogen, bilirubina, ketony, krew, białko, pH, azotyny, leukocyty, ciężar właściwy, glukoza. 2. Automatyczna kalibracja 3. Co najmniej 120 testów na godzinę 4. Wbudowana drukarka 5. Obsługa serwisowa na koszt Wykonawcy 6. Gwarancja na zaoferowany analizator na cały czas trwania Umowy 7. Bezpłatna instalacja aparatu, szkolenie personelu oraz wsparcie merytoryczne przez cały okres Umowy 8. Bezpłatne przeglądy serwisowe raz do roku w trakcie trwania Umowy
Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie conajmniej w okresie 36 miesięcy realizacji umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego. ..................................................... .................................................. (miejscowość, data) (podpis Wykonawcy)

## Pakiet 10
MCM/WSM/ZP4/2020 | [8 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet nr 10 - zakup szybkich testów wraz z dzierżawą czytnika testów
FRORMULARZ CENOWY
L.p. | Testy do ilościowego oznaczania następujących parametrów |  |  | Ilość oznaczeń w okresie umowy | Sposób konfekcjonowania | Przewidywana ilość opakowań w okresie umowy | Cena netto za 1 opakowanie | Wartość netto | Podatek |  | Wartość brutto z podatkiem VAT w zł.
|  | materiał badany | zakres badania | [5 empty] | VAT % | Wartość podatku VAT
w zł.
1. | 2. |  |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Prokalcytonina | surowica, osocze | 0,1-100 ng/ml | 3.: 2400
2. | D-dimer | osocze | 50-10000 ng/ml | 3.: 100
3. | cTnI | krew pełna, surowica, osocze | 0,01-15,00 ng/ml | 3.: 100
4. | NT-proBNP | krew pełna, surowica, osocze | 10-30000 pg/ml | 3.: 50
5. | b-HCG | surowica, osocze | 5-50000 mIU/ml | 3.: 100
6. | Czynsz dzierżawny |  |  | 3.: 36; 6.: …..zł/mies.
RAZEM: | bar: 8.
Uwaga: ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanych ilości oznaczeń. I. Opis przedmiotu: 1) Dostawa szybkich testów do ilościowego oznaczania wyżej wymienionych badań 2) Dzierżawa czytnika do wymienionych testów II. Wykonawca w ramach umowy zapewni na swój koszt czytnik (z orzeczeniem sprawności na czas użytkowania) do wykonywania wyżej wymienionych testów III. Wymagania: 1) Testy muszą spełniać wymienione w formularzu cenowym wymagania, proszę załączyć katalog ze specyfikacją wymienionych testów 2) Wykonawca zapewni gwarancję na zaoferowany aparat na cały czas trwania Umowy 3) Bezpłatna instalacja aparatu, szkolenie personelu oraz wsparcie merytoryczne przez cały okres Umowy 4) Bezpłatne przeglądy serwisowe raz do roku w trakcie trwania Umowy
Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie conajmniej w okresie 36 miesięcy realizacji umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego. ..................................................... .................................................. (miejscowość, data) (podpis Wykonawcy)

## Pakiet 11
MCM/WSM/ZP4/2020 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet nr 11 - sprzęt jednorazowego użytku stosowany w laboratorium
FRORMULARZ CENOWY
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość w okresie umowy | Sposób konfekcjonowania | Przewidywana ilość opakowań w okresie umowy | Cena netto za 1 opakowanie | Wartość netto | Podatek |  | Wartość brutto z podatkiem VAT i wsp. inflacji w zł.
[8 empty] | VAT % | Wartość podatku VAT
w zł.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | szkiełka podstawowe 76x26x1mm (czyste, gotowe do użytku) | szt | 18000
2 | Wymazówki jałowe, pakowane pojedynczo, bez probówki transportowej (pałeczki do wymazów drewniane, sterylne) | szt | 14400
3 | Wymazówki w probówce z podłożem transportowym, sterylne (Podłoże typu AMIES), pakowane indywidualnie | szt | 2100
4 | Probówki PS stożkowe o poj. 10 ml, bez kołnierza | szt | 25000
5 | Probówki PS okrągłodenne o poj. 10 ml, bez kołnierza | szt | 36000
6 | Probówki PS okrągłodenne o poj. 4-5 ml (12x75 mm) | szt | 33000
7 | Polipropylenowe probówki typ EPPENDORF o poj. 1,5 ml | szt | 9000
8 | Patyczki drewniane o dł. 150-200 mm | szt | 6000
9 | Pipety jednorazowe o poj. 3 ml, jałowe, pakowane pojedynczo | szt | 1500
10 | Pipety jednorazowe o poj. 3 ml, z podziałką co 0,5 | szt | 33000
11 | Płytki 40-dołkowe (5x8) do oznaczania grup krwi | szt | 900
12 | Końcówki do pipet typ.Eppendorf V-1000 niebieskie | szt | 27000
13 | Końcówki do pipet typ.Eppendorf V-200 żółte | szt | 111000
14 | Końcówki do pipet białe o poj. 5000 ml | szt | 800
15 | Korki wewnętrzne do probówek z poz. 6 | szt | 1500
16 | Ezy kalibrowane sterylne o poj. 1 ml (pakowane pojedynczo) | szt | 600
17 | Ezy niekalibrowane sterylne, do izolacji (pakowane po 10 lub 20 sztuk) | szt. | 20000
18 | Ezy kalibrowane sterylne o poj. 10 ml (pakowane po 10 lub 20 szt) | szt | 12000
19 | Probówki PS, sterylne o poj. 9-11 ml z korkiem lub nakrętką | szt | 7500
20 | Probówki PS, sterylne o poj. 4-5 ml z korkiem lub nakrętką | szt | 2400
21 | Laboratoryjna pipeta automatyczna jednokanałowa, zmiennopojemnościowa, o nominalnym zakresie pojemności 20-200 µl | szt. | 1
22 | Laboratoryjna pipeta automatyczna, jednokanałowa, stałopojemnościowa o pojemności 100 ml | szt | 1
23 | Laboratoryjna pipeta automatyczna, jednokanałowa, stałopojemnościowa o pojemności 200 ml | szt. | 1
24 | Laboratoryjna pipeta automatyczna, jednokanałowa, stałopojemnościowa o pojemności 500 ml | szt | 1
25 | Laboratoryjna pipeta automatyczna, jednokanałowa, stałopojemnościowa o pojemności 5 000 ml | szt | 1
| RAZEM: | [6 empty] | x
Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie conajmniej w okresie 36 miesięcy realizacji umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego. ..................................................... .................................................. (miejscowość, data) (podpis Wykonawcy)

## Pakiet 12
MCM/WSM/ZP4/2020 | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet nr 12 - odczynniki do pracowni analitycznej
FRORMULARZ CENOWY
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość w okresie umowy | Cena netto za 1 opakowanie | Wartość netto | Podatek |  | Wartość brutto z podatkiem VAT i współczynnikiem inflacji w zł.
[6 empty] | VAT % | Wartość podatku VAT
w zł.
1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | May Grunwald - butelka o poj. 500 ml | but. | 6
2. | Giemza -butelka o poj. 500 ml | but. | 3
3. | Odczynnik Ehrlicha - butelka o poj. 500 ml | but. | 36
4. | Odczynnik MacWilliama -butelka o poj. 500 ml | but. | 45
5. | Odczynnik Rosina -butelka o poj. 100 ml | but. | 3
6. | Płyn rozcieńczający do liczenia krwinek płytkowych -butelka o poj. 100 ml | but. | 3
7. | Barwnik do retikulocytów -butelka o poj. 100 ml | but. | 3
8 | Odczynnik Samsona (do liczenia pleocytozy w PMR) -butelka o poj. 100 ml | but. | 3
| RAZEM: |  |  |  |  | x
Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie conajmniej w okresie 36 miesięcy realizacji umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego. ..................................................... .................................................. (miejscowość, data) (podpis Wykonawcy)

## PAKIET 13
MCM/WSM/ZP4/2020 | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 13 – mikrobiologia- krążki do antybiogramów
FORMULARZ CENOWY
L.p. | Nazwa odczynnika | Sposób konfekcjonowania | Przewidywana ilość zamówienia na okres umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Amikacyna 30 µg | fiol.* | 40
2. | Amoksycylina/kw.klawulanowy(2/1) 3 µg | fiol.* | 3
3. | Amoksycylina/kw.klawulanowy(20/10) 30 µg | fiol.* | 50
4. | Ampicylina 10 µg | fiol.* | 3
5. | Ampicylina 2 µg | fiol.* | 15
6. | Aztreonam 30 µg | fiol.* | 4
7. | Cefoksytyna 30 µg | fiol.* | 40
8. | Cefotaksym 30 µg | fiol.* | 60
9. | Cefotaksym 5 µg | fiol.* | 6
10. | Ceftazydym 10 µg | fiol.* | 6
11. | Ceftazydym 30 µg | fiol.* | 60
12. | Ceftriakson 30 µg | fiol.* | 30
13. | Cefuroksym 30 µg | fiol.* | 45
14. | Ciprofloksacyna 5 µg | fiol.* | 40
15. | Ertapenem 10 µg | fiol.* | 10
16. | Erytromycyna 15 µg | fiol.* | 40
17. | Gentamycyna 10 µg | fiol.* | 40
18. | Gentamycyna 30 µg | fiol.* | 6
19. | Imipenem 10 µg | fiol.* | 70
20. | Klindamycyna 2 µg | fiol.* | 40
21. | Lewofloksacyna 5 µg | fiol.* | 12
22. | Linezolid 10 µg | fiol.* | 3
23. | Meropenem 10 µg | fiol.* | 10
24. | Mupirocyna 200 µg | fiol.* | 6
25. | Nitrofurantoina 100 µg | fiol.* | 10
26. | Norfloksacyna 10 µg | fiol.* | 20
27. | Oksacylina 1 µg | fiol.* | 6
28. | Penicylina G (penicylina benzylowa) 1 UI | fiol.* | 6
29. | Piperacylina 30 µg | fiol.* | 6
30. | Piperacylina/tazobaktam (30/6) 36 µg | fiol.* | 8
31. | Tetracyklina 30 µg | fiol.* | 6
32. | Tobramycyna 10 µg | fiol.* | 6
33. | Trimetoprim/sulfametoksazol 25µg | fiol.* | 30
34. | Wankomycyna 5 µg | fiol.* | 15
35. | Temocylina 30 µg | fiol.* | 3
36. | Fosfomycyna 200 µg | fiol.* | 6
37. | Rifampicyna 5 µg | fiol.* | 3
38. | Krążki jałowe (blank) | fiol.* | 10
| RAZEM: |  |  |  |  | x
Uwaga: * fiolka zawiera 50 krążków
I. Opis przedmiotu: dostawa krążków do wykonywania antybiogramów metodą dyfuzyjno-krążkową
II. Wymagania:
1.każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii
2.każdy krążek musi zawierać międzynarodowe, nie zmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodnie z zaleceniami EUCAST
3.każda fiolka z krążkami musi być zapakowana w oddzielny, hermetycznie zamknięty blister z pochłaniaczem wilgoci. Za blister uważa się opakowanie wykonane z trwałego, przeźroczystego wytłaczanego plastiku, zabezpieczone od spodu folią aluminiową lub plastikiem
4.wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania: od -20 do +8 st.C, z uwzględnieniem antybiotyków beta-laktamowych
5.na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w µg wydrukowane dwustronnie
6.stężenie antybiotyku na krążku powinno zawierać się w zakresie 90-125% ustalonego stężenia , zgodnie z normą DIN
Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie co najmniej w okresie 36 miesięcy realizacji umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego. ..................................................... .................................................. (miejscowość, data) (podpis Wykonawcy)

## Pakiet 14
MCM/WSM/ZP4/2020 | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 14 – mikrobiologia- paski do oznaczania MIC i met. mikrorozcieńczeń do kolistyny
FORMULARZ CENOWY
L.p. | Nazwa odczynnika | Sposób konfekcjonowania | Przewidywana ilość opakowań na okres umowy | Cena jednostkowa netto za opakowanie w zł | Wartość netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Vankomycyna 256 | Op.* | 5
2. | Imipenem 32 | Op* | 4
3. | penicylina 32 | Op* | 4
4. | Ceftriakson32 | Op* | 4
5. | System do oznaczania wrażliwości na kolistynę metodą mikrorozcieńczeń w bulionie (0,25 mg/ml -16 mg/ml) | op** | 3
| RAZEM: |  |  |  |  | x
Uwaga: * opakowanie zawiera 10 pasków, każdy pasek musi być zapakowana fabrycznie w osobne, hermetyczne opakowanie zawierające pochłaniacz wilgoci. **pojedyncze oznaczenie hermetycznie zapakowane w panelu nie przekraczającym 4 oznaczeń, opakowanie nie mniejsze niż 16 oznaczeń z co najmniej 6-cio miesięcznym terminem przydatności I. Opis przedmiotu: dostawa pasków zawierających gradient stężeń antybiotyku do wykonywania MIC (minimalnych stężeń hamujących) i systemu do oznaczania wrażliwości na kolistynę. II. Wymagania: do każdej partii zakupionego towaru wykonawca dostarczy certyfikat kontroli jakości (w formie papierowej lub elektronicznej) Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie co najmniej w okresie 36 miesięcy realizacji umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego. ..................................................... .................................................. (miejscowość, data) (podpis Wykonawcy)

## Pakiet 15
MCM/WSM/ZP4/2020 | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 15 – mikrobiologia - butelki do posiewów krwi wraz z dzierżawą aparatu
FORMULARZ CENOWY
L.p. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Przewidywana ilość na okres umowy | Sposób konfekcjonowania | Przewidywana ilość opakowań w okresie umowy | Cena jednostkowa netto za 1szt/op. w zł | Wartość netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Butelki standardowe do posiewu krwi w kierunku bakterii tlenowych dla dorosłych | szt. | 1200
2. | Butelki standardowe do posiewu krwi w kierunku bakterii beztlenowych dla dorosłych | szt. | 1200
3 | Butelki z neutralizatorami antybiotyku do posiewu krwi w kierunku bakterii tlenowych dla dorosłych | szt | 1200
4. | Butelki z neutralizatorami antybiotyku do posiewu krwi w kierunku bakterii beztlenowychtlenowych dla dorosłych | szt. | 200
5. | Butelki pediatryczne z neutralizatorami antybiotyku do posiewu krwi | szt. | 200
6. | dzierżawa aparatu+serwis i przegląd roczny aparatu | mies | 36 |  | 36mies. | …………..zł/mies.
| RAZEM: | [6 empty] | x
I. Opis przedmiotu: Dostawa podłoży mikrobiologicznych w butelkach do posiewów krwi wymienionych w formularzu cenowym wraz z dzierżawą aparatu II. Wymagania: 1. Aparat nie starszy niż z 2012 roku 2. Hodowla i detekcja w obrębie jednego aparatu 3. Ilość miejsc w aparacie – nie mniej niż 40 miejsc pomiarowych 4. Analizator oraz odczynniki wyłącznie od jednego producenta 5. Wprowadzanie danych do aparatu za pomocą czytnika kodów kreskowych 6. Instrukcja obsługi w języku polskim 7. Dołączenie do oferty co najmniej 5 opinii użytkowników z polskich laboratoriów pracujących na aparacie minimum 12 miesięcy dla potwierdzenia przydatności i jakości pracy aparatu do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych oraz jakości podłóż 8. Podłoże hodowlane stanowi jednocześnie podłoże transportowe. Nie ma konieczności stosowania dodatkowych podłoży transportowych 9. Dostępne podłoża do hodowli krwi i płynów ustrojowych potwierdzone instrukcją używania / metodyką techniczną w języku polskim (rodzaj materiału badanego potwierdzony instrukcją techniczną zgodnie z Rozporządzeniem MZ z 12.01.2011) 10. Butelki nietłukliwe z tworzywa sztucznego, nie ulegające pęknięciu i odłamaniu w czasie obsługi i czasie kontaktu z materiałem zakaźnym, podczas pobierania próbki od pacjenta 11. Możliwość posiewu małych objętości krwi minimum 0,5 ml 12. Butelki zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki z posiewu krwi 13. Jednoznaczne określenie w oprogramowaniu statusu butelek anonimowych (określenie jako butelki pozytywne lub negatywne) 14. Możliwość hodowli bakterii i grzybów w jednym podłożu
Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie co najmniej w okresie 36 miesięcy realizacji umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego. ..................................................... .................................................. (miejscowość, data) (podpis Wykonawcy)

## Pakiet 16
MCM/WSM/ZP4/2020 | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 16 – mikrobiologia- testy różne
FORMULARZ CENOWY
L.p. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Przewidywana ilość na okres umowy | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Zestaw barwnikówdo barwienia metodą Grama (4x250 ml) | op. | 8
2. | Osocze liofilizowane królicze, fiolki o pojemności nie większej niż 5 ml | ml | 580
3. | Krążki diagnostyczne do różnicowania bakterii z rodzaju Moraxella (opakowanie zawierające 50 krążków) | op. | 3
4. | Krążki diagnostyczne BV (opakowanie zawierające 50 krążków) | op. | 6
5. | Krążki diagnostyczne BX (opakowanie zawierające 50 krążków) | op. | 6
6. | Cefinaza do wykrywania beta-laktamaz bakteryjnych (opakowanie zawierające 50 krążków) | op. | 3
7. | Optochina (opakowanie zawierające 50 krążków) | op. | 10
8. | Krążki EF do różnicowania Enterococcus spp. (opakowanie zawierające 50 krążków) | op. | 12
9. | Furazolidon (opakowanie zawierająca 50 krążków) | Op. | 40
10. | Odczynnik mukolityczny do upłynniania plwociny i wydzieliny oskrzelowej (50 ml) | op. | 15
11. | Testy do wykrywania oksydazy (50 oznaczeń) | op. | 9
12. | Test lateksowy do identyfikacji Staphylococcus aureus (zestaw) | op. | 10
13. | Testy lateksowe do identyfikacji paciorkowców β-hemolitycznych grupy A-G (zestaw) | op. | 10
| RAZEM: |  |  |  |  | x
I. Opis przedmiotu: 1) Dostawa barwników i testów do diagnostyki mikrobiologicznej Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie co najmniej w okresie 36 miesięcy realizacji umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego. ..................................................... .................................................. (miejscowość, data) (podpis Wykonawcy)

## Pakiet17
MCM/WSM/ZP4/2020 | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 17 – mikrobiologia - podłoża w probówkach i odczynniki
FORMULARZ CENOWY
L.p. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Przewidywana ilość na okres umowy | Cena jednostkowa netto za 1szt/op. w zł | Wartość netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Podłoża w probówkach 5 ml: Bulion z 1% glukozy | szt | 5000
2. | Podłoża w probówkach 5 ml: TSB | szt | 50
3 | Podłoża w probówkach 5 ml: Todd-Hewitt Bulion | szt | 600
4. | Podłoża w probówkach 5 ml: Selenite F Bulion | szt | 700
5. | Podłoża w probówkach 5 ml: Roztwór 0,9% NaCl | szt | 5000
6. | Podłoża w probówkach 3 ml: Podłoże do wykrywania indolu | szt | 600
7. | odczynnik do uwidocznienia reakcji wytwarzania indolu | ml | 300
8. | Kwas fenyloboronowy o stężeniu 15 mg/ml (probówka nie więcej niż 2 ml) | ml | 12
9. | EDTA 0,5M, pH 7,3-7,5 (probówka nie więcej niż 2 ml) | ml | 12
10. | Podłoże transportowe do posiewu moczu | szt | 150
| RAZEM: |  |  |  |  | x
I. Opis przedmiotu: Dostawa podłoży i odczynników mikrobiologicznych w butelkach i probówkach II. Wymagania: do zakupionych probówek i butelek wykonawca dostarczy certyfikaty kontroli jakości (w formie papierowej lub elektronicznej) Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie co najmniej w okresie 36 miesięcy realizacji umowy.
Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego. ..................................................... .................................................. (miejscowość, data) (podpis Wykonawcy)

## Pakiet 18
MCM/WSM/ZP4/2020 | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 18 – mikrobiologia- testy do identyfikacji biochemicznej bakterii
FORMULARZ CENOWY
L.p. | Nazwa asortymentu | Przewidywana ilość oznaczeń na okres umowy | Sposób konfekcjonowania | Przewidywana ilość opakowań w okresie umowy | Cena netto za 1 opakowanie w zł. | Wartość netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Testy do identyfikacji bakterii jelitowych z rodziny Enterobacteriaceae 24 dołkowy | 880
| RAZEM: | [5 empty] | x
I. Opis przedmiotu: Dostawa testów biochemicznych do diagnostyki mikrobiologicznej II. Wymagania dotyczące testów do identyfikacji pałeczek jelitowych: a. test zawierający 24 reakcje biochemiczne wymagane do identyfikacji jednego szczepu, bez zastosowania dodatkowych odczynników b. test odczytywany wizualnie , za pomocą porównawczej skali barw i instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta c. test do pojedynczego indywidualnego wykorzystania lub na dzielonych płytkach d. ocena wyniku identyfikacji za pomocą komputerowego programu identyfikacyjnego III. Wykonawca dostarczy na własny koszt program komputerowy do odczytu wyniku identyfikacji testów biochemicznych. Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie co najmniej w okresie 36 miesięcy realizacji umowy.
Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego. ..................................................... .................................................. (miejscowość, data) (podpis Wykonawcy)

## Pakiet 19
MCM/WSM/ZP4/2020 | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 19 – mikrobiologia- szczepy wzorcowe
FORMULARZ CENOWY
L.p. | Nazwa szczepu wzorcowego | Sposób konfekcjonowania | Przewidywana ilość opakowań na okres umowy | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Escherichia coli ATCC 25922 | opakowanie* | 6
2. | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | opakowanie* | 3
3. | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | opakowanie* | 6
4. | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | opakowanie* | 3
5. | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | opakowanie* | 3
6. | Haemophilus influenzae ATCC 49766 | opakowanie* | 3
7. | Escherichia coli ATCC 35218 | opakowanie* | 3
8. | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | opakowanie* | 3
| RAZEM: |  |  |  |  | x
Uwaga: * na opakowanie składa się wymazówka (co najmniej 2 sztuki) zawierająca liofilizat i płyn uwadniający (co najmniej 2 sztuki); każdy zestaw (wymazówka+płyn) zamknięty jest w szczelne saszetki z osuszaczem wilgoci I. Opis przedmiotu: dostawa wymienionych w formulażu szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC maksymalnie z 3 pasażu II. Wymagania: do każdej partii zakupionego towaru wykonawca dostarczy certyfikat (w formie papierowej lub elektronicznej) Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie co najmniej w okresie 36 miesięcy realizacji umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego. ..................................................... .................................................. (miejscowość, data) (podpis Wykonawcy)

## Pakiet 20
MCM/WSM/ZP4/2020 |  |  |  |  | Zmieniony Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 20 - mikrobiologia- analizator do identyfikacji i lekooporności
FRORMULARZ CENOWY
L.p. | Nazwa odczynnika | Przewidywana ilość oznaczeń w okresie umowy | Sposób konfekcjonowania | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie | Przewidywana ilość opakowań z uwzględnieniem kontroli zgodnie z metodyką | Wartość netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
Karty identyfikacyjne:
1. | Bakterie gramujemne (G-) | 1200
2. | Bakterie gramdodatnie (G+) | 800
3. | Neiseria/Haemophilus (N/H) | 80
4. | Grzyby drożdżopodobne | 60
5. | Bakterie beztlenowe i Corynebacterium | 60
Karty antybiogramowe:
6. | Bakterie G(-) w moczu | 500
7. | Bakterie G(-) fermentujące poza moczem | 900
8. | Bakterie G(-) niefermentujące | 1200
9. | Bakterie G(+) enterokoki | 80
10. | Bakterie G(+) gronkowce | 1100
11. | Bakterie G(+) paciorkowce | 80
12. | Grzyby drożdżopodobne | 60
Inne materiały zużywalne
…..
….
…. | Czynsz dzierżawny
| RAZEM: | [5 empty] | x
Uwaga: ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanych ilości oznaczeń z uwzględnieniem kontroli zgodnie z metodyką. I. Opis przedmiotu: 1. dostawa testów i materiałów zużywalnych do wykonywania wyżej wymienionych ilości badań 2. dzierżawa aparatu- aparat nie starszy niż z 2010 roku II. Wykonawca zapewni na swój koszt aparat i sprzęt zużywalny nie wymieniony w formularzu cenowym do wykonania wyżej wymienionych oznaczeń w okresie umowy; szkolenie personelu oraz pełny nieograniczony serwis III. Wymagania: 1. System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z monitorem i drukarką oraz UPS 2. System wyposażony w komputer będący integralną częścią całości umożliwiający kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację 3. Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej 4. Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie) w obrębie aparatu 5. Oznaczanie identyfikacji i antybiogramu na oddzielnych testach 6. Testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane 7. Po napełnieniu testy szczelnie zamknięte, bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym 8. Testy automatycznie zamykane w systemie, bez udziału użytkownika 9. Testy identyfikacyjne i antybiogramowe zaopatrzone w unikalny fabryczny kod kreskowy 10. Brak dodawania jakichkolwiek odczynników wymaganych do wywołania reakcji biochemicznej 11. Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S, I, R) 12. Interpretacja wyników lekowrażliwości w oparciu o wytyczne EUCAST i CLSI 13. Zaawansowany System Ekspertowy przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności 14. Interpretacja wyników przez system ekspertowy z podaniem wskazówek terapeutycznych 15. Oddzielny program do kontroli jakości, będący częścią systemu 16. Mały ciężar aparatu – do 80 kg 17. Analizator i odczynniki spełniające wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych ( tj.: Dz.U. z 2019r., poz. 175)
18. Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu , przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych. Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie co najmniej w okresie 36 miesięcy realizacji umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości badań w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego. ..................................................... .................................................. (miejscowość, data) (podpis Wykonawcy)