#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I .     OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

###### Urządzenie  do mechanicznej kompresji klatki piersiowej - 1 szt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II .     Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu:

| 1 | Nazwa urządzenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 2 | Typ urządzenia |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 3 | Producent |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 4 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2023. Urządzenie fabrycznie nowe | Rok produkcji: Urządzenie/a fabrycznie nowe ( Tak/Nie – wpisać ): |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 5 | Kraj pochodzenia |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |

6. Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA |  | WARTOŚĆ OFEROWANA ( podać, opisać ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK (wpisać pełne dane kontaktowe adres i techniczne środki łączności, nr tel., faxu, e-mail. ) |  |  |
| 2 | Długość udzielanej gwarancji nie mniej niż 24 miesiące. Przeglądy techniczne z częstością i w zakresie zalecanymi przez producenta w czasie trwania gwarancji. | TAK |  |  |
|  |  |  |  | Wpisać |

7.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | Parametry graniczne | Parametry oferowane ( podać, opisać ). Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr urządzenia/sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej pacjentów | TAK |  |
|  | Plecak/torba transportowy/a odporny na warunki atmosferyczne - twardy | TAK |  |
|  | Uciskanie klatki piersiowej zgodne z protokołami ERC Głębokość w zakresie co najmniej – od 4 do 6 cm . | Tak |  |
|  | Częstość kompresji w zakresie od 100 do 120 uciśnięć/min | TAK |  |
|  | Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja | TAK |  |
|  | Działanie urządzenia w pełni elektryczne | TAK |  |
|  | Ładowarka wbudowana wewnątrz urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora wewnętrznego: min. 40 min. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji za pomocą tzw. manualnych łyżek defibracyjnych bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | TAK |  |
|  | Waga kompletnego urządzenia z akcesoriami i torbą lub plecakiem < 12 kg | TAK |  |
|  | Wyposażenie urządzenia: • torba lub plecak • deska / podkładka pod plecy • pasy do mocowania rąk pacjenta • podkładka stabilizująca pod głowę pacjenta • jednorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (min. 2 szt.) • akumulator • przewód zasilający do ambulansu DC 12 V • inne (jeśli występują proszę opisać) | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
|  | ZASILANIE |  |  |
|  | Urządzenie zasilane elektrycznie | TAK |  |
|  | Zasilacz sieciowy z kablem 230-240 V (zasilacz + kabel) | TAK |  |
|  | Zasilanie pokładowe 12 V | TAK |  |
|  | Automatyczne doładowywanie akumulatora wewnętrznego podczas pracy urządzenia (RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC) | TAK |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego | TAK |  |
|  | Dodatkowy akumulator | TAK |  |
|  | Ładowarka do akumulatora komplet | TAK |  |
|  | Szkolenia |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu medycznego i przeszkolenie personelu technicznego. | TAK |  |

8.Walory techniczno-eksploatacyjne punktowane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | Punktacja | Parametry oferowane Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr urządzenia/sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aktywna dekompresja (relaksacja) – wspomaganie odprężenia klatki piersiowej np.: poprzez ssawkę (podciśnienie podczas ruchu zwrotnego). | TAK – 15 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Bezprzewodowa transmisja danych medycznych z przebiegu RKO przesyłana do komputerów typu PC oraz wysyłanie powiadomienia na konfigurowalny adres e-mail | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) parametrów pracy urządzenia częstości uciśnięć klatki piersiowej za pomocą tłoka w zakresie 102 - 111 - 120 uciśnięć na minutę | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) głębokości uciśnięć klatki piersiowej, umożliwiająca dostosowanie głębokości do obowiązujących wytycznych ERC/AHA. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) czasu przeznaczonego na wentylację w zakresie od 3 do 5 sekund | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |

UWAGA:

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagane parametry graniczne.

W tabeli pod pkt. 7 i 8 należy opisać, wpisać, podać oferowany parametr.

Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 należy załączyć do oferty.

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym załącznik nr 1 należy załączyć do oferty.

Podpis Wykonawcy: ..........................................