## Arkusz2
Załacznik nr 2 do SWZ
Zadanie 1
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu
1. | Jednorazowe kleszcze biopsyjne 2.3 mm powlekane szarą osłonką PE, z czarnymi markerami sygnalizującymi łyżeczki typu: owalne i owalne z igłą, szerokość otwarcia szczęk 7,5 mm, średnica osłonki 2.3 mm, długość szczęk 0,43 cm, pojemność łyżeczek 7,46 mm3, długośc robocza 230 cm. Kleszcze zabezpieczone gumową nasadką ochronną. | 760
2. | Jednorazowe kleszcze biopsyjne 2.3 mm powlekane szarą osłonką PE, z czarnymi markerami sygnalizującymi łyżeczki typu: owalne i owalne z igłą, szerokość otwarcia szczęk 7,5 mm, średnica osłonki 2.3 mm, długość szczęk 0,43 cm, pojemność łyżeczek 7,46 mm3, długośc robocza 160, 180 cm, Kleszcze zabezpieczone gumową nasadką ochronną. | 1400
3. | Jednorazowe kleszcze biopsyjne 1.8 mm, powlekane PE, łyżeczki typu owalne, owalne z igłą, szerokość otwarcia szczęk 7 mm, pojemność łyżeczek 4,32 mm3, średnica osłonki 1.8 mm, długośc robocza 120, 160,230 cm | 80
4. | Jednorazowe kleszcze biopsyjne z łyżeczkami uchylnymi 90° do biopsji przełyku powlekane PE łyżeczki owalne z miniząbkami na obwodzie, szerokość otwarcia szczęk 7,5 mm, długość szczęk 0,43 cm pojemność łyżeczek 7,46 m3, długośc robocza 160 cm. Kleszcze zabezpieczone gumową nasadką ochronną. | 50
[5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 2
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu
1. | Pętla z siateczką jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o wymiarach 30 x 60 mm oraz 40x60 mm, długość narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2,6 mm, obrotowa, brzeg pętli w kolorze białym | 50
2. | Jednorazowe pętle do polipektomii owalne, obrotowe - rotacja 360 °poprzez pokrętło na rękojeści, wykonane z plecionego drutu 0,47mm, średnica pętli 6, 10,15,20,25,30,35,45 mm, średnica osłonki 2.3 mm, długość robocza 230 cm | 350
3. | Jednorazowe pętle do polipektomii , asymetryczne, obrotowe, wykonane z plecionego drutu, średnica pętli 15,20,25,30,35,40 mm, średnica drutu tnącego 0.47mm, średnica osłonki 2.3 mm, długość robocza 230 cm | 10
4. | Jednorazowe pętle do polipektomii owalne, obrotowe, wykonane z drutu monofilamentnego (średnica drutu tnącego 0.3 mm) średnica pętli 6, 10,15,20,25mm, średnica osłonki 2.3 mm, długośc robocza 230 cm | 10
5. | Jednorazowe pętle do polipektomii , półksiężyc, obrotowe, wykonane z plecionego drutu, średnica pętli 15,20,25,30 mm , średnica drutu tnącego 0.47mm, średnica osłonki 2.3 mm, długość robocza 230 cm | 5
[5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 3
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu
1. | ZESTAW składający się z: jednorazowa dwustronna szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopów, średnica włosia 5/5 mm, 6/6 mm oraz 7/7 mm, (do wyboru przez Zamawiającego), długość robocza 230 cm, średnica osłonki 1.7 mm + jednorazowa szczoteczka do czyszczenia zaworów i portów, średnica włosia 5/12 mm, długość robocza 16 cm | 3000
2. | Cewnik do rozpylania typu "standard' , SPRAY nUłatwia ułatwia wizualizację i ocenę zmian śluzówki poprzez rozpylenie na śluzówce barwnika, Konstrukcja cewnika zapewnia efektywne rozpylanie, Średnica osłonki 2.4 mm, Długośc robocza 230 cm | 30
3. | Jednorazowe nasadki na końcówkę endoskopu miękkie, proste z otworkiem bocznym, Średnice w zakresie 9.0-15.0 mm, odległość od końcówki endoskopu 4 mm; Każda nasadka zapakowana oddzielnie w sterylne opakowanie typu folia-papier oraz Nasadka endoskopowa wykonana z silikonu, średnica wewnętrzna w zakresie 10,5 mm – 13,2 mm Posiadająca na końcu dystalnym rząd elastycznych ramion, rozprasowujących fałdy jelita podczas badania, poprawiając widoczność błony śluzowej podczas kolonoskopii; Dodatkowo nasadka stabilizująca endoskop podczas zabiegów wykonywanych w jelicie grubym, Każda nasadka zapakowana oddzielnie w sterylne opakowanie typu folia-papier Rodzaj do wyboru przez Zamawiającego | 10
4. | Jednorazowe chwytaki 3 lub 4 lub 5-ramienne do usuwania ciał obcych, końcówki zakończone atraumatycznie, długośc robocza 230 cm, średnica osłonki 2.3 mm, | 20
5. | Jednorazowy kosz do ekstrakcji złogów z portem bocznym do przepłukiwań 4 i 8 drutowy średnica osłonki 2.4 mm średnica otwartego kosza 15, 25, 30, 35 mm, długośc robocza 230 cm | 150
6 | Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 230 cm Otwarcie ramion klipsa: ,13, 16 mm, średnica cewnika 2,6 mm, długość ramion klipsa 10 mm, możliwość rotacji 360* w dowolnym kierunku, możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem. Klipsownica bez zewnętrznej osłonki transportowej, gotowa do użytku po wyjęciu z opakowania. Końcówka dystalna z klipsem zabezpieczona plastikową osłonką | 120
7 | Jednorazowe igły do ostrzykiwań, średnica osłonki 2.3 mm, średnica igły 22, 23 25 G, długość igły: 4, 5 mm, długośc robocza 230 cm, Częśc dystalna z metalową 6mm końcówką Mechanizm zapobiega przypadkowemu przebiciu i wysunięciu igły Ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwalający na obsługę jedną ręką, Bezbarwna teflonowa osłonka poprawiająca widoczność Dzwiękowa sygnalizacja ("klik") pełnego wysunięcia igły Igły zabezpieczone gumową nasadką ochronną | 110
[5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie4
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu
1. | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, 6-gumkowy, przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, potwierdzeniem zrzucenia gumki jest słyszalne kliknięcie, zestaw wstępnie złożony: nić nawleczona na rękojeść, przeciągnięta przez teflonowy cewnik, rękojeść wyposażona w port Luer do irygacji, zestaw nie posiadający metalowych elementów | 10
2. | Szczoteczki cytologiczne do dróg żółciowych i bronchoskopii | 10
3. | Marker węglowy endoskopowy , do tatuażu śluzówki przewodu pokarmowego , pojemność ampułko-strzykawki 5 ml | 20
4. | Hialuronian sodu, endoskopowy, do unoszenia płaskich zmian śluzówki przewodu pokarmowego, pojemność ampułko-strzykawki 5 ml | 10
5. | Pojemnik do popłuczyn z drzewa oskrzelowego , jednorazowego uzytku , pojemność 40 ml, odkręcane wieczko z dwoma giętkimi drenami przyłączeniowymi , na pojemniku podziałka oraz okienko do wpisania danych , etykieta samoprzylepna do dokumentacji z nr katalogowym ,nr LOT , datą ważności . | 70
6. | Papilotom jednorazowego użytku, trójkanałowy, dł. 200 cm, funkcja rotacji, wskaźnik wychylenia noska na rękojeści, papilotom na krótka oraz długą prowadnicę, długość noska 3 mm oraz 5 mm, długość cięciwy 25 mm | 200
7. | Papilotom igłowy jednorazowego użytku, trójkanałowy, dł. 200 cm, dł. igły 6 mm | 50
8. | Cewnik jednorazowy do ECPW, dł. 200 cm, zwężana końcówka, widoczny w RTG, łącznik typu Y pozwalający na podanie kontrastu bez usuwania prowadnika, na prowadnik 0,035” | 10
9. | Zawór biopsyjny do aparatów endoskopowych Pentax, wielorazowego użytku | 100
10. | Balon do ekstrakcji jednorazowego użytku trójstopniowy średnica balonu 9,13,16 mm średnica cewnika 7Fr . Długośc 200 cm . Balon niezawierający lateksu . Trzy odpowiednio skalibrowane strzykawki | 10
11. | Przewody jednorazowe do pompy EMED | 100
12. | Stenty samorozprężalny żółciowy, nitinolowy, całkowicie pokryty silikonem od wewnątrz i od zewnątrz. Dł. Stentów: 40 mm; 60 mm; 80 mm; 100 mm i śr. 10 mm. Możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Posiadający markery RTG na obu końcach. Osłonka aplikatora zbrojona wewnętrznie, część dystalna całkowicie przezierna w celu obserwacji uwalnianego stentu. Zestaw do aplikacji o dł. 180 cm, śr. 9 Fr. Współpracujący z prowadnikiem max 0,035''. | 20
[5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 5
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu
1. | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 4,2mm; średnica koszyka 30mm; na końcówce dystalnej koszyka znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); posiada port iniekcyjny; kompatybilny z wielorazowym uchwytem Olympus MAJ-441; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V; dostarczany w sterylnym pakiecie; 1 sztuka w opakowaniu | 5
2. | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 7; 8,5; 10 Fr, długość narzędzia 1900mm, posiada haczyk C; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; 1 sztuka w opakowaniu | 100
3. | Prosta proteza, plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 7Fr. lub 8,5Fr. lub 10Fr., odległość między listkami od 50 do 180mm (co 10mm); doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia; 1 sztuka w opakowaniu | 100
4. | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,025 lub 0,035'' długość robocza 4500mm lub 2700mm, giętka prosta lub zakrzywiona końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400/420mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu | 160
5. | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5mm, 11,5mm, 15,0mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej/poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej części cewnika 2,45mm (7Fr); maksymalna pojemność balonu 3,4ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości lub od 35cm końcówki dystalnej; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła osłonką na balon; 1 sztuka w opakowaniu | 10
6. | Balon do poszerzania dróg żółciowych, wysokociśnieniowy, jednorazowego użytku, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; długość narzędzia 180cm; średnica zewnętrzna balonu 4 lub 6mm, długość balonu 20 lub 40mm i balon o śr. 8mm i dł. 30mm; do prowadnicy 0,035 mm. | 10
7. | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowanych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; w opakowaniu 1 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi | 10
8 | Pętle elektrochirurgiczne jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 20 mm; pętla wykonana z plecionego, spiralnego drutu o grubości 0,48mm zapobiegającego ześlizgiwaniu się tkanki; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; x 1 szt. | 20
9 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4 lub 8 drutowy wykonany z twardego drutu; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; szerokość rozłożonego koszyka 20 lub 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; zaokrąglona końcówka dystalna uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu | 100
[5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 6
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu
1. | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku , w powleczeniu PE , z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym , łyżeczki o długości 5,27mm , rozwarciu 9mm. Łyżeczki owalne , gładkie, pogłębione.Dostępne w długości 2300mm- przy średnicy narzędzia 3,0mm. Współpracujące z minimalnym kanałem roboczym 3,2mm. Kolor powleczenia niebieski. Pakowane pojedynczo , w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT , datą ważności i danymi producenta. | 140
2. | Ustnik endoskopowy dla dorosłych i dzieci z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. | 500
3. | Pułapka dwukomorowa na ssak, jednorazowego użytku; o długości silikonowej rurki 150mm, z dwoma szufladkami z rękojeściami w kolorze zielonym i niebieskim. Pakowana pojedynczo, sterylna, z urządzeniem do usuwania pobranego materiału z szufladek, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | 10
4. | 'Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE. Typ łopatek ząb szczura o rozwarciu 17mm, aligator o rozwarciu 11mm. Wersja obrotowa: ząb szczura o rozwarciu 8,3mm. Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | 30
[5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 7
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu
1. | Elektroda argonowa giętka wielorazowa śr. 2,3mm , dł. 2,3m | 2
2. | Elektroda neutralna jednorazowa , hydrożel. Dzielona dla dorosłych i dzieci 176x122 mm , 110 cm2 | 350
3. | Przewody jednorazowe do pompy EMED | 100
[5 empty] | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga podania informacji o klasie wyrobów medycznych określonej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 7 kwietnia 2022 r.