Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty

……………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

Zadanie nr 1 – Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora do ich wykonywania

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – GRANICZNYCH

DLA ANALIZATORA DO BIOCHEMII

Nazwa, typ analizatora ....................................................................................................................................................

Producent .............................................................................................................................................................................

Rok produkcji ........................................................... (wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2020)

| Lp. | Określenie parametru granicznego | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE w przypadku parametrów wyższych od podanych parametrów granicznych – opisać, podać, określić |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji minimum 2020, sprawny technicznie i posiadający dopuszczenie do użytkowania |  |
| 2. | Analizator w pełni automatyczny, pracujący w trybie „pacjent po pacjencie” |  |
| 3. | Maksymalna teoretyczna wydajność minimum 400 oznaczeń fotometrycznych na godzinę i minimum 400 oznaczeń ISE na godzinę. |  |
| 4. | Moduł ISE – pomiar za pomocą elektrod jonoselektywnych Na, K, Cl metodą pośrednią w surowicy i moczu, możliwość wymiany pojedyńczych elektrod |  |
| 5. | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, moczu i krwi pełnej lub hemolizacie krwi z zachowaniem wymogu określonego w poz. 6 |  |
| 6. | Możliwość wykonywania hemoglobiny glikowanej w pełnej krwi (bez manualnego przygotowania hemolizatu) |  |
| 7. | Analizator wyposażony jest w oddzielną igłę próbkową i oddzielną igłę odczynnikową |  |
| 8. | Moduł pipetowania z funkcją wykrywania skrzepu i mikroskrzepu |  |
| 9. | Kuwety pomiarowe wielokrotnego użytku |  |
| 10. | Kuwety reakcyjne termostatowane za pomocą łaźni wodnej lub powietrznej |  |
| 11. | Możliwość pracy w trybie CITO |  |
| 12. | Automatyczny podajnik próbek na minimum 80 probówek z możliwością ciągłego podawania próbek w statywach bez przerywania pracy analizatora |  |
| 13. | Analizator pracujący w oparciu o metodę mokrej chemii |  |
| 14. | Spójny system: aparat i odczynniki w minimum 95% pochodzą od jednego producenta |  |
| 15. | Automatyczne rozcieńczenie próbek po przekroczeniu liniowości metody |  |
| 16. | Możliwość monitorowania poziomu odczynników |  |
| 17. | Możliwość wykonywania wszystkich badań wyszczególnionych w Formularzu asortymentowo-cenowym na oferowanym analizatorze |  |
| 18. | Wykonawca zapewni 4 przeglądy okresowe w trakcie trwania umowy |  |
| 19. | Maksymalny czas usunięcia awarii do 24 godzin. W przypadku nieusunięcia awarii w wyznaczonym terminie badania będą wykonywane w innym laboratorium na koszt Wykonawcy |  |
| 20. | W razie braku możliwości usunięcia awarii powyżej 5 dni roboczych Wykonawca wymieni analizator na sprawny |  |
| 21. | Koszt usunięcia awarii i koszty przeglądów, materiałów eksploatacyjnych i części wymiennych nie ujętych w umowie ponosi Wykonawca |  |
| 22. | Serwis aparatu przeprowadzony przez autoryzowany serwis producenta aparatu |  |
| 23. | Identyfikacja materiału badanego i odczynników za pomocą kodów kreskowych |  |
| 24. | Zewnętrzny UPS zapewniający pracę analizatora bez dopływu prądu przez co najmniej 30 minut |  |
| 25. | Aparat wyposażony w zewnętrzną drukarkę. Wykonawca zapewni bezpłatne dostarczanie tonerów i zapewni naprawę lub wymianę drukarki w razie zepsucia |  |
| 26. | Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli badań RANDOX co 2 tygodnie |  |
| 27. | Pełna instrukcja obsługi analizatora oraz ulotki aplikacyjne w języku polskim, dostawa wraz z analizatorem |  |
| 28. | Prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości – karty kontrolne Levey’a-Janningsa. Ocena wyników kontroli w oparciu o zasady Westgarda |  |
| 29. | Dostawa, instalacja i zintegrowanie z systemem informatycznym Kamsoft na koszt Wykonawcy. Zapewnienie stacji roboczej (komputer, monitor, skaner) |  |
| 30. | Szkolenia aplikacyjne personelu wykonane na koszt Wykonawcy |  |
| 31. | Możliwość kalibracji bez przerywania rutynowej pracy aparatu |  |
| 32. | Wykonawca dostarczy karty charakterystyk substancji |  |
| 33. | Potwierdzenie udziału w kontroli COBJ w DL minimum 30 uczestników pracujących na oferowanym analizatorze |  |
| 34. | Wykonawca oświadcza, że zaoferowane wyroby posiadają deklarację zgodności CE |  |
| 35. | Zróżnicowanie kolorystyczne statywów dla próbek badanych, kalibratorów i kontroli |  |

W niniejszej Specyfikacji technicznej w  kolumnie 2 Zamawiający określił warunki graniczne, których spełnienie jest obowiązkowe. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje odrzucenie oferty. W kolumnie 3 należy potwierdzić spełnienie warunków za pomocą słowa „tak” lub opisać.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WARUNKI OCENIANE

| Lp. | OPIS WARUNKÓW OCENIANYCH | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE podać, określić, opisać oferowane parametry | OCENA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Możliwość ładowania odczynników na pokład analizatora bez przerywania pracy (zatrzymywania analizatora) |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 2. | Łaźnia reakcyjna termostatowana powietrzem |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 3. | Możliwość szybkiego szukania próbek po wykonanej analizie, znajdujących się w statywach producenta analizatora, używając funkcji „search (szukanie po: sample ID lub po nazwisku) |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 4. | Czas trwania badania nie dłużej niż 10 minut od momentu aspiracji materiału badanego |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 5. | Analizator ma możliwość detekcji hemolizy, lipemii i ikterii w próbce pacjenta |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 6. | Kuwety kwarcowe niewymagające okresowej wymiany |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |

Maksymalnie, w ramach parametrów ocenianych, można uzyskać – 30 punktów.