Producent: …………………………………………………………………….……....….

Typ: ………………………………………..…..………………………………….….…..

Model:  ……………………………………….…………………………..………………

Rok produkcji (zestaw fabrycznie nowy) rok.: ……………….....................….

# Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | Wymagania techniczne, których spełnienie jest koniecznie wymagane | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowane TAK/NIE (Podać opis i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Myjnia-dezynfektor o pojemności 10 tac |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021. | Tak |  |
| 2. | Myjnia – dezynfektor - do zabudowy w jedną ścianę, przelotowa. | Tak |  |
| 3. | Obudowa myjni wykonana ze stali kwasoodpornej 304 wg AISI, komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej 316 L wg AISI. | Tak |  |
| 4. | Oświetlenie wnętrza komory poprzez min. jeden punkt świetlny LED umieszczony w górnej części komory. | Tak |  |
| 5. | Dostęp serwisowy od frontu lub z tyłu urządzenia. | Tak |  |
| 6. | Drzwi otwierane ręcznie do płaszczyzny poziomej przy pomocy ergonomicznego uchwytu umieszczonego na całej szerokości drzwi, całkowicie przeszklone i izolowane w celu uniknięcia strat ciepła. | Tak |  |
| 7. | Drzwi wyposażone w system zapobiegający ich samoistnemu opadaniu podczas otwierania i zamykania, automatycznie ryglowane po ich zamknięciu. | Tak |  |
| 8. | Podgrzewanie elektryczne komory mycia-grzałki zabezpieczone przed przypadkowym dotknięciem (nie dotyczy komory spustowej). | Tak |  |
| 9. | Pojemność na jeden wsad: 10 tac sterylizacyjnych pojemność całkowita komory min. 270 litrów | Tak |  |
| 10. | Dowolnie programowalny mikroprocesorowy układ sterowania. | Tak |  |
| 11. | Kolorowy dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu min. 3,5 cala lub dotykowy panel z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej wyświetlacza minimum 3,5 cala, po stronie załadowczej i rozładowczej, z prezentacją przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji w czasie rzeczywistym z wyświetlaniem informacji o błędach, etapie cyklu, wartości A0 i czasu pozostałego do zakończenia cyklu, wszystkie komunikaty w języku polskim. | Tak |  |
| 12. | Min. 20 stałych programów fabrycznych. | Tak |  |
| 13. | Możliwość zapisania w pamięci dodatkowo min. 20 programów. | Tak |  |
| 14. | Program dezynfekcji termicznej BGA 93°C, 10 min. | Tak |  |
| 15. | Program dezynfekcji termicznej 90°C, 5 min. | Tak |  |
| 16. | Programy z dezynfekcją chemiczno-termiczną. | Tak |  |
| 17. | Program samo dezynfekcji myjni – dezynfektora. | Tak |  |
| 18. | Możliwość modyfikacji programów w zależności od potrzeb użytkownika. | Tak |  |
| 19. | Ciągłe monitorowanie parametrów procesu mycia i dezynfekcji. | Tak |  |
| 20. | Sygnał optyczny po zakończeniu cyklu. | Tak |  |
| 21. | Monitorowanie temperatury w komorze przy pomocy dwóch niezależnych czujników. | Tak |  |
| 22. | Zabezpieczenie przed nieuprawnioną obsługą poprzez wprowadzenie kodu(opcjonalnie). | Tak |  |
| 23. | Energooszczędna i wydajna pompa/pompy obiegowe o wydajności min. 600 l/min, do natrysku wody oddzielnie w ramiona natryskowe w myjni i dysze lub ramiona natryskowe w wózkach wsadowych. | Tak |  |
| 24. | Agregat suszący z regulacją temperatury suszenia do min. 130oC i wydajności min. 240 m3/h, wyposażony w filtry powietrza: wstępny i HEPA min. H14, kontrola zabrudzenia filtra. | Tak |  |
| 25. | Agregat z napędem silnikiem prądu zmiennego (bez szczotek węglowych). | Tak |  |
| 26. | Informacja o zapchaniu filtra powietrza poprzez pomiar różnicy ciśnień. | Tak |  |
| 27. | Myjnia wyposażona w kondensator oparów (ograniczenie zawilgocenia instalacji wentylacyjnej). | Tak |  |
| 28. | Min. 3 pompy dozujące środki chemiczne, każda pompa z możliwością nastawy procentowej/promilowej lub w mililitrach/gramach na litr stężenia środka chemicznego bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu oddzielnie. | Tak |  |
| 29. | Wewnątrz myjni - dezynfektora, pod komorą mycia, wysuwana szuflada na min. 3 pojemniki o pojemności 5 l każdy (na środki chemiczne), w celu łatwej wymiany środków chemicznych z możliwością podłączenia do centralnego systemu dozowania. | Tak |  |
| 30. | Wbudowana drukarka do rejestracji parametrów cyklu z zapisem: data cyklu, nazwa i nr programu cyklu (temperatura, czas, faza programu), potwierdzenie przeprowadzenia cyklu prawidłowego lub z błędem – w języku polskim, z trwałym wydrukiem. | Tak |  |
| 31. | Port USB do archiwizacji cyklów mycia i dezynfekcji na zewnętrznym nośniku elektronicznym. | Tak |  |
| 32. | Ramiona spryskujące zapewniające natrysk z góry oraz z dołu. Suszenie wsadu realizowane za pomocą obwodu myjącego (połączonego w jeden obieg, dotyczy również wózków wsadowych). | Tak |  |
| 33. | Mycie i suszenie na wszystkich poziomach, w celu równomiernej dystrybucji wody i powietrza w wózku wsadowym komora wyposażona w min. 2 przyłącza. | Tak |  |
| 34. | Kontrola ilości dozowanych środków chemicznych przy pomocy przepływomierzy oraz kontrola ich poziomu w pojemnikach środków chemicznych. | Tak |  |
| 35. | Zawór spustowy wody z komory mycia w celu szybkiego i higienicznego całkowitego usuwania wody z myjni, szczelne połączenie z odpływem do ścieku w celu uniknięcia parowania wody pod myjnią. | Tak |  |
| 36. | Przyłącza wodne: woda zimna ,zmiękczona, demineralizowana . | Tak |  |
| 37. | Zużycie wody na jedno napełnienie komory mycia nie większe niż 20 litrów. | Tak |  |
| 38. | Zasilanie elektryczne - 400V; 50Hz;. | Tak |  |
| 39. | Maksymalne wymiary myjni: wysokość 1850 mm, szerokość 650 mm, głębokość 710 mm. | Tak |  |
| 40. | Wózek wsadowy do mycia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii) | Tak |  |
| 40.1. | Pojemność min. 4 tace sterylizacyjne o wymiarach - 480÷485x240÷254x50-70 mm | Tak |  |
| 40.2. | Min. 2 poziomy mycia na tace sterylizacyjne | Tak |  |
| 40.3. | Górny poziom wózka z min. 36 przyłączami do narzędzi rurowych, w tym: - min. 18 szt. tulei natryskowych do długich narzędzi o długości do 500 mm i średnicy do 11 mm, - min. 9 przyłączy Luer – Lock z silikonowymi wężykami o długości min. 400 mm, średnicy końcówek 6 i 2 mm, - min. 9 przyłączy z silikonowymi wężykami o długości min. 400 mm. | Tak |  |
| 40.4. | Pojemność min. 2 zestawy do chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii). | Tak |  |
| 40.5. | Przyłącze do suszenia gorącym powietrzem. | Tak |  |
| 40.6. | Wykonanie: stal kwasoodporna klasy min. 304 AISI. | Tak |  |
| 40.7. | Bęben na światłowody i dreny, wykonany z grubego drutu posiadający uchwyty do mycia światłowodów, węży i drenów. Wykonanie: stal kwasoodporna, 2 szt. | Tak |  |
| 40.8. | Taca z uchwytami na 2 optyki sztywne, wymiary tacy: 80 x 150 x 480 mm (WxSxD), wykonana ze stali kwasoodpornej, 1 szt. | Tak |  |
| 41. | Wózek wsadowy do mycia narzędzi chirurgicznych | Tak |  |
| 41.1 | 5 poziomów mycia. | Tak |  |
| 41.2 | Pojemność min. 10 tac sterylizacyjnych o wymiarach - 480÷485x240÷254x50-70 mm wg normy DIN 58952-3. | Tak |  |
| 41.3 | 4 górne poziomy wózka demontowalne. | Tak |  |
| 41.4 | Wykonanie: stal kwasoodporna klasy min. 304 AISI. | Tak |  |
| 42. | Wózek wsadowy do mycia wyposażenia aparatów anestezjologicznych | Tak |  |
| 42.1 | Pojemność min. 6 przyłączy do rur anestezjologicznych, 6 dysz do worków oddechowych, 10 dysz do rur tracheotomicznych, 7 masek oddechowych. | Tak |  |
| 42.2 | Wykonanie: stal kwasoodporna klasy min. 304 AISI. | Tak |  |
| 43. | Środki chemiczne na rozruch myjni (opakowania min. 5 l). Należy dostarczyć 1 opakowanie środka do mycia, 1 opakowanie środka do dezynfekcji oraz 1 opakowanie środka do płukania. | Tak |  |
| Informacje dodatkowe |
| 44. | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji. | Min. 1 przegląd/rok |  |
| 45. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
| 46. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
| 47. | Dostępność do autoryzowanego serwisu na terenie kraju. | Tak, podać gdzie |  |
| 48. | Wykaz punktów serwisowych. | Tak, podać gdzie |  |
| 49. | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
| 50. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 4 dni |  |
| 51. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 10 dni |  |
| 52. | Karta katalogowa producenta lub oświadczenia oficjalnego dystrybutora na terenie Polski potwierdzające oferowane parametry | Tak |  |
| 53. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 54. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
| 55. | Szkolenie pracowników przeprowadzony przez autoryzowany serwis na terenie Polski potwierdzone certyfikatem dopuszczenia do obsługi | Tak |  |
| 56. | Demontaż starego urządzenia i transport do wskazanego magazynu w siedzibie Zamawiającego – czynności po stronie Wykonawcy. | Tak |  |
| 57. | Montaż, dostosowanie i podłączenie nowego urządzenia do mediów - czynności po stronie Wykonawcy. | Tak |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów granicznych analizatora spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru.

UWAGA: Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych MUSI być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu  podpisem kwalifikowanym zaznaczyć opcję widoczności podpisu.