ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: ZP/220/74/23

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiotokograf (KTG) – 15 szt. wraz z systemem telemetrii – 1 szt. |  |  |  |  |
| I. | Kardiotokograf do monitorowania ciąży bliźniaczej – 14 szt. |  |  |  |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1. | Aparat służący do ciągłego, nieinwazyjnego monitorowania i rejestracji czynności serca płodu. Metoda pomiarowa FHR Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny. Metoda pomiarowa Toco Tensometryczna | TAK |  |  |
| 1.2. | Możliwe monitorowanie ruchów płodu za pomocą znacznika ruchów płodu oraz automatycznie | TAK |  |  |
| 1.3. | Aparat służący do monitorowania zarówno ciąży pojedynczej jak i bliźniaczej. Weryfikacja nakładających się sygnałów podczas monitorowania bliźniąt | TAK, podać |  |  |
| 1.4. | Możliwość podłączenia stymulatora płodu oraz rozbudowy o funkcje DECG i IUP | TAK, podać | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 1.5. | Komputerowa analiza zapisu KTG w języku polskim. Obliczanie zmienności długoterminowej LTV [bpm], krótkoterminowej STV [ms], ilości akceleracji, deceleracji, skurczów | TAK, podać |  |  |
| 1.6. | Kompaktowa obudowa aparatu, maksymalna waga 6,5 [kg], możliwość zamocowania aparatu na ścianie oraz na wózku jednym, możliwość zawieszenia głowic na uchwytach przy aparacie | TAK, podać |  |  |
| 1.7. | Obsługa aparatu za pomocą klawiszy funkcyjnych, ekranu dotykowego oraz pokrętła | TAK | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 1.8. | Ekran składany z możliwością regulacji pochylenia ekranu 0-60 [stopni] | TAK |  |  |
| 1.9. | Dotykowy Ekran LCD-TFT kolorowy o przekątnej 12,1'', rozdzielczość ekranu 800x600 [px], Interfejs w języku polskim | TAK |  |  |
| 1.10. | Do wyboru różne kolory tła ekranu | TAK |  |  |
| 1.11. | Wyświetlanie na kolorowym ekranie jednocześnie trendów (zarówno FHR jak i TOCO) oraz wartości numerycznych (FHR i TOCO) | TAK |  |  |
| 1.12. | Wskaźnik jakości sygnału, stanu naładowania baterii (w przypadku korzystania z zasilania bateryjnego) | TAK |  |  |
| 1.13. | Możliwość ustawienia przez użytkownika wartości podstawowej TOCO (10, 15, 20 jednostek) | TAK, podać |  |  |
| 1.14. | Możliwość ustawienia skali wyświetlania trendów FHR: 30-240 [bpm] oraz 50-210 [bpm]. | TAK, podać |  |  |
| 1.15. | Wyświetlany zakres sygnału TOCO 0-100 [%] | TAK |  |  |
| 1.16. | Głowice Cardio wodoodporne, min. 12 kryształowe, stopień ochrony IPX8 | TAK, podać |  |  |
| 1.17. | Zakres pomiaru FHR z głowicy Cardio 50-240 [bpm], dokładność pomiaru FHR z głowicy Cardio +/- 1 bpm | TAK |  |  |
| 1.18. | Częstość powtarzania ≥ 2 kHz | TAK, podać |  |  |
| 1.19. | Głowica Cardio o częstotliwości 1,0 [MHz] | TAK |  |  |
| 1.20. | Natężenie emitowanej fali US ≤ 2 mW/cm2 | TAK, podać |  |  |
| 1.21. | Głowice TOCO wodoodporne, stopień ochrony IPX8 | TAK, podać | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 1.22. | Zakres pomiaru TOCO 0 - 100 [%], Błąd nieliniowości głowicy TOCO ≤ 10 [%] | TAK, podać |  |  |
| 1.23. | Automatyczne i manualne zerowanie TOCO | TAK |  |  |
| 1.24. | Automatyczne aktywowanie podpiętego przetwornika | TAK |  |  |
| 1.25. | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego modelu | TAK |  |  |
| 1.26. | Wprowadzanie i wydruk notatek. Możliwość samodzielnej konfiguracji notatek | TAK |  |  |
| 1.27. | Alarm dźwiękowy i wizualny. Widoczny na ekranie znacznik pojawienia się alarmu bradykardii i tachykardii | TAK |  |  |
| 1.28. | Ustawienia zakresu alarmu dla bradykardii i tachykardii. Ustawienia dolnego progu i górnego progu z krokiem 5 [bpm] | TAK |  |  |
| 1.29. | Ustawienie opóźnienia alarmu bradykardii, tachykardii oraz utraty sygnału, ustawiane krokiem 5 lub 10 sekundowym w zakresie 0-300 [s] | TAK |  |  |
| 1.30. | Możliwość wyłączenia dźwięku alarmu na czas 1, 2, 3 [min] oraz na stałe | TAK |  |  |
| 1.31. | Historia alarmów z informacją o czasie i przyczynie pojawienia się alarmu wyświetlana na ekranie | TAK |  |  |
| 1.32. | Funkcja ciągłego monitorowania przez 12 godzin. Zapis w archiwum całego badania z możliwością odtworzenia na ekranie wykresów oraz wydruku na drukarce termicznej z szybką prędkością (min. 15 [mm / sek]) | TAK, podać |  |  |
| 1.33. | Pamięć archiwum min. 60h zapisów z możliwością zwiększenia pamięci poprzez zapis na urządzeniu przenośnym typu pendrive. Funkcja automatycznego wyszukiwania archiwalnego zapisu na podstawie wprowadzonego ID pacjenta lub nazwy | TAK, podać |  |  |
| 1.34. | Możliwość zapisu badań na przenośnej pamięci typu pendrive | TAK |  |  |
| 1.35. | Wbudowana drukarka termiczna w rozdzielczości 200 dpi. Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2 i 3 [cm/min], Duże prędkości wydruku (zapisy archiwalne) ≥ 15 mm/sek | TAK, podać |  |  |
| 1.36. | W przypadku braku papieru w drukarce lub otwarcia szuflady automatyczny dodruk brakujących danych po włożeniu papieru i zamknięciu szuflady. Pamięć w buforze min. 60 [min] | TAK, podać |  |  |
| 1.37. | Kompatybilność drukarki z papierem o szerokości 150 oraz 152 [mm]. Wydruk na papierze typu składanka Z. Drukarka kompatybilna ze skalą FHR: 30-240 [bpm] oraz 50-210 [bpm] | TAK |  |  |
| 1.38. | Funkcja wydruku na papierze termicznym informacji o badaniu: ID oraz Nazwa pacjenta, trend FHR oraz TOCO, trend AFM lub znacznik AFM, ruch płodu ze znacznika ruchów płodu, znacznik zdarzeń, symbol automatycznego i ręcznego zerowania TOCO, data badania, ustawiona prędkość druku, Offset FHR2 | TAK |  |  |
| 1.39. | Gniazdo sieciowe RJ45, gniazdo USB, złącze DE-9 lub DE-15 | TAK, podać |  |  |
| 1.40. | Współpraca z Systemami Nadzoru Okołoporodowego firm: EDAN, Huntleigh, Philips | TAK, Podać |  |  |
| 1.41. | Współpraca z telemetrią płodową o zasięgu obu głowic cardio min. 100 metrów | TAK, podać |  |  |
| 1.42. | Wskaźniki na ekranie: Alarm, ładowanie akumulatora, zasilanie sieciowe | TAK |  |  |
| 1.43. | Wbudowany Litowo-jonowy akumulator zapewniający ciągłą pracę bez zasilania sieciowego przez min. 2 godziny | TAK, podać |  |  |
| 2. | Wyposażenie |  |  |  |
| 2.1. | Na wyposażeniu każdego aparatu (tj. 14 zestawów): - papieru do drukarki termicznej o szerokości 150 [mm] – 3 szt., - pas do KTG – 3 szt., - żel – 1szt., - akumulator – 1szt., - głowica US – 2 szt., - głowica TOCO – 1 szt. | TAK |  |  |
| 2.2. | Wózek do aparatu z szufladami oraz blokadą kół – 10 szt. | TAK |  |  |
| 2.3. | Ruchomy uchwyt ścienny – 4 szt. | TAK |  |  |
| 3. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 3.1. | Producent | TAK, Podać |  |  |
| 3.2. | Model/nazwa produktu * | TAK, Podać |  |  |
| 3.3. | Nazwa Katalogowa * | TAK, Podać |  |  |
| II. | Kardiotokograf do monitorowania ciąży bliźniaczej z monitoringiem matki – 1 szt. |  |  |  |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1. | Aparat służący do ciągłego, nieinwazyjnego monitorowania i rejestracji czynności serca płodu oraz parametrów życiowych matki. Metoda pomiarowa FHR Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny. Metoda pomiarowa Toco Tensometryczna. Pomiar parametrów życiowych matki: NIBP, SpO2, TEMP, EKG, RESP, HR | TAK |  |  |
| 1.2. | Możliwe monitorowanie ruchów płodu za pomocą znacznika ruchów płodu oraz automatycznie | TAK |  |  |
| 1.3. | Aparat służący do monitorowania zarówno ciąży pojedynczej jak i bliźniaczej. Weryfikacja nakładających się sygnałów podczas monitorowania bliźniąt oraz weryfikacja nakładających się sygnałów tętna płodu i tętna matki | TAK |  |  |
| 1.4. | Możliwość podłączenia stymulatora płodu oraz rozbudowy o funkcje DECG i IUP | TAK |  |  |
| 1.5. | Komputerowa analiza zapisu KTG w języku polskim. Obliczanie zmienności długoterminowej LTV [bpm], krótkoterminowej STV [ms], ilości akceleracji, deceleracji, skurczów | TAK |  |  |
| 1.6. | Kompaktowa obudowa aparatu, maksymalna waga 6,5 [kg], możliwość zamocowania aparatu na ścianie oraz na wózku jednym, możliwość zawieszenia głowic na uchwytach przy aparacie | TAK, podać |  |  |
| 1.7. | Obsługa aparatu za pomocą klawiszy funkcyjnych oraz pokrętła | TAK, podać | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 1.8. | Ekran składany z możliwością regulacji pochylenia ekranu 0-60 [stopni] | TAK |  |  |
| 1.9. | Dotykowy Ekran LCD-TFT kolorowy o przekątnej 12,1'', rozdzielczość ekranu 800x600 [px], Interfejs w języku polskim | TAK |  |  |
| 1.10. | Do wyboru różne kolory tła ekranu | TAK |  |  |
| 1.11. | Wyświetlanie na kolorowym, dotykowym ekranie jednocześnie trendów (FHR, TOCO, MSpO2, MECG, MHR) oraz wartości numerycznych (FHR, TOCO, MSpO2, MHR) | TAK |  |  |
| 1.12. | Wskaźnik jakości sygnału, stanu naładowania baterii (w przypadku korzystania z zasilania bateryjnego) | TAK |  |  |
| 1.13. | Możliwość ustawienia przez użytkownika wartości podstawowej TOCO (10, 15, 20 jednostek) | TAK |  |  |
| 1.14. | Możliwość ustawienia skali wyświetlania trendów FHR: 30-240 [bpm] oraz 50-210 [bpm] | TAK |  |  |
| 1.15. | Wyświetlany zakres sygnału TOCO 0-100 [%] | TAK |  |  |
| 1.16. | Głowice Cardio wodoodporne, min. 12 kryształowe, stopień ochrony IPX8 | TAK, podać |  |  |
| 1.17. | Zakres pomiaru FHR z głowicy Cardio 50-240 [bpm], dokładność pomiaru FHR z głowicy Cardio +/- 1 bpm | TAK |  |  |
| 1.18. | Częstość powtarzania ≥2 kHz | TAK |  |  |
| 1.19. | Głowica Cardio o częstotliwości 1,0 [MHz] | TAK |  |  |
| 1.20. | Natężenie emitowanej fali US ≤ 2 mW/cm2 | TAK, podać |  |  |
| 1.21. | Głowice TOCO wodoodporne, stopień ochrony IPX8 | TAK, podać | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 1.22. | Zakres pomiaru TOCO 0 - 100 [%], Błąd nieliniowości głowicy TOCO ≤ 10 [%] | TAK, podać |  |  |
| 1.23. | Automatyczne i manualne zerowanie TOCO | TAK |  |  |
| 1.24. | Automatyczne aktywowanie podpiętego przetwornika | TAK |  |  |
| 1.25. | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego modelu | TAK |  |  |
| 1.26. | Wprowadzanie i wydruk notatek. Możliwość samodzielnej konfiguracji notatek | TAK |  |  |
| 1.27. | Alarm dźwiękowy i wizualny. Widoczny na ekranie znacznik pojawienia się alarmu bradykardii i tachykardii | TAK |  |  |
| 1.28. | Ustawienia zakresu alarmu dla bradykardii i tachykardii. Ustawienia dolnego progu i górnego progu z krokiem 5 [bpm] | TAK |  |  |
| 1.29. | Ustawienie opóźnienia alarmu bradykardii, tachykardii oraz utraty sygnału, ustawiane krokiem 5 lub 10 sekundowym w zakresie 0-300 [s] | TAK |  |  |
| 1.30. | Możliwość wyłączenia dźwięku alarmu na czas 1, 2, 3 [min] oraz na stałe | TAK |  |  |
| 1.31. | Historia alarmów z informacją o czasie i przyczynie pojawienia się alarmu wyświetlana na ekranie | TAK |  |  |
| 1.32. | Funkcja ciągłego monitorowania przez 12 godzin. Zapis w archiwum całego badania z możliwością odtworzenia na ekranie wykresów oraz wydruku na drukarce termicznej z szybką prędkością (min. 15 [mm / sek]) | TAK, podać |  |  |
| 1.33. | Pamięć archiwum min. 60h zapisów z możliwością zwiększenia pamięci poprzez zapis na urządzeniu przenośnym typu pendrive. Funkcja automatycznego wyszukiwania archiwalnego zapisu na podstawie wprowadzonego ID pacjenta lub nazwy | TAK, podać |  |  |
| 1.34. | Możliwość zapisu badań na przenośnej pamięci typu pendrive | TAK |  |  |
| 1.35. | Wbudowana drukarka termiczna w rozdzielczości 200 dpi. Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2 i 3 [cm/min], Duże prędkości wydruku (zapisy archiwalne) ≥ 15 mm/sek | TAK, podać |  |  |
| 1.36. | W przypadku braku papieru w drukarce lub otwarcia szuflady automatyczny dodruk brakujących danych po włożeniu papieru i zamknięciu szuflady. Pamięć w buforze min. 60 [min] | TAK, podać |  |  |
| 1.37. | Kompatybilność drukarki z papierem o szerokości 150 oraz 152 [mm]. Wydruk na papierze typu składanka Z. Drukarka kompatybilna ze skalą FHR: 30-240 [bpm] oraz 50-210 [bpm] | TAK |  |  |
| 1.38. | Funkcja wydruku na papierze termicznym informacji o badaniu: ID oraz Nazwa pacjenta, trend FHR oraz TOCO, trend AFM lub znacznik AFM, ruch płodu ze znacznika ruchów płodu, znacznik zdarzeń, symbol automatycznego i ręcznego zerowania TOCO, data badania, ustawiona prędkość druku, Offset FHR2 | TAK |  |  |
| 1.39. | Gniazdo sieciowe RJ45, gniazdo USB, złącze DE-9 lub DE-15 | TAK, podać |  |  |
| 1.40. | Współpraca z Systemami Nadzoru Okołoporodowego firm: EDAN, Huntleigh, Philips | TAK, podać |  |  |
| 1.41. | Współpraca z telemetrią płodową o zasięgu obu głowic cardio min. 100 metrów | TAK, podać |  |  |
| 1.42. | Wbudowany Litowo-jonowy akumulator zapewniający ciągłą pracę bez zasilania sieciowego przez min. 2 godziny | TAK, podać |  |  |
| 1.43. | Wskaźniki na ekranie: Alarm, ładowanie akumulatora, zasilanie sieciowe | TAK |  |  |
| 2. | Wyposażenie |  |  |  |
| 2.1. | Na wyposażeniu aparatu: - papieru do drukarki termicznej o szerokości 150 [mm] – 3 szt., - pas do KTG – 3 szt., - żel – 1 szt., - akumulator – 1 szt., - głowica US – 2 szt., - głowica TOCO – 1 szt., - mankiet i przewód NIBP – 1 szt - przewód EKG – 1 szt., - czujnik SpO2 – 1 szt., - czujnik TEMP – 1 szt. | TAK |  |  |
| 2.2. | Wózek do aparatu z szufladami oraz blokadą kół – 1 szt. | TAK |  |  |
| 3. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 3.1. | Producent | TAK, Podać |  |  |
| 3.2. | Model/nazwa produktu * | TAK, Podać |  |  |
| 3.3. | Nazwa Katalogowa * | TAK, Podać |  |  |
| III. | System telemetrii płodowej – 1 szt |  |  |  |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1. | Przetworniki Cardio i Toco w postaci nadajników bez przewodów | TAK |  |  |
| 1.2. | 2-kolorowy wyświetlacz OLED | TAK |  |  |
| 1.3. | Współpraca z zaoferowanymi kardiotokografami | TAK |  |  |
| 1.4. | Możliwość monitorowania ciąży bliźniaczej po podłączeniu drugiej głowicy Cardio | TAK |  |  |
| 1.5. | Antena wbudowana w stację roboczą | TAK |  |  |
| 1.6. | Swoboda ruchu dla pacjenta w trakcie monitoringu | TAK |  |  |
| 1.7. | Możliwość dokowania i ładowania głowic w dowolnym porcie | TAK |  |  |
| 1.8. | Ilość kryształów w przetwornikach radiowych US ≥ 10 | TAK, podać | ≥ 10 i < 12 – 0 pkt. ≥ 12 h – 5 pkt. |  |
| 1.9. | Zasięg przetworników ≥ 110 metrów. | TAK |  |  |
| 1.10. | Wodoodporność przetworników Cardio i Toco min. IPX8 | TAK, podać |  |  |
| 1.1. | Wskaźnik zasięgu oraz stanu naładowania baterii. | TAK |  |  |
| 1.13. | Czas pracy przetworników Toco i Cardio przy w pełni naładowanych akumulatorach min. 15 godz. | TAK, Podać | ≥ 15 h i < 17 h – 0 pkt. ≥ 17 h – 5 pkt. |  |
| 1.14. | Sonda Cardio o częstotliwości 1MHz | TAK |  |  |
| 2. | Wyposażenie |  |  |  |
| 2.1. | Na wyposażeniu: - głowica Cardio – 2 szt., - głowica TOCO – 1 szt. | TAK |  |  |
| 3. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 3.1. | Producent | TAK, Podać |  |  |
| 3.2. | Model/nazwa produktu * | TAK, Podać |  |  |
| 3.3. | Nazwa Katalogowa * | TAK, Podać |  |  |
| IV. | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
| 1. | Komputer podglądowy ekran min. 32", Full HD, 8GB RAM, dysk SSD min. 120 GB, 1 x RJ45, min. 3 x USB, mysz, klawiatura, oprogramowanie, min. Widnows 10 Pro, drukarka HP M404DN – 2 zestawy (komputer + drukarka) | TAK, opisać |  |  |
| V. | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r. | TAK |  |  |
| 2. | Podłączenie i konfiguracja oferowanego sprzętu do systemu marki Edan posiadanego przez Zamawiającego po sieci Wi-Fi udostępnionej przez Zamawiającego | TAK |  |  |
| 3. | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności) – zgodnie z wymogami producenta, testy bezpieczeństwa | TAK, dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producentach przeglądach technicznych i częstotliwości ich wykonywania |  |  |
| 4. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 5. | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanego sprzętu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz. 974) - deklaracji zgodności, - certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną (jeśli dotyczy), - kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 6. | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 7. | Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy lub potwierdzenie przez producenta odbycia wymaganych szkoleń serwisowych wystawionych na Wykonawcę. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/