ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 66 89 100,

tel./fax.   56 66 89 101    e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 06.10.2021r

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.15.21

Pytania i odpowiedzi nr 2

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.15.21

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 284 ust.2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Zakup i instalacja rentgenowskiego aparatu kostno-płucnego wraz z przystosowaniem pomieszczeń do rosnących wymagań epidemiologicznych i ochrony radiologicznej nr 2” – sprawa nr SZP.251.15.21. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 7:

- Pytanie nr 1

- dot.  formularz parametrów technicznych, cyfrowy aparat RTG,

- E. Stół pacjenta,

- pkt. 10. Ekwiwalent aluminium blatu stołu przy 100kV ≤0,8mm Al.

- Prosimy o dopuszczenie blatu o wartości 1,4 mm Al.

- Zwracamy uwagę, że do oceny uzyskiwanych obrazów najczęściej używa się następujących parametrów:

- • wielkość matrycy: wielkość obszaru obrazowania podczas ekspozycji,

- • rozmiar piksela oraz powiązana z nim rozdzielczość przestrzenna,

- • funkcja przenoszenia modulacji MTF

- • kwantowa wydajność detekcji DQE.

- Pochłanialność blatu stołu na poziomie 1,4 mm Al.

- - spełnia międzynarodowe standardy

- -  jest REKOMPENSOWANA dzięki detektorom, które posiadają bardzo wysoki poziom DQE (76%) i MTF (86%) (jedne z najwyższych wartości na rynku)

- - protokoły APR – zoptymalizowane przez producenta automatyczne protokoły badań. Dawka jest dobierana na podstawie budowy ciała pacjenta (w przypadku dzieci występuje podział wagowy, który precyzyjnie dobiera dawkę do masy ciała)

- - Algorytmy przetwarzania obrazu – dzięki zastosowaniu mniejszych dawek i odpowiednim algorytmom można uzyskać bardzo dobrej jakości obrazy (normalnie, aby uzyskać wspomniany efekt potrzebne byłoby zastosowanie o wiele wyższej dawki)

- Najważniejsza jest dawka na rejestratorze potrzebna do uzyskania optymalnego obrazu rentgenowskiego. Wystarczająco mała dawka na detektorze rekompensuje większą wartość pochłanialności stołu, kratki przeciwrozproszeniowej i komór AEC.

- Zwracamy uwagę, że parametr, który jest wymagany nie wpływa bezpośrednio na dawkę otrzymywaną przez pacjenta i ma na zasadzie ograniczyć konkurencję. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

- ODPOWIEDŹ:

- Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ.

Zestaw pytań nr 8:

- Pytanie nr 1

IV LEKARSKA STACJA DIAGNOSTYCZNA - 1szt.
A KOMPUTER LEKARSKIEJ STACJI DIAGNOSTYCZNEJ pkt.8
Czy Zamawiający dopuści komputer stacji diagnostycznej posiadający złącza :1 x USB3.0 i 2 x USB2.0 wewnątrz na płycie głównej ? Zgodnie z naszą wiedzą nie istnieje komputer spełniający aktualne zapisy

- ODPOWIEDŹ:

- Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie nr 1

IV LEKARSKA STACJA DIAGNOSTYCZNA - 1szt.
IV LEKARSKA STACJA DIAGNOSTYCZNA - 1szt.

B MONITORY DIAGNOSTYCZNE STACJI LEKARSKIEJ pkt.4

Czy Zamawiający dopuści monitory posiadające 6 trybów pracy: standard DICOM, 2 tryby kalibracji, tryb użytkownika, tryb tekst oraz tryb sRGB?

- ODPOWIEDŹ:

- Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor ZOZ w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(podpis oryginalny w aktach sprawy)