## defibrylator
Załącznik nr 2 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
DOSTAWA DEFIBRYLATORA Z WYPOSAŻENIEM- zmiana 1
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
Lp | Parametr / Warunek | Wymagania graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane
(podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje urządzenia)
Opis jednostki
1. | Wykonawca/Producent | Podać
2. | Nazwa-model/typ | Podać
3. | Kraj pochodzenia | Podać
4. | Rok produkcji - fabrycznie nowe 2021r. | TAK / Podać
5. | Aparat przenośny | TAK
6. | Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci | TAK
7. | Ładowane akumulatorów z sieci 230V AC lub 12V DC- łądorawka dwustanowiskowa | TAK
8. | czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze - 180 min monitorowania lub 200 defibrylacji x 200 J | TAK
9. | Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg | TAK
10. | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączenia urządzenia | TAK
11. | Norma IP min 44 | TAK
12. | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | TAK
13. | Defibrylacja w trybie ręczym i AED | TAK
14. | Dwufazowa fala defibrylacji w zakrsie energii od 2 do 360 J | TAK
15. | Dostępne poiomy energii zewnętrznej - 25 | TAK
16. | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta | TAK
17. | Defibrylacja przez łyżki twarde mocowane w obudowie defibrylatora i elektrody naklejane transparentne w RTG, w wyposażeniu łyżki dziecięce | TAK
18. | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia | TAK
19. | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | TAK
20. | Częśtość stymulacji 40-170 impulsów /minutę | TAK
21. | Regulacja prądu stymulacji 0-200 mA | TAK
22. | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | TAK
23. | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | TAK
24. | Alarmy częstości akcji serca | TAK
25. | Zakres pomiaru tętna od 20-300u/min | TAK
26. | Zakres wzmocnionego sygnału EKG. Od 0,25 do 4 cm/Mv, 8 pozimów wzmocnienia | TAK
27. | prezentacja zapisu EKG - 3 kanały na ekranie | TAK
28. | Ekran kolorwy o przekątnej 8,4" | TAK
29. | Wydruk EKG na papierze o szerokości 100mm | TAK
30. | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych | TAK
31. | Transmisja danych przez modem do stacji odbiorczych | TAK
32. | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych | TAK
33. | Moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny i karbokshemoglobiny za pomocą czujnik typu klips | TAK
34. | Moduł ciśnienia nieinwazyjnegi NIBP z mankietem dla dorosłych | TAK
35. | Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg z automatyczną kalibracją bez udziału użytkownika | TAK
36. | Moduł IBP | TAK
37. | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury | TAK
38. | Torba transportowa | TAK
Parametry oceniane przez Zamawiającego (ocena techniczna przedmiotu zamówienia)
| OPIS | Liczba punktów możliwa do uzyskana | Opis Wykonawcy, Odpowiedź TAK/NIE
39. | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące | 24 miesiące - 0 pkt, za każdy dodatkowy rok -10 pkt (Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt-48 m-cy
40. | Termin dostawy max 40 dni od podpisania umowy | do 20 dni od podpisania umwy - 20 pkt 21 dni do 40 dni od podpisania umowy - 0 pkt
GWARANCJA I SERWIS (DOTYCZY CAŁEGO ZAOFEROWANEGO ASORTYMENTU)
41. | Przedmiot gwarancji: cały dostarczony sprzęt łącznie z wyposażeniem dodatkowym.Gwarancja obejmuje także: przeglądy w okresie gwarancji, wymiany-napraw uszkodzonych części, dojazdy-przejazdy pracowników serwisu Wykonawcy, robociznę, wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnej. | TAK
42. | Czas reakcji na zgłoszenie uszkodzenia (na miejscu u użytkownika) - maksymalnie 48 godzin w dniach roboczych | TAK
43. | Czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia - maksymalnie 5 dni roboczych | TAK
44. | Graniczny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji - maksymalnie 24 godziny (liczone w dniach roboczych) | TAK
45. | Wymiana sprzętu na nowy w razie wystąpienia awarii nie dającej się naprawić | TAK
46. | Dostępność części zamiennych - minimum 10 lat | TAK
47. | Adres najbliższego serwisu. Podać jego adres wraz z numerem fkasu i adresem e-mail, które będą służyć do kontaktu. | Podać
48. | Okres gwarancji (gwarancja bez limitu godzin) - minimum 24 miesiące | Podać
49. | Liczba przeglądów w okresie gwarancji | Podać
50. | Gruntowny, bezpłatny przegląd urządzeń w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK
51. | Wystawienie paszportów technicznych | TAK
52. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie obsługi , dodatkowo potwierdzone certyfikatem | TAK
53. | Instrukcje obsługi w języku polskim (przy dostawie ) | TAK
Oświadczamy że:
- oferowane wyżej urządzenia po zainstalowaniu i uruchomieniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.
- oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych