PAKIET 1

1. Angiograf– 1 szt.

Model: ___________________________________________________________

Typ: ___________________________________________________________

Rok produkcji: nie starszy niż 2024 [sprzęt/ fabrycznie nowy nieużywany, nierekondycjonowany]

Producent: ___________________________________________________________

| ANGIOGRAF |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | PARAMETRY PODSTAWOWE | WARTOŚĆ WYMAGANA |  | WARTOŚĆ OFEROWANA |  | SPOSÓB OCENY – PARAMETR JAKOŚCIOWY |
|  | System umożliwiający wykonywania szerokiego zakresu badań naczyniowych: - kardiologicznych, obwodowych i brzusznych | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
| STATYW |  |  |  |  |  |  |
| l.p. | PARAMETRY PODSTAWOWE | WARTOŚĆ WYMAGANA |  | WARTOŚĆ OFEROWANA |  | SPOSÓB OCENY – PARTAMETR JAKOŚCIOWY |
|  | Elektryczne (silnikowe) ustawianie statywu w położeniu statywu umożliwiających wykonywanie zabiegów angiografii w obrębie głowy, szyi, klatki piersiowej. | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Obszar badania pacjenta w osi wzdłużnej stołu bez konieczności przekładania/przesuwania go na stole (cm) min. 90 cm | TAK, PODAĆ |  |  |  | ≥300 cm –10 pkt ≥200 cm – 5 pkt ˂200 cm – 0 pkt |
|  | Głębokość ramienia C lub G min. 90 cm mierzona od promienia centralnego do wewnętrznej krawędzi ramienia | TAK, PODAĆ |  |  |  | ≥105 cm –10 pkt ≥100 cm – 5 pkt ˂100 cm – 0 pkt |
|  | Zakres projekcji LAO/RAO [°] min. 220° | TAK |  |  |  | ≥260° -10pkt ≥ 245°– 5 pkt ˂245°– 0 pkt |
|  | Zakres projekcji CRAN/CAUD [°] min 90° | TAK, PODAĆ |  |  |  | ≥100° -10pkt ≥ 95°– 5 pkt ˂95°– 0 pkt |
|  | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie LAO/RAO w pozycji za głową pacjenta z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej min 18 °/s | TAK, PODAĆ |  |  |  | ≥25°/s -10pkt ˂25°/s– 0 pkt. |
|  | Maksymalna szybkość ruchów statywu w [ o/s] w płaszczyźnie CRAN/CAUD z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej min 18 °/s | TAK, PODAĆ |  |  |  | ≥25°/s -10pkt ˂25°/s– 0 pkt. |
|  | Szybkość ruchów statywu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej min. 40°/s | TAK, PODAĆ |  |  |  | ≥ 60°/s– 10 pkt ˂60°/s– 0 pkt. |
|  | Pozycja parkingowa statywu (odjazd statywu do pozycji umożliwiającej nieograniczony dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron) | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej | TAK, |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Ręczne (bez używania silników) ustawianie statywu w pozycji parkingowej. | TAK/NIE |  |  |  | Z uchwytem po obu stronach statywu - 10 pkt Z uchwytem Po jednej stronie statywu 5 pkt Brak - 0 pkt |
|  | Pamięć pozycji statywu | TAK, PODAĆ |  |  |  | ≥500 –10 pkt ≥150 – 5 pkt ˂100 – 1 pkt |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | System zabezpieczenia pacjenta przed kolizją | TAK, PODAĆ |  |  |  | Pojemnościowy – 10 pkt, elektromechaniczny - 5pkt Softwareowy 2pkt inne – 0 pkt |
|  | Automatyczna zmiana orientacji obrazu przy zmianie położenia statywu | TAK, PODAĆ |  |  |  | Elektroniczny obrót obrazu(ze zmianą pola widzenia) – 0 pkt, Mechaniczny obrót detektora(bez zmiany pola widzenia detektora) – 10pkt |
| STÓŁ PACJENTA |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół zabiegowy, kolumnowy mocowanie na podłodze, z możliwością obrotu stołu wokół osi pionowej dedykowany do badań kardiologicznych. | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Przesuw wzdłużny płyty pacjenta min. 100 cm | TAK, PODAĆ |  |  |  | >120 cm – 10 pkt ≤120 cm – 0 pkt |
|  | Regulacja wysokości stołu [cm] | TAK, PODAĆ |  |  |  | ≥35 cm –10 pkt ≥30 cm – 5 pkt ˂30 cm – 0 pkt |
|  | Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej ≥90° | TAK, PODAĆ |  |  |  | ≥250 - 10 pkt <250° -0 pkt |
|  | Przesuw poprzeczny płyty pacjenta w każdym z dwóch kierunków niezależnie 28 cm | TAK, PODAĆ |  |  |  | ≥35 cm –10 pkt ≥30 cm – 5 pkt ˂30 cm – 0 pkt |
|  | Szerokość płyty pacjenta min 45 cm | TAK, PODAĆ |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Długość płyty pacjenta min. 280 cm | TAK, PODAĆ |  |  |  | ≥315 cm –10 pkt ≥300 cm – 5 pkt ˂300 cm – 1 pkt |
|  | Pochłanialność blatu stołu na całej długości obszaru badania pacjenta ≤ ekwiwalent 1,4 mmAl, | TAK, PODAĆ |  |  |  | ≤ 0,8 mm Al. – 10 pkt. ≥1,0 mmAl – 5 pkt. ≥1,2 mmAl – 1pkt |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu min. 200 kg | TAK, PODAĆ |  |  |  | ≥360 cm –10 pkt ≥300 kg – 5 pkt ˂300 cm – 0 pkt |
|  | Resuscytacja pacjenta dozwolona w przy maksymalnym wysunięciu płyty pacjenta, brak piktogramu określającego położenie pacjenta nad stopą stołu | TAK/NIE |  |  |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Wytrzymałość na dodatkowe obciążenie płyty stołu podczas akcji reanimacyjnej (przy maksymalnie wysuniętej płycie stołu) min. 50 kg | TAK, PODAĆ |  |  |  | >50 kg – 10 pkt ≤50 kg – 0 pkt |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów stołu w Sali badań z możliwością zamocowania na krawędzi stołu co najmniej z trzech stron. | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Wyświetlanie i przeglądanie obrazów, blendowanie, powiększanie zapamiętywanych obrazów oraz wybór obrazu referencyjnego przy użyciu dotykowego pulpitu sterowniczego w Sali badan | TAK/NIE |  |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Akcesoria minimum materac pokrywający cała długość stołu, ,stabilizator głowy, podkładka do badań od strony promieniowej, statyw na płyny infuzyjne | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Zestaw do zabiegów z dostępu promieniowego, składający się z wsuwanej pod materac i stabilizowanej ciężarem pacjenta wyprofilowanej podkładki z uchwytem na rękę, umożliwiającym rotowanie oraz zginanie przedramienia pacjenta w sposób pożądany przez operatora, oraz przeziernej dla promieniowania podpórki pod ramię pacjenta, pozwalającej na przygięcie przedramienia i położenie go na brzuchu pacjenta; - podręczny stolik zabiegowy na cewniki, lidery itp., osłaniający operatora przed promieniowaniem na wysokości bioder; | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Okablowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów IVUS na monitorze zawieszonym sufitowo w Sali badań | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie - bez promieniowania | TAK/NIE |  |  |  | Tak – 5 pkt Nie 0 pkt |
| GENERATOR |  |  |  |  |  |  |
|  | Moc ≥ 100 kW | TAK, PODAĆ |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Zakres napięć min. 50 – 125 kV | TAK, PODAĆ |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Min czas ekspozycji ≤ 3 ms, podać | TAK, PODAĆ |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Max obciążenie generatora mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia min 2400 W (dla obciążenia trwającego 10 minut) | TAK, PODAĆ |  |  |  | ≥3500 W –10 pkt ≥3000 W – 5 pkt ˂3000 W – 0 pkt |
|  | Przejście z prześwietlenia do rejestracji sceny bez wykonywania ekspozycji/serii kontrolnych | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Maksymalny prąd przy prześwietleniu pulsacyjnym ≥ 100 mA | TAK |  |  |  | ≥250 mA –10 pkt ≥220 mA – 5 pkt ˂220 mA – 0 pkt |
|  | Automatyczny dobór i ustawianie parametrów ekspozycji do grubości/gęstości pacjenta, uwzględniający zmiany angulacji ramienia C, SID i kolimacji min. kV, mA, mA | TAK, PODAĆ |  |  |  | ≥5 parametrów -10 pkt ≥4 parametrów -5 pkt <4 parametrów -0 pkt |
|  | Analiza wartości stosunku kontrastu do szumu lub innego parametru obliczanego w czasie rzeczywistym i charakteryzującego obraz, dopasowanego do indywidualnych preferencji każdego z operatorów | TAK/NIE |  |  |  | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Dopasowanie widma promieniowania do absorpcji różnych materiałów (w tym jod, bar, żelazo, platyna, tantal, tkanka miękka, gaz) w celu zwiększenia ich widoczności na obrazie | TAK/NIE |  |  |  | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Włączniki ekspozycji (do prześwietleń i zdjęć) w sali badań i w sterowni | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Dodatkowe, konfigurowalne przyciski włącznika ekspozycji (poza fluoroskopią oraz akwizycją) min. 2 | TAK/NIE |  |  |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| LAMPA RTG |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampa min. dwuogniskowa | TAK, PODAĆ |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Wymiar największego ogniska zgodnie z normą IEC 336 lub normą równoważną ≤ 1 mm | TAK, PODAĆ |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Wymiar kolejnego mniejszego ogniska zgodnie z normą IEC 336 lub normą równoważną ≤ 0.5 mm | TAK, PODAĆ |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 5000 kHU | TAK, PODAĆ |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 7000 kHU | TAK, PODAĆ |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Automatyka zabezpieczająca przed przegrzaniem | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Lampa z funkcją włączania i wyłączania fluoroskopii siatką | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Przysłona prostokątna | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Filtry półprzepuszczalne (klinowe) | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy 125 kV 2000 W i w odległości max. 1 m ≤ 0,5 mGy/h | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Dodatkowa filtracja promieniowania (filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach odpowiednik 0.9 mm Cu, podać wartość filtra maksymalnego w odpowiedniku [mm Cu] | TAK, PODAĆ |  |  |  | ˂ 0,9 – 0 pkt = 0,9 – 1 pkt > 0,9 - 5 pkt |
|  | Ilość stopni filtracji miedziowej ≥ 3 | TAK, PODAĆ |  |  |  | ˂ 4 – 0 pkt = 4 – 1 pkt > 4 - 5 pkt |
|  | Automatyczny dobór dodatkowej, stałej filtracji promieniowania (filtr miedziowy) redukującej dawkę w zależności od rodzaju badania. | TAK |  |  |  | Z uwzględnieniem zmiennej grubości pacjenta przy różnych angulacjach) oraz samoczynne wsuwanie (silnikowe, bez ingerencji obsługi) dodatkowej (poza wewnętrzną filtracją lampy) filtracji – 10 pkt. Inne – 0 pkt. |
|  | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej i sterowni umożliwiający określenie dawki na skórę pacjenta | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
| RENTGENOWSKI TOR OBRAZOWANIA Z DETEKTOREM PŁASKIM |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar piksela detektora ≤ 154 µm | TAK, PODAĆ |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Detektor matrycowy o przekątnej ≥ 29 cm | TAK, PODAĆ |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | DQE ≥ 75% | TAK, PODAĆ |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw. częstotliwość Nyquista) minimum 2,7 lp/mm | TAK, PODAĆ |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Głębia bitowa detektora min 14bit | TAK, PODAĆ |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Ilość pól obrazowych FOV min. 4 | TAK, PODAĆ |  |  |  | ≥6 – 5 pkt ˂6 – 0 pkt |
|  | Możliwość zmiany angulacji ramienia C oraz SID przy pomocy przycisków na obudowie detektora | TAK/NIE |  |  |  | Tak–10 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Wizualizacja aktualnie wybranego pola obrazowania znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie- bez promieniowania | TAK/NIE |  |  |  | Tak–10 pkt Nie - 0 pkt |
|  | 1 monitor w sali badań na zawieszeniu sufitowym, LCD o przekątnej min. 55”, umożliwiający swobodne pozycjonowanie monitora wokół stołu. Pozycjonowanie monitora za pomocą sterownika lub ręcznie. Możliwość jednoczesnej prezentacji: - obrazu live - obrazu referencyjnego - obrazów wzmacniania krawędzi stentów wieńcowych - parametrów hemodynamiki - obrazów z urządzeń zewnętrznych generujących zarówno analogowy (min. VGA, S-Video i composite) - wraz z zapewnieniem odpowiedniej separacji galwanicznej - jak i cyfrowy (DVI-D) sygnał wizyjny wraz z dedykowanym panelem umożliwiającym podłączanie takich urządzeń (np. USG, IVUS) | TAK, PODAĆ |  |  |  | Sterowanie ręczne – 0 pkt Sterowanie ręczne i za pomocą sterownika 5 pkt |
|  | Liczba sygnałów możliwych do podłączenia na monitorze wielkoformatowym min 9 | TAK |  |  |  | >20 10 pkt ≤15 – 5 pkt ≤10 – 0 pkt |
|  | Możliwość podziału monitora w sali badań na min. 8 pól | TAK, PODAĆ |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Możliwość dowolnej liczby manipulacji podziałami monitora, niezależnie od wcześniejszego zaprogramowania łącznie z możliwością powiększenia wybranych obrazów | TAK/NIE |  |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | 2 monitory obrazowe angiografu (live) typu ,,flat’’ (TFT/LCD) w sterowni o przekątnej min 19’’ | TAK |  |  |  | z możliwością przeglądania i analizy w trakcie wykonywania badań – 20 pkt brak możliwości – 0 pkt |
| SYSTEM CYFROWY I ARCHIWIZACJA |  |  |  |  |  |  |
|  | Pakiet specjalistycznych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiający obrazowanie z obniżoną dawką (Care+Clear, DoseWise - zależnie od nomenklatury producenta) | TAK, PODAĆ |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Dodatkowy opcjonalny pakiet oprogramowania wyposażony w B169 funkcje umożliwiające redukcję dawki promieniowania o min 50% w badaniach kardiologicznych i o minimum 70% w badaniach DSA w stosunku do badań wykonywanych na systemach angiograficznych oferenta w latach wcześniejszych+B15 | TAK/NIE ZAŁĄCZYĆ WYNIKI BADAŃ |  |  |  | Tak -20pkt Nie - 0pkt |
|  | Matryca akwizycyjna zapisywania obrazów na dysk twardy aparatu ≥ 1024 na 1024 pikseli z tolerancją +/- 10% w obu rozmiarach | TAK, PODAĆ |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Filtracja on-line zbieranych danych obrazowych przez system cyfrowy przed ich prezentacją na monitorze obrazowym | TAK, PODAĆ |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Matryca prezentacyjna ≥ 1024 na 1024 pikseli z tolerancją +/- 10% w obu rozmiarach | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Głębokość przetwarzania > 12 bit | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Akwizycja i archiwizacja obrazów na HD z fluoroskopii | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Szybkość zapisywania obrazów na dysk twardy aparatu w matrycy > 1024 na 1024 pikseli (obrazów/s) w zakresie ≥ 0,5 – 30 obrazów/s. Podać. | TAK, PODAĆ |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Szybkość zapisywania obrazów DSA na dysk twardy aparatu w matrycy > 1024 na1024 pikseli (obrazów/s) w zakresie ≥ 1 – 6 obrazów/s. Podać. | TAK, PODAĆ |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Pamięć obrazów na HD aparatu (bez uwzględnienia dodatkowych konsol, dysków, pamięci zewnętrznych typu USB, nośników typu CD/DVD) ≥ 100 000 obrazów w matrycy > 1024 na 1024 pikseli i głębokości min 10 bit bez kompresji stratnej. Podać | PODAĆ: TAK/NIE |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne minimum 3 wartości: 30; 15 i 7,5 obrazów/s | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Ustawianie położenia przysłon prostokątnych znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania | TAK, WYMIENIĆ TRYBY, DLA KTÓRYCH REALIZOWANA JEST FUNKCJA |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Ustawianie położenia przysłon półprzepuszczalnych znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania | TAK/NIE PODAĆ |  |  |  | Tak – 5pkt Nie- 0pkt |
|  | Automatyczne podążanie przesłon półprzepuszczalnych podczas zmiany projekcji kardiologicznych – automatyczny dobór położenia przesłon zależnie od zastosowanej projekcji i wybranej tętnicy wieńcowej zapewniający redukcją dawki promieniowania oraz kompensację jasności obrazu (przysłonięcie płuc) | TAK |  |  |  | Tak – 5pkt Nie- 0pkt |
|  | Zoom w postprocessing’u | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Angiografia rotacyjna w trybie DR | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Rozszerzenie skanu rotacyjnego, zapewniającego trójwymiarowy wgląd w czasie rzeczywistym do drzewa tętnic wieńcowych umożliwiający redukcję środka cieniującego w diagnostyce naczyń wieńcowych poprzez redukcję ilości akwizycji do dwóch skanów.. Skan wielopłaszczyznowy naczyń wieńcowych z jednego wstrzyknięcia kontrastu tzn. ruch statywu po zaprogramowanej trajektorii w projekcjach: LAO/RAO - CRAN/CAUD -RAO/LAO. Z możliwością zaprogramowania co najmniej 5 trajektorii. Procedura akwizycji sterowana za pomocą ręcznego lub nożnego przełącznika ekspozycji. Funkcjonalność potwierdzona w co najmniej 3 oficjalnych badaniach klinicznych | TAK/NIE |  |  |  | Tak – 10pkt Nie- 0pkt |
|  | Dynamiczny roadmap wieńcowy tj. nakładanie obrazu ruchomej tętnicy wieńcowej na fluoroskopię w czasie rzeczywistym | TAK/NIE |  |  |  | Tak – 10pkt Nie- 0pkt |
|  | LIH | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Akwizycja przebiegu EKG z prezentacją graficzną zsynchronizowaną ze sceną kardioangiograficzną na monitorach obrazowych w Sali zabiegowej i w sterowni. | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów w tętnicach wieńcowych podczas procedur inwazyjnych z możliwością obsługi oprogramowania z panela sterowniczego w Sali badań | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów w tętnicach wieńcowych podczas procedur inwazyjnych Działające w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Automatyczne wyszukiwanie znacznika wprowadzonego stentu | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali zabiegowej | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Ustawianie pozycji przysłon półprzepuszczalnych wraz z ich obrotem poprzez przesuw palcem bezpośrednio na obrazie wyświetlonym na ekranie dotykowym pulpitu sterowniczego angiografu w sali badań. | TAK/NIE |  |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Narzędzie do obrysowywania struktur anatomicznych z poziomu ekranu dotykowego angiografu w Sali badań wraz z wykorzystaniem takiego obrysu jako roadmappingu 2D z śledzeniem pozycji stołu, statywu, pola roboczego detektora i odległości SID | TAK/NIE |  |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Możliwość zmiany parametrów obrazowania angiografu z poziomu monitora min. 55 calowego w Sali badań w zakresie co najmniej: - zmiana programu anatomicznego - zmiana prędkości filmowania - sprzężenie strzykawki - zmian ustawień fluoroskopii - zmiana ustawień roadmappingu - przeglądanie serii - ustawienie obrazu referencyjnego | TAK/NIE |  |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do analizy klinicznej naczyń wieńcowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy: automatyczna i manualna kalibracja, obliczanie rezerwy wieńcowej, pomiary odległości i kątów) | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM ( wcześniej lub na innych aparatach CD-R przez system cyfrowy zaoferowanego aparatu wraz z prezentacją odtworzonych obrazów i scen na monitorach obrazowych w sterowni i Sali zabiegowej | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | DICOM 3.0: - Dicom Send - Dicom Query/Retrieve - Dicom Received - Worklist - Storage commitment | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Realizacja funkcji system cyfrowego z pulpit sterowniczego w Sali zabiegowej (łącznie z analizą stenoz naczyń wieńcowych) | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Zapis obrazów na napędzie CD/DVD/R/RW w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera | TAK/NIE |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
| STACJA HEMODYNAMICZNA |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczny transfer danych demograficznych pacjentów, rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych do systemu cyfrowego angiografu lub w kierunku przeciwnym (zależnie od miejsca rejestracji pacjenta w systemie) – jednokrotna rejestracja pacjenta w całym systemie | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Konsola komputerowa, umożliwiająca jednoczasowe wyświetlanie: przebiegów i mierzonych wartości, obraz komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych. | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Wyprowadzenie sygnałów wizyjnych na monitor na zawieszeniu sufitowym (prezentacja krzywych, parametrów, danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników) i monitory w sterowni. | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja 12 kanałów EKG. W zestawie kable EKG – min. 1 komplet odprowadzeń przedsercowych i kończynowych oraz klipsy pozwalające na zamocowanie kabli do blatu stołu | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) metodą termodylucji | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Pomiar i prezentacja SpO2 łącznie z czujnikiem wielokrotnego użytku typu klips. | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego łącznie z mankietem pomiarowym | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 4 różnych ciśnień inwazyjnych | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych) m.in. gradienty ciśnień, powierzchnie otwarcia zastawek, przecieki między jamowe, opory naczyniowe | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Pulpit sterowniczy stacji hemodynamicznej w sali badań zintegrowany w pulpicie obsługi systemu angiograficznego. | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
| AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ KONTRASTU |  |  |  |  |  |  |
|  | Wstrzykiwacz kontrastu zintegrowany z angiografem umożliwiający ustawienie wzajemnego opóźnienia ekspozycji i podania kontrastu z poziomu angiografu. - Głowica strzykawki na wózku jezdnym - Ręczne i automatyczne napełnianie zbiornika kontrastu; - Możliwość przechowywania protokołów iniekcji w pamięci urządzenia; - Napełnianie wkładów ręczne i automatyczne; - Monitor ciekłokrystaliczny z panelem dotykowym (otuch screen), menu w języku polskim lub obsługą za pomocą czytelnych ikon (piktogramów) - równoczesna iniekcja soli fizjologicznej i środka kontrastowego w celu uzyskania jednoczesnego, równomiernego zakontrastowania obu komór serca; |  | TAK, OPISAĆ |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
| AKCESORIA I WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej przy stole | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Osłona sufitowa przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej wyprofilowanej na ciało pacjenta | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Lampa oświetlająca pole cewnikowania. | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Interkom do komunikacji sterownia – sala zabiegowa | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa w sterowni oraz sali badań | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Fartuch ochronny, dwuczęściowy z pasem odciążającym (kamizelka + spódnica) wykonany z ultralekkiego tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5mm Pb w całości fartucha. Wybór rozmiarów i koloru po uzgodnieniu z Zamawiającym – 3 szt. | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | osłona na tarczycę wykonana z ultralekkiego tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5mm Pb w całości osłony. Wybór rozmiarów i koloru po uzgodnieniu z Zamawiającym – 3 szt. | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Okulary ochronne wykonane z lekkiego tworzywa z ochroną czołowa o równoważniku minimum 0,75mm Pb – 3 szt. | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Drukarka laserowa kolorowa – 1 szt. | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
| POZOSTAŁE |  |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikaty i dopuszczenia zgodnie z obowiązującym prawem | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej wraz z dostawą | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia: - szkolenia aplikacyjnego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami producenta (nie mniej niż 5 dni roboczych) - szkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej i konserwacji | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 10 lat od dostawy | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Użycie wyłącznie nowych części zamiennych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące przez autoryzowany serwis (podać okres), pełna wraz z bezpłatnymi przeglądami i niezbędnymi czynnościami konserwacyjnymi oraz przewidywanymi prawem testami w okresie gwarancji (min 2 w roku). Ostatni przegląd nie dłużej niż miesiąc przed końcem gwarancji | TAK PODAĆ ILOŚĆ MIESIĘCY |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii godz. (w dni robocze), maks. 48h | TAK Podać wartość [h] |  |  |  | Do 24h – 5 pkt 48 h – 2 pkt > 48 h – 0 pkt |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 3 dni robocze | TAK Podać wartość [dni robocze] |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | W przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy części zamiennych lub podzespołów czas naprawy maks. 7 dni roboczych | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Zdalna diagnostyka serwisowa angiografu z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów. Zamawiający udostępni niezbędny do tego celu tunel VPN. | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z dostawą, montażem oraz uruchomieniem aparatu | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Testy odbiorcze oraz specjalistyczne wykonane po instalacji oferowanego aparatu zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, w okresie obowiązywania gwarancji testy specjalistyczne po stronie Wykonawcy | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Integracja z systemem HIS, RIS, PACS Zamawiającego oraz podłączenie do systemu PACS (Wykonawca powinien zapewnić licencję) | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Certyfikaty i dopuszczenia zgodnie z obowiązującym prawem Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy | TAK |  |  |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |

PAKIET 2

Parametry techniczne

Aparat UKG – 1 szt.

Model: ……………………………………………….

Typ: ……………………………………………………

Rok produkcji: nie starszy niż 2024 [sprzęt/ fabrycznie nowy nieużywany, nierekondycjonowany]

Producent: …………………………………………….

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Wartość oferowana | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |  |
|  | Aparat ultrasonograficzny na podstawie jezdnej z 4-ma skrętnymi kołami z możliwością blokowania minimum 2 kół. | TAK, OPISAĆ |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Aparat przeznaczony do badań kardiologicznych i naczyniowych | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych do przetwarzania ultradźwięków: minimum 7 000 000. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu: minimum 1÷21 MHz. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Zakres głębokości penetracji: minimum 1-35 cm. | TAK, PODAĆ |  | do 35 cm – 0 pkt powyżej 35 cm – 10 pkt |
|  | Dynamika systemu: minimum 300dB. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Ilość aktywnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych USG: minimum 4. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Zintegrowany z aparatem monitor LCD lub OLED lub LED - Przekątna ekranu: minimum 21". Podać. - Rozdzielczość: minimum 1920 x 1080 pikseli. Podać. - Możliwość regulacji położenia monitora w 3-ech płaszczyznach. Opisać. - Ekran LCD, dotykowy, o przekątnej minimum 10". Podać. - Klawiatura do wprowadzania danych i opisów wyświetlana na ekranie dotykowym. | TAK, OPISAĆ |  | OLED – 10 pkt Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury. | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Podświetlane klawisze, kodowane kolorami. | TAK, OPISAĆ |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 regulatorów | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Pamięć dynamiczna Cineloop (pamięć pętlowa) z możliwością zapisu minimum do 2000 klatek. | TAK, PODAĆ |  | Powyżej 50 000 elementów - 10 pkt. |
|  | Moduł EKG wbudowany w aparat | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Uchwyty na głowice USG po obu stronach konsoli aparatu. | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Obrazowanie i prezentacja |  |  |  |
|  | Typ obrazowania |  |  |  |
|  | 2D (B-mode) | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | M-mode. | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | PWD (Spektralny Doppler Pulsacyjny). | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | CWD (Spektralny Doppler Ciągły). | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | CD (Doppler Kolorowy). | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | PD (Power Doppler). | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | PD Kierunkowy. | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler) | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW) | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Obrazowanie harmoniczne. | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Obrazowanie 3D live na głowicy przezprzełykowej | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Obrazowanie trapezowe. | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Obrazowanie w trybie skrzyżowanych ultradźwięków. | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu w trybie 2D: minimum 1900 obrazów / s. | TAK, PODAĆ |  | Powyżej 2500 obrazów/ s. – 10 pkt. |
|  | Tryb 2D |  |  |  |
|  | Powiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych min. 16-stopniowy | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode przy pomocy jednego przycisku (wzmocnienie, TGC). | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu B-mode (wzmocnienie, TGC). | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Tryb M |  |  |  |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej w M-mode min. 45 s. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Obrazowanie kolor Doppler w M –mode | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Anatomiczny M-mode | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) |  |  |  |
|  | Wielkość bramki PW Doppler min. od 1 do 20 mm | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego przycisku (skala, linia bazowa) | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD) |  |  |  |
|  | Sterowany pod kontrolą obrazu 2D | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0° min. 15 m/s | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) |  |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w B-mode, drugi w trybie Dopplera Kolorowego | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Tryb 3D w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie 3D serca z głowicy matrycowej, przezprzełykowej | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Obrazowanie 3D serca w czasie rzeczywistym z jednego cyklu pracy serca. | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym dwóch niezależnych płaszczyzn pod dwoma różnymi kątami na głowicy przezprzełykowej, w trybie B-mode | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Kolorowe odwzorowanie przepływów w czasie rzeczywistym w postaci przestrzennej, ruchomej bryły (3D kolor Doppler), z głowicy przezprzełykowej. | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą, na głowicy przezprzełykowej | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym i bazą pacjentów. | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Pojemność dysku twardego: minimum 500 GB. Podać | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych w wewnętrznym systemie archiwizacji w formatach JPG i AVI. | TAK, OPISAĆ |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych w formatach DICOM 3.0, JPEG i AVI na nośnikach Pendrive i płytach DVD / CD. | TAK, OPISAĆ |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Wbudowany w aparat port USB 2.0 do podłączenia pamięci Pendrive. | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Funkcje Użytkowe |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań: echo dorosłych, naczyniowych | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Funkcja wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań USG, CT, MRI, PET CT, celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Aplikacja do oceny ilościowej. Do automatycznego kreślenia regionu zainteresowania w oparciu o wybrany widok struktury anatomicznej z niezależną od kąta analizą obszarowej prędkości ruchu, przemieszczenia, odkształcenia i szybkości odkształcania mięśnia sercowego przy użyciu technologii śledzenia szumów speklowych. Aplikacja oblicza globalną i regionalną funkcję lewej komory serca, prezentując wyniki w postaci tabeli, 17- lub 18-segmentowego wykresu tarczowego i różnego rodzaju krzywych wyświetlanych na ekranie | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Funkcja automatycznego wyznaczenia frakcji wyrzutowej oraz dynamiki skurczu LV bazująca na „śledzeniu markerów ultrasonograficznych, | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |
|  | Automatyczne pomiary: mierzenie krzywej Dopplera dla zastawek mitralnych, trójdzielnych, aortalnych i płucnych, wraz z automatycznym pomiarem 2D do pomiarów długości, w tym IVSD, LVID, LVPW, LVOT, | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Możliwość pracy z głowicami przezprzełykowymi | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: Głowica matrycowa do obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezklatkowych. Zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 5 MHz Ilość elementów min. 3000 Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler. Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą w zakresie 3600 | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |
|  | Wyposażenie aparatu w głowice ultradźwiękowe |  |  |  |
|  | Głowica sektorowa z obrazowaniem harmonicznym do badań przezklatkowych serca, wykonana w technologii PureWave lub równoważnej |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: minimum 1,0÷5,0 MHz. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Liczba elementów piezoelektrycznych, tworzących obraz: minimum 80. | TAK, PODAĆ |  | Powyżej 120 elementów – 10 pkt |
|  | Kąt pola widzenia: minimum 90º. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Obrazowanie harmoniczne. | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwość pracy min. od 3 do 8 MHz | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Ilość elementów min. 300 | TAK, PODAĆ |  | Powyżej 500 elementów – 10 pkt |
|  | Długość płaszczyzny skanowania 40 mm +/- 10% | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Głowica przezprzełykowa wykonana w technologii matrycowej | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości min 2 – 7 MHz | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Ilość elementów min. 2300 | TAK, PODAĆ |  | Powyżej 3000 elementów – 10 pkt |
|  | Warunki gwarancji: |  |  |  |
|  | Okres gwarancyjny na aparat USG min. 24 miesiące zapewniony przez autoryzowany serwis producenta; | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta. | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. oraz numerem fax). | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Przyjazd serwisu i naprawa po zgłoszeniu awarii (email, sms, tel.) w okresie gwarancyjnym w ciągu maksymalnie 48 h nieodpłatnie. | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Serwis, szkolenia, instrukcje i certyfikaty |  |  |  |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja Zgodności | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim (wersja papierowa i elektroniczna format pliku pdf) | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Nieodpłatny instruktaż z obsługi urządzenia | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Paszport techniczny | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |

PAKIET 3

Parametry techniczne

Respirator stacjonarny – 1 szt.

Model: ……………………………………………….

Typ: ……………………………………………………

Rok produkcji: nie starszy niż 2024 [sprzęt/ fabrycznie nowy nieużywany, nierekondycjonowany]

Producent: …………………………………………….

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator stacjonarny |  |  |
|  | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | TAK |  |
|  | Możliwość wentylacji osób dorosłych oraz dzieci | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
|  | VC-CMV, AC (CMVAssist) | TAK |  |
|  | VC-SIMV, PC-SIMV | TAK |  |
|  | PC-AC, PC-SIMV, PC-BIPAP | TAK |  |
|  | SPN-CPAP/PS i VS | TAK |  |
|  | Oddech na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP | TAK |  |
|  | Ciśnieniowy tryb wentylacji PC/PSV | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji typu MMV | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji typu PPS | TAK |  |
|  | VPS | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna (NIV) dostępna we wszystkich trybach wentylacji. | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji APRV z protokołem zakończenia wydechu opartym na spadku maksymalnego przepływu wydechowego. | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętościowo ze zminimalizowanym szczytowym ciśnieniem wdechowym typu AutoFlow. | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo z gwarantowaną objętością docelową (VG). | TAK |  |
|  | Terapia O2 wysokimi przepływami w zakresie min. 2 do 80 l/min. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Manewr kreślenia pętli P-V przy niskim przepływie | TAK |  |
|  | Kompensacja przecieków | TAK |  |
|  | Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów westchnień | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji z ustalonym przez operatora stosunkiem wdechu do wydechu (I:E) | TAK |  |
|  | Częstość oddechów przy wentylacji kontrolowanej min. 1 – 150 oddechów/min | TAK, PODAĆ |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie min. 20 - 3000 ml | TAK, PODAĆ |  |
|  | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych min. 1 - 95 cmH2O | TAK, PODAĆ |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV min. 0 - 95 cmH2O | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP min. 0 - 50 cm H2O | TAK, PODAĆ |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100% (elektroniczny mieszalnik gazów) | TAK |  |
|  | Wyzwalanie oddechu, wyzwalacz przepływowy: minimalny zakres czułości: 0,5 l/min – 15 l/min | TAK, PODAĆ |  |
|  | Płynna regulacja czasu narastania przepływu dla oddechu ciśnieniowo kontrolowanego i ciśnieniowo wspomaganych | TAK |  |
|  | Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie minimum 5 – 70 % szczytowego przepływu wdechowego | TAK, PODAĆ |  |
|  | Pomiary i obrazowanie |  |  |
|  | Rzeczywista częstość oddychania | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja wentylacji płuc pacjenta wraz w wartościami cyfrowymi | TAK |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Częstość oddechów wyzwalanych przez pacjenta. | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu wspomaganego ciśnieniowo przy wentylacji SIMV | TAK |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV | TAK |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej spontanicznej. | TAK |  |
|  | Objętość minutowa przecieku, objętość lub proporcja przecieku. | TAK |  |
|  | Kalkulacja współczynnika Vds/Vte | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP | TAK |  |
|  | Ciśnienie okluzji P,01 | TAK |  |
|  | NIF – Negative Inspiratory Force | TAK |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe | TAK |  |
|  | Ciśnienie średnie. | TAK |  |
|  | Ciśnienie fazy Plateau. | TAK |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu metodą paramagnetyczną. | TAK |  |
|  | Pomiar końcowo wydechowego CO2 w respiratorze. | TAK |  |
|  | Eliminacja CO2 na minutę. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych poprzez płynne, bezpośrednie i jednoczesne zwiększanie ciśnienia szczytowego i PEEP – opisać. | TAK/NIE |  |
|  | Prezentacja na kolorowym minimum 18” ekranie respiratora krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas, CO2/czas – z możliwością jednoczesnej obserwacji minimum czterech krzywych na ekranie; nie dopuszcza się ekranów kopiujących. | TAK |  |
|  | Prezentacja na kolorowym minimum 18” ekranie respiratora trendów mierzonych parametrów – co najmniej 7 dni; nie dopuszcza się ekranów kopiujących | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu trendów z ostatnich 31 dni. | TAK |  |
|  | Możliwość włączenia trybu symulacji wentylacji do celów szkoleniowych. | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji min. 6 ekranów. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną. | TAK |  |
|  | Braku zasilania tlenem i/lub powietrzem. | TAK |  |
|  | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej. | TAK |  |
|  | Za wysokiej objętości oddechowej TV. | TAK |  |
|  | Za wysokiej częstości oddechowej – tachypnoe. | TAK |  |
|  | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego. | TAK |  |
|  | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku. | TAK |  |
|  | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej. | TAK |  |
|  | Pozostałe parametry |  |  |
|  | Respirator umieszczony na wózku, możliwość blokady min. 2 kół | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość swobodnego obrotu ekranu i zmiany kąta nachylenia bez użycia narzędzi | TAK |  |
|  | Ekran respiratora dotykowy, szklany ekran pojemnościowy o przekątnej min. 18" | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie min. 2,7 - 6 bar | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zasilanie sieciowe oraz akumulatorowe. Zasilanie z wewnętrznego akumulatora powinno zapewniać min. 30 minut normalnej pracy urządzenia | TAK, PODAĆ |  |
|  | Informacja o ilości minut możliwej pracy na akumulatorze | TAK |  |
|  | Oprogramowanie aparatu w języku polskim | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów | TAK |  |
|  | Test respiratora na żądanie użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość pominięcia testu w sytuacjach wymagających szybkiego rozpoczęcia wentylacji. | TAK |  |
|  | Synchroniczny, pneumatyczny nebulizator do wziewnego podawania leków, sterowanie nebulizatorem z ekranu respiratora. | TAK |  |
|  | Dreny gazowe do podłączenia respiratora o dł. min. 3 m. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Instrukcja obsługi dostępna na ekranie respiratora | TAK |  |
|  | Akcesoria (dla 1 szt. do każdego respiratora) |  |  |
|  | Zastawka wydechowa wielorazowego użytku – 1 szt. | TAK |  |
|  | Zastawka wydechowa jednorazowego użytku – 10 szt. | TAK |  |
|  | Kuweta jednorazowa do kapnometrii w strumieniu głównym – 10 szt. | TAK |  |
|  | Czujnik przepływu przeznaczony do dezynfekcji – 5 szt. | TAK |  |
|  | Jednorazowe obwody oddechowe dwuramienne do wentylacji osób dorosłych – 25 szt. | TAK |  |
|  | Ramię podtrzymujące układy oddechowe | TAK |  |
|  | Filtr mechaniczny, mikrobiologicznie czysty, przeznaczony do respiratora | TAK |  |
|  | Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych, mikrobiologicznie czysty, o skuteczności filtracji bakteryjnej ≥ 99.99% i wirusowej ≥ 99.9%, czas stosowania 24 godz. | TAK |  |
|  | Płuco testowe do każdego respiratora | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres gwarancyjny min. 24 miesiące zapewniony przez autoryzowany serwis producenta. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. oraz numerem fax). | TAK, PODAĆ |  |
|  | Przyjazd serwisu i naprawa po zgłoszeniu awarii (email, sms, tel.) w okresie gwarancyjnym w ciągu maksymalnie 48 h nieodpłatnie. | TAK |  |
|  | Serwis, szkolenia, instrukcje i certyfikaty |  |  |
|  | Certyfikat CE | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim (wersja papierowa i elektroniczna format pliku pdf) | TAK |  |
|  | Nieodpłatny instruktaż z obsługi urządzenia | TAK |  |
|  | Paszport techniczny | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż, uruchomienie . Dostawa w terminie 5 tygodni od podpisania umowy | TAK |  |

PAKIET 4

Parametry techniczne

Aparat do dializ z systemem uzdatniania wody – 1 szt.

Model: ……………………………………………….

Typ: ……………………………………………………

Rok produkcji: nie starszy niż 2024 [sprzęt/ fabrycznie nowy nieużywany, nierekondycjonowany]

Producent: …………………………………………….

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do wykonywania dializ wraz z urządzeniem do uzdatniania wody | TAK |  |
|  | Aparat do dializ |  |  |
|  | Ustawienia aparatu poprzez czytelny, obrotowy, kolorowy monitor o średnicy minimum 15 cali, | TAK, PODAĆ |  |
|  | Oprogramowanie aparatu w języku polskim | TAK |  |
|  | Test funkcjonalny aparatu przed rozpoczęciem zabiegu i kontrola poprawności działania w trakcie realizowanego zabiegu | TAK |  |
|  | Graficzny podgląd istotnych stanów pracy urządzenia | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w 2 pompy krwi | TAK |  |
|  | Minimum 2 tryby pracy: : hemodializa na dwie igły oraz opcja „jednoigłowa” tzw. click-clack | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość realizacji dializy jednoigłowej (2 pompy) w systemie zapewniającym stały przepływ krwi przez dializator | TAK |  |
|  | Ultrafiltracja sekwencyjna (ISO UF) - ,,sucha UF” bez przepływu dializatu. Możliwość automatycznego zaprogramowania | TAK |  |
|  | Funkcja profilowanie sodu, wodorowęglanu, ultrafiltracji, heparyny, temperatury niezależne od pozostałych parametrów | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego za pomocą mankietu | TAK |  |
|  | Półka na opakowanie ze środkiem dezynfekcyjnym do automatycznego poboru na aparacie | TAK |  |
|  | Minimum trzy czujniki ciśnienia krwi tj. tętniczy, przed dializatorem oraz żylny, | TAK |  |
|  | Ciągły, objętościowy pomiar ultrafiltracji | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania składów koncentratów do wyboru w trakcie przygotowania do zabiegu | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania typu dializatora do wyboru w trakcie przygotowania do zabiegu | TAK |  |
|  | Funkcja profilowania ultrafiltracji z możliwością wyboru gotowych profili oraz tworzenia własnych | TAK |  |
|  | Możliwość podania bolusa heparyny automatycznie lub ręcznie | TAK |  |
|  | Wykonywanie hemodializy wodorowęglanowej na ogólnie dostępnych koncentratach kwaśnych | TAK |  |
|  | Wytwarzanie dializatu dwuwęglanowego z suchego ładunku na zabieg HD | TAK |  |
|  | Możliwość przejścia przed zabiegiem jak i w trakcie z suchego ładunku dwuwęglanu na płynny i odwrotnie | TAK |  |
|  | Programowanie procedur dezynfekcji: termicznej, cytrotermicznej, chemicznej | TAK, PODAĆ |  |
|  | Programowanie automatycznego włączenia i wyłączenia aparatu, | TAK |  |
|  | Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim, | TAK |  |
|  | Ssawki koncentratów dezynfekowane automatycznie w procesie dezynfekcji wraz z bagnetami | TAK |  |
|  | Dezynfekcja aparatu z identyfikacją środka dezynfekcyjnego (zabezpieczenie urządzenia w przypadku użycia niewłaściwego dezynfektantu), | TAK |  |
|  | Płynna regulacja przepływu pompy krwi w zakresie min. 50-600 ml/min | TAK, PODAĆ |  |
|  | Regulowany przepływ dializatu w zakresie min. 300-800 ml/min | TAK, PODAĆ |  |
|  | Program serwisowy umożliwiający wszelkie kalibracje oraz pełną diagnostykę aparatu dostępną z poziomu technika dializacyjnego | TAK |  |
|  | Archiwizacja dezynfekcji aparatu wraz z błędami i odczyt z poziomu programu użytkowego min. z ostatnich 30 dni | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zasilanie awaryjne zapewniające pracę na min. 30 minut | TAK, PODAĆ |  |
|  | System uzdatniania wody |  |  |
|  | Waga systemu nie większa niż 40 kg | TAK, PODAĆ |  |
|  | System wyposażony w zbiornik wstępny i automatyczny system służący do dezynfekcji | TAK |  |
|  | Klawiatura elektroniczna typu membranowego. | TAK |  |
|  | Panel sterowania wyświetlający stan systemu | TAK |  |
|  | Alarmy akustyczne i optyczne | TAK |  |
|  | Program automatycznej sanityzacji | TAK |  |
|  | System oczyszczania oparty na wykorzystaniu procesu odwróconej osmozy z uprzednim oczyszczeniem wstępnym, w złożonym module, obejmującym filtrację i usuwanie chloru. | TAK |  |
|  | Główne elementy systemu hydraulicznego wykonane ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Wskaźniki procesu oczyszczania - ograniczenie zasolenia min. 96 %, - usuwanie substancji organicznych o masie cząsteczkowej > 200 w 100 %, - usuwanie bakterii i pirogenów min. 99 %, - wydajność w warunkach standardowych min. 135 l/h. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zbiornik wstępny o pojemności min. 10 l służący do magazynowania wstępnie oczyszczonej wody. Wyposażony w filtr powietrza i elektroniczny czujnik poziomu wody. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Pompa wysokociśnieniowa wykonana z nierdzewnej stali; wydatek 300 l/h przy ciśnieniu 14 barów. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Moduł procesu osmozy z membraną, umieszczoną wewnątrz ciśnieniowego naczynia ze stal nierdzewnej z żywotnością do 24 miesięcy. | TAK |  |
|  | Urządzenia kontrolne - manometr pokazujący ciśnienie wody zasilającej membranę i wody oczyszczonej. Przepływomierz wydalanej i czystej wody | TAK |  |
|  | Złożona filtracja wstępna: substancje nierozpuszczalne o wymiarach powyżej 5-10 odfiltrowywane jednocześnie z ograniczeniem ilość chloru, pestycydów, THM i mikro zanieczyszczeń | TAK |  |
|  | Jakość uzdatnianej wody jest badana przez konduktometr z uruchamianym alarmem wymiany modułu do wstępnej filtracji w przypadku zużycia. | TAK |  |
|  | Automatyczna procedura dezynfekcji do odkażania elementów hydraulicznych i oczyszczania membrany osmotycznej. | TAK |  |
|  | Proces recyrkulacji uruchamiany podczas włączania i wyłączania. | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres gwarancyjny min. 24 miesiące zapewniony przez autoryzowany serwis producenta. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. oraz numerem fax). | TAK, PODAĆ |  |
|  | Przyjazd serwisu i naprawa po zgłoszeniu awarii (email, sms, tel.) w okresie gwarancyjnym w ciągu maksymalnie 48 h nieodpłatnie. | TAK |  |
|  | Serwis, szkolenia, instrukcje i certyfikaty |  |  |
|  | Certyfikat CE | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim (wersja papierowa i elektroniczna format pliku pdf) | TAK |  |
|  | Nieodpłatny instruktaż z obsługi urządzenia | TAK |  |
|  | Paszport techniczny | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż, uruchomienie . Dostawa w terminie 5 tygodni od podpisania umowy | TAK |  |

PAKIET 5

Parametry techniczne

Laser urologiczny – 1 szt.

Model: ……………………………………………….

Typ: ……………………………………………………

Rok produkcji: nie starszy niż 2023 [sprzęt/ fabrycznie nowy nieużywany, nierekondycjonowany]

Producent: …………………………………………….

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Laser impulsowy o dużej mocy zbudowany na krysztale Tm:YAG do litotrypsji laserowej, guzów pęcherza moczowego, nacięcia szyi pęcherza moczowego (BNI) i koagulacji, uretrotomii (leczenie zwężeń cewki moczowej), BPH / impulsowego wyłuszczenia laserowego prostaty, gastroenterologii do rozpylania i fragmentacji kamieni żółciowych i kamieni dróg żółciowych. | TAK, OPISAĆ |  |
|  | Laser do rozdrobnienia twardych i miękkich kamieni wszystkich typów i rozmiarów | TAK |  |
|  | Laser do wykorzystania przy zabiegach endoskopowego wyłuszczenia prostaty | TAK |  |
|  | Laser nadający się do litotrypsji laserowej z wykorzystaniem giętkich i sztywnych ureterorenoskopów | TAK |  |
|  | Laser zbudowany na krysztale Tm:YAG wyzwalany za pomocą diod | TAK |  |
|  | Długość fali emitowanej przez laser 2013nm | TAK |  |
|  | Maksymalna średnia moc lasera min. 100W | TAK |  |
|  | Minimalna energia impulsu dla rozpylania kamieni (tzw. dustingu) ≤0.1 J | TAK |  |
|  | Maksymalna częstotliwość pracy przy rozpylaniu kamieni (tzw. dustingu) min. >200 Hz | TAK |  |
|  | Minimalny czas trwania impulsu laserowego ≤150 μs | TAK |  |
|  | Maksymalny czas trwania impulsu laserowego ≥900 μs | TAK |  |
|  | Szczytowa moc impulsu (tzw. Peak Power) dla efektywnego rozwarstwiania warstw anatomicznych podczas zabiegów BPH i wydajnego rozdrabniania twardych kamieni min. 3500 W | TAK, PODAĆ |  |
|  | Urządzenie kompatybilne ze światłowodami o średnicach 200 - 1000 μm | TAK |  |
|  | Laser kompatybilny ze światłowodami wielo- i jednorazowymi | TAK |  |
|  | Wiązka lasera naprowadzającego 520 nm, zielony, z regulowaną intensywnością, tryby: stałe włączone, stałe impulsowe, wyłączone-po naciśnięciu włącznika nożnego | TAK |  |
|  | Nominalna odległość zagrożenia dla oczu (NOHD) ≤ 1.6m | TAK |  |
|  | Wyświetlacz dotykowy, kolorowy o przekątnej min 11" regulowany min. w płaszczyźnie poziomej | TAK |  |
|  | Co najmniej 2 fabryczne programy dla użytkownika do chirurgicznego cięcia i koagulacji tkanek miękkich | TAK |  |
|  | Co najmniej 4 fabryczne programy dla użytkownika do litotrypsji laserowej, w tym rozpylanie kamieni (tzw. dusting) i fragmentacja | TAK |  |
|  | Fabryczny specjalny tryb antyretropulsyjny tj. zmniejszający odrzut podczas kruszenia kamieni, nie może być równoznaczny z trybem Dusting | TAK |  |
|  | Laser musi posiadać włącznik główny, przycisk włącz/wyłącz oraz przycisk bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieuprawnionym użyciem kodem PIN | TAK |  |
|  | System laserowy nie wymagający kluczyka do uruchomienia urządzenia | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie włókien z automatycznym potwierdzeniem na ekranie grubości podłączonego włókna oraz ilości jego użyć | TAK |  |
|  | Chłodzenie lasera z wewnętrznym zamkniętym obiegiem wody i wymiennikiem ciepła | TAK |  |
|  | Przełącznik nożny z co najmniej trzema włącznikami (czuwanie/gotowość, 2 włączniki aktywacji lasera) i koncepcją podzielonego ekranu, dzięki czemu podczas aplikacji możliwe jest szybkie przełączanie między dwoma zaprogramowanymi zestawami parametrów (energia impulsu, częstotliwość, długość impulsu), z których oba są wyświetlane jednocześnie na ekranie urządzenia, np. cięcie i koagulacja, fragmentacja i rozpylanie itp. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia przełącznika nożnego bezprzewodowego | TAK |  |
|  | Informacja na wyświetlaczu głównym lasera stopnia naładowania baterii przełącznika nożnego bezprzewodowego | TAK |  |
|  | Przełącznik nożny z dodatkowym czwartym włącznikiem, za pomocą którego operator może szybko zmieniać tryby oraz parametry pracy bez dotykania wyświetlacza. | TAK |  |
|  | Cztery płynnie pracujące podwójne koła z blokadą | TAK |  |
|  | Laser o budowie pionowej zajmującej mało miejsca na podstawie jezdnej nie przekraczającej 0,5m2 | TAK |  |
|  | Maksymalna masa (z płynem chłodzącym) 115 kg | TAK, PODAĆ |  |
|  | Akcesoria: Okulary ochronne kompatybilne z laserem | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | W zamian za udzielenie upustu cenowego Dostarczający przyjmie od Zamawiającego używany laser urologiczny posiadany przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres gwarancyjny min. 12 miesięcy zapewniony przez autoryzowany serwis producenta. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. oraz numerem fax). | TAK, PODAĆ |  |
|  | Przyjazd serwisu i naprawa po zgłoszeniu awarii (email, sms, tel.) w okresie gwarancyjnym w ciągu maksymalnie 48 h nieodpłatnie. | TAK |  |
|  | Serwis, szkolenia, instrukcje i certyfikaty |  |  |
|  | Certyfikat CE | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim (wersja papierowa i elektroniczna format pliku pdf) | TAK |  |
|  | Nieodpłatny instruktaż z obsługi urządzenia | TAK |  |
|  | Paszport techniczny | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż, uruchomienie . Dostawa w terminie 5 tygodni od podpisania umowy | TAK |  |

PAKIET 6

Parametry techniczne

Aparat USG – 1 szt.

Model: ……………………………………………….

Typ: ……………………………………………………

Rok produkcji: nie starszy niż 2024 [sprzęt/ fabrycznie nowy nieużywany, nierekondycjonowany]

Producent: …………………………………………….

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry podstawowe |  |  |
|  | Aparat USG dedykowany na blok operacyjny, oddziały intensywnej terapii, anestezjologii, medycyny ratunkowej. | TAK |  |
|  | Aparat łatwy w dezynfekcji tzn. nie posiadający wystających pokręteł i przycisków | TAK |  |
|  | Sterowanie przez ekran/monitor dotykowy, bez wystających pokręteł, o rozdzielczości min 1280x1024 pikseli, kolorowy, cyfrowy typu LCD o przekątnej ekranu min 19" | TAK, PODAĆ |  |
|  | Aparat na mobilnym wózku jezdnym z regulacją wysokości monitora min. 20 cm, obrotu monitora min. ±70° | TAK, PODAĆ |  |
|  | Czas uruchomienia aparatu poniżej 90 s od włączenia z trybem czuwania i wybudzenie z trybu czuwania poniżej 10s | TAK |  |
|  | Minimum 4 aktywne gniazda do podłączenia głowic | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe. Akumulator podtrzymujący pracę urządzenia minimum na 180 minut | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zakres pracy aparatu min.2,0-22,0 MHz | TAK, PODAĆ |  |
|  | Maksymalna długość filmu w pamięci tj. cineloop min. 150s | TAK, PODAĆ |  |
|  | Maksymalna waga aparatu nie więcej niż 75 kg | TAK, PODAĆ |  |
|  | Pomiary i obrazowanie |  |  |
|  | Pakiet pomiarowy ogólny min, : dystans, obwód, powierzchnia, zwężenie, kąty | TAK, PODAĆ |  |
|  | Dedykowane pomiary minimum : kardiologiczne, mięśniowo-szkieletowe, naczyniowe, ginekologiczne, urologiczne | TAK, PODAĆ |  |
|  | Pomiary automatyczne min.: - automatyczny pomiar CO (cardiac output) oraz VTI - automatyczny pomiar średnicy żyły głównej dolnej w czasie rzeczywistym (IVC) podczas cykli oddechowych - automatyczna detekcja linii B (B-lines) dedykowana do diagnostyki płuc z możliwością przyporządkowania konkretnego wyniku do odpowiadającego segmentu płuc | TAK, PODAĆ |  |
|  | Oprogramowanie do badań min. - Brzusznych - Kardiologicznych - Opłucnej - Mięśniowo – szkieletowych - Nerwów - Procedur interwencyjnych - Małych narządów - Naczyniowych - Kardiologicznych przezprzełykowych | TAK, PODAĆ |  |
|  | Oprogramowanie do poprawy wizualizacji igły biopsyjnej, z możliwością regulacji wzmocnienia i kąta igły. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pomagające w procedurach znieczulenia regionalnego działające w czasie rzeczywistym narzędzie, które podkreśla nerwy, punkty orientacyjne ukierunkowane na blokadę nerwów. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego lub półautomatycznego pomiaru frakcji wyrzutowej lewej komory serca z widoku 4-jamowego koniuszkowego niewymagającego wprowadzania sygnału EKG | TAK |  |
|  | B-mode (2D) | TAK |  |
|  | Minimum 8 stref regulacji wzmocnienia TGC | TAK, PODAĆ |  |
|  | Regulacja map szarości | TAK |  |
|  | Zakres dynamiki min. 40 – 100Db | TAK, PODAĆ |  |
|  | Głębokość obrazowania aparatu min od 2,0 – 35,0 cm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | TAK |  |
|  | Cyfrowa filtracja szumów – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości | TAK |  |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych | TAK |  |
|  | M-mode | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym i na pętlach obrazowych 2D odtwarzanych z pamięci aparatu | TAK |  |
|  | Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | M-mode i anatomiczny M-mode w trybie kolorowego dopplera | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji w czasie rzeczywistym na podzielonym ekranie obrazu w trybie B i w trybie B+kolor Doppler | TAK/NIE |  |
|  | Power Doppler (PD) | TAK |  |
|  | Spektralny Doppler tkankowy (TDI) | TAK |  |
|  | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PWD). | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość PWD min. 8,0 m/s. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1,0-15,0 mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Korekcja kąta w zakresie minimum ± 85º | TAK, PODAĆ |  |
|  | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość w CWD min. 13,0 m/s | TAK, PODAĆ |  |
|  | Triplex-mode (B+CD/PD+CWD) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe (poszerzony odcinek przyskórny) z głowicy sektorowej | TAK |  |
|  | Głowice do aparatu |  |  |
|  | Głowica convex 2D szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwością pracy do badań brzusznych | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania min. 2,0 – 5,0 MHz | TAK, PODAĆ |  |
|  | Minimum 190 kryształów piezoelektrycznych tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy | TAK, PODAĆ |  |
|  | Głowica liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy min. 4.0-12.0 MHz | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 4,0 - 20,0 MHz. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Minimum 192 kryształy piezoelektrycznych tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy | TAK, PODAĆ |  |
|  | Szerokość czoła max 40 mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Głowica kardiologiczna sektorowa matrycowa ze zmienną częstotliwością pracy | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 2,0 – 5,0 MHz | TAK, PODAĆ |  |
|  | Minimum 240 kryształów piezoelektrycznych tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy | TAK, PODAĆ |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |
|  | W zestawie videoprinter monochromatyczny | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB w formatach AVI, JPEG, DICOM; min. 2 porty | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym dysku SSD o pojemności min 512 GB | TAK, PODAĆ |  |
|  | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI | TAK |  |
|  | Interface Dicom 3, bezprzewodowa łączność WiFi | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres gwarancyjny min. 24 miesiące zapewniony przez autoryzowany serwis producenta. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. oraz numerem fax). | TAK, PODAĆ |  |
|  | Przyjazd serwisu i naprawa po zgłoszeniu awarii (email, sms, tel.) w okresie gwarancyjnym w ciągu maksymalnie 48 h nieodpłatnie. | TAK |  |
|  | Serwis, szkolenia, instrukcje i certyfikaty |  |  |
|  | Certyfikat CE | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim (wersja papierowa i elektroniczna format pliku pdf) | TAK |  |
|  | Nieodpłatny instruktaż z obsługi urządzenia | TAK |  |
|  | Paszport techniczny | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż, uruchomienie . Dostawa w terminie 5 tygodni od podpisania umowy | TAK |  |

PAKIET 7

Parametry techniczne

Przenośny analizator parametrów krytycznych – 3 szt.

Model: ……………………………………………….

Typ: ……………………………………………………

Rok produkcji: nie starszy niż 2024 [sprzęt/ fabrycznie nowy nieużywany, nierekondycjonowany]

Producent: …………………………………………….

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Analizator parametrów krytycznych przenośny | TAK |  |
|  | Waga urządzenia nie więcej niż 1 kg | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wbudowany wyświetlacz dotykowy | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Wbudowany czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Analizator zbudowany z terminala odbiorczego oraz czytnika kart | TAK |  |
|  | Możliwość integracji kilku czytników kart z jednym terminalem | TAK |  |
|  | Wbudowana bateria | TAK |  |
|  | Pomiar z jednej próbki pacjenta min. Następujących parametrów: - PH - PO2 - PCO2 - NA+ - K - CA++ - glukoza - mleczany - hematokryt - kreatynina - mocznik | TAK, PODAĆ |  |
|  | Odczynniki w postaci kart jednorazowego użytku zawierających elektrody i płyny kalibracyjne | TAK |  |
|  | Automatyczna kalibracja kart | TAK |  |
|  | Wielkość próbki do 92 ul | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość podania materiału ze strzykawki oraz kapilary; | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru krwi pełnej tętniczej, żylnej, włośniczkowej | TAK |  |
|  | Czas uzyskania wyniku badania – nie więcej niż 2 minuty | TAK, PODAĆ |  |
|  | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres gwarancyjny min. 24 miesiące zapewniony przez autoryzowany serwis producenta. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. oraz numerem fax). | TAK, PODAĆ |  |
|  | Przyjazd serwisu i naprawa po zgłoszeniu awarii (email, sms, tel.) w okresie gwarancyjnym w ciągu maksymalnie 48 h nieodpłatnie. | TAK |  |
|  | Serwis, szkolenia, instrukcje i certyfikaty |  |  |
|  | Certyfikat CE | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim (wersja papierowa i elektroniczna format pliku pdf) | TAK |  |
|  | Nieodpłatny instruktaż z obsługi urządzenia | TAK |  |
|  | Paszport techniczny | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż, uruchomienie . Dostawa w terminie 5 tygodni od podpisania umowy | TAK |  |

PAKIET 8

Parametry techniczne

Wózek anestezjologiczny – 6 szt.

Model: ……………………………………………….

Typ: ……………………………………………………

Rok produkcji: nie starszy niż 2024 [sprzęt/ fabrycznie nowy nieużywany, nierekondycjonowany]

Producent: …………………………………………….

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Korpus wózka wykonany z blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie, pokrytej wysokiej jakości farbą epoksydową, odporną na zarysowania i korozję | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy wózka ergonomiczne, zaokrąglone, bez rogów i kątów prostych, zaprojektowane w celu łatwej i dokładnej dezynfekcji | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w blat roboczy o wymiarach 650 x 550 mm (+/- 20 mm), posiadający cztery profilowane brzegi (z czego min. trzy są podniesione w celu zabezpieczenia większych przedmiotów przed upadkiem) zabezpieczające przed ściekaniem rozlanych płynów oraz przed spadaniem drobnych przedmiotów wykonany z formowanego, estetycznego, antypoślizgowego, wysokiej jakości tworzywa sztucznego łatwego do dezynfekcji. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wózek wyposażony w dodatkowy blat boczny, wysuwany z lewej strony wózka o wymiarach min. 360 x 360 mm, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego łatwego do dezynfekcji. Blat wysuwany na prowadnicach teleskopowych z czterema profilowanymi brzegami uniemożliwiającymi spadanie drobnych przedmiotów. Blat od dołu wzmocniony profilami stalowymi | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wymiary wózka (bez wyposażenia): - Wysokość: 1080 mm (+/- 20 mm) - Szerokość: 700 mm (+/- 20 mm) - Głębokość: 600 mm (+/- 20 mm) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wózek wyposażony w 5 szuflad z funkcją pełnego wysuwu, na prowadnicach łożyskowych, zapewniających płynny system otwierania i zamykania | TAK |  |
|  | Korpusy szuflad wykonane z blachy stalowej, gięte w całości w celu uzyskania gładkiej powierzchni (nie spawane), ocynkowane galwanicznie, pokryte farbą epoksydową w celu łatwego czyszczenia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Min. 4 szuflady posiadające wycięcia na doposażenie wózka w przegródki umożliwiające np. segregację leków i materiałów medycznych | TAK, PODAĆ |  |
|  | Min. 3 szuflady wyposażone w tworzywowe przegródki (dwie pionowe i dwie poziome) umożliwiające segregację leków, materiałów opatrunkowych itp. Przegródki wykonane z tworzywa, dzielące szufladę na min. 9 pól, umożliwiające dowolną konfigurację wielkości pól | TAK |  |
|  | Szuflady o wymiarach (kolejność od góry): - 75 x 450 x 450 mm (+/- 20 mm) – 2 szt. - 150 x 450 x 450 mm (+/- 20 mm) – 2 szt. - 240 x 450 x 450 mm (+/- 20 mm) – 1 szt. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Fronty szuflad oraz uchwyty do wysuwania wykonane z wysokiej jakości tworzywa | TAK |  |
|  | Szuflady wyposażone w ergonomiczne, antyurazowe uchwyty, z możliwością wyboru kolorystyki (min. 6 kolorów do wyboru) | TAK |  |
|  | Uchwyty wyposażone w duże, przezroczyste, tworzywowe listwy o długości min. 320 mm do oznaczenia zawartości szuflady | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zawartość szuflad zamykana centralnie kluczem zabezpieczonym przed złamaniem i wygięciem np. składana główka | TAK |  |
|  | Korpus wózka min. z prawej strony oraz z tyłu posiadający nagwintowane otwory montażowe w celu łatwego i szybkiego zainstalowania wyposażenia dodatkowego | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w 4 koła jezdne w osłonie tworzywowej, o średnicy 125 mm, z czego min. 2 z blokadą | TAK, PODAĆ |  |
|  | Podstawa wózka osłonięta estetycznym tworzywem ABS bez rogów i kątów prostych zaprojektowana w celu łatwej i dokładnej dezynfekcji | TAK |  |
|  | Każde z kół wyposażone w obrotowe odbojnice z miękkiego tworzywa sztucznego pochłaniającego energię | TAK |  |
|  | Wyposażenie wózka |  |  |
|  | Po lewej stronie wózka trzy uchylne pojemniki boczne wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego (np. na dokumentację, podręczne akcesoria), zamocowane jeden pod drugim, w przypadku nieużywania pojemników (pozycja zamknięta) pojemniki nie mogą wystawać poza obrys wózka | TAK |  |
|  | Tworzywowy pojemnik na odpady z pokrywą, zamocowany z boku wózka po prawej stronie, o pojemności min. 14l, możliwość otwierania pojemnika kolanem, a także pozostawienia pokrywy w pozycji otwartej na czas pracy | TAK |  |
|  | Nadstawka z 10 uchylnymi, tworzywowymi pojemnikami, 2 rzędy po 5 pojemników | TAK |  |
|  | Uchwyt na pojemnik do zużytych igieł wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, wyposażony w pasek zabezpieczający pojemnik, przystosowany do pojemników o różnej pojemności | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres gwarancyjny min. 24 miesiące zapewniony przez autoryzowany serwis producenta. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. oraz numerem fax). | TAK, PODAĆ |  |
|  | Przyjazd serwisu i naprawa po zgłoszeniu awarii (email, sms, tel.) w okresie gwarancyjnym w ciągu maksymalnie 48 h nieodpłatnie. | TAK |  |
|  | Serwis, szkolenia, instrukcje i certyfikaty |  |  |
|  | Certyfikat CE | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim (wersja papierowa i elektroniczna format pliku pdf) | TAK |  |
|  | Nieodpłatny instruktaż z obsługi urządzenia | TAK |  |
|  | Paszport techniczny | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż, uruchomienie . Dostawa w terminie 5 tygodni od podpisania umowy | TAK |  |

PAKIET 9

Parametry techniczne

Zestaw laparoskopowy – 1 kpl.

Model: ……………………………………………….

Typ: ……………………………………………………

Rok produkcji: nie starszy niż 2024 [sprzęt/ fabrycznie nowy nieużywany, nierekondycjonowany]

Producent: …………………………………………….

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Konsola kamery, źródło światła oraz archiwizator medyczny połączone w jednej obudowie typu 3 w 1 | TAK |  |
|  | Parametry techniczne - źródło światła |  |  |
|  | Zimne źródło światła – technologia LED | TAK |  |
|  | Żywotność źródła światła min. 30 000 godzin pracy | TAK, PODAĆ |  |
|  | Nominalna temperatura barwowa 5.500 – 8.500 K | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wskaźnik oddawania barw min. 60 CRI | TAK, PODAĆ |  |
|  | Strumień świetlny odpowiadający mocy źródła Xenon min. 350W | TAK, PODAĆ |  |
|  | Automatyczna regulacja strumienia świetlnego: zsynchronizowana szerokość impulsu z modulacją strumienia świetlnego | TAK |  |
|  | Głowica obrotowa światłowodu do podłączenia światłowodów różnych producentów typu: ACMI Standard, Storz, Wolf i Olympus | TAK, PODAĆ |  |
|  | Parametry techniczne – źródło światła podczerwieni dla obrazowania ICG |  |  |
|  | Laserowe źródło światła podczerwieni do obrazowania ICG | TAK |  |
|  | Maksymalna moc wyjściowa lasera 62mW | TAK, PODAĆ |  |
|  | Długość fali lasera 785 nm. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Parametry techniczne – sterownik kamery |  |  |
|  | Możliwość obrazowania ICG (NIR) | TAK |  |
|  | Rozdzielczość sterownika kamery 4K UHD min: 3840 x 2160px | TAK, PODAĆ |  |
|  | Funkcja balansu bieli sterowana przyciskiem na urządzeniu | TAK |  |
|  | Funkcja odbicia lustrzanego lub obrotu obrazu | TAK |  |
|  | Funkcja Picture in Picture | TAK |  |
|  | Skala wzmocnienia obrazu min. 4 – stopniowa | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość predefiniowania ustawiań preferencji operatorów oraz ustawień dla odpowiednich procedur medycznych | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania min. 59 Hz | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wbudowany router Wi-Fi | TAK |  |
|  | Funkcja streamingu na żywo obrazu z kamery za pomocą wbudowanego modułu Wi-Fi łącznie z przesyłam audio | TAK |  |
|  | Min. 2 wyjścia wideo | TAK, OPISAĆ |  |
|  | Min. 1 wejście wideo | TAK, OPISAĆ |  |
|  | Min. 2 gniazda USB | TAK, PODAĆ |  |
|  | Min. 2 gniazda sterujące pozwalające na sterowanie konsolą za pomocą przełącznika nożnego lub urządzenia zewnętrznego | TAK, OPISAĆ |  |
|  | Złącze wyrównywania potencjałów POAG, złącze Ethernet | TAK, OPISAĆ |  |
|  | Parametry techniczne – głowica kamery |  |  |
|  | Głowica kamery o rozdzielczości min. 4K UHD 3840 x 2160 pikseli, | TAK, PODAĆ |  |
|  | Skanowanie progresywne | TAK |  |
|  | Gwarancja autoklawowalności głowicy kamery 7lat. Obudowa głowicy wykonaną z tytanu, autoklawowalna i wodoodporna, klasa ochronności typu CF. | TAK |  |
|  | 4 przetworniki CMOS w tym jeden dedykowany do obrazowania z użyciem zieleni indocyjaninowej. | TAK |  |
|  | 3 kolory RGB (standardowe światło białe) + NIR (światło bliskiej podczerwieni) | TAK |  |
|  | Standardowe światło widzialne | TAK |  |
|  | Standardowe światło widzialne + nakładka NIR | TAK |  |
|  | Światło widzialne w skali szarości + nakładka NIR | TAK |  |
|  | Tylko NIR (czarno biały) | TAK |  |
|  | Obrazowanie NIR można przeprowadzić w różnych trybach barwnych: | TAK |  |
|  | Zielony (podstawowy), Cyjan, Niebieski, Magenta, Czerwony, Żółty | TAK |  |
|  | Parametry techniczne – archiwizator medyczny |  |  |
|  | Możliwość przechowywania zabiegów na dysku urządzenia z możliwością wielokrotnego nagrania oraz z możliwością każdorazowego wyboru plików do archiwizacji | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego lub automatycznego exportu zarchiwizowanych zabiegów poprzez: Usb, iPad, serwer plików a zdjęcia dodatkowo w formacie PACS(DICOM) bez dodatkowego oprogramowania | TAK |  |
|  | Wewnętrzna archiwizacja danych z możliwością podania danych operatora, placówki, rodzaju zabiegu i pacjenta (imię, nazwisko, płeć, numer identyfikacyjny, data urodzenia). | TAK |  |
|  | Sterowanie z głowicy kamery oraz tabletu sterującego | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania adnotacji do zdjęć po zakończeniu zabiegu | TAK |  |
|  | Równoległa dokumentacja dwóch źródeł wideo i audio | TAK |  |
|  | Pojemność pamięci wew. dysku SSD min. 128 GB, przechwytywanie obrazu według standardowych formatów: JPG, RAW, PDF. Rejestracja filmów m.in. w formacie HD MPEG 4 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Parametry techniczne – tablet sterujący |  |  |
|  | Menu urządzenia i oprogramowania sterującego w języku polskim | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu min. 10 cali rozdzielczość min. 1920x1200px | TAK, PODAĆ |  |
|  | Sterowanie za pomocą tabletu funkcjami zintegrowanej konsoli | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia profili chirurgów z parametrami charakterystycznymi | TAK, OPISAĆ |  |
|  | Możliwość ustawienia listy zabiegów wraz z ustawieniami dla każdego zabiegu | TAK, OPISAĆ |  |
|  | Możliwość śródoperacyjnej zmiany parametrów z poziomu tabletu. Parametry modyfikowane min. funkcje przycisków głowicy kamery, jasność, zoom, ustawienia kolorów, kontrast, okno automatycznej ekspozycji, balans bieli, PIP. | TAK, OPISAĆ |  |
|  | Parametry techniczne – Monitor medyczny 4K |  |  |
|  | Rozmiar monitora min. 31,5 cala; Menu OSD w 17 językach | TAK, PODAĆ |  |
|  | Podświetlenie LED | TAK |  |
|  | Format obrazu 16:9 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Eliminacja migotania obrazu na wszystkich poziomach jasności (Flicker Safe) | TAK |  |
|  | Ochrona przeciwpyłowa i wodoodporność (Front / Tył) IP35/IP32 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Rozdzielczość ekranu: 3840x2160px | TAK, PODAĆ |  |
|  | Funkcja PIP (obraz w obrazie),PBP (obraz przy obrazie),odbicie lustrzane i funkcja rotacji obrazu | TAK |  |
|  | Kąt widzenia min. 178 stopni poziomo i pionowo | TAK, PODAĆ |  |
|  | Jasność min. 800cd/m² | TAK, PODAĆ |  |
|  | Współczynnik kontrastu 1000:1 | TAK |  |
|  | Wejścia wideo:1x DP 1.2 , 1xDVI, 1x3G-SDI, 1x HDMI 2.0; Wyjścia wideo: DP 1.2, 1x 3G-SDI, 1 x DVI | TAK, OPISAĆ |  |
|  | Parametry techniczne - Insuflator |  |  |
|  | Sterowanie za pomocą dotykowego kolorowego wyświetlacza, menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia dwutlenku węgla z instalacji centralnej na bloku lub z butli | TAK |  |
|  | Zakres regulacji ciśnienia min. 1-30 mmHg co 1 mmHg | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wbudowane programy tematyczne: HighFlow z przepływem do min. 40L/min. oraz Bariatryczny z przepływem do min. 50 L/ min. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Informacja wizualna i dźwiękowa informująca o zatkaniu układu przepływu gazu | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania parametrów startowych dla każdego z trybów | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia początkowej insuflacji w trybie igła Veressa | TAK |  |
|  | Możliwość podgrzewania dwutlenku węgla | TAK |  |
|  | Wskaźnik numeryczny wartości bieżącej ciśnienia gazu insuflacji po stronie pacjenta | TAK |  |
|  | Wskaźnik numeryczny wartości bieżącej przepływu gazu | TAK |  |
|  | Wskaźnik zadanej wartości ciśnienia gazu po stronie pacjenta i przepływu gazu | TAK |  |
|  | Informacja graficzna min. 4 stopniowa o ciśnieniu CO2 w butli | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania drenów jedno i wielorazowych zarówno z podgrzewaniem jak i bez podgrzewania | TAK |  |
|  | Dreny jednorazowe wyposażone w zintegrowany filtr | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej desuflacji w przypadku przekroczenia zadanego ciśnienia | TAK |  |
|  | Czujnik zanieczyszczenia gazu | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury zintegrowany z zestawem drenów grzejących | TAK |  |
|  | Przewód wysokociśnieniowy do podłączenia butli z CO2 do insuflatora - 1 szt. | TAK |  |
|  | Dren wielorazowy do insuflatora z podgrzewaniem w postaci spiralnej grzałki dookoła drenu, autoklawowalny, dedykowany do 100 krotnego użycia - 5 szt. | TAK |  |
|  | Parametry techniczne – pompa laparoskopowa | TAK |  |
|  | Niezależnie włączany tor ssania i płukania, | TAK |  |
|  | Płukanie realizowane w oparciu o moduł pompy rolkowej, | TAK |  |
|  | Odsysanie realizowane na zasadzie pompy podciśnieniowej | TAK |  |
|  | Zdefiniowane wartości parametrów płukania i ssania w konsoli pompy | TAK |  |
|  | Regulacja parametrów za pomocą ssąco-płuczącego instrumentu laparoskopowego | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy różnymi instrumentami ssąco-płuczącymi | TAK |  |
|  | Sygnalizacja akustyczna i optyczna w przypadku nieprawidłowego zainstalowania drenu | TAK |  |
|  | Pilot zdalnego sterowania do pompy laparoskopowej, umożliwiające niezależne włączanie toru ssania i płukania. | TAK |  |
|  | Maksymalny przepływ w części płuczącej 1,8 l/min (+/- 10%) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Przepływ w części ssącej 1,8 l/min (+/- 10%) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Maksymalne nadciśnienie w torze płukania 400 mmHg (+/- 50 mmHg) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Maksymalne podciśnienie w torze ssania od -50 kPa do -60 kPa | TAK, PODAĆ |  |
|  | Pompa kompatybilna z posiadaną przez zamawiającego pompą typu PV-5512LAP, z możliwością stosowania tych samych drenów | TAK |  |
|  | Parametry techniczne – wózek endoskopowy |  |  |
|  | Wózek jezdny z możliwością blokady kół, koła wyposażone w nakładki zapobiegjące najechaniu na przewód | TAK |  |
|  | Wyposażony w 4 koła antystatyczne z blokadą | TAK |  |
|  | Min. 5 półek w tym jedna wysuwana i jedna z dodatkową szufladą | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wbudowany transformator izolujący wraz z bezpiecznikami i centralnym włącznikiem zasilania | TAK |  |
|  | Nośność półek bez wysuwania min. 20 kg | TAK, PODAĆ |  |
|  | Ukryta w ramie listwa zasilająca z kablami indywidualnymi do zasilania urządzeń oraz kablami uziemienia (min. 6 szt. każdego) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Tylne drzwiczki z możliwością zamknięcia | TAK |  |
|  | Centralny kabel zasilający wózek wyposażony w kabel dodatkowego uziemienia | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w ruchome ramię do montażu tableta sterującego | TAK |  |
|  | Centralne montowane ruchome ramie obrotowe, z min. dwoma przegubami i możliwością ustawienia monitora w różnych pozycjach oraz wysokościach, dostosowane do montowania monitorów min. 31-32 cale | TAK, PODAĆ |  |
|  | Uchwyt na głowicę kamery | TAK |  |
|  | Uchwyt na płyny infuzyjne | TAK |  |
|  | Uchwyt na butlę z gazem | TAK |  |
|  | Zacisk do drenów dobowych | TAK |  |
|  | Wózek jezdny z możliwością blokady kół, koła wyposażone w nakładki zapobiegjące najechaniu na przewód | TAK |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
|  | Optyki laparoskopowe 10mm NIR z pojemnikami do sterylizacji |  |  |
|  | Optyki laparoskopowe 10mm NIR z pojemnikami do sterylizacji - 2 szt. | TAK |  |
|  | Optyka laparoskopowa w technologii 4K NIR do obrazowania flurestencyjnego, śr. 10 mm, dł. 330 mm, kąt patrzenia 30 stopni, autoklawowalna | TAK |  |
|  | Światłowód do NIR - 2 szt. | TAK |  |
|  | Rozwidlony światłowód do obrazowania fluorescencyjnego w bliskiej podczerwieni, końcówka dystalna zagięta 90st. | TAK |  |
|  | wymiary 3,5mm / 270cm. | TAK |  |
|  | Optyki laparoskopowe 10mm z pojemnikami do sterylizacji |  |  |
|  | Optyki laparoskopowe 10mm z pojemnikami do sterylizacji - 5 szt. | TAK |  |
|  | Optyka laparoskopowa w technologii 4K, śr. 10 mm, dł. 330 mm, kąt patrzenia 30 stopni, autoklawowalna | TAK |  |
|  | Światłowód do optyk laparoskopowych - 5 szt. | TAK |  |
|  | Światłowód w przeźroczystej osłonie o długości 274 cm i średnicy 5 mm. Końcówka światłowodu wychodząca z konsoli źródła światła zagięta kątowo | TAK |  |
|  | Zatrzaskowe połączenie pomiędzy światłowodem a optyką | TAK |  |
|  | Instrumentarium |  |  |
|  | Kaniula trokara 5,5 mm, prosta, metalowa, długość 103 mm, z kranikiem CO2, bezklapkowa z zaworem silikonowym, średnica kodowana kolorami, wszystkie elementy składowe dostępne jako części zamienne. Autoklawowalna.- 10 szt. | TAK |  |
|  | Grot tzw. „bezpieczny” typu tnąca kaniula, rozpychająco -rozcinający, 3 częściowy, średnica 11 mm. Elementem tnącym jest zewnętrzna kaniula, elementem rozpychającym/rozdzielającym tkanki jest wewnętrzny obturator w kształcie litery „V”. - 3 szt. | TAK |  |
|  | Kaniula trokara 11mm, prosta, metalowa, długość 105 mm, z kranikiem CO2, bezklapkowa z zaworem silikonowym, średnica kodowana kolorami, wszystkie elementy składowe dostępne jako części zamienne. Autoklawowalna. - 10 szt. | TAK |  |
|  | Grot tzw. „bezpieczny” typu tnąca kaniula, rozpychająco -rozcinający, 3 częściowy, średnica 11 mm. Elementem tnącym jest zewnętrzna kaniula, elementem rozpychającym/rozdzielającym tkanki jest wewnętrzny obturator w kształcie litery „V”. - 3 szt. | TAK |  |
|  | Końcówka ssąco - płucząca, pistoletowa, z zaworem dwudrożnym, z 2 końcówkami: rurką 5 mm/340mm, rurka 10mm/340mm z otworami obarczającymi, dreny montowane w systemie Luer-Lock oraz "na wcisk" - złącze tzw. uniwersalne. Narzędzie autoklawowalne. - 5 szt. | TAK |  |
|  | Igła punkcyjna 1,5mm/330mm, kompatybilna z końcówką ssąco - płucząca, pistoletową, z zaworem dwudrożnym. - 3 szt. | TAK |  |
|  | Końcówka ssąco-płucząca, pistoletowa, z adapterem do podłączenia elektrody monopolarnej, z kanałem ssąco-płuczącym, uniwersalne podłączenie drenów "na wcisk" oraz złączką typu Luer-Lock. - 2 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda monopolarna typu Button, śr. 5 mm , dł. 330mm, z kanałem ssąco-płuczącym, podłączana do uchwytu ssąco-płuczącego z adapterem do podłączania elektrody monopolarnej. - 2 szt. | TAK |  |
|  | Imadło laparoskopowe, proste, ultralekkie, uchwyt pistoletowy, o średnicy 5mm, z portem do mycia w myjni mechanicznej, dł. 330mm. - 2 szt. | TAK |  |
|  | Imadło chirurgiczne, DE BAKEY, TC (z wkładką z węglika wolframu, złote ucha) 20cm/ 8". - 10 szt. | TAK |  |
|  | Imadło chirurgiczne, DE BAKEY, TC (z wkładką z węglika wolframu, złote ucha) 18cm/ 7". - 10 szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, T/T, odgięte, TC (z wkładką z węglika wolframu, złote ucha), 18cm. - 10 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze naczyniowe PEAN, delikatne, odgięte 16cm. - 15 szt. | TAK |  |
|  | Kleszczyki do otrzewnej MIKULICZ, delikatnie odgięte, 1x2z. 20cm. - 15 szt. | TAK |  |
|  | Pęseta anatomiczna, prosta, STILLE, 17cm. - 10 szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki preparacyjne MAYO, odgięte, TC (z wkładką z węglika wolframu, złote ucha), 17cm. - 10 szt. | TAK |  |
|  | Pęseta anatomiczna, IZOLOWANA, prosta, bransze rowkowane, długość robocza branszy 18mm, szerokość 2,4mm/długość 25cm. - 6 szt. | TAK |  |
|  | Wewnętrzny Retraktor Laparoskopowy typu silikonowy guzik - Igła 6,5cm, szew trakcyjny 18cm. - 3 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda monopolarna typu haczyk, śr. 5 mm , dł. 330mm. - 6 szt. | TAK |  |
|  | Igła Veressa szybko przepływowa, średnica 2,7 mm, dł. 150mm, wielorazowa, autoklawowalna. - 5 szt. | TAK |  |
|  | Narzędzie Laparoskopowe, typu PREPARATOR Maryland, bransze atraumatyczne o dł. 21mm, delikatnie rowkowane w romby, narzędzie 3-częściowe, dł. robocza 360 mm, średnica 5mm, obrotowe 360⁰, z bagnetowym systemem wpinania rączki. Uchwyt (rączka) wykonana z włókna węglowego, z dodatkowym spocznikiem na palec, z portem HF 45 stopni, bez blokady. Płaszcz (tubus) narzędzia laparoskopowego z portem do mycia w myjni mechanicznej. Narzędzie kompatybilne z posiadanym przez Szpital systemem SecuLock. - 6 szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki Laparoskopowe METZENBAUM, odgięte, dł. branszy 17mm, ząbkowane, narzędzie 3-częściowe, dł. robocza 360mm, średnica 5mm, obrotowe 360⁰, z bagnetowym systemem wpinania rączki. Uchwyt (rączka) wykonana z włókna węglowego, z dodatkowym spocznikiem na palec, z portem HF 45 stopni, bez blokady. Płaszcz (tubus) narzędzia laparoskopowego z portem do mycia w myjni mechanicznej. Narzędzie kompatybilne z posiadanym przez Szpital systemem SecuLock. - 5 szt. | TAK |  |
|  | Grasper laparoskopowy typu ENDOCLINCH, okienkowy, bransze o dł. 22mm rowkowane w kształcie trapezu, atraumatyczne, narzędzie 3-częściowe, dł. robocza 360mm, średnica 5mm, obrotowe 360⁰, z bagnetowym systemem wpinania rączki. Uchwyt (rączka) wykonana z włókna węglowego, z dodatkowym spocznikiem na palec, z portem HF 45 stopni, z blokadą umożliwiającą trwałe otwarcie blokady. Płaszcz (tubus) narzędzia laparoskopowego z portem do mycia w myjni mechanicznej. Narzędzie kompatybilne z posiadanym przez Szpital systemem SecuLock. - 15 szt. | TAK |  |
|  | Grasper laparoskopowy typu COBRA, bransze o dł. 13mm, dwie bransze ruchome, zakończone zębami 2x4, narzędzie 3-częściowe, dł. robocza 360mm, średnica 5mm, obrotowe 360⁰, z bagnetowym systemem wpinania rączki. Uchwyt (rączka) wykonana z włókna węglowego, z dodatkowym spocznikiem na palec, z portem HF 45 stopni, z blokadą umożliwiającą trwałe otwarcie blokady. Płaszcz (tubus) narzędzia laparoskopowego z portem do mycia w myjni mechanicznej. Narzędzie kompatybilne z posiadanym przez Szpital systemem SecuLock. - 5 szt. | TAK |  |
|  | Uchwyt (rączka) wykonana z włókna węglowego, z systemem bagnetowym wkładu wewnętrznego, z dodatkowym spocznikiem na palec, z portem HF 45 stopni, bez blokady. Kompatybilna z posiadanym przez szpital systemem SecuLock. - 4 szt. | TAK |  |
|  | Klipsownica polimerowa na klipsy polimerowe rozmiar XL. - 1 szt. | TAK |  |
|  | Klipsy polimerowe rozmiar XL. - 1 szt. | TAK |  |
|  | Kontener aluminiowy w systemie bezobsługowym, wymiary zewnętrzne wanny 600x272x138mm, kosz stalowy z uchwytami, mata silikonowa typu MESH. - 2 szt. | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres gwarancyjny na aparat USG min. 24 miesiące zapewniony przez autoryzowany serwis producenta; | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta. | TAK |  |
|  | Serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. oraz numerem fax). | TAK, PODAĆ |  |
|  | Przyjazd serwisu i naprawa po zgłoszeniu awarii (email, sms, tel.) w okresie gwarancyjnym w ciągu maksymalnie 48 h nieodpłatnie. | TAK |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. | TAK |  |
|  | Serwis, szkolenia, instrukcje i certyfikaty |  |  |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja Zgodności | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim (wersja papierowa i elektroniczna format pliku pdf) | TAK |  |
|  | Nieodpłatny instruktaż z obsługi urządzenia | TAK |  |
|  | Paszport techniczny | TAK |  |