Parametry techniczne Część nr 1
Wideobronchoskop – 2 szt., w tym:
Wideobronchoskop poz. 1 – 1 szt.
Model: ………………………………………………..
Typ: ……………………………………………………
Rok produkcji: nie starszy niż 2023 [sprzęt/ fabrycznie nowy nieużywany , nierekondycjonowany]
Producent: …………………………………………….
Wideobronchoskop poz. 2 – 1 szt.
Model: ………………………………………………..
Typ: ……………………………………………………
Rok produkcji: nie starszy niż 2023 [sprzęt/ fabrycznie nowy nieużywany , nierekondycjonowany]
Producent: …………………………………………….

Lp.	Parametry wymagane	Parametr wymagany	Wartość oferowana
	Wideobronchoskop poz. 1– parametry techniczne
	Wideobronchoskop kompatybilny z wideoprocesorem posiadanym przez Zamawiającego tj. EPK-3000	TAK
	System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora	TAK
	Długość całkowita minimum 875 mm	TAK, PODAĆ
	Długość robocza 580mm – 600mm +/- 5 mm	TAK, PODAĆ
	Szerokość wziernika maksymalnie 5,2 mm	TAK, PODAĆ
	Szerokość kanału instrumentalnego minimum 2,0 mm	TAK, PODAĆ
	Wygięcie końcówki dystalnej min. w górę 210, w dół 130˚	TAK, PODAĆ
	Obrotowy konektor w zakresie minimum 180˚ redukujący ryzyko skręcenia światłowodu	TAK, PODAĆ
	Kąt obserwacji – minimum 120˚ funkcją zoom	TAK, PODAĆ
	Funkcja zoom dostępna z przycisku na rękojeści endoskopu	TAK
	Min. 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów	TAK, PODAĆ
	System głębi ostrości minimum 3-100mm	TAK, PODAĆ
	Wlot kanału biopsyjnego typu Luer	TAK
	Aparat dostosowany do funkcji BAL	TAK
	Końcówka dystalna wyposażona w min 2 światłowody	TAK, PODAĆ
	Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń	TAK
	Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości	TAK
	Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego	TAK
	Złącze sprzężenia zwrotnego umieszczone na konektorze	TAK
	Zawór testera szczelności w konektorze	TAK
	Jednorazowe odłączane przyłącze ssaka z zaworem ssącym	TAK
	Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF	TAK
	Aparat o odporności elektromagnetycznej IEC 60601-1-2 EMC	TAK
	Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych	TAK
	Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów	TAK
	Wideobronchoskop poz. 2– parametry techniczne
	Wideobronchoskop kompatybilny z wideoprocesorem posiadanym przez Zamawiającego tj. EPK-3000	TAK
	System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora	TAK
	Długość całkowita minimum 875 mm	TAK, PODAĆ
	Długość robocza 580mm – 600mm +/- 5 mm	TAK, PODAĆ
	Szerokość wziernika maksymalnie 6,4 mm	TAK, PODAĆ
	Szerokość kanału instrumentalnego minimum 2,8 mm	TAK, PODAĆ
	Wygięcie końcówki dystalnej min. w górę 180, w dół 130˚	TAK, PODAĆ
	Obrotowy konektor w zakresie minimum 180˚ redukujący ryzyko skręcenia światłowodu	TAK, PODAĆ
	Kąt obserwacji – minimum 120˚ funkcją zoom	TAK, PODAĆ
	Funkcja zoom dostępna z przycisku na rękojeści endoskopu	TAK
	Min. 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów	TAK, PODAĆ
	System głębi ostrości minimum 3-100mm	TAK, PODAĆ
	Wlot kanału biopsyjnego typu Luer	TAK
	Aparat dostosowany do funkcji BAL	TAK
	Końcówka dystalna wyposażona w min 2 światłowody	TAK, PODAĆ
	Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń	TAK
	Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości	TAK
	Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego	TAK
	Złącze sprzężenia zwrotnego umieszczone na konektorze	TAK
	Zawór testera szczelności w konektorze	TAK
	Jednorazowe odłączane przyłącze ssaka z zaworem ssącym	TAK
	Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF	TAK
	Aparat o odporności elektromagnetycznej IEC 60601-1-2 EMC	TAK
	Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych	TAK
	Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów	TAK
	Warunki gwarancji (dla poz. 1 i poz. 2)
	Okres gwarancyjny min. 24 miesiące zapewniony przez autoryzowany serwis producenta.	TAK
	Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta.	TAK
	Serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. oraz numerem fax) .	TAK, PODAĆ
	Przyjazd serwisu i naprawa po zgłoszeniu awarii (email, sms, tel.) w okresie gwarancyjnym zostanie wykonana nieodpłatnie w ciągu maksymalnie 48h.	TAK
	W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni robocze zapewnienie sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany sprzęt	TAK
	Szkolenia, instrukcje i certyfikaty (dla poz. 1 i poz. 2)
	Certyfikat CE	TAK
	Instrukcja obsługi w j. polskim (wersja papierowa i elektroniczna format pliku pdf)	TAK
	Określenie sposobów i dopuszczalnych metod sterylizacji (dezynfekcji) elementów, wyposażenia lub części urządzeń, które tego wymagają	TAK
	Paszport techniczny	TAK
	Dostawa, montaż, uruchomienie	TAK

UWAGA:
Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymagania” stanowią wymogi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie
z jego przeznaczeniem bez konieczności ponoszenia ze strony Zamawiającego dodatkowych kosztów.

        ……………………………………………………..
        (data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej)

Parametry techniczne Część nr 2
Respirator stacjonarny – 2 szt.
Model: ………………………………………………..
Typ: ……………………………………………………
Rok produkcji: nie starszy niż 2023 [sprzęt/ fabrycznie nowy nieużywany , nierekondycjonowany]

Lp.	Parametry wymagane	Parametr wymagany	Wartość oferowana
	Respirator stacjonarny
	Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia	TAK
	Możliwość wentylacji osób dorosłych oraz dzieci	TAK
	Tryby wentylacji
	VC-CMV, AC (CMVAssist)	TAK
	VC-SIMV, PC-SIMV	TAK
	PC-AC, PC-SIMV, PC-BIPAP	TAK
	SPN-CPAP/PS i VS	TAK
	Oddech na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP	TAK
	Ciśnieniowy tryb wentylacji PC/PSV	TAK
	Tryb wentylacji typu MMV	TAK
	Tryb wentylacji typu PPS	TAK
	VPS	TAK
	Wentylacja nieinwazyjna (NIV) dostępna we wszystkich trybach wentylacji.	TAK
	Tryb wentylacji APRV z protokołem zakończenia wydechu opartym na spadku maksymalnego przepływu wydechowego.	TAK
	Wentylacja kontrolowana objętościowo ze zminimalizowanym szczytowym ciśnieniem wdechowym typu AutoFlow.	TAK
	Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo z gwarantowaną objętością docelową (VG).	TAK
	Terapia O2 wysokimi przepływami w zakresie min. 2 do 80 l/min.	TAK
	Manewr kreślenia pętli P-V przy niskim przepływie	TAK
	Kompensacja przecieków	TAK
	Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów westchnień	TAK
	Możliwość prowadzenia wentylacji z ustalonym przez operatora stosunkiem wdechu do wydechu (I:E)	TAK
	Częstość oddechów przy wentylacji kontrolowanej min. 1 – 150 oddechów/min	TAK, PODAĆ
	Objętość pojedynczego oddechu w zakresie min. 20 - 3000 ml	TAK, PODAĆ
	Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych min. 1 - 95 cmH2O	TAK, PODAĆ
	Ciśnienie wspomagania PSV min. 0 - 95 cmH2O	TAK, PODAĆ
	Możliwość ustawienia PEEP/CPAP min. 0 - 50 cm H2O	TAK, PODAĆ
	Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100% (elektroniczny mieszalnik gazów)	TAK
	Wyzwalanie oddechu, wyzwalacz przepływowy: minimalny zakres czułości: 0,5 l/min – 15 l/min	TAK, PODAĆ
	Płynna regulacja czasu narastania przepływu dla oddechu ciśnieniowo kontrolowanego i ciśnieniowo wspomaganych	TAK
	Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie minimum 5 – 70 % szczytowego przepływu wdechowego	TAK
	Pomiary i obrazowanie
	Rzeczywista częstość oddychania	TAK
	Graficzna prezentacja wentylacji płuc pacjenta wraz w wartościami cyfrowymi	TAK
	Częstość oddechów spontanicznych	TAK
	Objętość pojedynczego oddechu	TAK
	Częstość oddechów wyzwalanych przez pacjenta.	TAK
	Objętość pojedynczego oddechu wspomaganego ciśnieniowo przy wentylacji SIMV	TAK
	Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV	TAK
	Rzeczywista objętość wentylacji minutowej spontanicznej.	TAK
	Objętość minutowa przecieku, objętość lub proporcja przecieku.	TAK
	Kalkulacja współczynnika Vds/Vte	TAK
	Ciśnienie PEEP	TAK
	Ciśnienie okluzji P,01	TAK
	NIF – Negative Inspiratory Force	TAK
	Szczytowe ciśnienie wdechowe	TAK
	Ciśnienie średnie.	TAK
	Ciśnienie fazy Plateau.	TAK
	Integralny pomiar stężenia tlenu metodą paramagnetyczną.	TAK
	Pomiar końcowo wydechowego CO2 w respiratorze.	TAK
	Eliminacja CO2 na minutę.	TAK
	Możliwość wykonania manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych poprzez płynne, bezpośrednie i jednoczesne zwiększanie ciśnienia szczytowego i PEEP – opisać.	TAK
	Prezentacja na kolorowym minimum 18” ekranie respiratora krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas, CO2/czas – z możliwością jednoczesnej obserwacji minimum czterech krzywych na ekranie; nie dopuszcza się ekranów kopiujących.	TAK
	Prezentacja na kolorowym minimum 18” ekranie respiratora trendów mierzonych parametrów – co najmniej 7 dni; nie dopuszcza się ekranów kopiujących	TAK
	Możliwość włączenia trybu symulacji wentylacji do celów szkoleniowych.	TAK
	Możliwość odłączenia ekranu respiratora od jednostki pneumatycznej.	TAK
	Możliwość konfiguracji 6 ekranów.	TAK
	Alarmy
	Braku zasilania w energię elektryczną.	TAK
	Braku zasilania tlenem i/lub powietrzem.	TAK
	Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu	TAK
	Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej.	TAK
	Za wysokiej objętości oddechowej TV.	TAK
	Za wysokiej częstości oddechowej – tachypnoe.	TAK
	Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego.	TAK
	Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku.	TAK
	Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej.	TAK
	Pozostałe parametry
	Respirator umieszczony na wózku, możliwość blokady min. 2 kół	TAK, PODAĆ
	Możliwość swobodnego obrotu ekranu i zmiany kąta nachylenia bez użycia narzędzi	TAK
	Ekran respiratora dotykowy o przekątnej min. 18"	TAK
	Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie min. 2,7 - 6 bar	TAK
	Zasilanie sieciowe oraz akumulatorowe. Zasilanie z wewnętrznego akumulatora powinno zapewniać min. 30 minut normalnej pracy urządzenia	TAK, PODAĆ
	Informacja o ilości minut możliwej pracy na akumulatorze	TAK
	Oprogramowanie aparatu w języku polskim	TAK
	Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów	TAK
	Test respiratora na żądanie użytkownika	TAK
	Możliwość pominięcia testu w sytuacjach wymagających szybkiego rozpoczęcia wentylacji.	TAK
	Synchroniczny, pneumatyczny nebulizator do wziewnego podawania leków, sterowanie nebulizatorem z ekranu respiratora.	TAK
	Dreny gazowe do podłączenia respiratora o dł. min. 3 m.	TAK, PODAĆ
	Instrukcja obsługi dostępna na ekranie respiratora	TAK
	Akcesoria (dla 1 szt. respiratora)
	Zastawka wydechowa wielorazowego użytku – 1 szt.	TAK
	Zastawka wydechowa jednorazowego użytku – 10 szt.	TAK
	Kuweta jednorazowa do kapnometrii w strumieniu głównym – 10 szt.	TAK
	Czujnik przepływu przeznaczony do dezynfekcji – 5 szt.	TAK
	Jednorazowe obwody oddechowe dwuramienne do wentylacji osób dorosłych – 25 szt.	TAK
	Ramię podtrzymujące układy oddechowe	TAK
	Filtr mechaniczny, mikrobiologicznie czysty, przeznaczony do respiratora	TAK
	Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych, mikrobiologicznie czysty, o skuteczności filtracji bakteryjnej ≥ 99.99% i wirusowej ≥ 99.9%, czas stosowania 24 godz.	TAK
	Warunki gwarancji:
	Okres gwarancyjny min. 24 miesiące zapewniony przez autoryzowany serwis producenta.	TAK, PODAĆ
	Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta.	TAK
	Serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. oraz numerem fax) .	TAK, PODAĆ
	Przyjazd serwisu i naprawa po zgłoszeniu awarii (email, sms, tel.) w okresie gwarancyjnym zostanie wykonana nieodpłatnie w ciągu maksymalnie 48h.	TAK
	Szkolenia, instrukcje i certyfikaty
	Certyfikat CE	TAK
	Instrukcja obsługi w j. polskim (wersja papierowa i elektroniczna format pliku pdf)	TAK
	Określenie sposobów i dopuszczalnych metod sterylizacji (dezynfekcji) elementów, wyposażenia lub części urządzeń, które tego wymagają	TAK
	Paszport techniczny	TAK
	Dostawa, montaż, uruchomienie	TAK

UWAGA:
Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymagania” stanowią wymogi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie
z jego przeznaczeniem bez konieczności ponoszenia ze strony Zamawiającego dodatkowych kosztów.

        ……………………………………………………..
        (data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej)