Chełmno, 25.09.2023 r.

N/znak: ZOZ.II/ZP/156/2023

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych, dzierżawa analizatora hematologicznego, analizatora biochemicznego, analizatora do immunodiagnostyki, nr post. 33/2023.

Na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Dotyczy: Umowy

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Dotyczy: Załącznika nr 2 do SWZ – Pakiet 6, Parametry wymagalne dla analizatora hematologicznego 5 DIFF:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wyrażenia zgody na skalkulowanie materiału kontrolnego zgodnie z terminem, w którym parametry oznaczeń nie przekraczają wyznaczonych przez producenta i określonych w arkuszu oznaczeń dopuszczalnych zakresów gwarantujących prawidłową pracę analizatorów.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

Dotyczy:Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet 6, Parametry wymagalne dla analizatora hematologicznego 5 DIFF, pkt 12:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymagana w punkcie 12 Parametrów wymagalnych dla analizatora hematologicznego 5 DIFF objętość aspirowanej próbki (nie więcej niż 30 ul) dotyczy wszystkich trybów pracy analizatora, tzn. trybu otwartego, zamkniętego i z podajnika.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 4

Dotyczy:Załącznika nr 4a do SWZ – projekt umowy:

§3 ust. 4 oraz §3 ust. 21:

Czy Zamawiający dopuści podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego od na podstawie wzoru dostarczonego przez Wykonawcę wraz z przedmiotem dzierżawy

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 5

Dotyczy: Załącznika nr 4a do SWZ – projekt umowy

§3 ust. 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu i zastąpienie wyrażenia „nie dłużej niż 3 godziny” zwrotem „nie dłużej niż 6 godzin w dni robocze”.

Uprzejmie prosimy o tożsamą modyfikację w Załączniku nr 2 do SWZ – tabela Parametry wymagane dla analizatora hematologicznego 5 diff – wymagane parametry techniczne Lp. 29

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6

Dotyczy:Załącznika nr 4a do SWZ – projekt umowy

§4 ust. 2:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do harmonogramy dostaw krwi kontrolnej?

Jeżeli tak proponujemy uzupełnienie zapisu:

„lub zapewni dostęp online do harmonogramu dostaw krwi kontrolnej na stronie

internetowej pod adresem www..............pl”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7

Dotyczy:Załącznika nr 4a do SWZ – projekt umowy

§8 ust. 11 pkt 1) ad. 1:

Prosimy o uzupełnienie zapisu w §8 ust. 11 pkt 1) poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „Zmiana wynagrodzenia dotyczy ceny brutto, która ulegnie zmianie stosownie do tych przepisów, natomiast ceny netto pozostają nie zmienione.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8

Dotyczy:Załącznika nr 4a do SWZ – projekt umowy

§9 ust. 1 pkt 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 3% na 1%?

Odpowiedź: Zamawiający obniża wysokości kary umownej z 3% na 1%.

Pytanie nr 9

Dotyczy:Załącznika nr 4a do SWZ – projekt umowy

§9 ust. 1 pkt 3:

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu: „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10

Dotyczy: Załącznika nr 4a do SWZ – projekt umowy

§9 ust. 1 pkt 3:

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości ogólnej brutto określonej w §1 ust. 3

W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych i będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, naruszenie umowy do umowy może dotyczyć niewielkiej jej części, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia brutto umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Uprzejmie prosimy o tożsamą modyfikację w §9 ust. 2

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11

Dotyczy:Załącznika nr 4a do SWZ – projekt umowy

§9 ust. 1 pkt 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 1000 zł na 200 zł?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12

Dotyczy:Załącznika nr 4a do SWZ – projekt umowy

§18 ust. 5:

Czy Zamawiający dopuści kontakt e-mailowy w sprawach merytorycznych i informowania o potencjalnych zagrożeniach na wskazany w §18 ust. 5: adres e-mail, w celu przyspieszenia przepływu informacji między Wykonawcą a Użytkownikiem w trakcie realizacji Umowy

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13

Dotyczy: pakietu nr 1

- Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wszelkich procedur instalacyjnych i konserwacyjnych elektrody referencyjnej, nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody. Płyny są dostarczane, wymieniane i uzupełniane przez serwis producenta w razie potrzeby. (Dotyczy pakietu nr 1).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 14

Dotyczy: pakietu nr 1

- Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanych analizatorów biochemicznych na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów. (Dotyczy pakietu nr 1).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 15

Dotyczy: pakietu nr 1

- Prosimy o potwierdzenie, że Oferent może rozszerzyć formularz asortymentowo-cenowy o kalibratory dostosowane do ilości oznaczeń. (Dotyczy pakietu nr 1).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 16

Dotyczy: pakietu nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że Oferent może rozszerzyć formularz asortymentowo-cenowy o kontrole dostosowane do ilości oznaczeń. (Dotyczy pakietu nr 2).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 17

Dotyczy: umowy

- §1 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację: „… nie przekroczy 30%...”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18

Dotyczy:umowy

- §3 ust. 10 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „… czas reakcji na zgłoszenie nie dłużej niż 12 godzin.”?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 5.

Pytanie nr 19

Dotyczy:umowy

- §3 ust. 10 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na podłączenie analizatorów do usługi zdalnego dostępu o nazwie ProService?

Uzasadnienie: Usługa umożliwi serwisowi technicznemu i aplikacyjnemu na zdalne rozwiązywanie problemów. W badaniach laboratoryjnych czas odgrywa kluczową rolę, a przestój analizatora spowodowany jego awarią może znacznie wydłużyć oczekiwanie na wynik. Jeżeli Zamawiający wyraża zgodę to prosimy o techniczne zapewnienie naszym analizatorom łącza z dostępem do Internetu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 20

Dotyczy:umowy

- §4 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie zamówień przy pomocy sklepu internetowego „E-store”?

- Uzasadnienie: Zamawiający korzystając z tej opcji ma możliwość składania zamówień przez całą dobę, może kontrolować prawidłowość zamówienia: nr katalogowe i ceny, otrzymuje automatyczne informacje o statusie zamówienia przy pomocy poczty elektronicznej, ma możliwość śledzenia przesyłki znajdującej się w dostawie, posiada dostęp do historii zamówień oraz dostęp do faktur oraz informacji o zaległych płatnościach.

Odpowiedź:Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21

Dotyczy: umowy

- §13 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na 72 godziny?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 22

Dotyczy:umowy

- §3 ust. 14. - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 
„W przypadku wystąpienia awarii dzierżawionego analizatora określonego w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia ich naprawy w ciągu max 48 godzin w dni robocze od momentu otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia o awarii analizatora. W przypadku naprawy powyżej 72 godzin Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wstawienia Zamawiającemu aparatu zastępczego lub pokryje koszty wykonywania badań podczas przestoju dzierżawionego analizatora 
w najbliższym laboratorium.”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23

Dotyczy:umowy

- §9 ust. 1 pkt. 2- Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „… za zwłokę w dostawie analizatora, określonych w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,10% wartości ogólnej brutto umowy określonej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,”?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 8.

Pytanie nr 24

Dotyczy:umowy

- §9 ust. 1 pkt. 4- Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „w razie niewykonania obowiązku wynikającego z § 3 ust. 10 niniejszej umowy w wysokości 100 zł (sto złotych) za każdy taki przypadek,”?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 11.