Załącznik Nr 3/1

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-97/24

Wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                    oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia

Zadanie Nr 1: separator komórkowy dla Oddziału Hematologii – 1 szt.

Typ/Model (podać): ................................................................
Producent (podać): .................................................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024): ………………….……………

| Lp. |  | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametr wymagany | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry ofer. wyrobu odpowiednio do wymogów w kolumnie nr 2 lub ewentualnie potwierdzić poprzez „TAK“ w sytuacji, gdy parametr oferowany jest taki sam - identyczny) | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. |  | Parametry techniczno-użytkowe |  |  |  |
| 1 |  | Urządzenie umożliwiające przeprowadzenie: 1. procedur terapeutycznych: • terapeutyczna wymiana osocza (plazmafereza), • terapeutyczna wymiana osocza z możliwością dostępu jednoigłowego (plazmafereza jednoigłowa), • terapeutyczna wymiana osocza z możliwością podłączenia drugorzędowych urządzeń do przetwarzania osocza, • terapeutyczna wymiana czerwonych krwinek (erytroafereza), • usuwanie płytek krwi (trombafereza), • usuwanie krwinek białych (leukafereza), 2. procedur preparatywnych: • poboru komórek jednojądrzastych krwi obwodowej, • koncentratu granulocytarnego, • koncentratu krwinek płytkowych (trombafereza jednoigłowa), 3. procedur dodatkowych: oczyszczania komórek progenitorowych szpiku kostnego w procedurze czyszczenia szpiku. | TAK |  | x |
| 2 |  | Separator wirówkowy pracujący w trybie ciągłego przepływu krwi (równoległy napływ, separacja i zwrot krwi). | TAK |  | x |
| 3 |  | Aparat jezdny, łatwy do transportu o wadze nieprzekraczającej 110 kg – separator zaprojektowany z myślą o zespołach wyjazdowych docierających do pacjenta w celu wykonania procedury. Separator na podstawie jezdnej (zawieszenie wyposażone w ruchome obrotowe koła w zakresie 360 stopni), o niskiej masie urządzenia umożliwiającej łatwy i dogodny transport w każdej płaszczyźnie zarówno pionowej jak i płaszczyźnie poziomej dzięki dodatkowemu zespołowi kół, wpływających na wysoki stopień mobilności, bez konieczności kalibracji systemu po transporcie. | TAK, podać |  | x |
| 4 |  | Poziom hałasu podczas użytkowania ≤ 70 dB. | TAK, podać |  | x |
| 5 |  | Zestaw drenów zbudowany w oparciu o zintegrowaną kasetę zawierającą wszystkie elementy mocowane na pompach, zaworach i czujnikach minimalizującą możliwość błędnego założenia zestawu na urządzeniu. | TAK |  | x |
| 6 |  | Pełna automatyzacja wykonywanych procedur: intuicyjna komunikacja pomiędzy operatorem a urządzeniem poprzez kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości, separator zawierający graficzną prezentację poszczególnych etapów wybranej procedury, posiadający menu w języku polskim, pomagający we wprowadzaniu niezbędnych informacji dotyczących pacjenta i procedury, zapewniający prawidłowe informacje we właściwym czasie w celu zwiększenia wydajności procedury, podający jasne komunikaty ostrzegawcze, które są łatwo zauważalne, wskazujący podpowiedzi możliwych przyczyn i rozwiązania ostrzeżeń. | TAK |  | x |
| 7 |  | Automatyczny optyczny system kontroli separacji wyposażony w system analizy obrazu o wysokiej rozdzielczości, monitorujący, interpretujący i automatycznie regulujący stanem separacji – prawidłowa separacja także w przypadku zmian hematokrytu pacjenta. | TAK |  | x |
| 8 |  | Opcja automatycznego wypełnienia zestawu innym niż NaCl płynem zastępczym (w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta). | TAK |  | x |
| 9 |  | Automatyczne dostosowanie parametrów procedury podczas wypełnienia i zastosowaniu koncentratu krwinek czerwonych (KKCz) o hematokrycie różnym od hematokrytu pacjenta. | TAK |  | x |
| 10 |  | Automatycznie sterowane dozowaniem antykoagulantu. | TAK |  | x |
| 11 |  | System zabezpieczający przed nadmierną grawitacyjną podażą antykoagulantu. | TAK |  | x |
| 12 |  | System separacji polegający na zastosowaniu dodatkowej komory kolekcyjnej – system zapewniający wysoką efektywność poboru i dużą czystość produktu komórek macierzystych. | TAK |  | x |
| 13 |  | System wizjera umożliwiający bezpośredni podgląd zestawu – zarówno pierwszego i drugiego stopnia separacji podczas trwania procedury. | TAK |  | x |
| 14 |  | Maksymalny przepływ wejściowy ≥ 120 ml/min dla procedury MNC; Minimalny przepływ wejściowy dla procedury MNC: 10ml/min. lub poniżej; Maksymalny przepływ wejściowy ≥ 140 ml/min dla procedury TPE. | TAK, podać |  | x |
| 15 |  | Sprawność wykonania procedury wymiany osocza nie mniejsza niż 85%. | TAK, podać |  | x |
| 16 |  | Możliwość podłączenia filtra/kolumny lub ogrzewacza krwi do linii płynu zastępczego. | TAK |  | x |
| 17 |  | Czujnik ciśnienia umożliwiający podłączenie do urządzenia filtra/kolumny. | TAK |  | x |
| 18 |  | Pamięć wewnętrzna separatora umożliwiająca dostęp do co najmniej 100 ostatnich raportów z przeprowadzonych procedur. | TAK, podać |  | x |
| 19 |  | Możliwość podłączenia komputera w celu transmisji danych z urządzenia do komputera, umożliwiająca przechowywanie raportów z procedur w formie elektronicznej. | TAK |  | x |
| 20 |  | Możliwość podłączenia drukarki w celu wydrukowania raportów. | TAK |  | x |
| 21 |  | Worek na próbkę krwi przy linii wejściowej, umożliwiający odseparowanie pierwszej porcji krwi zawierającej potencjalne zanieczyszczenie w zestawach do pobierania. | TAK |  | x |
| 22 |  | Dwa zbiorniki na próbki pobranego produktu. | TAK |  | x |
| 23 |  | Dodatkowy zacisk zintegrowany z zestawem na linii pojemnika produktu do zabezpieczenia preparatu przed rozjałowieniem podczas zgrzewania. | TAK |  | x |
| 24 |  | Detektor obecności antykoagulantu. Detektor obecności płynu zastępczego. Detektor hemolizy. | TAK |  | x |
| 25 |  | Wbudowana zgrzewarka do drenów, w pełni zintegrowana z separatorem komórkowym tzn. zasilana bezpośrednio z urządzenia. | TAK |  | x |
| 26 |  | Objętość pozaustrojowa mniejsza niż 200 ml w przypadku procedury pobierania komórek jednojądrzastych. Objętość pozaustrojowa mniejsza niż 190 ml w przypadku procedury terapeutycznej wymiany osocza. | TAK podać |  | x |
| 27 |  | Możliwość regulacji ostatecznego bilansu płynów ustrojowych pacjenta/dawcy. Do 25% w przypadku procedury TPE. | TAK podać |  | x |
| 28 |  | Zanieczyszczenie produktu erytrocytami Hct ≤ 2%; Średnie straty płytek w procedurze wymiany osocza nie większe niż 2,5%. | TAK podać |  | x |
| 29 |  | Możliwość podania bolusa, realizowana przez urządzenie. | TAK |  | x |
| 30 |  | Kontrola bilansu płynów w czasie rzeczywistym, opcja kontroli infuzji antykoagulantu do pacjenta. | TAK |  | x |
| 31 |  | Opcja płukania zestawu przed rozpoczęciem procedury, jeśli pacjent wykazuje wrażliwość na substancję sterylizującą jednorazowy zestaw. | TAK |  | x |
| 32 |  | Komory kroplowe antykoagulantu i soli na stałe połączone z zestawem uniemożliwiające rozjałowienie zestawu. | TAK |  | x |
| 33 |  | Możliwość regulacji natężenia dźwięku alarmu. | TAK |  | x |
| 34 |  | Automatyczny test własny urządzenia i zestawu (przed rozpoczęciem procedury) zwiększający bezpieczeństwo pacjenta. | TAK |  | x |
| II | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  | x |
| 2. | Montaż (instalacja) sprzętu wraz ze szkoleniem personelu w cenie oferty. Harmonogram szkoleń (minimum 2 szkolenia po 1 godz.) uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). |  | TAK |  | x |
| 3. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji |  | Podać |  | x |
| 4. | W okresie gwarancji wszystkie naprawy serwisowe oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z częściami i materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (przeglądy nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). |  | TAK |  | x |
| 5. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszenie z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz 72 godz. w dni ustawowo wolne od pracy, liczony od dnia zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 6. | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 7. | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 8. | W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 10 dni roboczych, przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu. |  | TAK podać |  | x |
| 9. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu |  | Opisać i podać prop. środki dezynf. |  | x |
| 10. | Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych |  | TAK (podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych) |  | x |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Parametry i warunki w zakresie „zalecanych przez producenta przeglądów techn.” oraz „zalecanego lub wymaganego sposobu dezynfekcji”  traktowane są jako zalecane.

2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane parametry Zamawiającego.

3. Opis należy załączyć do oferty na etapie składania ofert. Niedołączenie do oferty załącznika z opisem parametrów techniczno-użytkowych spowoduje odrzucenie oferty.

……………………..				                                                                                      …………………………………..

data				                                                                                                                                                                      (podpis osoby uprawnionej do repr. Wykonawcy)

Załącznik Nr 3/2

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-97/24

Wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                    oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia

Zadanie Nr 2: mikroskop fluoroscencyjny dla Zakładu Patomorfologii Klin.– 1 szt.

Typ/Model (podać): ................................................................
Producent (podać): .................................................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024): ………………….……………

| Lp. |  | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametr wymagany | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry ofer. wyrobu odpowiednio do wymogów w kolumnie nr 2 lub ewentualnie potwierdzić poprzez „TAK“ w sytuacji, gdy parametr oferowany jest taki sam - identyczny) | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. |  | Parametry techniczno-użytkowe |  |  |  |
| 1 |  | Mikroskop badawczy o budowie modułowej | TAK |  | x |
| 2 |  | Statyw do stołu ze sterowaniem z prawej strony | TAK |  | x |
| 3 |  | Umieszczony na froncie statywu wyświetlacz ukazujący aktualne parametrów oświetlenia i powiększenie wprowadzonego obiektywu | TAK |  | x |
| 4 |  | Pokrętła śrub mikro/makro położone nisko w jednej osi z pokrętłami sterowaniem stołem | TAK |  | x |
| 5 |  | Regulacja siły posuwu ruchu makro i blokada górnego położenia stolika | TAK |  | x |
| 6 |  | Regulowana przysłona polowa | TAK |  | x |
| 7 |  | Źródło światła – wbudowany oświetlacz LED | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 8 |  | Wbudowana w układ oświetlający soczewka typu „fly-eye” zapewniająca równomierne oświetlenie pola | TAK |  | x |
| 9 |  | Automatyczna zmiana natężenia światła przy zmianie obiektywu | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 10 |  | Oddzielne pokrętło regulacji natężenia oświetlenia | TAK |  | x |
| 11 |  | Stolik z powłoką ceramiczną i mechaniczną nasadką krzyżową do ruchu x-y, pokrętła sterowania stołem z prawej strony położone współosiowo z pokrętłami ustawiania ostrości preparatu | TAK |  | x |
| 12 |  | System optyczny korygowany na nieskończoną długość tubusa | TAK |  | x |
| 13 |  | Nasadka trinokularowa trójpołożeniowa z podziałem światła binokular/foto 100/0, 20/80, 0/100 | TAK |  | x |
| 14 |  | Okulary 10x o polu widzenia 22 mm z możliwością montażu mikrometrów okularowych | TAK |  | x |
| 15 |  | Muszle oczne do okularów | TAK |  | x |
| 16 |  | Kondensor z wyskalowanymi pozycjami dla poszczególnych obiektywów | TAK |  | x |
| 17 |  | Uchwyt rewolwerowy na 6 obiektywów | TAK |  | x |
| 18 |  | Obiektywy CFI60 o długości optycznej 60 mm | TAK |  | x |
| 19 |  | Obiektyw Plan Achromat 4x, N.A.0.10, W.D. 30 mm | TAK |  | x |
| 20 |  | Obiektyw Plan Fluor 10x, N.A. 0.30, W.D. 16,0mm | TAK |  | x |
| 21 |  | Obiektyw Plan Fluor 20x, N.A.0.50, W.D. 2 mm | TAK |  | x |
| 22 |  | Obiektyw Plan Fluor 40x, N.A.0.75, W.D. 0,66 mm | TAK |  | x |
| 23 |  | Obiektyw Plan Fluor 100x, dł. optyczna 60mm, N.A. 1.30, W.D. 0,16mm | TAK |  | x |
| 24 |  | Moduł do epifluorescencji z możliwością zainstalowania 6 filtrów | TAK |  | x |
| 25 |  | Szerokopasmowy oświetlacz do fluorescencji typu LED | TAK |  | x |
| 26 |  | Możliwość regulacji intensywności świecenia w trzech zakresach spektralnych przy pomocy panelu sterowania | TAK |  | x |
| 27 |  | Blok filtrów fluorescencyjnych DAPI | TAK |  | x |
| 28 |  | Blok filtrów fluorescencyjnych Spectrum AQUA | TAK |  | x |
| 29 |  | Blok filtrów fluorescencyjnych FITC | TAK |  | x |
| 30 |  | Blok filtrów fluorescencyjnych Spectrum Gold | TAK |  | x |
| 31 |  | Blok filtrów fluorescencyjnych Spectrum Orange | TAK |  | x |
| 32 |  | Blok filtrów fluorescencyjnych TEXAS RED | TAK |  | x |
| 33 |  | Blok filtrów fluorescencyjnych FITC/TRITC | TAK |  | x |
| 34 |  | Mikroskopowy adapter optyczny dopasowany do dedykowanej kamery wraz z kompletem kabli do podłączenia | TAK |  | x |
| 35 |  | Oprogramowanie bazy danych | TAK |  | x |
| 36 |  | Relacyjna baza danych | TAK |  | x |
| 37 |  | Wprowadzanie danych pacjenta | TAK |  | x |
| 38 |  | Przypisywanie komórek do specyficznych klas i sortowanie według nich do dalszej analizy | TAK |  | x |
| 39 |  | Galeria porównawcza zapisanych obrazów (możliwość wyświetlania 1, 2, 4, 6 i 12 obrazów jednocześnie, ostatnio przechwycone obrazy w oknie przechwytywania) | TAK |  | x |
| 40 |  | Rozbudowane funkcje filtrowania i wyszukiwania danych według dowolnie zadanych kryteriów | TAK |  | x |
| 41 |  | Możliwość dołączania dokumentów i zdjęć do danych pacjenta | TAK |  | x |
| 42 |  | Zaawansowany wydruk FISH bezpośrednio z bazy danych bez konieczności otwierania programu do analizy | TAK |  | x |
| 43 |  | Własne wzory wydruków – edytor wzorów wydruków wyników, wydruki w języku polskim | TAK |  | x |
| 44 |  | Automatyczne tworzenie kopii zapasowych i archiwizacja – zabezpieczanie danych na różnych nośnikach (CD, DVD, zewnętrzny HD USB, pen-drive, dysk sieciowy itd.). | TAK |  | x |
| 45 |  | Możliwość funkcjonowania w sieci | TAK |  | x |
| 46 |  | Rejestracja i analiza pojedynczych komórek | TAK |  | x |
| 47 |  | Automatyczna lub ręczna kontrola czasu ekspozycji i kontrastu podczas akwizycji obrazu. | TAK |  | x |
| 48 |  | Ustawianie ostrości w czasie rzeczywistym nawet przy długich czasach ekspozycji trwających wiele sekund | TAK |  | x |
| 49 |  | Definiowane przez użytkownika schematy automatycznej kontroli kontrastu | TAK |  | x |
| 50 |  | Możliwość jednoczesnego oglądania w oddzielnych okienkach poszczególnych warstw obrazu zbieranych z pojedynczych filtrów oraz obrazu złożonego | TAK |  | x |
| 51 |  | Edycja obrazu każdej warstwy oddzielnie, jak i jednoczesna edycja wszystkich warstw w obrazie złożonym | TAK |  | x |
| 52 |  | Specjalny moduł kwantyfikacyjny do mierzenia intensywności świecenia sond FISH, np. dla sond telomerowych. Algorytm klasyfikacji sond wielofuzyjnych trój i czterokolorowych | TAK |  | x |
| 53 |  | Ręczne zliczanie sygnałów z możliwością ustawiania poziomu czułości warstw i poprawy klasyfikacji | TAK |  | x |
| 54 |  | Licznik ręczny znakowań w FISH - zastępowanie liczników mechanicznych | TAK |  | x |
| 55 |  | Akwizycja jedynie interesującego obszaru | TAK |  | x |
| 56 |  | Zaawansowana kontrola funkcji koloru z możliwością miejscowego rozjaśniania lub przyciemniania danego koloru bez wpływu na kontrast obszarów wewnętrznych | TAK |  | x |
| 57 |  | Wielostopniowy domyślne ustawianie kontrastu dla poszczególnych warstw obrazu – DAPI i sond | TAK |  | x |
| 58 |  | Z-stacking nawet na mikroskopie ręcznym bez automatycznej kontroli osi Z (zebrane obrazy w różnym planie fokalnym są składane razem, by utworzyć ostry dwuwymiarowy obraz – pozwala uwidocznić sygnały, które znalazły się na różnej głębokości optycznej) | TAK |  | x |
| 59 |  | Kamera dedykowana do oferowanego oprogramowania do badań FISH 2448x2048 pikseli | TAK |  | x |
| 60 |  | Dedykowana stacja komputerowa do wizualizacji i zapisywania obrazów mikroskopowych | TAK |  | x |
| 61 |  | Monitor min. 25” typu LED o rozdzielczości min. 2560 x 1440, współczynnik proporcji 16:9 | TAK |  | x |
| 62 |  | Deklaracja zgodności, certyfikat jednostki notyfikowanej dot. wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro odpowiednio do wymagań w rozdziale V pkt 10.6 lit. a) SWZ. | TAK |  | x |
| II | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  | x |
| 2. | Montaż (instalacja) sprzętu wraz ze szkoleniem personelu w cenie oferty. Harmonogram szkoleń (minimum 2 szkolenia po 1 godz.) uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). |  | TAK |  | x |
| 3. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji |  | Podać |  | x |
| 4. | W okresie gwarancji wszystkie naprawy serwisowe oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z częściami i materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (przeglądy nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). |  | TAK |  | x |
| 5. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszenie z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz 72 godz. w dni ustawowo wolne od pracy, liczony od dnia zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 6. | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 7. | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 8. | W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 10 dni roboczych, przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu. |  | TAK |  | x |
| 9. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu |  | Opisać i podać prop. środki dezynf. |  | x |
| 10. | Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych |  | TAK (podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych) |  | x |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Parametry i warunki w zakresie „zalecanych przez producenta przeglądów techn.” oraz „zalecanego lub wymaganego sposobu dezynfekcji”  traktowane są jako zalecane.

2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane parametry Zamawiającego.

3. Opis należy załączyć do oferty na etapie składania ofert. Niedołączenie do oferty załącznika z opisem parametrów techniczno-użytkowych spowoduje odrzucenie oferty.

……………………..				                                                                                      …………………………………..

data				                                                                                                                                                                      (podpis osoby uprawnionej do repr. Wykonawcy)

Załącznik Nr 3/3

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-97/24

Wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                    oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia

Zadanie Nr 3: wirówka laboratoryjna z chłodzeniem i akcesoriami dla Zakładu Patomorfologii Klin.– 1 szt.

Typ/Model (podać): ................................................................
Producent (podać): .................................................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024): ………………….……………

| Lp. |  | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametr wymagany | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry ofer. wyrobu odpowiednio do wymogów w kolumnie nr 2 lub ewentualnie potwierdzić poprzez „TAK“ w sytuacji, gdy parametr oferowany jest taki sam - identyczny) | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. |  | Parametry techniczno-użytkowe |  |  |  |
| 1 |  | Siła wirowania rcf 20913 x g (14000 rpm) | TAK |  | x |
| 2 |  | Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie 200-14000, ze skokiem 10 rpm w zakresie 200 ‐ 5,000 rpm i skokiem 100 rpm w zakresie 5,000 ‐ 14,000 rpm | TAK |  | x |
| 3 |  | Wysokość dostępu wynosząca 29 cm | TAK |  | x |
| 4 |  | Możliwość ustawienia promienia dla każdego stosowanego adaptera | TAK |  | x |
| 5 |  | Pobór mocy do 1800 W | TAK, podać |  | Do 1650 W – 10 pkt Od 1651 W i więcej – 0 pkt |
| 6 |  | Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora | TAK |  | x |
| 7 |  | Możliwość wprowadzenia co najmniej 10 prędkości rozpędzania i hamowania rotora, by chronić bardziej wrażliwe próby | TAK |  | x |
| 8 |  | Funkcja uruchamiania zegara po osiągnięciu 95% ustawionej prędkości | TAK |  | x |
| 9 |  | Możliwość instalacji 12 rotorów | TAK |  | x |
| 10 |  | Maksymalna pojemność – 4 probówki po 250 ml | TAK |  | x |
| 11 |  | Awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania z łatwym dostępem od frontu wirówki | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 12 |  | Możliwość ustawienia czasu w zakresie 1 - 99 min, funkcja pracy ciągłej | TAK |  | x |
| 13 |  | Możliwość regulacji temperatury od -9 oC do +40 oC +/-1 oC | TAK |  | x |
| 14 |  | Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) 63,4 x 55 x 34,2 cm +/-2 cm | TAK |  | x |
| 15 |  | Waga bez rotora maks. 80kg | TAK |  | x |
| 16 |  | Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania z możliwością ustawienia szybkości wirowania | TAK |  | x |
| 17 |  | Możliwość wprowadzenia i zapamiętania 35 programów wirowania | TAK |  | x |
| 18 |  | Brak wymogu podłączenia do innych mediów oprócz zasialania 230 V/50-60 Hz | TAK |  | x |
| 19 |  | Wirówka wyposażona w przycisk szybkiego schładzania komory | TAK |  | x |
| 20 |  | Możliwość ustawiania wartości RPM i RCF | TAK |  | x |
| 21 |  | Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego | TAK |  | x |
| 22 |  | Funkcja automatycznego wyłączenia i przejścia w tryn uśpienia po 8 godzinach bezczynności | TAK |  | x |
| 23 |  | Odprowadzanie wilgoci oraz skroplin z komory do tacki umieszczonej u dołu wirówki | TAK |  | x |
| 24 |  | Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa bez konieczności wpisywania przez użytkownika numeru rotora | TAK |  | x |
| 25 |  | W zestawie: - rotor wychylny z czterema koszami i 4 adapterami na 32 probówki 15 ml i 4 adapterami na 16 probówek 50 ml - 4 adaptery na 13 probówek okrągłodennych 5,5-12ml, wymiary probówek max. 16mm x 112mm - rotor aerozoloszczelny na 30 probówek 1,5/2 ml stałokątowy - zestaw 6 pipet automatycznych (0,1-2,5 μl, 0,5-10 μl, 2-20 μl, 10-100 μl, 20-200 μl, 100-1000 μl + statyw karuzelowy) oraz 8-kanałowa 0,5-10 μl do przygotowywania próbek do wirowania, sprężynujące stożki końcowe, drugorzędowa adjustacja do roztworów innych niż roztwory wodne z okienkiem do ustawienia skali +/-8, w całości autoklawowalna, w komplecie 7 pudełek autoklawowalnych do 100 razy z 96 końcówkami do każdego rodzaju pipety – końcówki wykonane z polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów i środków poślizgowych – poświadczone certyfikatem. | TAK |  | x |
| 26 |  | Deklaracja zgodności, certyfikat jednostki notyfikowanej odpowiednio do wymagań w rozdziale V pkt 10.6 lit. a) SWZ. | TAK |  | x |
| II | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  | x |
| 2. | Montaż (instalacja) sprzętu wraz ze szkoleniem personelu w cenie oferty. Harmonogram szkoleń (minimum 2 szkolenia po 1 godz.) uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). |  | TAK |  | x |
| 3. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji |  | Podać |  | x |
| 4. | W okresie gwarancji wszystkie naprawy serwisowe oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z częściami i materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (przeglądy nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). |  | TAK |  | x |
| 5. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszenie z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz 72 godz. w dni ustawowo wolne od pracy, liczony od dnia zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 6. | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 7. | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 8. | W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 10 dni roboczych, przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu. |  | TAK |  | x |
| 9. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu |  | Opisać i podać prop. środki dezynf. |  | x |
| 10. | Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych |  | TAK (podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych) |  | x |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Parametry i warunki w zakresie „zalecanych przez producenta przeglądów techn.” oraz „zalecanego lub wymaganego sposobu dezynfekcji”  traktowane są jako zalecane.

2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane parametry Zamawiającego.

3. Opis należy załączyć do oferty na etapie składania ofert. Niedołączenie do oferty załącznika z opisem parametrów techniczno-użytkowych spowoduje odrzucenie oferty.

……………………..				                                                                                      …………………………………..

data				                                                                                                                                                                      (podpis osoby uprawnionej do repr. Wykonawcy)

poprawiony Załącznik Nr 3/4

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-97/24

po odpowiedziach na zapytania

Wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                    oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia

Zadanie Nr 4: zamrażarka niskotemperaturowa dla Zakładu Patomorfologii Klin.– 1 szt.

Typ/Model (podać): ................................................................
Producent (podać): .................................................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024): ………………….……………

| Lp. |  | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametr wymagany | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry ofer. wyrobu odpowiednio do wymogów w kolumnie nr 2 lub ewentualnie potwierdzić poprzez „TAK“ w sytuacji, gdy parametr oferowany jest taki sam - identyczny) | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. |  | Parametry techniczno-użytkowe |  |  |  |
| 1 |  | pojemność 740 litrów +/- 5l | TAK |  | x |
| 2 |  | zakres temperatury -50°C - -86°C +/- 2°C | TAK |  | x |
| 3 |  | możliwość wyboru opcji drzwi lewo- lub prawostronnych | TAK |  | x |
| 4 |  | drzwi zabezpieczane kodem PIN (możliwość awaryjnego otwarcia drzwi kluczem) | TAK |  | x |
| 5 |  | personalizacja dostępu | TAK |  | x |
| 6 |  | możliwość otwierania drzwi pod kątem 180° dla ułatwienia transportu przez wąskie przejścia | TAK |  | x |
| 7 |  | dotykowy panel sterowania z intuicyjnym interfejsem (działający również w założonych na dłoń rękawiczkach laboratoryjnych) | TAK |  | x |
| 8 |  | możliwość personalizacji wyświetlacza, aby wyświetlać najważniejsze dane na ekranie | TAK |  | x |
| 9 |  | wbudowana pamięć i system archiwizacji danych (w tym monitorowanie wszystkich zdarzeń i parametrów) umożliwiający podgląd historii zamrażarki. Możliwość przeglądania poszczególnych danych na czytelnym wykresie | TAK |  | x |
| 10 |  | port USB umożliwiający zgrywanie danych z urządzenia | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 11 |  | port BMS umożliwiający podłączenie zamrażarki do zewnętrznego systemu alarmowego | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 12 |  | port Ethernet umożliwiający podłączenie urządzenia do dodatkowych zewnętrznych systemów monitorujących i archiwizujących dane | TAK |  | x |
| 13 |  | blokowanie ustawień kodem PIN | TAK |  | x |
| 14 |  | wyświetlanie temperatury, ustawień alarmu, temperatury otoczenia | TAK |  | x |
| 15 |  | wyświetlanie alarmów: temperatury, konieczności wymiany zasilania awaryjnego, wyczyszczenia filtra, awarii systemu zamrażarki, awarii zasilania, otwartych drzwi | TAK |  | x |
| 16 |  | powrót do nastawionych parametrów po utracie i przywróceniu zasilania | TAK |  | x |
| 17 |  | wewnętrzny czujnik temperatury umieszczony w centralnej części zamrażarki dla uzyskiwania wiarygodnych odczytów temperatury w komorze | TAK |  | x |
| 18 |  | zamykany panel z głównym wyłącznikiem zasilania oraz wyłącznikiem akumulatora | TAK |  | x |
| 19 |  | automatyczny port wyrównujący ciśnienie uruchamiany za pomocą przycisku na panelu sterowania ułatwiający ponowne otwieranie drzwi zamrażarki | TAK |  | x |
| 20 |  | szczelny, dwustopniowy kaskadowy system kompresora | TAK |  | x |
| 21 |  | wysoce wydajny system sterowania sprężarką zmniejszający zużycie energii i wydłużający żywotność zamrażarki | TAK |  | x |
| 22 |  | poziom hałasu przy -80 st.C zapewniający komfortowe środowisko pracy | TAK, podać |  | do 42 dB – 10 pkt, 43 i więcej – 0 pkt |
| 23 |  | wymienny filtr powietrza umieszczony od spodu zamrażarki | TAK |  | x |
| 24 |  | wymiana filtra bez dodatkowych narzędzi | TAK |  | x |
| 25 |  | możliwość wyposażenia w 18 statywów szufladowych lub z dostępem od boku | TAK |  | x |
| 26 |  | 3 częściowa komora wyposażona w 4 półki o max. obciążeniu do 150 kg. Wyjaśniamy, że wymagamy dostarczenia zamrażarki z 3 częściową komorą wyposażoną w minimum 2 półki, każda o obciążeniu do 150kg - Odpowiedź z 04.10.2024r. na zapytania. | TAK |  | x |
| 27 |  | 3 oddzielne drzwi wewnętrzne, izolowane i uszczelnione | TAK |  | x |
| 28 |  | możliwość umieszczenie 6 statywów na półce | TAK |  | x |
| 29 |  | możliwość umieszczenia 32 pudełek 53mm w statywie (576 w zamrażarce) | TAK |  | x |
| 30 |  | pojemność min. 57600 próbek (np. 1,5/2,0 ml) w 53mm pudełkach | TAK |  | x |
| 31 |  | półki ze szczelinami wentylacyjnymi zapewniającymi szybkie i równomierne wyrównywanie temperatury | TAK |  | x |
| 32 |  | drzwi wewnętrzne z magnetycznym systemem zamykania | TAK |  | x |
| 33 |  | uszczelka drzwi zewnętrznych odporna na niską temperaturę i zachowująca elastyczność do –86 °C, zapobiegając gromadzeniu się lodu | TAK |  | x |
| 34 |  | wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej bez dodatkowej powłoki, zapewnia łatwe czyszczenie powierzchni oraz odporność na zarysowania | TAK |  | x |
| 35 |  | izolacja z paneli próżniowych i pianki poliuretanowej | TAK |  |  |
| 36 |  | wbudowane kółka ułatwiające transport zamrażarki po powierzchniach płaskich | TAK |  |  |
| 37 |  | dwie wykręcane nóżki do poziomowania i zapobiegania przesuwaniu się zamrażarki | TAK |  |  |
| 38 |  | dwa porty dostępu dla dodatkowych czujników lub systemu back-up | TAK |  |  |
| 39 |  | czas schładzania od temp. pokojowej do -80 °C – 4h 10 min +/- 15 minut | TAK |  |  |
| 40 |  | maks. zużycie energii przy -80 st.C - 10,5 kWh/dzień +/- 1 kWh | TAK |  |  |
| 41 |  | bezpieczne dla środowiska i niezawierające HCFC i CFC czynniki chłodnicze minimalizujące emisję gazów cieplarnianych (R290 i R 170) | TAK |  |  |
| 42 |  | maks. wydzielanie ciepła przy -80 st.C - 438 W +/- 10 h | TAK |  |  |
| 43 |  | wymiary zewnętrzne (WxSxG) – 197,3 x 111,0 x 98,0 cm +/- 2cm | TAK |  |  |
| 44 |  | wymiary wewnętrzne (WxSxG) – 139,0 x 86,5 x 62,2 cm +/- 2cm | TAK |  |  |
| 45 |  | waga maks. 315 kg | TAK |  |  |
| 46 |  | możliwość wyposażenia w system back-up CO2 pozwalający utrzymać temperaturę od 50 °C do -70 °C | TAK |  |  |
| 47 |  | W zestawie: - 18 szt. statywów szufladowych wykonanych ze stali nierdzewnej, na pudełka 53mm, statyw posiadający 8 szuflad, każda szuflada mieszcząca 4 pudełka - system back-up CO2 pozwalający utrzymać temperaturę od -50 °C do -70 °C | TAK |  |  |
| II | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  | x |
| 2. | Montaż (instalacja) sprzętu wraz ze szkoleniem personelu w cenie oferty. Harmonogram szkoleń (minimum 2 szkolenia po 1 godz.) uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). |  | TAK |  | x |
| 3. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji |  | Podać |  | x |
| 4. | W okresie gwarancji wszystkie naprawy serwisowe oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z częściami i materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (przeglądy nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). |  | TAK |  | x |
| 5. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszenie z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz 72 godz. w dni ustawowo wolne od pracy, liczony od dnia zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 6. | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 7. | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 8. | W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 10 dni roboczych, przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu. |  | TAK |  | x |
| 9. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu |  | Opisać i podać prop. środki dezynf. |  | x |
| 10. | Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych |  | TAK (podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych) |  | x |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Parametry i warunki w zakresie „zalecanych przez producenta przeglądów techn.” oraz „zalecanego lub wymaganego sposobu dezynfekcji”  traktowane są jako zalecane.

2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane parametry Zamawiającego.

3. Opis należy załączyć do oferty na etapie składania ofert. Niedołączenie do oferty załącznika z opisem parametrów techniczno-użytkowych spowoduje odrzucenie oferty.

……………………..				                                                                                      …………………………………..

data				                                                                                                                                                                      (podpis osoby uprawnionej do repr. Wykonawcy)

Załącznik Nr 3/5

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-97/24

Wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                    oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia

Zadanie Nr 5: mikroskop optyczny laboratoryjny dla Zakładu Diagn. Lab. - 2 szt.

Typ/Model (podać): ................................................................
Producent (podać): .................................................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024): ………………….……………

| Lp. |  | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametr wymagany | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry ofer. wyrobu odpowiednio do wymogów w kolumnie nr 2 lub ewentualnie potwierdzić poprzez „TAK“ w sytuacji, gdy parametr oferowany jest taki sam - identyczny) | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. |  | Parametry techniczno-użytkowe |  |  |  |
| 1 |  | ## Baza mikroskopu: - stabilna baza mikroskopu badawczego w układzie prostym - potencjometr zmiany intensywności oświetlenia w przedniej części statywu - współosiowe śruby mikro i makrometryczna. | TAK |  | x |
| 2 |  | ## Oświetlenie: - oświetlacz diodowy LED o mocy 14W - kondensor apertura numeryczna NA=1,40 - oświetlenie wg systemu Koehlera. | TAK |  | x |
| 3 |  | ## Optyka: -w systemie korekcji do nieskończoności -długość optyczna obiektywów 45mm. | TAK |  | x |
| 4 |  | Wymienny uchwyt rewolwerowy na co najmniej 6 obiektywów. | TAK |  | x |
| 5 |  | Ergonomiczna nasadka okularowa: - binokularowa, szerokopolowa o numerze pola min.26,5 - o stałym kącie nachylenia 30 stopni, - okulary z osłonkami gumowymi powiększenie 10x, - numer pola min. 26,5 | TAK |  | x |
| 6 |  | ## Stolik manualny: - zakres przesuwu minimum 75x50mm, - z uchwytem na dwa preparaty o wymiarach 75x25mm | TAK |  | x |
| 7 |  | Obiektywy o długości optycznej 45mm, wymagane: typ / powiększenie / apertura / odległość robocza (WD) - plan apochromatyczny 10x/0,4/WD 3,1mm - plan apochromatyczny 20x/0,8/WD 0,6mm - plan apochromatyczny olejowy 40x/1,40/WD 0,13mm - plan achromatyczny 50x olejowy, z przysłoną irysową, regulowana apertura numeryczna w zakresie NA=0,5-0,9; odległość robocza 0.2 mm, - plan apochromatyczny olejowy 100x/1,45/WD 0,13mm | TAK |  | x |
| 8 |  | Wyposażenie uzupełniające: kabel zasilający, pokrowiec ochronny, olejek imersyjny 30ml | TAK |  | x |
| 9 |  | Minimalna podziałka odczytu w osi Z: 1 mikrometr. | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 10 |  | Regulacja rozstawu okularów w zakresie co najmniej 50-76mm. | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 11 |  | Obiektyw 50x olejowy do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym i bez szkiełka | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| II | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  | x |
| 2. | Montaż (instalacja) sprzętu wraz ze szkoleniem personelu w cenie oferty. Harmonogram szkoleń (minimum 2 szkolenia po 1 godz.) uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). |  | TAK |  | x |
| 3. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji |  | Podać |  | x |
| 4. | W okresie gwarancji wszystkie naprawy serwisowe oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z częściami i materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (przeglądy nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). |  | TAK |  | x |
| 5. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszenie z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz 72 godz. w dni ustawowo wolne od pracy, liczony od dnia zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 6. | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 7. | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 8. | W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 10 dni roboczych, przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu. |  | TAK |  | x |
| 9. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu |  | Opisać i podać prop. środki dezynf. |  | x |
| 10. | Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych |  | TAK (podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych) |  | x |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Parametry i warunki w zakresie „zalecanych przez producenta przeglądów techn.” oraz „zalecanego lub wymaganego sposobu dezynfekcji”  traktowane są jako zalecane.

2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane parametry Zamawiającego.

3. Opis należy załączyć do oferty na etapie składania ofert. Niedołączenie do oferty załącznika z opisem parametrów techniczno-użytkowych spowoduje odrzucenie oferty.

……………………..				                                                                                      …………………………………..

data				                                                                                                                                                                      (podpis osoby uprawnionej do repr. Wykonawcy)

poprawiony Załącznik Nr 3/6

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-97/24

po odpowiedziach na zapytania

Wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                    oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia

Zadanie Nr 6: wirówka z chłodzeniem dla Zakładu Diagn. Lab. - 1 szt.

Typ/Model (podać): ................................................................
Producent (podać): .................................................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024): ………………….……………

| Lp. |  | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametr wymagany | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry ofer. wyrobu odpowiednio do wymogów w kolumnie nr 2 lub ewentualnie potwierdzić poprzez „TAK“ w sytuacji, gdy parametr oferowany jest taki sam - identyczny) | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. |  | Parametry techniczno-użytkowe |  |  |  |
| 1 |  | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  | x |
| 2 |  | Maksymalna siła wirowania - rcf 21300 x g 3000 x g Zmiana parametru w wyniku zmiany SWZ w dniu 04.10.2024r. | TAK |  | x |
| 3 |  | Prędkość wirowania w zakresie 100-15000 rpm 100-4400 rpm Zmiana parametru w wyniku zmiany SWZ w dniu 04.10.2024r. | TAK |  | x |
| 4 |  | W wyposażeniu rotor na 10 probówek 5ml W wyposażeniu rotor wychylny wyposażony w 4 kwadratowe pojemniki o pojemności 90 ml oraz 4 adaptery kwadratowe na 9 probówek 5 ml (łącznie możliwość wirowania 36 probówek 5 ml). Zmiana parametru w wyniku zmiany SWZ w dniu 04.10.2024r. | TAK |  | x |
| 5 |  | Zakres temperatury co najmniej: -10°C do 40°C Zmiana parametru w wyniku zmiany SWZ w dniu 04.10.2024r. | TAK |  | x |
| 6 |  | Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) max: 30 x 50 x 30 cm 38 x 58 x 27 cm Zmiana parametru w wyniku zmiany SWZ w dniu 04.10.2024r. | TAK |  | x |
| 7 |  | Nie wymagajaca podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz | TAK |  | x |
| 8 |  | Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą | TAK |  | x |
| 9 |  | Tacka zbierająca Dren odprowadzający skropliny z komory wirówki Zmiana parametru w wyniku zmiany SWZ w dniu 04.10.2024r. | TAK |  | x |
| 10 |  | Funkcja pozwalająca na szybkie schłodzenie komory do zadanej temperatury przed włożeniem próbek do wirówki. | TAK |  | x |
| 11 |  | Funkcja umożliwiająca łagodne zatrzymanie i rozpędzanie rotora, chroniąca bardziej wrażliwe próbki | TAK |  | x |
| 12 |  | Możliwość ustawienia czasu w zakresie 10s-9h oraz możliwość pracy bez ograniczenia czasowego w zakresie 0-99 minut Zmiana parametru w wyniku zmiany SWZ w dniu 04.10.2024r. | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 13 |  | Głośność poniżej 55 dB(A) | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 14 |  | Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania bez konieczności ciągłego wciskania przycisku | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| II | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  | x |
| 2. | Montaż (instalacja) sprzętu wraz ze szkoleniem personelu w cenie oferty. Harmonogram szkoleń (minimum 2 szkolenia po 1 godz.) uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). |  | TAK |  | x |
| 3. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji |  | Podać |  | x |
| 4. | W okresie gwarancji wszystkie naprawy serwisowe oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z częściami i materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (przeglądy nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). |  | TAK |  | x |
| 5. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszenie z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz 72 godz. w dni ustawowo wolne od pracy, liczony od dnia zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 6. | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 7. | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 8. | W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 10 dni roboczych, przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu. |  | TAK |  | x |
| 9. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu |  | Opisać i podać prop. środki dezynf. |  | x |
| 10. | Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych |  | TAK (podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych) |  | x |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Parametry i warunki w zakresie „zalecanych przez producenta przeglądów techn.” oraz „zalecanego lub wymaganego sposobu dezynfekcji”  traktowane są jako zalecane.

2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane parametry Zamawiającego.

3. Opis należy załączyć do oferty na etapie składania ofert. Niedołączenie do oferty załącznika z opisem parametrów techniczno-użytkowych spowoduje odrzucenie oferty.

……………………..				                                                                                      …………………………………..

data				                                                                                                                                                                      (podpis osoby uprawnionej do repr. Wykonawcy)

poprawiony Załącznik Nr 3/7

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-97/24

po odpowiedziach na zapytania

Wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                    oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia

Zadanie Nr 7: wirówka na próbówki 5-10ml dla Zakładu Diagn. Lab. – 2 szt.

Typ/Model (podać): ................................................................
Producent (podać): .................................................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024): ………………….……………

| Lp. |  | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametr wymagany | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry ofer. wyrobu odpowiednio do wymogów w kolumnie nr 2 lub ewentualnie potwierdzić poprzez „TAK“ w sytuacji, gdy parametr oferowany jest taki sam - identyczny) | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. |  | Parametry techniczno-użytkowe |  |  |  |
| 1 |  | Sprzęty fabrycznie nowe | TAK |  | x |
| 2 |  | Maksymalna siła wirowania - rcf 21300 x g 4400 x g Zmiana parametru w wyniku zmiany SWZ w dniu 04.10.2024r. | TAK |  | x |
| 3 |  | Prędkość wirowania w zakresie 100-15000 rpm 100-4400 rpm Zmiana parametru w wyniku zmiany SWZ w dniu 04.10.2024r. | TAK |  | x |
| 4 |  | W wyposażeniu rotor aerozoloszczelny na 10 probówek 5ml, z pokrywą zatrzaskiwaną lub zakręcaną W wyposażeniu rotor wychylny wyposażony w 4 kwadratowe pojemniki o pojemności 90 ml oraz 4 adaptery kwadratowe na 9 probówek 5 ml (łącznie możliwość wirowania 36 probówek 5 ml). Zmiana parametru w wyniku zmiany SWZ w dniu 04.10.2024r. | TAK |  | x |
| 5 |  | Minimum 10 szybkosci przyspieszania i hamowania Czas zatrzymania rotora nie dłuższy niż 25 sek. Zmiana parametru w wyniku zmiany SWZ w dniu 04.10.2024r. | TAK |  | x |
| 6 |  | Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) max: 25 x 40 x 25 cm 32 x 40 x 24 cm Zmiana parametru w wyniku zmiany SWZ w dniu 04.10.2024r. | TAK |  | x |
| 7 |  | Nie wymagająca podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz | TAK |  | x |
| 8 |  | Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą | TAK |  | x |
| 9 |  | Automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu wirowania w celu zapobiegania nagrzewania się próbek | TAK |  | x |
| 10 |  | Sterowanie za pomocą pokręteł i klawiatury membranowej | TAK |  | x |
| 11 |  | Czas ustawienia prędkości maksymalnej do 15 sekund 15 sekund Zmiana parametru w wyniku zmiany SWZ w dniu 04.10.2024r. | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 12 |  | Głośność poniżej 55 dB(A) | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 13 |  | Wysokość wirówki z otwartą pokrywą do 50 cm 50 cm Zmiana parametru w wyniku zmiany SWZ w dniu 04.10.2024r. | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| II | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  | x |
| 2. | Montaż (instalacja) sprzętu wraz ze szkoleniem personelu w cenie oferty. Harmonogram szkoleń (minimum 2 szkolenia po 1 godz.) uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). |  | TAK |  | x |
| 3. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji |  | Podać |  | x |
| 4. | W okresie gwarancji wszystkie naprawy serwisowe oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z częściami i materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (przeglądy nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). |  | TAK |  | x |
| 5. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszenie z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz 72 godz. w dni ustawowo wolne od pracy, liczony od dnia zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 6. | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 7. | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 8. | W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 10 dni roboczych, przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu. |  | TAK |  | x |
| 9. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu |  | Opisać i podać prop. środki dezynf. |  | x |
| 10. | Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych |  | TAK (podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych) |  | x |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Parametry i warunki w zakresie „zalecanych przez producenta przeglądów techn.” oraz „zalecanego lub wymaganego sposobu dezynfekcji”  traktowane są jako zalecane.

2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane parametry Zamawiającego.

3. Opis należy załączyć do oferty na etapie składania ofert. Niedołączenie do oferty załącznika z opisem parametrów techniczno-użytkowych spowoduje odrzucenie oferty.

……………………..				                                                                                      …………………………………..

data				                                                                                                                                                                      (podpis osoby uprawnionej do repr. Wykonawcy)

Załącznik Nr 3/8

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-97/24

Wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                    oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia

Zadanie Nr 8: mikrowirówka na 12 próbówek dla Zakładu Diagn. Lab. – 1 szt.

Typ/Model (podać): ................................................................
Producent (podać): .................................................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024): ………………….……………

| Lp. |  | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametr wymagany | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry ofer. wyrobu odpowiednio do wymogów w kolumnie nr 2 lub ewentualnie potwierdzić poprzez „TAK“ w sytuacji, gdy parametr oferowany jest taki sam - identyczny) | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. |  | Parametry techniczno-użytkowe |  |  |  |
| 1 |  | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  | x |
| 2 |  | Maksymalna siła wirowania - rcf 14100 x g | TAK |  | x |
| 3 |  | Prędkość wirowania w zakresie 800-14500 rpm z możliwością regulacji ze skokiem co 100 rpm | TAK |  | x |
| 4 |  | W wyposażeniu rotor umożliwiający wirowanie 12 probówek o pojemności 1,5-2 ml, z możliwością zastosowania adapterów (dołączonych do oferty) umożliwiających wirowanie probówek o pojemności 0,5 ml, 0,4 ml i 0,6 ml o maksymalnej średnicy 6 ml | TAK |  | x |
| 5 |  | Wirniki i pokrywy odporne na działanie czynników chemicznych | TAK |  | x |
| 6 |  | Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) max: 25 x 25 x 15 cm | TAK |  | x |
| 7 |  | Nie wymagająca podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz | TAK |  | x |
| 8 |  | Możliwość ustawiania czasu w zakresie 15s – 99 min w skokach 15s dla zakresu 15s-60s oraz co 1 min powyżej tego zakresu (dodatkowo funkcja pracy ciągłej) | TAK |  | x |
| 9 |  | Automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu wirowania w celu zapobiegania nagrzewania się próbek | TAK |  | x |
| 10 |  | Sterowanie za pomocą klawiatury membranowej | TAK |  | x |
| 11 |  | Czas ustawienia prędkości maksymalnej do 15 sekund | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 12 |  | Głośność poniżej 55 dB(A) | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 13 |  | Wysokość wirówki z otwartą pokrywą do 30 cm | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| II | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  | x |
| 2. | Montaż (instalacja) sprzętu wraz ze szkoleniem personelu w cenie oferty. Harmonogram szkoleń (minimum 2 szkolenia po 1 godz.) uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). |  | TAK |  | x |
| 3. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji |  | Podać |  | x |
| 4. | W okresie gwarancji wszystkie naprawy serwisowe oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z częściami i materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (przeglądy nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). |  | TAK |  | x |
| 5. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszenie z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz 72 godz. w dni ustawowo wolne od pracy, liczony od dnia zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 6. | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 7. | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 8. | W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 10 dni roboczych, przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu. |  | TAK |  | x |
| 9. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu |  | Opisać i podać prop. środki dezynf. |  | x |
| 10. | Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych |  | TAK (podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych) |  | x |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Parametry i warunki w zakresie „zalecanych przez producenta przeglądów techn.” oraz „zalecanego lub wymaganego sposobu dezynfekcji”  traktowane są jako zalecane.

2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane parametry Zamawiającego.

3. Opis należy załączyć do oferty na etapie składania ofert. Niedołączenie do oferty załącznika z opisem parametrów techniczno-użytkowych spowoduje odrzucenie oferty.

……………………..				                                                                                      …………………………………..

data				                                                                                                                                                                      (podpis osoby uprawnionej do repr. Wykonawcy)

Załącznik Nr 3/9

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-97/24

Wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                    oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia

Zadanie Nr 9: mikrowirówka na 24 próbówek dla Zakładu Diagn. Lab. – 1 szt.

Typ/Model (podać): ................................................................
Producent (podać): .................................................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024): ………………….……………

| Lp. |  | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametr wymagany | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry ofer. wyrobu odpowiednio do wymogów w kolumnie nr 2 lub ewentualnie potwierdzić poprzez „TAK“ w sytuacji, gdy parametr oferowany jest taki sam - identyczny) | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. |  | Parametry techniczno-użytkowe |  |  |  |
| 1 |  | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  | x |
| 2 |  | Maksymalna siła wirowania - rcf 15000 x g | TAK |  | x |
| 3 |  | Możliwość wirownia bez ograniczenia czasowego | TAK |  | x |
| 4 |  | W wyposażeniu aerozoloszczelny rotor z pokrywą umożliwiający wirowanie 24 probówek o pojemności 1,5-2 ml | TAK |  | x |
| 5 |  | Wirniki i pokrywy odporne na działanie czynników chemicznych | TAK |  | x |
| 6 |  | Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) max: 25 x 35 x 25 cm | TAK |  | x |
| 7 |  | Nie wymagająca podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz | TAK |  | x |
| 8 |  | Automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu wirowania w celu zapobiegania nagrzewania się próbek | TAK |  | x |
| 9 |  | Sterowanie za pomocą klawiatury membranowej | TAK |  | x |
| 10 |  | Czas ustawienia prędkości maksymalnej do 15 sekund | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 11 |  | Głośność poniżej 55 dB(A) | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 12 |  | Wysokość wirówki z otwartą pokrywą do 50 cm | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| II | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  | x |
| 2. | Montaż (instalacja) sprzętu wraz ze szkoleniem personelu w cenie oferty. Harmonogram szkoleń (minimum 2 szkolenia po 1 godz.) uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). |  | TAK |  | x |
| 3. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji |  | Podać |  | x |
| 4. | W okresie gwarancji wszystkie naprawy serwisowe oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z częściami i materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (przeglądy nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). |  | TAK |  | x |
| 5. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszenie z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz 72 godz. w dni ustawowo wolne od pracy, liczony od dnia zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 6. | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 7. | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 8. | W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 10 dni roboczych, przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu. |  | TAK |  | x |
| 9. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu |  | Opisać i podać prop. środki dezynf. |  | x |
| 10. | Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych |  | TAK (podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych) |  | x |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Parametry i warunki w zakresie „zalecanych przez producenta przeglądów techn.” oraz „zalecanego lub wymaganego sposobu dezynfekcji”  traktowane są jako zalecane.

2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane parametry Zamawiającego.

3. Opis należy załączyć do oferty na etapie składania ofert. Niedołączenie do oferty załącznika z opisem parametrów techniczno-użytkowych spowoduje odrzucenie oferty.

……………………..				                                                                                      …………………………………..

data				                                                                                                                                                                      (podpis osoby uprawnionej do repr. Wykonawcy)

poprawiony Załącznik Nr 3/10

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-97/24

po odpowiedziach na zapytania

Wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                    oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia

Zadanie Nr 10: zamrażarka dla Zakładu Diagn. Lab. – 3 szt.

Typ/Model (podać): ................................................................
Producent (podać): .................................................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024): ………………….……………

| Lp. |  | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametr wymagany | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry ofer. wyrobu odpowiednio do wymogów w kolumnie nr 2 lub ewentualnie potwierdzić poprzez „TAK“ w sytuacji, gdy parametr oferowany jest taki sam - identyczny) | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. |  | Parametry techniczno-użytkowe |  |  |  |
| 1 |  | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  | x |
| 2 |  | Zakres temperatury pracy do – 40 st.C | TAK |  | x |
| 3 |  | Pojemność do 300 L | TAK |  | x |
| 4 |  | Wyposażona w program monitorowania temperatury Przez „program monitorowania temperatury” Zamawiający rozumie wyświetlacz z alarmami i wbudowany rejestrator – Odpowiedź z 04.10.2024r. na zapytania. | TAK |  | x |
| 5 |  | Panel kontrolny zawierający wyświetlacz temperatury i alarmów typu LED | TAK |  | x |
| 6 |  | Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) max: 60 x 70 x 170 cm Dopuszczamy zamrażarkę o wymiarach zewnętrznych maks. 730x800x1448 mm (SzxGxW) – Odpowiedź z 02.10.2024r. na zapytania. Dupuszczamy wymiary zewnętrzne maks. (szer x głęb x wys): 70 x 64 x 179,2 cm – Odpowiedź z 04.10.2024r. na zapytania. | TAK |  | x |
| 7 |  | Posiadająca min. 4 półki | TAK |  | x |
| 8 |  | Chłodzona powietrzem | TAK |  | x |
| 9 |  | min. 5 półek | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 10 |  | Głośność poniżej 55 dB(A) | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 11 |  | Wykręcane nóżki zapewniające stabilne ustawienie zamrażarki | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| II | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  | x |
| 2. | Montaż (instalacja) sprzętu wraz ze szkoleniem personelu w cenie oferty. Harmonogram szkoleń (minimum 2 szkolenia po 1 godz.) uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). |  | TAK |  | x |
| 3. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji |  | Podać |  | x |
| 4. | W okresie gwarancji wszystkie naprawy serwisowe oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z częściami i materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (przeglądy nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). |  | TAK |  | x |
| 5. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszenie z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz 72 godz. w dni ustawowo wolne od pracy, liczony od dnia zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 6. | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 7. | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 8. | W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 10 dni roboczych, przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu. |  | TAK |  | x |
| 9. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu |  | Opisać i podać prop. środki dezynf. |  | x |
| 10. | Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych |  | TAK (podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych) |  | x |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Parametry i warunki w zakresie „zalecanych przez producenta przeglądów techn.” oraz „zalecanego lub wymaganego sposobu dezynfekcji”  traktowane są jako zalecane.

2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane parametry Zamawiającego.

3. Opis należy załączyć do oferty na etapie składania ofert. Niedołączenie do oferty załącznika z opisem parametrów techniczno-użytkowych spowoduje odrzucenie oferty.

……………………..				                                                                                      …………………………………..

data				                                                                                                                                                                      (podpis osoby uprawnionej do repr. Wykonawcy)

poprawiony Załącznik Nr 3/11

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-97/24

po odpowiedziach na zapytania

Wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                    oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia

Zadanie Nr 11: zamrażarka niskotemperaturowa dla Zakładu Diagn. Lab. – 1 szt.

Typ/Model (podać): ................................................................
Producent (podać): .................................................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024): ………………….……………

| Lp. |  | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametr wymagany | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry ofer. wyrobu odpowiednio do wymogów w kolumnie nr 2 lub ewentualnie potwierdzić poprzez „TAK“ w sytuacji, gdy parametr oferowany jest taki sam - identyczny) | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. |  | Parametry techniczno-użytkowe |  |  |  |
| 1 |  | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  | x |
| 2 |  | Zakres temperatury pracy do – 50 do – 80 st.C Dopuszczamy zamrażarkę niskotemperaturową z zakresem temperatury od -55°C do -86°C - Odpowiedź z 04.10.2024r. na zapytania. | TAK |  | x |
| 3 |  | Pojemność do 450 L | TAK |  | x |
| 4 |  | Warstwa izolacyjna komory wykonana z pianki poliuretanowej i paneli próżniowych | TAK |  | x |
| 5 |  | Panel kontrolny zawierający wyświetlacz temperatury i alarmów typu LED. Dopuszczamy panel kontrolny zawierający wyświetlacz temperatury i alarmów typu LCD - Odpowiedź z 04.10.2024r. na zapytania. | TAK |  | x |
| 6 |  | Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) max: 100 x 90 x 200 cm Dopuszczamy wymiary zewnętrzne maks. (szer x głęb x wys): 78,5 x 104,1 x 194,7 cm - Odpowiedź z 04.10.2024r. na zapytania. Dopuszczamy zamrażarkę niskotemperaturową o wysokości 2012 mm - Odpowiedź z 04.10.2024r. na zapytania. | TAK |  | x |
| 7 |  | Wnętrze podzielone na 3-5 oddzielnych części, a każda z nich wyposażona w indywidualne drzwi wewnętrzne. Dopuszczamy zamrażarkę z 4 półkami, ale z dwójką drzwi wewnętrznych - Odpowiedź z 04.10.2024r. na zapytania. | TAK |  | x |
| 8 |  | Automatyczny port odpowietrzający w drzwiach zamrażarki | TAK |  | x |
| 9 |  | Możliwość regulacji wysokości półek |  |  |  |
| 10 |  | Magnetyczne zamknięcie drzwi wewnętrznych. Dopuszczamy drzwi wewnętrzne zamykane mechaniczne - Odpowiedź z 04.10.2024r. na zapytania. |  |  |  |
| 11 |  | Nastawianie temperatury z dokładnością co 1 st. C | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 12 |  | Głośność poniżej 55 dB(A) | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 13 |  | Wykręcane nóżki zapewniające stabilne ustawienie zamrażarki | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 14 |  | Czynniki chłodzące przyjazne środowisku | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 15 |  | Czas schładzania od temperatury pokojowej do – 80 st. C poniżej 5 godzin | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| II | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  | x |
| 2. | Montaż (instalacja) sprzętu wraz ze szkoleniem personelu w cenie oferty. Harmonogram szkoleń (minimum 2 szkolenia po 1 godz.) uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). |  | TAK |  | x |
| 3. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji |  | Podać |  | x |
| 4. | W okresie gwarancji wszystkie naprawy serwisowe oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z częściami i materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (przeglądy nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). |  | TAK |  | x |
| 5. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszenie z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz 72 godz. w dni ustawowo wolne od pracy, liczony od dnia zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 6. | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 7. | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 8. | W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 10 dni roboczych, przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu. |  | TAK |  | x |
| 9. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu |  | Opisać i podać prop. środki dezynf. |  | x |
| 10. | Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych |  | TAK (podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych) |  | x |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Parametry i warunki w zakresie „zalecanych przez producenta przeglądów techn.” oraz „zalecanego lub wymaganego sposobu dezynfekcji”  traktowane są jako zalecane.

2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane parametry Zamawiającego.

3. Opis należy załączyć do oferty na etapie składania ofert. Niedołączenie do oferty załącznika z opisem parametrów techniczno-użytkowych spowoduje odrzucenie oferty.

……………………..				                                                                                      …………………………………..

data				                                                                                                                                                                      (podpis osoby uprawnionej do repr. Wykonawcy)

Załącznik Nr 3/12

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-97/24

Wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                    oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia

Zadanie Nr 12: termocykler do reakcji PCR oraz real-time PCR dla Zakładu Diagn. Mikrob. – 1 szt.

Typ/Model (podać): ................................................................
Producent (podać): .................................................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024): ………………….……………

| Lp. |  | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametr wymagany | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry ofer. wyrobu odpowiednio do wymogów w kolumnie nr 2 lub ewentualnie potwierdzić poprzez „TAK“ w sytuacji, gdy parametr oferowany jest taki sam - identyczny) | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. |  | Parametry techniczno-użytkowe |  |  |  |
| 1 |  | Termocykler zdolny do przeprowadzenia prostej reakcji PCR oraz PCR w czasie rzeczywistym | TAK |  | x |
| 2 |  | Termocykler do oznaczeń jakościowych i ilościowych | TAK |  | x |
| 3 |  | Bloki grzewcze o pojemności 48 próbek | TAK |  | x |
| 4 |  | Bloki termocyklera przystosowane do 48 dołkowych płytek do PCR lub 8-dołkowych pasków do PCR lub cienkościennych probówek do PCR o pojemności 0.2ml | TAK |  | x |
| 5 |  | Odczyt fluorescencji w minimum 4 podstawowych kanałach (FAM/Syber Green, HEX/VIC/JOE/TET, ROX/Texas Red, Cy5) | TAK, podać |  | 4 kanały – 0 pkt. > 4 kanały 5 pkt. |
| 6 |  | Sensor (detekcja światła) - fotopowielacz PMT (photomultipliertube) | TAK |  | x |
| 7 |  | Światło emitowane w termocyklerze za pomocą źródła LED – dioda LED bezobsługowa | TAK |  | x |
| 8 |  | Automatyczne przeliczanie wartości fluorescencji na ilość kopii/ml | TAK |  | x |
| 9 |  | Automatyczny, elektroniczny system ogrzewania pokrywy | TAK |  | x |
| 10 |  | Pokrywa termocyklera posiadajaca automatyczną blokadę otwarcia, blokującą dostęp do bloku w trakcie trwania reakcji. | TAK |  | x |
| 11 |  | Platforma otwarta - urządzenie kompatybilne z dostępnymi na rynku zestawami PCR Real Time, nie wymaga dedykowanych materiałów zużywalnych. | TAK |  | x |
| 12 |  | Nie wymagajaca nagrzewania przed reakcją | TAK |  | x |
| 13 |  | Możliwość pomiaru temperatury z każdego dołka | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |
| 14 |  | Możliwość odczytu fluorescencji z każdego dołka | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |
| 15 |  | Szybkość zmiany temperatury min. 4,5ºC/sek. | TAK |  | x |
| 16 |  | Oprogramowanie: - algorytm automatycznie kalkulujący w trakcie każdego cyklu PCR, udział poszczególnych barwników wchodzących w skład mieszaniny reakcyjnej, - automatyczne wykreślanie krzywej dysocjacyjnej, automatyczne wykreślanie krzywej standardowej - automatyczny zapis wyników - funkcja zapisywania wyników z danymi pacjenta - predefiniowane programy diagnostyczne (do konkretnych oznaczeń z termocyklerem) - program dyskryminacji allelicznych - program HRM - funkcja importu/eksportu krzywej standardowej do użycia jako zewnętrzny kalibrator eksperymentu - funkcja automatycznej interpretacji wyników diagnostycznych jako pozytywny/negatywny/nieważny - oprogramowanie dające możliwość eksportu zapisanych wyników do MS Excel, CSV, TXT | TAK |  | x |
| 17 |  | Wyposażenie dodatkowe: - wszystkie elementy niezbędne do działania przedmiotu zamówienia np. oprzyrządowanie. - system wyposażony w komputer – laptop z systemem operacyjnym Windows 11pro lub „równoważny“ tj. umożliwiający podłączenie do posiadanej przez Zamawiającego domeny activ directory opartej na systemie Windows Serwer firmy Microsoft. | TAK |  | x |
| 18 |  | Termocykler i ekstraktor od jednego producenta w celu zapewnienia pełnej walidacji | TAK |  | x |
| 19 |  | Oprogramowania termocyklera w języku polskim | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |
| 20 |  | Podłączenie aparatu do systemu LIS | TAK |  | x |
| II | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  | x |
| 2. | Montaż (instalacja) sprzętu wraz ze szkoleniem personelu w cenie oferty. Harmonogram szkoleń (minimum 2 szkolenia po 1 godz.) uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). |  | TAK |  | x |
| 3. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji |  | Podać |  | x |
| 4. | W okresie gwarancji wszystkie naprawy serwisowe oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z częściami i materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (przeglądy nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). |  | TAK |  | x |
| 5. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszenie z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz 72 godz. w dni ustawowo wolne od pracy, liczony od dnia zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 6. | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 7. | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 8. | W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 10 dni roboczych, przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu. |  | TAK |  | x |
| 9. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu |  | Opisać i podać prop. środki dezynf. |  | x |
| 10. | Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych |  | TAK (podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych) |  | x |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Parametry i warunki w zakresie „zalecanych przez producenta przeglądów techn.” oraz „zalecanego lub wymaganego sposobu dezynfekcji”  traktowane są jako zalecane.

2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane parametry Zamawiającego.

3. Opis należy załączyć do oferty na etapie składania ofert. Niedołączenie do oferty załącznika z opisem parametrów techniczno-użytkowych spowoduje odrzucenie oferty.

……………………..				                                                                                      …………………………………..

data				                                                                                                                                                                      (podpis osoby uprawnionej do repr. Wykonawcy)

poprawiony Załącznik Nr 3/13

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-97/24

po odpowiedziach na zapytania

Wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                    oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia

Zadanie Nr 13: aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych dla Zakładu Diagn. Mikrob. – 1 szt.

Typ/Model (podać): ................................................................
Producent (podać): .................................................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024): ………………….……………

| Lp. |  | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametr wymagany | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry ofer. wyrobu odpowiednio do wymogów w kolumnie nr 2 lub ewentualnie potwierdzić poprzez „TAK“ w sytuacji, gdy parametr oferowany jest taki sam - identyczny) | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. |  | Parametry techniczno-użytkowe |  |  |  |
| 1 |  | Automatyczna stacja robocza do izolacji kwasów nukleinowych metodą opartą na kulkach magnetycznych z zintegrowaną stacją pipetującą do składania reakcji pcr | TAK |  | x |
| 2 |  | Izolator kwasów nukleinowych do przenoszenia próbki wykorzystujący system pipet automatycznych ze sterylnymi końcówkami. | TAK |  | x |
| 3 |  | Zestaw odczynników w postaci zamkniętych kartridży/pasków osobnych dla pojedynczej próbki. | TAK |  | x |
| 4 |  | Kartridże/paski odczynnikowe przekłuwane dopiero po instalacji w komorze izolatora i uruchomieniu programu. | TAK |  | x |
| 5 |  | Wbudowane protokoły do izolacji RNA i DNA DNA/RNA ze wszystkich płynów ustrojowych z różnych próbek biologicznych (surowica, osocze, ślina, płyn mózgowo-rdzeniowy, plwocina, płyn owodniowy, mocz, tkanki, łzy, kał, popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe, płynne próbki cytologiczne, wymazy z jamy nosowo-gardłowej, wymazy z jamy ustnej i gardła oraz hodowla komórkowa). | TAK |  | x |
| 6 |  | Jednoczesna izolacja kwasów nukleinowych z 1-24 próbek, z możliwością izolacji jednej próbki, bez strat odczynnikowych. | TAK |  | x |
| 7 |  | Wbudowany blok chłodzący | TAK |  | x |
| 8 |  | Możliwość zastosowania jednoczesnego do 4 różnych protokołów/procedury przygotowania mieszanin do pcr. Zastosowanie odczynników z zestawów real time pcr (mastemiksów, kontroli pozytywnej, kontroli ujemnej i kontroli wewnętrznej IC). | TAK, podać |  | 4 protokoły - 10 pkt < 4 protokoły- 0 pkt |
| 9 |  | Wykrywanie poziomu cieczy w probówkach. | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |
| 10 |  | Objętość eluatu 60/100/150/200 µl. | TAK |  | x |
| 11 |  | Objętość próbki pierwotnej 100/200/400/600 µl. | TAK |  | x |
| 12 |  | Wbudowana lampa UV do dekontaminacji blatu roboczego z kontrolowanym czasem pracy. | TAK |  | x |
| 13 |  | Aparat z ekranem dotykowym. Dopuszczamy urządzenie, które w zamian za ekran dotykowy posiada zewnętrzny komputer z oprogramowaniem dającym możliwość wykonywania wszystkich operacji np: samej izolacji, same składanie od 1 do 4 protokołów reakcji PCR, lub izolacji i składania PCR w jednym cyklu - Odpowiedź z 04.10.2024r. na zapytania. | TAK |  | x |
| 14 |  | Ekstraktor ze stacją pipetującą i termocykler od jednego producenta w celu zapewnienia pełnej walidacji i poprawnego wyniku. | TAK |  | x |
| 15 |  | Wyposażenie dodatkowe: - wszystkie elementy niezbędne do działania przedmiotu zamówienia np. oprzyrządowanie. - komputer min. 8GB RAM, 500GB HDD z systemem operacyjnym Windows 11pro lub „równoważny“ tj. umożliwiający podłączenie do posiadanej przez Zamawiającego domeny activ directory opartej na systemie Windows Serwer firmy Microsoft. + mysz optyczna | TAK |  | x |
| II | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  | x |
| 2. | Montaż (instalacja) sprzętu wraz ze szkoleniem personelu w cenie oferty. Harmonogram szkoleń (minimum 2 szkolenia po 1 godz.) uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). |  | TAK |  | x |
| 3. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji |  | Podać |  | x |
| 4. | W okresie gwarancji wszystkie naprawy serwisowe oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z częściami i materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (przeglądy nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). |  | TAK |  | x |
| 5. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszenie z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz 72 godz. w dni ustawowo wolne od pracy, liczony od dnia zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 6. | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 7. | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 8. | W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 10 dni roboczych, przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu. |  | TAK |  | x |
| 9. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu |  | Opisać i podać prop. środki dezynf. |  | x |
| 10. | Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych |  | TAK (podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych) |  | x |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Parametry i warunki w zakresie „zalecanych przez producenta przeglądów techn.” oraz „zalecanego lub wymaganego sposobu dezynfekcji”  traktowane są jako zalecane.

2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane parametry Zamawiającego.

3. Opis należy załączyć do oferty na etapie składania ofert. Niedołączenie do oferty załącznika z opisem parametrów techniczno-użytkowych spowoduje odrzucenie oferty.

……………………..				                                                                                      …………………………………..

data				                                                                                                                                                                      (podpis osoby uprawnionej do repr. Wykonawcy)

poprawiony Załącznik Nr 3/14

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-97/24

po odpowiedziach na zapytania

Wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                    oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia

Zadanie Nr 14: zamrażarka niskotemperaturowa dla Zakładu Diagn. Mikrob. – 1 szt.

Typ/Model (podać): ................................................................
Producent (podać): .................................................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024 grudzień 2023): ………………….……………

| Lp. |  | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametr wymagany | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry ofer. wyrobu odpowiednio do wymogów w kolumnie nr 2 lub ewentualnie potwierdzić poprzez „TAK“ w sytuacji, gdy parametr oferowany jest taki sam - identyczny) | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. |  | Parametry techniczno-użytkowe |  |  |  |
| 1 |  | Pojemność zamrażarki – 422 litry +/- 2 litry Dopuszczamy zamrażarkę o pojemności 440 litrów, o ile będzie zachowany maksymalny dopuszczalny wymiar dotyczący szerokości zamrażarki wskazany w SWZ - Odpowiedź z 04.10.2024r. na zapytania. Dopuszczamy zamrażarkę z wymiarem zewnętrznym w zakresie głębokości maks. 1041mm przy pojemności użytkowej maks. 528 litry; pozostałe wymagane wymiary wg SWZ - Odpowiedź z 04.10.2024r. na zapytania. Dopuszczamy zamrażarkę o poj. 528 litrów i 40 tys. fiolek 2ml; pozostałe wymagane wymiary wg SWZ - Odpowiedź z 04.10.2024r. na zapytania. | TAK |  | x |
| 2 |  | Pojemność nie mniejsza niż 30.000 fiolek 2 ml | TAK |  | x |
| 3 |  | Kaskadowy system zamrażania – układ dwóch hermetycznych kompresorów, komercyjnie dostępne czynniki bezfreonowe chłodzące. Dopuszczamy dwa hermetyczne niezależne układy chłodzenia z dwoma niezależnymi kompresorami, komercyjnie dostępne czynniki bezfreonowe chłodzące - Odpowiedź z 04.10.2024r. na zapytania. Dopuszczamy zamrażarkę z dwoma kompresorami tj. pojedyncza kaskada z podwójną sprężarką (kompresorem) i utrzymaniem temperatury na poziomie -70° C w przypadku awarii jednej sprężarki (kompresora) - Odpowiedź z 04.10.2024r. na zapytania. | TAK |  | x |
| 4 |  | Zakres regulacji temperatury od -50°C do -86°C. Dopuszczamy zakres regulacji temperatury od -40°C do -86°C - Odpowiedź z 04.10.2024r. na zapytania. | TAK |  | x |
| 5 |  | Gwarantowane utrzymanie temperatury -86°C przy temperaturze otoczenia 32OC | TAK |  | x |
| 6 |  | Możliwość programowania temperatury co 1°C | TAK |  | x |
| 7 |  | Izolacja w ścianach bocznych w postaci paneli próżniowych w połączeniu z pianką izolacyjną. | TAK |  | x |
| 8 |  | Kontrolowany przepływ powietrza przez wymiennik ciepła – powietrze chłodzące usuwane z tyłu urządzenia. | TAK |  | x |
| 9 |  | Kompresory zlokalizowane pod komorą roboczą | TAK |  | x |
| 10 |  | Wbudowany automatyczny system kompensacji wahań napięcia w sieci zasilającej. Dopuszczamy zamrażarkę bez wbudowanego automatycznego systemu kompensacji wahań napięcia w sieci zasilającej - Odpowiedź z 04.10.2024r. na zapytania. | TAK |  | x |
| 11 |  | Komora robocza metalowa, pokryta warstwą ochronną, odporną na niskie temperatury, uderzenia oraz zadrapania w kolorze białym. Dopuszczamy komorę roboczą ze stali nierdzewnej odpornej na niskie temperatury, uderzenia oraz zadrapania - Odpowiedź z 03.10.2024r. na zapytania. Dopuszczamy zamrażarkę z komorą wykonaną z wysokogatunkowej stali nierdzewnej bez powłoki, co zapobiega uszkodzeniu/ zarysowaniu/ odpryskiwaniu dodatkowej warstwy tworzywa i rdzewieniu wnętrza komory - Odpowiedź z 04.10.2024r. na zapytania. Dopuszczamy zamrażarkę z wnętrzem ze stali nierdzewnej kwasoodpornej bez powłoki w kolorze białym - Odpowiedź z 03.10.2024r. na zapytania. | TAK |  | x |
| 12 |  | Obudowa malowana farbami epoksydowymi. Dopuszczamy zamrażarkę z obudową malowaną proszkowo - Odpowiedź z 04.10.2024r. na zapytania. | TAK |  | x |
| 13 |  | Urządzenie wyposażone w 3 półki o regulowanym położeniu, każda o nośności nie mniejszej niż 57 kg Dopuszczamy zamrażarkę z 4 półkami wykonanymi ze stali nierdzewnej o regulowanym położeniu i nośności 50,5 kg każda - Odpowiedź z 04.10.2024r. na zapytania. Dopuszczamy zamrażarkę z 2 ruchomymi półkami + 3 półka środkowa nieruchoma będąca parownikiem - Odpowiedź z 04.10.2024r. na zapytania. Dopuszczamy zamrażarkę z nośnością każdej półki do 38 kg; pozostałe parametry w zakresie półek wg SWZ - Odpowiedź 04.10.2024r. na zapytania. | TAK |  | x |
| 14 |  | 4 wewnętrzne, izolowane stalowe drzwi, po stronie wewnętrznej pokryte tworzywem utrudniającym przymarzanie. Dopuszczamy zamrażarkę z wnętrzem podzielonym na 4 części i 2 drzwi wewnętrznych, z funkcją zliczania ilości wkładanych i wyjmowanych próbek co pozwoli na weryfikację ilości prób bez konieczności otwierania drzwi zamrażarki i wzrostu temperatury - Odpowiedź z 04.10.2024r. na zapytania. | TAK/NIE |  | 4 drzwi – 10 pkt. <4 drzwi – 0 pkt. |
| 15 |  | Potrójna, podgrzewana elektrycznie uszczelka drzwi zewnętrznych. Dopuszczamy zamrażarkę z płaskimi, szerokimi i elastycznymi uszczelkami odpornymi na niską temperaturę i zachowującymi elastyczność do –86 °C, zapobiegającymi gromadzeniu się lodu - Odpowiedź z 04.10.2024r. na zapytania. Dopuszczamy zamrażarkę z uszczelkę poczwórną – 2 podgrzewane uszczelki na drzwiach zewnętrznych zamrażarki i 2 uszczelki na korpusie co łącznie stanowi 4 uszczelki. Dodatkowo drzwi wewnętrzne wyposażone w podwójną uszczelkę - Odpowiedź z 04.10.2024r. na zapytania. | TAK |  | x |
| 16 |  | Drzwi zamrażarki wyposażone w system zapobiegania efektowi próżni - zawór wyrównujący musi być podgrzewany elektrycznie | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt |
| 17 |  | Panel sterowania w postaci kolorowego, ekranu LCD wbudowanego w drzwi urządzenia, na wysokości oczu użytkownika. Dopuszczamy zamrażarkę z wyświetlaczem LED informującym o temperaturze i stanach alarmowych, umieszczonym na wysokości oczu użytkownika - Odpowiedź z 04.10.2024r. na zapytania. Dopuszczamy zamrażarkę z wyświetlaczem dotykowym 7’’HD Touch screen umieszczonym na wysokości oczu użytkownika - Odpowiedź z 04.10.2024r. na zapytania. Dopuszczamy zamrażarkę z wyświetlaczem LCD dotykowym umieszczonym na wysokości oczu użytkownika - Odpowiedź z 04.10.2024r. na zapytania. | TAK |  | x |
| 18 |  | Ochrona ustawień temperatury roboczej i poziomów alarmów za pomocą pinu | TAK |  | x |
| 19 |  | System alarmowy (alarmy wizualne i akustyczne) zabezpieczający elementy urządzenia oraz przechowywane próbki, wyposażony w zasilanie bateryjne podtrzymujące działanie układu w przypadku braku zasilania: - alarm braku zasilania - alarm zbyt wysokiej temperatury - alarm zbyt niskiej temperatury - alarm awarii czujników temperatury - alarm otwartych drzwi - alarm przegrzania elementów układu zamrażającego - alarm wyczerpania baterii zasilającej system alarmowy zamrażarki - wskaźnik i alarm wizualny oraz dźwiękowy informujący o przekroczeniu bezpiecznych dla zamrażarki warunkach środowiskowych w pomieszczeniu - wskaźnik nakazujący wyczyszczenie filtra. Dopuszczamy zamrażarkę bez alarmu otwartych drzwi, przegrzania elementów układu zamrażającego, o przekroczeniu bezpiecznych dla zamrażarki warunkach środowiskowych w pomieszczeniu, z zachowaniem wszystkich pozostałych alarmów - Odpowiedź z 044.10.2024r. na zapytania. | TAK |  | x |
| 20 |  | Możliwość programowania progów alarmów (zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury) | TAK |  | x |
| 21 |  | Drzwi z uchwytem, zamykane na klucz | TAK |  | x |
| 22 |  | Dwa porty dostępu o średnicy nie mniejszej iż 25 mm. Dopuszczamy zamrażarkę z dwoma portami dostępu umożliwiającymi zainstalowanie zewnętrznych systemów monitoringu i/lub systemów back up, bez podawania średnicy tych portów - Odpowiedź z 04.10.2024r. na zapytania. | TAK |  | x |
| 23 |  | Możliwość wyposażenia urządzenia w awaryjny system CO2 lub LN2 - podtrzymujący zaprogramowaną temperaturę w przypadku braku zasilania. | TAK/NIE |  | TAK -10 pkt. NIE -0 pkt |
| 24 |  | Zamrażarka wyposażona w system kółek umożliwiających łatwy transport | TAK |  | x |
| 25 |  | Zasilanie: 230V 50 Hz, maksymalny pobór energii nie większy niż 9,2 kW/24h Dopuszczamy zamrażarkę z zużyciem energii na poziomie 11,43 kWh/24h przy pełnym załadunku i temp. otoczenia 25 0C i 8,43 kWh/ 24h przy temperaturze -70 o C - Odpowiedź z 04.10.2024r. na zapytania. Dopuszczamy zamrażarkę z zużyciem energii na poziomie 11,00 kWh/24h przy pełnym załadunku i temp. otoczenia 25 0C i 7 kWh/ 24h przy temperaturze -70 o C - Odpowiedź z 04.10.2024r. na zapytania. | TAK |  | x |
| 26 |  | Głośność maksymalnie: 52 dB | TAK |  | x |
| 27 |  | Waga maksymalnie: 282 kg Dopuszczamy zamrażarkę o wadze maks. 286kg - Odpowiedź z 04.10.2024r. na zapytania. | TAK |  | x |
| 28 |  | Wymiary (szer x głęb x wys): Całkowite wymiary zewnętrzne nie większe niż: 70 x 98 x 198,5cm Wewnętrzne nie mniejsze niż: 45 x 71 x 130 cm. Dopuszczamy zamrażarkę z wymiarem zewnętrznym w zakresie głębokości maks. 1041mm przy pojemności użytkowej maks. 528 litry; pozostałe wymagane wymiary wg SWZ - Odpowiedź z 04.10.2024r. na zapytania. Dopuszczamy zamrażarkę z wymiarami zewnętrznymi: ( SxGxW ) 785*1041*1947mm oraz wymiarami wewnętrznymi odpowiednio (SxGxW) 440*696*1266mm - Odpowiedź z 04.10.2024r. na zapytania. | TAK |  | x |
| II | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  | x |
| 2. | Montaż (instalacja) sprzętu wraz ze szkoleniem personelu w cenie oferty. Harmonogram szkoleń (minimum 2 szkolenia po 1 godz.) uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). |  | TAK |  | x |
| 3. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji |  | Podać |  | x |
| 4. | W okresie gwarancji wszystkie naprawy serwisowe oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z częściami i materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (przeglądy nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). |  | TAK |  | x |
| 5. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszenie z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz 72 godz. w dni ustawowo wolne od pracy, liczony od dnia zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 6. | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 7. | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 8. | W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 10 dni roboczych, przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu. |  | TAK |  | x |
| 9. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu |  | Opisać i podać prop. środki dezynf. |  | x |
| 10. | Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych |  | TAK (podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych) |  | x |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Parametry i warunki w zakresie „zalecanych przez producenta przeglądów techn.” oraz „zalecanego lub wymaganego sposobu dezynfekcji”  traktowane są jako zalecane.

2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane parametry Zamawiającego.

3. Opis należy załączyć do oferty na etapie składania ofert. Niedołączenie do oferty załącznika z opisem parametrów techniczno-użytkowych spowoduje odrzucenie oferty.

……………………..				                                                                                      …………………………………..

data				                                                                                                                                                                      (podpis osoby uprawnionej do repr. Wykonawcy)

Załącznik Nr 3/15

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-97/24

Wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                    oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia

Zadanie Nr 15: mikroskop optyczny mikrobiologiczny świetlny z przystawką do fluoroscencji oraz kamerą cyfrową                                               dla Zakładu Diagn. Mikrob. - 2 szt.

Typ/Model (podać): ................................................................
Producent (podać): .................................................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024): ………………….……………

| Lp. |  | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametr wymagany | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry ofer. wyrobu odpowiednio do wymogów w kolumnie nr 2 lub ewentualnie potwierdzić poprzez „TAK“ w sytuacji, gdy parametr oferowany jest taki sam - identyczny) | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. |  | Parametry techniczno-użytkowe |  |  |  |
| 1 |  | Obserwacja w świetle przechodzącym w jasnym polu. | TAK |  | x |
| 2 |  | Statyw wykonany w całości z metalu, o solidnej podstawie zapewniającej dużą stabilność, -uchwyt do wygodnego przenoszenia całego mikroskopu, -rewolwer z minimum 5 pozycyjnym uchwytem obiektywów pochylonym w stronę statywu, - menadżer oświetlenia utrzymujący zadane i zapamiętane wartości oświetlenia dla każdej pozycji rewolweru obiektywowego, - podstawowe elementy (okulary, obiektywy, tubus) zabezpieczone przed wymontowaniem bez użycia specjalistycznych narzędzi, -współosiowe śruby mikro/makro do ustawiania ostrości, z jednej strony śruba mikrometryczna płaska -regulacja siły śruby bez używania narzędzi, - po obu stronach statywu diodowy wskaźnik natężenia oświetlenia widoczny z kilku metrów - informujący prowadzącego zajęcia o intensywności ustawionego oświetlenia. - wyposażony w oświetlenie typu Eco (wyłączany/włączany przez użytkownika) - włączony mikroskop przechodzi w tryb czuwania po 30 minutach bezczynności, - przysłona polowa regulowana, - zewnętrzny, łatwy do wymiany zasilacz. | TAK |  | x |
| 3 |  | Możliwość pracy/świecenia mikroskopu w trybie ciągłym lub w trybie ECO (po 30 min. bezczynności przechodzi w stan czuwania). | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 4 |  | Długie pokrętło przesuwu stolika X, Y zainstalowane nisko - umożliwiajace to sterowanie dłonią opartą o stół i niepowodujące zmęczenia nadgarstka. | TAK |  | TAK |
| 5 |  | Możliwość wbudowania oświetlacza halogenowego w miejsce oświetlacza diodowego LED – oświetlacz halogenowy HAL i diodowy LED w zestawie z mikroskopem. | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 6 |  | Plus żarówka zapasowa halogenowa. Zestaw oświetlaczy gwarantuje wiele lat bezproblemowej pracy. | TAK |  | x |
| 7 |  | kodowany 5-pozycyjny uchwyt obiektywów, | TAK |  | x |
| 8 |  | fototubus binokularny ergonomiczny kąt nachylenia 25°/22 (50:50), | TAK |  | x |
| 9 |  | regulowany system Koehler, | TAK |  | x |
| 10 |  | okulary 10x pole widzenia 22 mm, możliwość montażu dodatkowych podziałek lub wskaźnika, zabezpieczone przed powstawaniem pleśni, | TAK |  | x |
| 11 |  | regulacja dioptryjna +/- 5 dioptrii w obydwu okularach, na okularach muszle oczne, obiektywy iPlan-Achromat 4x, 10x, 40x, kondensor 0.9/1.25, oświetlenie LED i HAL w komplecie | TAK |  | x |
| 12 |  | Obiektywy klasy plan achromat z korekcją aberracji chromatycznej i planatycznej, o następujących powiększeniach/aperturze, min. odległości roboczej (WD): - 4x/0.10, WD=min. 30,5mm, - 10x/0.25, WD=min. 17,3mm, - 40x/0.65, WD=min. 0.60mm. - 100x/1.25, WD=min. 0,15mm. | TAK |  | x |
| 13 |  | Oświetlacz fluorescencyjny światłem odbitym iLED 470 nm zawiera - moduł LED 470 nm - moduł reflektora FL z zestawem filtrów 09, zoptymalizowany dla FITC - specjalną muszlę oczną z ochroną przed światłem | TAK |  | x |
| 14 |  | Stolik mechaniczny prawy, - wymiary stolika – sz. x gł. 185 mm x 135 mm +/- 5mm, - zakres pracy 75mm x 50mm. - uchwyt preparatu na dwa szkiełka podstawowe obsługiwany jedną ręką, lewouchylny, - posuw preparatu w osiach x i y -ukryte prowadnice, -skala posuwu x i y. | TAK |  | x |
| 15 |  | przysłona polowa | TAK |  | x |
| 16 |  | pokrowiec | TAK |  | x |
| 17 |  | Camera Adapter 2/3" 0.65x | TAK |  | x |
| 18 |  | Wyposażenie dodatkowe: a) wszystkie elementy niezbędne do działania przedmiotu zamówienia np. oprzyrządowanie. b) kamera mikroskopowa UCMOS, USB 3, 5,1 mln pixeli. Do kamery dołączone oprogramowanie PL do akwizycji obrazów oraz wideo, analiza obrazu (pomiary, adnotacje, składanie pojedynczych obrazów w obrazy wielkoformatowe). Praca kamery po podłączeniu do komputera/laptopa. | TAK |  | x |
| II | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  | x |
| 2. | Montaż (instalacja) sprzętu wraz ze szkoleniem personelu w cenie oferty. Harmonogram szkoleń (minimum 2 szkolenia po 1 godz.) uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). |  | TAK |  | x |
| 3. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji |  | Podać |  | x |
| 4. | W okresie gwarancji wszystkie naprawy serwisowe oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z częściami i materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (przeglądy nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). |  | TAK |  | x |
| 5. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszenie z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz 72 godz. w dni ustawowo wolne od pracy, liczony od dnia zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 6. | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 7. | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 8. | W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 10 dni roboczych, przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu. |  | TAK |  | x |
| 9. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu |  | Opisać i podać prop. środki dezynf. |  | x |
| 10. | Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych |  | TAK (podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych) |  | x |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Parametry i warunki w zakresie „zalecanych przez producenta przeglądów techn.” oraz „zalecanego lub wymaganego sposobu dezynfekcji”  traktowane są jako zalecane.

2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane parametry Zamawiającego.

3. Opis należy załączyć do oferty na etapie składania ofert. Niedołączenie do oferty załącznika z opisem parametrów techniczno-użytkowych spowoduje odrzucenie oferty.

……………………..				                                                                                      …………………………………..

data				                                                                                                                                                                      (podpis osoby uprawnionej do repr. Wykonawcy)

Załącznik Nr 3/16

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-97/24

Wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                    oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia

Zadanie Nr 16: wirówka laboratoryjna mikrobiologiczna z chłodzeniem dla Zakładu Diagn. Mikrob. – 1 szt.

Typ/Model (podać): ................................................................
Producent (podać): .................................................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024): ………………….……………

| Lp. |  | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametr wymagany | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry ofer. wyrobu odpowiednio do wymogów w kolumnie nr 2 lub ewentualnie potwierdzić poprzez „TAK“ w sytuacji, gdy parametr oferowany jest taki sam - identyczny) | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. |  | Parametry techniczno-użytkowe |  |  |  |
| 1 |  | Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem do zastosowań w laboratorium mikrobiologicznym, nablatowa. | TAK |  | x |
| 2 |  | Temperatura +4°C zapewniona dla maksymalnej prędkości każdego wirnika | TAK |  | x |
| 3 |  | Funkcja opóźnionego startu | TAK |  | x |
| 4 |  | Rozpoczęcie pracy po osiągnięciu określonej temperatury | TAK |  | x |
| 5 |  | Wstępne schładzanie bez/z wirowaniem, schładzanie po wirowaniu, precyzyjna stabilizacja temperatury | TAK |  | x |
| 6 |  | Bezobsługowy silnik indukcyjny | TAK |  | x |
| 7 |  | Duży wyświetlacz graficzny LCD – wygaszanie ekranu po okresie bezczynności | TAK |  | x |
| 8 |  | Intuicyjna zmiana wyświetlanych parametrów wirowania RPM/RCF | TAK |  | x |
| 9 |  | Alarmy wizualne i dźwiękowe sygnalizujące stan pracy wirówki | TAK |  | x |
| 10 |  | Dedykowany przycisk szybkiego schładzania wirówki do 4°C w czasie maksymalnym 6 minut | TAK/NIE |  | TAK -10 pkt. NIE -0 pkt |
| 11 |  | Jednoczesne wskazanie na wyświetlaczu zadanej i bieżącej wartości prędkości lub RCF, czasu, temperatury | TAK |  | x |
| 12 |  | Minimum 100 programów użytkownika | TAK |  | x |
| 13 |  | Minimum 10 charakterystyk rozpędzania/hamowania | TAK |  | x |
| 14 |  | Regulacja prędkości/RCF | TAK |  | x |
| 15 |  | Manualne ustawianie promienia wirowania (z automatyczną korektą RCF) | TAK |  | x |
| 16 |  | Dwa tryby zliczania czasu: od naciśnięcia klawisza start lub od osiągnięcia zadanej prędkości | TAK |  | x |
| 17 |  | Tryb pracy ciągłej HOLD | TAK |  | x |
| 18 |  | Praca w trybie SHORT | TAK/NIE |  | TAK -10 pkt. NIE -0 pkt |
| 19 |  | Możliwość zmiany parametrów podczas wirowania | TAK |  | x |
| 20 |  | Identyfikacja wirnika | TAK |  | x |
| 21 |  | Automatyczne otwieranie pokrywy | TAK/NIE |  | TAK -10 pkt. NIE -0 pkt |
| 22 |  | Oprogramowanie i menu ekranowe w języku polskim | TAK |  | x |
| 23 |  | Blokowanie wybranych funkcji, ochrona dostępu przy użyciu hasła | TAK |  | x |
| 24 |  | Programowe ustawianie gęstości dla próbek > 1,2g/cm3 (z automatyczną korektą prędkości maksymalnej) | TAK |  | x |
| 25 |  | Komora wirowania ze stali nierdzewnej | TAK |  | x |
| 26 |  | Moc [W] : 430 +/- 10W | TAK |  | x |
| 27 |  | Pojemność [ml] : 90, (6 x 15 ml) | TAK |  | x |
| 28 |  | Max. RPM [min-1] : 90 ÷ 15 000, krok 1 RPM | TAK |  | x |
| 29 |  | Max. RCF [x g] : 21 382 | TAK |  | x |
| 30 |  | Czas pracy : 1s ÷ 99h 59min 59s, krok 1s | TAK |  | x |
| 31 |  | Wymiary H x W x D [mm] : 285 x 299 x 595 +/- 10mm | TAK |  | x |
| 32 |  | Wysokość z otwartą pokrywą [mm] : 565 +/- 10mm | TAK |  | x |
| 33 |  | Waga [kg] : maks. 33 kg | TAK |  | x |
| 34 |  | Min. czas rozpędzania [s] : 6 | TAK |  | x |
| 35 |  | Min. czas hamowania [s] : 5 | TAK |  | x |
| 36 |  | Temperatura pracy : -20C ÷ +40°C, krok 1°C | TAK |  | x |
| 37 |  | Zasilanie : 230V - 50Hz; 100V, 110V, 120V, 127 - 60Hz | TAK |  | x |
| 38 |  | Temperatura +4°C zapewniona dla maksymalnej prędkości każdego wirnika | TAK |  | x |
| 39 |  | Wyposażenie dodatkowe: a) wszystkie elementy niezbędne do działania przedmiotu zamówienia np. oprzyrządowanie. b) wirnik kątowy 8 x 5-15ml, komplet z pojemnikami 13080 (fi13-17mm x 70-120mm), podkładkami 14815 redukującymi głębokość oraz wkładkami 14082 redukującymi średnicę (kąt 30°), c) wirnik kątowy 12 x 2/1,5ml, z hermetycznie uszczelnioną pokrywą (kąt 45°) (max RPM/RCF dla MPW-352/R/RH, MPW-260/R/RH, M-SCIENCE, M-UNIVERSAL: 18 000rpm/24 270xg; MPW-150R:15000rpm/16 854xg), d) wkładka redukcyjna bez dna (1 x 8,0mm) na probówkę 0,5ml | TAK |  | x |
| II | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  | x |
| 2. | Montaż (instalacja) sprzętu wraz ze szkoleniem personelu w cenie oferty. Harmonogram szkoleń (minimum 2 szkolenia po 1 godz.) uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). |  | TAK |  | x |
| 3. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji |  | Podać |  | x |
| 4. | W okresie gwarancji wszystkie naprawy serwisowe oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z częściami i materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (przeglądy nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). |  | TAK |  | x |
| 5. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszenie z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz 72 godz. w dni ustawowo wolne od pracy, liczony od dnia zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 6. | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 7. | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 8. | W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 10 dni roboczych, przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu. |  | TAK |  | x |
| 9. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu |  | Opisać i podać prop. środki dezynf. |  | x |
| 10. | Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych |  | TAK (podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych) |  | x |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Parametry i warunki w zakresie „zalecanych przez producenta przeglądów techn.” oraz „zalecanego lub wymaganego sposobu dezynfekcji”  traktowane są jako zalecane.

2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane parametry Zamawiającego.

3. Opis należy załączyć do oferty na etapie składania ofert. Niedołączenie do oferty załącznika z opisem parametrów techniczno-użytkowych spowoduje odrzucenie oferty.

……………………..				                                                                                      …………………………………..

data				                                                                                                                                                                      (podpis osoby uprawnionej do repr. Wykonawcy)

Załącznik Nr 3/17

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-97/24

Wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                    oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia

Zadanie Nr 17: wirówka laboratoryjna mikrobiologiczna dla Zakładu Diagn. Mikrob. – 2 szt.

Typ/Model (podać): ................................................................
Producent (podać): .................................................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024): ………………….……………

| Lp. |  | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametr wymagany | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry ofer. wyrobu odpowiednio do wymogów w kolumnie nr 2 lub ewentualnie potwierdzić poprzez „TAK“ w sytuacji, gdy parametr oferowany jest taki sam - identyczny) | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. |  | Parametry techniczno-użytkowe |  |  |  |
| 1 |  | Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem do zastosowań w laboratorium mikrobiologicznym, nablatowa. | TAK |  | x |
| 2 |  | Zasilanie : 100÷230V 50/60Hz | TAK |  | x |
| 3 |  | Moc [W] : minimum 70 | TAK |  | x |
| 4 |  | Pojemność [ml] : 120 | TAK |  | x |
| 5 |  | Max. RPM [min-1] : 6 000 | TAK |  | x |
| 6 |  | Max. RCF [x g] : 3 341 | TAK |  | x |
| 7 |  | Czas pracy : 15s ÷ 99min 59s, krok 1s | TAK |  | x |
| 8 |  | Wymiary H x W x D [mm] : 180 x 220 x 270 +/- 10mm | TAK |  | x |
| 9 |  | Wysokość z otwartą pokrywą [mm] : 367 +/- 10mm | TAK |  | x |
| 10 |  | Waga [kg] : 4 +/- 1 kg | TAK |  | x |
| 11 |  | Min. czas rozpędzania [s] : 38 | TAK |  | x |
| 12 |  | Min. czas hamowania [s] : 26 | TAK |  | x |
| 13 |  | Bezobsługowy silnik indukcyjny | TAK |  | x |
| 14 |  | Intuicyjny układ nastawiania parametrów wirowania | TAK |  | x |
| 15 |  | Wyświetlacz LCD | TAK/NIE |  | TAK -10 pkt. NIE -0 pkt |
| 16 |  | Regulacja RPM/RCF | TAK |  | x |
| 17 |  | 1 charakterystyka rozpędzania/hamowania | TAK |  | x |
| 18 |  | Regulacja czasu wirowania | TAK/NIE |  | TAK -10 pkt. NIE -0 pkt |
| 19 |  | Wyposażenie dodatkowe: a) wszystkie elementy niezbędne do działania przedmiotu zamówienia np. oprzyrządowanie. b) wirnik kątowy 6 x 5-15ml, komplet z pojemnikami 13080 ( 13-17mm x 70-120mm), podkładkami 14815 redukującymi głębokość oraz wkładkami 14082 redukującymi średnicę (kąt 30°)(max RPM/RCF (dla 13080): 6 000rpm/3 341xg (dla13080+14815), c) Wirnik kątowy 12 x 2/1,5ml, z hermetycznie uszczelnioną pokrywą (kąt 45°) (max RPM/RCF dla MPW-55: 14 500rpm/15 279xg, MPW-56: 6 000rpm/2 616xg) d) wkładka redukcyjna bez dna (1 x 8,0mm) na probówkę 0,5ml | TAK |  | x |
| II | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  | x |
| 2. | Montaż (instalacja) sprzętu wraz ze szkoleniem personelu w cenie oferty. Harmonogram szkoleń (minimum 2 szkolenia po 1 godz.) uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). |  | TAK |  | x |
| 3. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji |  | Podać |  | x |
| 4. | W okresie gwarancji wszystkie naprawy serwisowe oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z częściami i materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (przeglądy nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). |  | TAK |  | x |
| 5. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszenie z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz 72 godz. w dni ustawowo wolne od pracy, liczony od dnia zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 6. | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 7. | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki |  | TAK |  | x |
| 8. | W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 10 dni roboczych, przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu. |  | TAK |  | x |
| 9. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu |  | Opisać i podać prop. środki dezynf. |  | x |
| 10. | Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych |  | TAK (podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych) |  | x |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Parametry i warunki w zakresie „zalecanych przez producenta przeglądów techn.” oraz „zalecanego lub wymaganego sposobu dezynfekcji”  traktowane są jako zalecane.

2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane parametry Zamawiającego.

3. Opis należy załączyć do oferty na etapie składania ofert. Niedołączenie do oferty załącznika z opisem parametrów techniczno-użytkowych spowoduje odrzucenie oferty.

……………………..				                                                                                      …………………………………..

data				                                                                                                                                                                      (podpis osoby uprawnionej do repr. Wykonawcy)