SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. Lampa operacyjno/zabiegowa sufitowa – 3 szt.

| LP. | Minimalne, wymagane parametry techniczne |
| --- | --- |
|  | Zasada oświetlania: Lampa jedno-czaszowa, bezcieniowa z diodowym źródłem światła. Nie dopuszcza się lamp wyposażonych w aktywny układ redukcji cieni posiadających ruchome elementy (moduły ) wyposażonych w różnego rodzaju sensory, czujniki czy manipulatory. |
|  | Lampa wykorzystująca wyłącznie diody białe, nie dopuszcza się lampy wykorzystującej diody o innej barwie niż biała |
|  | Lampa mocowana do sufitu |
|  | Czasza lampy wyposażona w min dwa uchwyty do pozycjonowania lampy umieszczone po przeciwnych stronach czaszy |
|  | Lampa o zwartej, jednolitej, okrąglej konstrukcji. Nie dopuszcza się czaszy o wyraźnie rozdzielonej konstrukcji ( wielodzielnej, modułowej) oraz czasz posiadających otwory czy kratki wentylacyjne. |
|  | Lampa wyposażona w min 25 diod, wykorzystująca wyłącznie diody białe, |
|  | Natężenie oświetlenia min 120 000 lux w odległości 1 m od czoła lampy. |
|  | Temperatura barwowa regulowana w min dwóch wartościach w zakresie 4000-5000 °K; różnica między skrajnymi temperaturami nie mniejsza niż 500 K |
|  | Regulacja natężenia światła umieszczona na czaszy lampy w zakresie min 20-100 % |
|  | Współczynnik CRI odwzorowania barw Ra min 94 |
|  | Żywotność układu świetlnego min. 60 000 godzin |
|  | Regulacja plamy świetlnej w zakresie 110mm – 330mm |
|  | Średnica czaszy lampy min. 400 mm |
|  | Lampa wyposażona w odłączany uchwyt przystosowany do sterylizacji służący do pozycjonowania lampy, montowany na zatrzask klikowy. |
|  | Grubość czaszy lampy maksymalnie 7 cm, liczona bez uchwytu . |
|  | Regulacja pola operacyjnego płynna za pomocą centralnego uchwytu umieszczonego w osi symetrycznej lampy |
|  | Pobór mocy max 50 W |
|  | Czasza lampy umiejscowiona na systemie dwóch ramion o długości min. 800 mm każdy, połączonych ze sobą przegubem umożliwiającym obrót o 360º wokół osi pionowej |
|  | Zakres regulacji wysokości czaszy od ustawienia poziomego od min. 20º w górę do min. 40ºw dół. |
| LP. | Minimalne, wymagane parametry techniczne |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |
|  | Autoryzacja producenta oferowanego urządzenia na świadczenie usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych przez Oferenta – dołączyć do oferty. |
|  | Dokumenty dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu na terenie kraju: Wpis do rejestru wyrobów medyczny oraz Deklaracja Zgodności CE - dołączyć do oferty. |
|  | Instrukcja w języku Polskim – przy dostawie towaru. |

II. Lampa przepływowa UVC – 32 szt.

| LP. | Minimalne, wymagane parametry techniczne |
| --- | --- |
|  | Zasada działania: Dzięki wymuszonej cyrkulacji, powietrze przechodzi przez wnętrze lampy, gdzie zostaje naświetlone i zdezynfekowane, a następnie wyparte na zewnątrz. Osłonięte światło UV-C nie wydostaje się na zewnątrz lampy, dzięki czemu może ona być wykorzystywana w pomieszczeniach, gdzie trzeba bezpiecznie i skutecznie zdezynfekować powietrze w obecności ludzi. |
|  | Lampa mocowana do ściany |
|  | Korpus stalowy malowany proszkowo na kolor biały |
|  | Waga poniżej 5kg |
|  | Filtr przeciwkurzowy |
|  | Żywotność źródła światła co najmniej 9000h |
|  | Długość fali UV-C: 253,7nm |
|  | Lampa do wpięcia w instalację elektryczną. |
|  | Napięcie zasilające: 220-240V |
|  | Całkowity pobór mocy max 150 W |
|  | Klasa ochrony przed porażeniem: I |
|  | Stopień szczelności co najmniej IP20 |
|  | Włącznik ON / OFF |
|  | Lampa wyposażona w licznik czasu pracy służący do sygnalizacji zużycia świetlówek UV-C. |
|  | Zabezpieczenie przeciw otwarciu - zdjęcie osłony górnej wymaga użycia klucza imbusowego. |
|  | Przepływ powietrza w trybie max co najmniej 200m3/h |
|  | Tryb ekonomiczny pracy lampy, redukujący przepływ powietrza do ok. 100m3/h |
|  | Deklaracja Zgodności CE - dołączyć do oferty. |
|  | Instrukcja w języku Polskim – przy dostawie towaru. |

UWAGA – liczbę i miejsce montażu lamp przewidzieć tak, aby w oczyszczanym pomieszczeniu zapewnić co najmniej 2 wymiany powietrza w ciągu godziny.

III . Wyposażenie higieniczno - sanitarne

| LP | Nazwa | Opis - minimalne, wymagane parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Umywalka 500 mm: - umywalka - stelaż - syfon - bateria | Umywalka prostokątna szer.50 cm, gł. od ściany maksymalnie 42 cm, z otworem na baterię, z przelewem, waga do 12 kg, kolor: biel alpejska, mocowana na śrubach, do kompletowania z postumentem lub półpostumentem, zgodność z normą zharmonizowaną EN 14688:2006, gwarancja 10 lat. Stelaż podtynkowy do umywalki, z baterią stojącą, wys. 1120 mm, szer. 500 mm, rama malowana proszkowo, rozstaw otworów montażowych do umywalki 50-380 mm, trawers do przyłączy wody i mocowanie z kolanem odpływowym z możliwością regulacji wysokości i głębokości. Syfon podumywalkowy, butelkowy, chrom połysk, przepustowość wyjściowa 0,7 l/s, wysokość zasyfonowania 75 mm, śr. odpływu 40 mm, zgodność z EN 274-3. Bateria umywalkowa chromowana, stojąca ze stałą wylewką i aeratorem, jednouchwytowa z trwale naniesionymi symbolami ciepła/zimna, montaż powierzchniowy, regulator przepływu 6l/min, możliwość ograniczenia maksymalnej temperatury i przepływu, elastyczne wężyki przyłączeniowe, posiada znak budowalny B, atest PZH, deklarację zgodności. | 35 szt. |
|  | Umywalka nps: - umywalka - stelaż - syfon - bateria | Umywalka dla osób niepełnosprawnych 550x550 mm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem podtynkowym, do montażu na ścianie, rozstaw otworów do mocowania 280 mm, waga 15 kg, kolor biel alpejska, zgodność z PN-EN 14688:2009, Gwarancja 10-letnia. Stelaż podtynkowy do umywalki szpitalnej do baterii stojącej, przystosowane do osób niepełnosprawnych, wys. 1120 mm, szer. 500 mm, do zabudowy lekkiej, profil malowany proszkowo - 40x40 mm, nogi ocynkowane z regulacją 0-200mm, wporniki pod nogi montażowe z funkcją samohamowania, rozstaw otworów montażowych umywalki 50-380 mm, regulacja wysokości i głębokości płyty montażowej, skrzynka do montażu w ścianie z króćcem przyłączeniowym z PP ø 50 mm , zawiera syfon podtynkowy z efektem samoczyszczenia, 2 kolanka przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF, 2 pręty gwintowane M10, 2 tuleje izolujące, do kompletowania z zestawem wykończeniowym do umywalki z zestawem odpływowym ściennym, gwarancja 10 lat. Zestaw wykończeniowy do syfonu podtynkowego , do umywalki dla osób niepełnosprawnych, wykończenie w kolorze chrom połysk, wym 117-200 mm, kolano odpływowe śr. 32 mm. Bateria umywalkowa chromowana, stojąca ze stałą wylewką i aeratorem, jednouchwytowa z trwale naniesionymi symbolami ciepła/zimna, montaż powierzchniowy, regulator przepływu 6l/min, możliwość ograniczenia maksymalnej temperatury i przepływu, elastyczne wężyki przyłączeniowe, posiada znak budowlany B, atest PZH, deklarację zgodności. | 7 szt. |
|  | Pochwyt 600mm | Poręcz ścienna łukowa, uchylna, przy umywalce, dł600 mm, Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płytce 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 6 śrub montażowych. Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg. | 14 szt. |
|  | Miska ustępowa: - miska - deska - stelaż ze spłuczką | Miska ustępowa, wisząca, lejowa, owalna, Rimfree - bez wewnętrznego kołnierza, wym. Dł. maksymalnie do 530, szer. 350mm, przystosowana do spłukiwania 2/4 l lub 3/6l, waga maksymalna do16 kg, kolor biel alpejska, zgodność z normą zharmonizowaną EN 997:2012/ AC:2012, gwarancja 10 lat. Deska sedesowa, antybakteryjna z Duroplastu, prostokątna, zawiasy metalowe instalowane od góry, zgodność z normą EN 997:2012. Stelaż podtynkowy do wc1120x500 mm, gł.120 mm, do montażu w ścianie pełnej lub z płyty G-K, przystosowany do spłukiwania 2/4 l wody, uruchamiany z przodu, rama malowana proszkowo, nogi ocynkowane, regulowane od 0 do 200mm, kolano odpływowe z PE-HD śr.90/90 mm, zgodność z normą EN 33:2011, gwarancja 10 lat na wszystkie elementy. Wsporniki dystansowe do ściany, do montażu pojedynczego z nasadzanym trawersem, do montażu przed ścianami pełnymi Przycisk spłukujący, dwudzielny, wym. 246x 164 mm, przyciski okrągłe, kolor biały, tworzywo sztuczne, siła nacisku <20 N | 7 szt. |
|  | Miska ustępowa nps: - miska - deska - stelaż ze spłuczką | Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych, całkowicie bez wewnętrznego kołnierza, wisząca, lejowa, dł 700 mm, szer. 350 mm, do montażu na wys. 460 mm od posadzki, przystosowana do spłukiwania 2/4 l, waga 23 kg, kolor biel alpejska, Gwarancja 10-letnia. Deska sedesowa z Duroplastu dla osób niepełnosprawnych, antybakteryjna, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe. Stelaż podtynkowy do wc, wys.1120 mm, szer. max.425 mm, gł. 170 mm, do montażu w ściance G-K lub do ściany pełnej, rama malowana proszkowo , profil 40x40mm, możliwość regulacji miski wc na wys. 41-46 cm; spłukiwanie dwudzielne 3/6 lub 2/4 l, mocowanie kolana odpływowego bez narzędzi z możliwością regulacji głębokości w 6 pozycjach - zakres regulacji 45 mm, z wytłumieniem dźwięku, nogi ocynkowane z regulacją 0-200mm, spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwroszeniową, zakres ciśnienia przepływu 0,1-10 bar, przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku- R 1/2", typu MF, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętłem , kolano odpływowe do toalety, PE-HD, ø 90 mm ,złączka przejściowa PE-HD, ø 90/110 mm, przeznaczony do misek wc o dł. 70 cm, gwarancja 10 lat, zgodność z EN 33:2011 Wsporniki dystansowe do ściany, do montażu pojedynczego z nasadzanym trawersem, do montażu przed ścianami pełnymi Przycisk spłukujący do stelaża podtynkowego do wc, dwudzielny, poziomy, przyciski okrągłe, uruchmiane z przodu, wym. 246x164 mm, gr. 15 mm, wykonany z tworzywa sztucznego, kolor biały, popychacze do przycisków izolowane akustycznie, siła nacisku < 20N. | 7 szt. |
|  | Pochwyt 700mm | Poręcz ścienna łukowa, uchylna, przy wc, dł 700 mm, Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płytce 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 6 śrub montażowych. Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg. Uchwyt papieru toaletowego (1 szt. Przy każdej misce ustępowej dla niepełnosprawnych) wym.155x120x35 mm, do montażu na poręczy dla niepełnosprawnych o sr. 32 mm, stal nierdzewna, wypolerowana. | 14 szt. |
|  | Bidet: - miska - stelaż - bateria | Bidet wiszący z otworem, dł. >500mm, szer. 350mm do montażu na wys. 460 mm od posadzki, przystosowany do montażu baterii bidetowej, waga 17 kg, kolor biel alpejska, Gwarancja 10-letnia. Stelaż podtynkowy przeznaczony do montażu bidetu z baterią stojącą, rama samonośna malowana proszkowo, szer. 50 cm, wys 112 cm, rama samonośna malowana proszkowo, wsporniki pod nogi montażowe ocynkowane z regulowanym położeniem 0-20 cm z funkcją samohamowania, produkt nadaje się do zabudowy płytą kartonowo – gipsową, przyłącza wody R ½", kolano odpływowe Ø 50 mm, uszczelka Ø 44 / 32 mm, dwa pręty gwintowane M12 do instalacji ceramiki, gwarancja 10 lat. Wsporniki dystansowe do ściany, do montażu pojedynczego z nasadzanym trawersem, do montażu przed ścianami pełnymi. Bateria bidetowa z aeratorem na przegubie kulowym. Posiada również wbudowaną funkcję ograniczającą przepływ i temperaturę wody. Regulator przepływu 6 l/min. F = elastyczne wężyki podłączeniowe Posiada znak budowlany ”B”, atest PZH, deklarację zgodności. | 2 szt. |
|  | Pisuar: - pisuar - stelaż | Zestaw pisuarowy z automatycznym, radarowym zaworem spustowym do pisuaru zasilany z sieci 230V zamontowany za pisuarem, w komplecie z syfonem pisuarowym, poziomym nr 152.951.11.1 przystosowany do spłukiwania 1 l wody, z zintegrowanym zasilaczem transformatorowym, do montażu na stelażach. Stelaż podtynkowy do pisuaru, rama samonośna malowana proszkowo, szer. 50 cm, wys 112 cm, rama samonośna malowana proszkowo, wsporniki pod nogi montażowe ocynkowane z regulowanym położeniem 0-20 cm z funkcją samohamowania, przyłącze wody R 1/2" z regulacją położenia w poziomie i pionie, kolano odpływowe z PE-HD, ø 63 / 50 mm z regulacją wysokości, uszczelka 57/50 mm, 2 pręty gwintowane M8 , gwarancja 10 lat | 4 szt. |
|  | Natrysk: - bateria - odpływ - wieszak - zasłonka | Termostatyczna bateria natryskowa z ergonomicznymi uchwytami. Pokrętło temperatury wyposażone w ogranicznik ustawiony na 38°C. Ekologiczna kontrola wypływu wody. Wyposażona jest w rozety (potrójnie uszczelnione). Bateria zawiera filtry siatkowe i zawory zwrotne. Wykonanie z mosiądzu niskokorozyjnego. Zestaw natryskowy zawiera rączkę natrysku z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia, drążek natrysku 650 mm, półeczka na mydło i wąż natrysku o długości 1500 mm. Posiada: znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności. Wpust podłogowy natrysku, do odprowadzenia wody z natrysków bezbrodzikowych, wysokość warstw podłogi od 65-90 mm, do płytek ceramicznych, przepustowość 0,4l/s, wysokość zasyfonowania 30 mm, syfon z PE-HD, fabrycznie zamontowana włokninausczelniająca o szer. 10 cm na całym obwodzie odpływu- do połączenia z hydroizolacją, możliwość regulacji wysokości, nachylenia i przesunięcia kratki, zgodność z EN1253-3 Kratka do wpustu podłogowego, kratka i śruby ze stali nierdzewnej, przykręcana do wpustu od góry, wym. 80x80 mm, Wieszak zasłony prysznicowej kątowy 900x900 x 500 mm, średnica 22 mm, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, montaż narożny, z dodatkowym mocowaniem stropowym 500 x 4 mm, 18 sztuk uchwytów do zasłonki w komplecie, możliwość dowolnego skrócenia wieszaka Zasłonka prysznicowa z materiału syntetycznego odpornego na wodę, z 12 oczkami plastikowymi co 150 mm, możliwość prania do 60 stopni Celsjusza, wym. 1800x2000 mm | 2 szt. |
|  | Przewijak ścienny składany | Przewijak ścienny rozkładany, mocowany do ściany, dostępny w kolorze jasnopopielatym, przeznaczony do użytku dla dzieci ponad 20kg wagi, zaopatrzony w specjalny pojemnik na ręczniki papierowe, wymiary jak na rysunku +/-5% | 2 szt. |