## Pakiet 1
SPZOZ w Wolsztynie; TP/10/2021; Pakiet nr 1, poz. 1-12; czerwiec, 2021 r.					Z,modyf. Załącznik nr 2 do SWZ

LP.	NAZWA ASORTYMENTU	J.M	ILOŚĆ na 24 m-cy	CENA NETTO SZT.	CENA BRUTTO SZT.	WARTOŚĆ NETTO DOST. (kol.4*5)	WARTOŚĆ BRUTTO DOST. (kol.7+VAT)	VAT %	przechowanie-wymagana ilość asortymentu	KRAJ POCHODZENIA	PRODUCENT / NUMER KATAL.	Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP podać klasę wyrobu	Nazwa handlowa oferowanego produktu
1	2	3	4	5	6	_7	_8	9	10	11	12	13	14
1	Jednorazowe szczypce biopsyjne teflonowe średnica osłonki 1,8 lub 2,3mm o długości 160cm lub 230cm z igłą i bez igły ,szerokość otwarcia szczęk 7,5 mm	szt.	4000					100
2	Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe (jednorazowego użytku), owalne, asymetryczne, heksagonalne, obrotowe, średnica drutu tnącego 0.47 mm średnica pętli: 6, 10, 15, 25 mm z drutu plecionego - długość narzędzia 230 cm średnica osłonki 2,3mm	szt.	200					50
3	Jednorazowa, obrotowa, pętla elektrochirurgiczna monofilamentna do polipektomii;średnica drutu tnącego 0.3 mm, średnica pętli : 10, 15, 25 mm; średnica osłonki 2,3mm, długość robocza 230cm	szt.	25					10
4	Igła do ostrzykiwań jednorazowa stosowana w gastroskopii i kolonoskopii , z osłoną zabezpieczającą przed przekłuciem kanału endoskopowego o długości nie krótszej niż 6 mm. Długość robocza narzędzia 2300 mm; dł. Igły 4-5 mm ; średnica igły 22 G, 23 G, 25 G , do wyboru przez zamawiającego .Średnica osłonki 2.3 mm; minimalna średnica kanału roboczego	szt.	500					100
5	Ustniki dla dorosłych jednorazowe wykonane z polietylenu, rozmiar 22x27mm, nie zawierające lateksu z opaską mocującą wykonaną z miękiego elastycznego tworzywa ( materiałowego),. Pakowane indywidualnie w karton typu dyspenser	szt.	2000					100
6	Pętla z siateczką jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o wymiarach 30 x 60 mm, długość narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2.3 mm oraz 2,6 mm, obrotowa, brzeg pętli w kolorze zielonym dla lepszej widoczności w obrazie endoskopowym	szt.	200					20
7	Jednorazowe kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych długość 160cm i 230cm średnica osłonki 2,3mm końcówki w kształtach : ząb szczura, aligator, pelikan	szt.	20					5
8	Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 230 cm ; Otwarcie ramion klipsa: 16,18 mm; średnica cewnika 2,6 mm, możliwość rotacji 360* w dowolnym kierunku, możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem. Klipsownica bez zewnętrznej blokady, gotowa do użytku po wyjęciu z opakowaniA	szt.	150					10
9	Jednorazowe szczoteczki dwustronne do czyszczenia endoskopo średnica osłonki 1,7mm długośc robocza 230cm , średnice szczoteczek 5/5, 6/6, 7/7, 5/10, 6/10 mm	szt.	4000					200
10	Jednorazowe zawory ssące, Opakowanie 50 sztuk	szt.	400					50
11	Jednorazowe zawory woda-powietrze Opakowanie 50 sztuk	szt.	500					50
12	Jednorazowe zaworki biopsyjnne do endoskopów Olympus	szt.	1500					100
				Razem
	Modyfikacje: / poz. 1; Zamawiający dopuszcza kleszcze o rozwarciu szczęk 6,9 mm. / poz. 2; Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pętli o średnicy drutu tnącego 0,33 mm, średnica pętli 6, 10, 15, 25 dla pętli owalnych, 10, 15, 20, 25 mm dla pętli heksagonalnych, 15, 25 i 32 mm dla pętli asymetrycznych, średnica osłonki 2,4 mm, długość osłonki 240 cm. / poz. 4; Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igieł o średnicy osłonki 2,4 mm. / poz.2, Zamawiający dopuszcza pętle z drutu o średnicy 0,4 mm / poz. 6; Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pętli o średnicy cewnika 2,3 mm, brzeg pętli biały / poz. 6; Zamawiający dopuszcza pętlę z siatką 30 x 60 mm, cewnik 2,3 mm, obwód pętli granatowy / poz. 7; Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kleszczy o średnicy osłonki 2,4 mm, długość 180 cm i 230 cm / poz. 8; Zamawiający dopuszcza zaoferowanie klipsów o szerokości otwarcia ramion klipsa 15 mm i 16 mm, średnica osłonki 2,5-2,6 mm. / poz. 8; Zamawiający dopuszcza klipsownicę z cewnikiem 2,5 mm, szerokość rozwarcia ramion klipsa 16 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ / poz. 9; Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szczotek o długości 230 cm – 250 cm, średnice 5/5, 6/6 i 5/10 mm. / Poz. 9; Zamawiający dopuszcza szczotki o długości 230 cm i średnicach główek 5/5 mm, 6/6 mm, 5/10 mm

	łączna wartość pakietu netto:
	słownie:…………………………………………
	łączna wartość pakietu brutto:
	słownie: ……………………………………….

				Data i podpis Wykonawcy
	Miejscowość:………………..					……………………………….

## Pakiet 2
SPZOZ w Wolsztynie;TP/10/2021; Pakiet nr 2 poz. 1; czerwiec, 2021 r.					załącznik nr 2 do SWZ

LP.	NAZWA ASORTYMENTU	J.M	ILOŚĆ na 24 m-cy	CENA NETTO SZT.	CENA BRUTTO SZT.	WARTOŚĆ NETTO DOST. (kol.4*5)	WARTOŚĆ BRUTTO DOST. (kol.7+VAT)	VAT %	przechowanie-wymagana ilość asortymentu	KRAJ POCHODZENIA	PRODUCENT / NUMER KATAL.	Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP podać klasę wyrobu	Nazwa handlowa oferowanego produktu
1	2	3	4	5	6	_7	8	9	10	11	12	13	14
1	Proteza samorozprężalna, przełykowa o dł. 80, 110, 135, 150 mm, śr. 20 mm, średnica kołnierzy 26mm; pokryta silikonem na całej długości, do zweżeń nowotworowych i nienowotworowych (usuwalna) posiada lassa do repozycji , posiada złote markery do lepszej widoczności fluoroskopowej, mozliwość dostarczania z zastawką antyrefluksową, proteza wyposażona w sztywną prowadnicę z miękką końcówką min. 200 cm	szt.	20					2
				Razem

	łaczna wartość pakietu netto:
	słownie:…………………………………………

	łaczna wartość pakietu brutto:
	słownie; ……………………………………….

				Data i podpis Wykonawcy
	Miejscowość:………………..					……………………………….

## Pakiet 3
SPZOZ w Wolsztynie; TP/10/2021; Pakiet nr 3, poz. 1-14; czerwiec, 2021 r.					Zmodyf. Załącznik nr 2 do SWZ
LP.	NAZWA ASORTYMENTU	J.M	ILOŚĆ na 24 m-cy	CENA NETTO SZT.	CENA BRUTTO SZT.	WARTOŚĆ NETTO DOST. (kol.4*5)	WARTOŚĆ BRUTTO DOST. (kol.7+VAT)	VAT %	przechowanie-wymagana ilość asortymentu	KRAJ POCHODZENIA	PRODUCENT / NUMER KATAL.	Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP- podać klasę wyrobu	Nazwa handlowa oferowanego produktu
1	2	3	4	5	6	_7	_8	9	10	11	12	13	14
1	trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; długość narzędzia 1700mm; długość noska 3 mm; długość cięciwy 20 – 30 mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,5Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu	szt.	50					5
2	trójkanałowy papilotom igłowy jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; końcówka dystalna posiada system niebieskich znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym (RTG); długość narzędzia 1700mm; długość igły 5mm, średnica igły 0,2mm; igła na długości 3mm pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą zbyt głębokiemu cięciu; średnica końcówki dystalnej 5Fr; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu	szt.	5					1
3	Prowadnica jednorazowego użytku , średnica 0,025'', lub 0,035"długość robocza 2700 lub 4500mm,( do wybory przez Zamawiającego ) giętka prosta lub zakrzywiona końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe, dwa rodzaje sztywności.( do wyboru przez Zamawiającego)	szt.	55					5
4	Jednorazowy koszyk do usuwania kamieni z dróg żółciowych, złogów i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; typ obrotowy lub wprowadzany po prowadnicy; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu	szt.	40					4
5	jednorazowy koszyk FlowerBasket do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 8-drutowy wykonany z miękkiego drutu; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm; posiada funkcję rotacji lub wprowadzany po prowadnicy; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym; posiada port iniekcyjny; 1 szt w opakowaniu Balon do poszerzania dróg żółciowych, wysokociśnieniowy, jednorazowego użytku, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 180 cm; średnica zewnętrzna balonu 4, 6mm, długość balonu 20, 40 mm.; lub średnica 8 mm i dł. 30 mm; do prowadnicy 0,035 mm.	szt.	20					2
6	Balon do poszerzania dróg żółciowych, wysokociśnieniowy, jednorazowego użytku, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 180 cm; średnica zewnętrzna balonu 4, 6mm, długość balonu 20, 40 mm.; lub średnica 8 mm i dł. 30 mm; do prowadnicy 0,035 mm.	szt.	5					2
7	Urządzenie do pompowania balonów, ze wskaźnikiem ciśnienia; jednorazowe	szt.	1					1
8	jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 8,5Fr typu one-action, długość narzędzia 1900mm, posiada haczyk C, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy; minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; 1 sztuka w opakowaniu	szt.	40					5
9	jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 10Fr typu one-action, długość narzędzia 1900mm, posiada haczyk C, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy; minimalna średnica kanału roboczego 3,7mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; 1 sztuka w opakowaniu	szt.	20					3
10	jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5mm, 11,5mm, 15,0mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu w zależności od rodzaju powyżej lub poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna pojemność balonu 3,4ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie o długości 1900 mm wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości (over-the-wire); lub długość 1950 dla narzędzia wprowadzanego w części dystalnej; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła osłonką na balon;	szt.	10					3
11	Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; dł. robocza 1950 mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 4,2 mm; średnica koszyka 30 mm; posiada port iniekcyjny; dostarczanych w sterylnym pakiecie ; 1 sztuka w opakowaniu	szt.	2					1
12	Butelka na wodę do gastro-, kolono-, duodenoskopów, kompatybilne z zestawami endoskopowymi Firmy OLYMPUS typ serii Q180	szt.	1					1
13	Filtr do pompy ssącej KV-5, op. 10 szt	op.	20					20
14	Osłona na końcówkę duodenoskopu typu 160VR 1op 2sz	op.	2					1
				Razem
	Modyfikacje: poz. 13, kolumna 4 [ilość na 24 m-ce], poz.13, zamiast 200 op.” ma być „20 op.”

	łaczna wartość pakietu netto:
	słownie:…………………………………………
	łaczna wartość pakietu brutto:
	słownie; ……………………………………….

				Data i podpis Wykonawcy
	Miejscowość:………………..					……………………………….