Załącznik nr 5

do postępowania nr DAG.260.4.2024

Zestaw Histeroskopowy – 1 zestaw

(nazwa urządzenia oraz ilość sztuk)

dla potrzeb Bloku Operacyjnego Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

(nazwa komórki organizacyjnej)

Model/typ oferowanego urządzenia: …………….…………….…….   Producent/firma: ……………….…………….…

(wypełnia Wykonawca)                                    (wypełnia Wykonawca)

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023

(wypełnia Zamawiający)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE URZĄDZENIA |
| A | Monitor operacyjny LCD - 1 zestaw |
| 1. | Monitor medyczny o przekątnej min. 26" |  |  |
| 2. | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli |  |  |
| 3. | Wejścia / wyjścia cyfrowe: DVI-D |  |  |
| B | Kamera endoskopowa wysokiej rozdzielczości FULL HD - 1 zestaw |
| 1. | Kamera endoskopowa pracująca w standardzie full HD tj. 1920 x 1080 pikseli, 16:9 ze skanowaniem progresywnym 50 Hz |  |  |
| 2. | Menu kamery wyświetlane na monitorze operacyjnym w postaci inteligentnych, tekstowo - graficznych ikon informujących o aktualnym statusie przypisanej do ikony funkcji |  |  |
| 3. | Funkcja zapisu wideo i zdjęć w rozdzielczości 1920x1080 na pamięć typu pendrive podłączonej do sterownika kamery |  |  |
| 4. | Funkcja umożliwiająca zaprogramowanie pod jednym z przycisków głowicy kamery funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i wideo (start/stop), realizacja np. poprzez krótkie i długie wciśniecie przycisku |  |  |
| 5. | Funkcja wyświetlania wskaźnika na ekranie do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego na ekranie monitora operacyjnego |  |  |
| 6. | Funkcja wyświetlania siatki na ekranie do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego na ekranie monitora operacyjnego |  |  |
| 7. | Kamera wyposażona w tryb wyświetlania obrazu na ekranie monitora operacyjnego z odfiltrowaniem koloru czerwonego, w celu efektywniejszego różnicowania struktur tkankowych, z możliwością włączenia i wyłączenia w dowolnym momencie |  |  |
| 8. | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów obok siebie na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z odfiltrowanym kolorem czerwonym |  |  |
| 9. | Min. 3 wyjścia wideo przesyłające sygnał w standardzie full HD (1920 x 1080 pikseli), w tym min. 2 x wyjścia cyfrowe DVI-D –wtyczki przewodu wideo przykręcane śrubami do obudowy sterownika kamery w celu zabezpieczenia przed przypadkowym odłączeniem przewodu wideo i utratą obrazu na monitorze operacyjnym |  |  |
| 10. | Min. 1 wyjście wideo typu 3G-SDI przesyłające sygnał w standardzie full HD, tj. 1920 x 1080p |  |  |
| 11. | Konstrukcja sterownika kamery umożliwiająca rozbudowę proponowanego systemu o jednoczesne podłączenie oferowanej głowicy kamery 2D FULL HD wraz ze sztywnym wideoendoskopem 3D FULL HD lub giętkim wideoendoskopem |  |  |
| 12. | Min. 3 gniazda USB zapewniające jednoczasowe podłączenie pamięci pendrive, zewnętrznej klawiatury oraz przełącznika nożnego, w tym min. 2 gniazda USB umieszczone na przednim panelu sterownika kamery |  |  |
| 13. | W zestawie pendrive o pojemności min. 32 GB |  |  |
| 14. | Funkcja sterowania natężeniem źródła światła poprzez przyciski na głowicy kamery |  |  |
| 15. | Klawiatura silikonowa USB do obsługi kamery poza sterylną strefą |  |  |
| C | Głowica kamery FULL HD – 1 szt. |
| 1. | Praca głowicy kamery w standardzie FULL HD |  |  |
| 2. | Głowica wyposażona w 3 przetworniki obrazowe CCD |  |  |
| 3. | Głowica wyposażona w min. 3 przyciski sterujące, w tym min. 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po dwie funkcje pod jednym przyciskiem (uruchamianie np. poprzez krótkie i długie wciśnięcie) |  |  |
| 4. | Głowica wyposażona w zintegrowany obiektyw ze zmienną ogniskową zapewniającą zoom optyczny min. 2 x, typu Parfocal |  |  |
| 5. | Sterylizacja STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1 |  |  |
| 6. | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery, realizacja np. poprzez krótkie i długie wciśniecie przycisku |  |  |
| 7. | Waga głowicy wraz z obiektywem nie większa niż 275 g |  |  |
| D | Źródło światła LED – 1 zestaw |
| 1. | Źródło światła LED o temperaturze barwowej 6000 K – 6400 K, kompatybilne z oferowanym sterownikiem kamery. |  |  |
| 2. | Żywotność diody LED min. 30 000 godzin. |  |  |
| 3. | Obsługa źródła światła poprzez ekran dotykowy oraz menu obsługowe sterownika kamery. |  |  |
| 4. | Źródło światła wyposażone w tryby światła białego LED. |  |  |
| 5. | Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym sterownikiem kamery w celu realizacji wyświetlania parametrów pracy na ekranie monitora operacyjnego i zmiany ustawień oraz trybów bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery. |  |  |
| 6. | Stopień ochrony min. CF. |  |  |
| E | Pompa do histeroskopii – 1 zestaw |
| 1. | Wielodziedzinowa płucząca pompa rolkowa z oprogramowaniem dedykowanym do operacji histeroskopowych |  |  |
| 2. | Obsługa pompy poprzez kolorowy monitor dotykowy |  |  |
| 3. | Wybór zastosowania pompy z menu z listą dziedzin i procedur wyświetlanego na monitorze dotykowym |  |  |
| 4. | Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren |  |  |
| 5. | Regulacja ciśnienia płukania podczas histeroskopii w zakresie 20±10 - 150±20 mmHg |  |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy i wykorzystania pompy w połączeniu z dedykowanym shaverem histeroskopowym jako pompy ssącej i pracy w sposób zsynchronizowany |  |  |
| 7. | Wyświetlanie ciśnienia płukania podczas histeroskopii w formie graficznej lub liczbowej na monitorze dotykowym |  |  |
| 8. | Animacja wyświetlana na monitorze dotykowym instruująca sposób zakładania drenu |  |  |
| 9. | Możliwość rozbudowy pompy o program do laparoskopii oraz cystoskopii |  |  |
| F | Histeroskop diagnostyczno - operacyjny z optyką 2,9 mm |
| 1. | Optyka histeroskopowa 1 szt.: - śr. 2,9 mm, - długość 300±15 mm, - kąt patrzenia 30°, - układ optyczny z system soczewek typu HOPKINS, - wyposażona w oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodu, - autoklawowalna - 134°C. |  |  |
| 2. | Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny 1 szt.: - rozmiar nie większy niż 4,3 mm, - owalny profil przekroju, - wyposażony w kanał instrumentowy z rozbieralnym metalowym kranikiem i uszczelką z otworem o śr. 0,8 mm, umożliwiający wprowadzanie półsztywnych instrumentów o rozm. 5 Fr., - wyposażony w oddzielne przyłącze LUER-lock z rozbieralnym metalowym kranikiem do podłączenia płukania, - kompatybilny z optyka o śr. 2,9 mm i długości 300±15 mm. |  |  |
| 3. | Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny 1 szt.: - kompatybilny z płaszczem wewnętrznym, - rozmiar nie większy niż 5 mm, - owalny profil przekroju, - wyposażony w oddzielne przyłącze LUER-lock z rozbieralnym metalowym kranikiem do podłączenia odsysania, - koniec dystalny płaszcza wyposażony w boczne otwory do odsysania. |  |  |
| G | Histeroskop operacyjny z optyką 4 mm |
| 1. | Optyka histeroskopowa/resektoskopowa 1 szt. - śr. 4,0 mm, - długość 300±15 mm, - kąt patrzenia 30°, - system soczewek typu HOPKINS, - wyposażona w oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodu, - autoklawowalna - 134°C. |  |  |
| 2. | Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny 1 szt.: - rozmiar nie większy niż 5,4 mm, - owalny profil przekroju, - wyposażony w kanał instrumentowy z rozbieralnym metalowym kranikiem i uszczelką z otworem o śr. 0,8 mm, umożliwiający wprowadzanie 5 Fr. półsztywnych instrumentów, - wyposażony w oddzielne przyłącze LUER-lock z rozbieralnym metalowym kranikiem do podłączenia płukania, - kompatybilny z optyką o śr. 4 mm i dł. 300±15 mm. |  |  |
| 3. | Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny 1 szt.: - kompatybilny z płaszczem wewnętrznym, - rozmiar nie większy niż 6 mm, - owalny profil przekroju, - wyposażony w oddzielne przyłącze LUER-lock z rozbieralnym metalowym kranikiem do podłączenia odsysania, - koniec dystalny płaszcza wyposażony w boczne otwory do odsysania. |  |  |
| 4. | Kleszcze histeroskopowe 2 szt.: - bransze: biopsyjne miseczkowe, obie ruchome, - rozmiar: 5 Fr., - długość: 340 - 360 mm, - tubus półsztywny, wyposażony w przyłącze LUER-lock umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu podczas czyszczenia. |  |  |
| 5. | Nożyczki histeroskopowe 2 szt.: - ostrza: ostro zakończone, jedno ostrze ruchome, - rozmiar: 5 Fr., - długość: 340 - 360 mm, - tubus półsztywny, wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu podczas czyszczenia. |  |  |
| 6. | Elektroda disekcyjna, igłowa, zagięta 90°, bipolarna, półsztywna, rozm. 5 Fr., dł. 340 - 360 mm – 2 szt. |  |  |
| 7. | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania zestawu 2 szt.: - pokrywa przezroczysta, perforowana, - dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, - dno pojemnika wysłane matą silikonową typu "jeż", - w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów, - wymiary zewnętrzne pojemnika [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm (±5 mm). |  |  |
| 8. | Przewód bipolarny dł. 300±20 cm– 2 szt. |  |  |
| 9. | Nożyczki, średnica max. 4 mm – 1 szt. |  |  |
| 10. | Kleszcze chwytające, średnica max. 4 mm – 1 szt. |  |  |
| E | Resektoskop bipolarny z optyką o śr. 4 mm |
| 1. | Optyka histeroskopowa/resektoskopowa 1 szt.: - śr. 4,0 mm, - długość 300±15 mm, - kąt patrzenia 12°, - system soczewek typu HOPKINS, - oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodu, - autoklawowalna 134°C |  |  |
| 2. | Element pracujący resektoskopu, bipolarny, bierny, kompatybilny z optyką o śr. 4 mm i długości 300±15 mm oraz płaszczem resektoskopowym 26 Fr.; z pełnymi uchwytami na palce, umożliwiający wykorzystanie techniki bipolarnej niewymagającej zaangażowania płaszcza resektoskopowego jako części obwodu przepływu prądu HF - 1 szt. |  |  |
| 3. | Płaszcz resektoskopowy obrotowy typu Continuous Flow, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego, zapewniający ciągły przepływ medium płuczącego, rozmiar 26 Fr., końcówka ceramiczna ukośna, mocowanie płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego obrotowe lub "click" – 1 szt. |  |  |
| 4. | Obturator kompatybilny z płaszczem 26 Fr. - 1 szt. |  |  |
| 5. | Pętla tnąca, bipolarna, jednorazowa, sterylna (1 opak. = 10 szt.)– 1 opak. |  |  |
| 6. | Elektroda, bipolarna, jednorazowa, sterylna, (1 opak. = 10 szt.) – 1 opak. |  |  |
| 7. | HF bipolarny, dł. 300±20 cm - 2 szt. |  |  |
| 8. | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania zestawu 1 szt.: - pokrywa przezroczysta, perforowana, - dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, - dno pojemnika wysłane matą silikonową typu "jeż", - w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów, - wymiary zewnętrzne pojemnika [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm (±5 mm). |  |  |
| II | INNE WYMAGANIA |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe. |  |  |
| 2. | Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974). |  |  |
| 3. | Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z wymaganiami UE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny tej jednostki. |  |  |
| 4. | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
| 5. | Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi oferowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego. |  |  |
| 6. | Gwarancja min. 24 miesiące liczone od dnia protokolarnego odbioru urządzenia. |  |  |
| 7. | W okresie gwarancji przeglądy techniczne będą wykonywane nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego. |  |  |

* Uwaga!

- W powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.

- W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 3 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.