ZP-381-44/2024						Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

# MYJNIA  -  DEZYNFEKTOR  przeznaczona do mycia i dezynfekcji termicznej naczyń szpitalnych na odpady pochodzenia ludzkiego

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..…………………………

Nazwa producenta:  ……………..………………………………………………………………

Kraj produkcji: ………………………………………………………………………………….

| Lp. | # Parametry techniczne | Wymagane | Oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowe (rok produkcji 2024) urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia, suszenia i dezynfekcji termicznej pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego misek do mycia chorych i innych naczyń sanitarnych. | TAK |  |
| 2 | Urządzenie stojące na posadzce o budowie kompaktowej, trwałe o niskich kosztach eksploatacji. Konstrukcja, obudowa, drzwi oraz komora mycia wykonane z jednorodnej stali nierdzewnej PN EN 10088/1.4301 lub równoważne bez elementów z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
| 3 | Drzwi uchylne, na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy zamykaniu i otwieraniu. Ergonomiczny uchwyt do otwierania drzwi niewystający poza linię obudowy urządzenia. | TAK |  |
| 4 | Komora myjąca ze stali nierdzewnej bez spoin z nachyleniem sufitu tworząca razem z lejem odpływowym jeden głęboko tłoczony zbiornik | TAK |  |
| 5 | Wbudowana wytwornica pary. Dezynfekcja termiczna zgodnie z normą PN EN ISO 15883-3 lub równoważną | TAK |  |
| 6 | Możliwość ustawienia dezynfekcji termicznej na poziomie od A0 60 do A0 3000 | TAK |  |
| 7 | Temperatura dezynfekcji kontrolowana przez minimum dwa niezależne czujniki temperatury umieszczone na spodzie komory myjąco-dezynfekującej aby zgodnie z normą PN EN 15883-3 (lub równoważną) pomiar był dokonany w miejscu reprezentatywnym dla najniższej temperatury wsadu | TAK |  |
| 8 | Efektywny proces płukania, mycia i dezynfekcji przy zastosowaniu wyłącznie jednego środka odkamieniająco-nabłyszczającego. | TAK |  |
| 9 | Uchwyt standardowy na drzwiach komory umożliwiający umieszczenie: 1 basen z pokrywką i 1 kaczkę szpitalną lub 3 kaczki lub jedną miskę do mycia pacjentów o średnicy nie mniejszej niż 36 cm. Możliwość szybkiej wymiany i stosowania uchwytów specjalistycznych | TAK |  |
| 10 | Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych wyrobów po zamknięciu drzwi urządzenia | TAK |  |
| 11 | Skuteczność usuwania spor Clostridium difficile bez zastosowania środka sporobójczego. | TAK |  |
| 12 | System 14 dysz strumieniowych w tym 7 rotacyjnych i centralna obrotowa dysza myjąca wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków chemicznych zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej. Nie dopuszcza się ramion obrotowych. | TAK |  |
| 13 | Wysokowydajna , energooszczędna pompa wody o zakresie od 60 do 100 litrów/min. o maksymalnej, mocy 0.5 - 0.6 kW | TAK |  |
| 14 | Komora myjąca wyposażona w uszczelkę z trwałego tworzywa sztucznego gwarantującą paroszczelność. Brak przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia. | TAK |  |
| 15 | Orurowanie wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków nabłyszczająco-odkamieniających różnych producentów | TAK |  |
| 16 | Elektroniczne sterowanie pracą urządzenia z możliwością rejestracji wyników oraz przeprowadzenia walidacji procesu dezynfekcji termicznej potwierdzonej wydrukiem | TAK |  |
| 17 | Ergonomiczny ekran wyświetlający wartość A0 podczas procesu dezynfekcji oraz informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim. | TAK |  |
| 18 | Optyczne i akustyczne informacje o usterkach | TAK |  |
| 19 | Programy dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotów, poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji. Minimum 3 programy standardowe uruchamiane przyciskami membranowymi z panelu sterującego umieszczonego na frontowej ścianie urządzenia. Nie dopuszcza się przycisków tzw. łokciowych. | TAK |  |
| 20 | Możliwość programowania samodezynfekcji komory, dysz i przewodów wodnych. | TAK |  |
| 21 | Wymiary zewnętrzne (+/- 10%) - Szerokość : 460 mm. - Głębokość : 500 mm. - Wysokość : 1600 mm | TAK |  |
| 22 | Otwór pomiarowy w komorze myjąco-dezynfekującej umożliwiający dokonanie dodatkowego, niezależnego od systemu kontroli urządzenia pomiaru wskaźnika A0 w trakcie procesu dezynfekcji zgodnie z ISO PN EN 15 883-1 (lub równoważne) | TAK |  |
| 23 | Maksymalne zużycie wody na cykl: program oszczędny do 13 litrów program normalny do 21 litrów program intensywny do 26 litrów | TAK |  |
| 24 | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu. 50 dB | TAK |  |
| 25 | Urządzenie wyposażone w opcję przechodzenia na „stan czuwania” umożliwiający zmniejszenie zużycia energii | TAK |  |
| 26 | Zasilanie z 1-fazowej sieci elektroenergetycznej 230V 50Hz, max pobór mocy 2.7 kW lub 3-fazowej sieci elektroenergetycznej 400V 50Hz, max pobór mocy 4.7 kW. | TAK |  |
| 27 | Podłączenie zimnej i ciepłej wody ½ cala. Izolacja od sieci wodociągowej zgodnie z europejską normą DIN/EN 1717 (lub równoważną) z przerwą powietrzną typu AA. | TAK |  |
| 28 | Podłączenie odpływu ścienne lub podłogowe 100 Ǿ | TAK |  |
| 29 | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE zgodny z wymogami krajowymi | TAK |  |
| 30 | Deklaracja zgodności, dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i znajduje się w bazie danych, wyrobów medycznych o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2010r. Nr 107 poz. 679 ze zm.) | TAK |  |
| 31 | Zgodność z normą PN EN ISO 15883-1 i PN EN ISO 15883-3 (lub równoważnymi) potwierdzona certyfikatem zewnętrznej instytucji. | TAK |  |
| 32 | Zagwarantowana dostępność serwisu, części zamiennych przez 15 lat od daty zainstalowania potwierdzona przez producenta. | TAK |  |
| 33 | Urządzenie wyposażone w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza, tzn. po zakończonym cyklu pracy naczynia sanitarne poddawane temu procesowi mają być schłodzone, suche, bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń tj. suszenie ma być zgodne z definicją suszenia określoną normą PN EN ISO 15883-1 (lub równoważna) . Nie dopuszcza się schładzania naczyń wodą. | TAK |  |
| 34 | System odprowadzający parę do kanalizacji wspomagany nadmuchem powietrza. Nie dopuszcza się aby para była uwalniana do otoczenia lub przestrzeni roboczej urządzenia | TAK |  |

| POZOSTAŁE WYMAGANIA + GWARANCJA + SERWIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 miesięcy liczony od dnia oddania sprzętu do eksploatacji | TAK, podać |  |
| 2 | Wykonawca dokona instalacji oferowanego sprzętu i przeprowadzi szkolenie bez dodatkowego wynagrodzenia w zakresie obsługi w dzień przekazania sprzętu do eksploatacji. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu/listy obecności z przeprowadzonego szkolenia. Zamawiający ma prawo do wezwania na dodatkowe jedno szkolenie bez dodatkowego wynagrodzenia w trakcie trwania gwarancji. | TAK |  |
| 3 | Dostępność części zamiennych minimum 15 lat od momentu złożenia oferty. | TAK |  |
| 4 | Maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszenie w dni robocze do 48 godzin od momentu uzyskania informacji o awarii. Powyższe terminy dotyczą dni roboczych przez, które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
| 5 | Maksymalny czas naprawy wymagający wymiany części / ilość dni roboczych / | 7 dni |  |
| 6 | Graniczny czas naprawy, po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji sprzętu medycznego | 7 dni |  |
| 7 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy | 3 |  |
| 8 | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji | Minimum 1 na 12 miesięcy, chyba, że zalecenia producenta wskazują inaczej* |  |
| 9 | W przypadku naprawy trwającej dłużej jak 21 dni Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  |
| 10 | Należy sprecyzować ewentualne ograniczenia usług gwarancyjnych oraz ewentualne przyczyny cofnięcia gwarancji. | PODAĆ |  |
| 11 | Dostarczony sprzęt zostanie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcje obsługi oraz instrukcje serwisowe – dokumenty winny być w języku polskim lub tłumaczone na język polski. | TAK |  |
| 12 | Najbliższy kupującego punkt serwisowy obsługujący zakupione urządzenie. | PODAĆ |  |

      - W kolumnie „Oferowane” należy opisać parametr oferowany. Brak opisu w tej kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

*W przypadku braku konieczności przeprowadzenia przeglądów okresowych Wykonawca zaznacza w tabelce nie dotyczy i do oferty załącza oświadczenie własne Wykonawcy w tym zakresie.

Data: ………………….. 2024 r.