Załącznik nr 2 do Szacowania wartości zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych (odczynników) oraz dzierżawą analizatora koagulologicznego dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp.                        z o.o. na okres 36 miesięcy.

Opis przedmiotu zamówienia/analizatora

| Lp. | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych |
| --- | --- |
| 1 | Automatyczny analizator koagulologiczny fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2021 nie rekondycjonowany, nie używany, nie demonstracyjny. |
| 2 | Analizator posiadający 3 ścieżki pomiarowe: chronometryczna, chromogenna, turbidymetryczna |
| 3 | Zakres badań: PT + fibrynogen, APTT, Fibrynogen met. Clausa, TT,ATIII, Białko C, D-Dimer, plazminogen |
| 4 | KRYTERIUM OCENY OFERT: Możliwość oznaczania fibrynogenu równolegle z PT |
| 5 | Standaryzacja tromboplastyny zgodna z procedurą WHO |
| 6 | Współczynnik ISI do PT nie większy niż 1,1 |
| 7 | Co najmniej dwa poziomy osoczy kontrolnych: prawidłowy i patologiczny |
| 8 | Pobieranie materiału z próbki pierwotnej (bez przelewania, naczynek pośrednich, bez wstępnego rozcieńczania) |
| 9 | Oddzielne igły dozujące do osoczy i odczynników |
| 10 | Automatyczne pobieranie próbek, odczynników i rozcieńczalników potrzebnych do wykonania pomiaru |
| 11 | Automatyczna kompensacja zmętnienia pierwotnego (możliwość pomiaru osoczy żółtaczkowych czy lipemicznych) |
| 12 | Automatyczna kalibracja z pamięcią krzywych- stabilna dla danej serii odczynników |
| 13 | Program kontroli jakości z pamięcią wyników |
| 14 | Możliwość samodzielnego programowania pomiarów w tym wybór: oznaczenie pojedyncze czy w dublecie lub dowolna ilość powtórzeń |
| 15 | Wbudowany komputer umożliwiający pracę w przypadku awarii LIS |
| 16 | Wbudowany wewnętrzny czytnik kodów kreskowych dla próbek pacjenta umożliwiający automatyczne odczytywanie danych pacjenta bez konieczności użycia zewnętrznego skanera |
| 17 | Dwukierunkowa komunikacja z komputerem zewnętrznym |
| 18 | Posiadanie trybu badań CITO |
| 19 | Oprogramowanie w języku polskim |
| 20 | Aplikacje odczynnikowe w języku polskim |
| 21 | Oferowany analizator stanowi w obowiązkowej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej grupę porównawczą nie mniejszą niż 50 laboratoriów |
| 22 | W ramach umowy Wykonawca zapewni podłączenie analizatora do systemu informatycznego InfoMedica Zamawiającego |
| 23 | Gwarancja na całość systemu 36 miesięcy |
| 24 | Podczas wizyt Wykonawca na własny koszt dokona wymiany części zużywalnych, które obejmuje gwarancja |
| 25 | Paszport, karta gwarancyjna, instrukcja w języku polskim dostarczona przy dostawie analizatora |

- Wykonawca na podstawie ilości prognozowanych badań określonych w Załączniku Nr 1 do Szacowania wartości zamówienia oszacuje, ile Zamawiający będzie potrzebował materiałów zużywalnych (typu np.: płyny płuczące, płyny czyszczące, kuwety pomiarowe itp.), materiałów kontrolnych oraz kalibratorów by możliwe było wykonanie wymienionych badań przez okres 36 miesięcy – cały ten asortyment będzie oznaczał 1 zestaw.

- Zamawiający zastrzega, że codziennie będzie wykonywał co najmniej dwa poziomy osoczy kontrolnych: prawidłowy i patologiczny - dotyczy pozycji nr 7 Załącznika Nr 2 do Szacowania wartości zamówienia.