## Glukoza
Załącznik nr 2 do SIWZ
1. Podłoża do pisiewów krwi i nnych płynów ustrojowych
Lp. | Parametr | Ilość (szt.) | Wielkość opak. | Ilość opakowań (a / b) | Cena za 1 opak netto | Wartość netto (c x d) | VAT % | VAT PLN (e x f) | Wartość brutto (e + g) | Producent | Nazwa i typ | Kraj pochodzenia
| Nazwa odczynnika | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | n
1. | Podłoże do hodowli bakterii tlenowych oraz grzybów drożdżopodobnych z substancją neutralizującą antybiotyki ( dla dorosłych) | a: 800
2. | Podłoże do hodowli bakterii beztlenowych z substancją neutralizującą antybiotyki ( dla dorosłych) | a: 800
3. | Podłoże pediatryczne dohodowli bakterii tlenowych oraz grzybów drożdżopodobnych z substancją neutralizującą antybiotyki | a: 200
4. | Gotowy, certyfikowany suplement wzbogacający dla materiałów poniżej 0,5 ml oraz do podłoży pediatrycznych (płyny ustrojowe) | a: dla 200 oznaczeń
MATERIAŁY ZUŻYWALNE | bar: a to n
1. | Igły do przesiewania butelek pozytywnych na podłoża stałe | a: 300
| RAZEM | - | - | - | - |  | 0 |  |  | - | - | -
Podłoża do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych stosowane wraz z aparatem, dzierżawa aparatu do monitorowania posiewów krwi i innych jałowych płynów ustrojowych
WYMOGI GRANICZNE DLA PODŁOŻY DO HODOWLI DROBNOUSTROJÓW Z KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH STOSOWANYCH WRAZ Z APARATEM
L.p | Parametry graniczne | i: Potwierdzenie spełnienia Wymogów
1 | Termin ważności butelek z podłożem hodowlanym: minimum 6 miesięcy (od daty dostarczenia użytkownikowi) | i: TAK/NIE
2 | Wielkość opakowania: 50 butelek | i: TAK/NIE
3 | Butelki wykonane z trwałego plastiku (odporne na stłuczenia) | i: TAK/NIE
4 | Wymagana pokojowa temperatura przechowywania jałowych butelek | i: TAK/NIE
5 | Butelki pełnią funkcję podłoży transportowo-hodowlanych dla badanych próbek krwi i innych jałowych płynów ustrojowych | i: TAK/NIE
6 | Podłoża umożliwiają prowadzenie hodowli w warunkach tlenowych i beztlenowych krwi oraz innych jałowych płynów ustrojowych; potwierdzone przez producenta instrukcją używania w języku polskim (rodzaj badanego materiału potwierdzony instrukcją techniczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 12-01-2011r) | i: TAK/NIE
7 | Możliwość hodowli bakterii tlenowych i grzybów drożdżopodobnych w jednym podłożu | i: TAK/NIE
8 | Butelki odpowiednio oznakowane ( charakterystycznie dla rodzaju podłoża ). Etykieta zawiera: kod kreskowy, nazwę podłoża, nr serii, datę ważności, temperaturę przechowywania, pole do opisu pacjenta i próbki | i: TAK/NIE
9 | Karty charakterystyki dla zamawianych butelek w języku polskim | i: TAK/NIE
10 | Certyfikat Kontroli Jakości dołączony dla każdego rodzaju podłoży, przy każdej dostawie lub Wykonawca udostępni stronę internetową, na której będą dostępne wymagane przedmiotowe dokumenty | i: TAK/NIE
2. Dzierżawa - 24 miesiące
Lp. | Dzierżawa | Ilość miesięcy | Cena netto za 1 miesiąc | Wartość netto (a x b) | stawka podatku VAT % | Wartość VAT ( c x d) | Wartość brutto (c + e ) | Producent | Nazwa i typ | Kraj pochodzenia | rok produkcji
|  | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | aparat do monitorowania | a: 24
WYMOGI GRANICZNE DLA APARATU DO MONITOROWANIA POSIEWÓW KRWI I INNYCH JAŁOWYCH PŁYNÓW USTROJOWYCH
L.p | Parametry graniczne | i: Potwierdzenie spełnienia Wymogów
1 | Aparat - rok produkcji nie starszy niż 2016 | i: TAK/NIE
2 | Pojemność aparatu: 40 -60 miejsc inkubacyjno-pomiarowych | i: TAK/NIE
3 | Automatyczny ,kompaktowy system do detekcji drobnoustrojów we krwi i innych jałowych płynach ustrojowych, wyposażony w: czytnik kodów kreskowych, system zasilania awaryjnego UPS | i: TAK/NIE
4 | Zintegrowany system do monitorowania posiewów z wbudowanym komputerem, z oprogramowaniem w wersji graficznej (ikony ) | i: TAK/NIE
5 | Inkubacja butelek i detekcja drobnoustrojów w jednym aparacie | i: TAK/NIE
6 | Automatyczna kalibracja i kontrola jakości każdej komory pomiarowej | i: TAK/NIE
7 | Natychmiastowe powiadomienie użytkownika o wynikach monitorowania poprzez alarm wizualny i dźwiękowy (próbadodatnia) | i: TAK/NIE
8 | Wprowadzanie próbek do aparatu przez skanowanie kodu kreskowego identyfikującego butelkę | i: TAK/NIE
9 | Możliwość ustalenia czasu inkubacji przez użytkownika dla indywidualnych butelek hodowlanych | i: TAK/NIE
10 | Możliwość opóźnionego wkładania butelek do aparatu (po preinkubacji), bez negatywnego wpływu na detekcję drobnoustrojów; potwierdzone przez producenta w metodyce /instrukcji używania | i: TAK/NIE
11 | Rejestracja w aparacie i podgląd danych dotyczących inkubowanych butelek | i: TAK/NIE
12 | Zabezpieczenie danych dotyczących badanych próbek( możliwość zgrywania na zewnętrzny nośnik pamięci) | i: TAK/NIE
13 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim | i: TAK/NIE
14 | Oferent zapewnia autoryzowany serwis producenta oraz aparat zastępczy w przypadku awarii trwającej dłużej niż 5 dni | i: TAK/NIE
15 | Oferent zapewnia bezpłatne szkolenie personelu (raz na rok) z zakresu obsługi zainstalowanego systemu oraz technik pobierania materiału z zastosowaniem podłóż i ich możliwości hodowlanych | i: TAK/NIE