Załącznik nr 2.3 do SWZ/do umowy

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

dot. postępowania pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, nr 25/ZP/2024,

Pakiet nr 3 – Zamrażarka niskotemperaturowa

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
|  | Producent ……………………………………………………………. Model …………………………………………...…………………….. |
| 1 | Zamrażarka pionowa (szafowa) | TAK / NIE* |
| 2 | Pojemność komory w przedziale 520 – 550 litrów | ……………………………………… należy podać |
| 3 | Zakres kontroli temperatury nie węższy niż -50°C do -86°C | ……………………………………… należy podać |
| 4 | Dwukompresorowy, podwójny układ chłodzenia zapewniający utrzymanie temperatury roboczej na poziomie -70°C w przypadku całkowitej awarii jednego z kompresorów (bez użycia systemu CO2/LN2 backup) | TAK / NIE* |
| 5 | Wnętrze ze stali pokrytej trwałą, gładką powłoką w kolorze białym | TAK / NIE* |
| 6 | Drzwi zewnętrzne zamykane mechanicznie | TAK / NIE* |
| 7 | Uchwyt drzwi zewnętrznych z wbudowanym zamkiem na klucz | TAK / NIE* |
| 8 | System zapobiegający przysysaniu drzwi zewnętrznych, za pomocą portów wyrównywania ciśnienia (w tym co najmniej jeden port ogrzewany) | TAK / NIE* |
| 9 | Drzwi wewnętrzne z zamknięciem mechanicznym (np. w postaci zatrzasku), dodatkowo wyposażone we własne uszczelki | TAK / NIE* |
| 10 | Izolacja termiczna próżniowa z rdzeniem z włókna szklanego | TAK / NIE* |
| 11 | Konstrukcja bezfiltrowa | TAK / NIE* |
| 12 | Podstawa zamrażarki wyposażona w 4 kółka | TAK / NIE* |
| 13 | Sterownik z funkcją rejestracji temperatury, stanów otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych. | TAK / NIE* |
| 14 | Panel sterowania z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem LCD o rozdzielczości WVGA lub wyższej na drzwiach zamrażarki | TAK / NIE* |
| 15 | Panel sterowania z wbudowanym portem USB umożliwiającym przesłanie zarejestrowanych danych do pamięci typu pendrive | TAK / NIE* |
| 16 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja stanów alarmowych: zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury (z możliwością regulacji temperatury granicznej w zakresie od ±5°C do ±20°C oraz opóźnienia w zakresie od 0 do 15 minut) zaniku napięcia (podtrzymywany bateryjnie) niedomknięcia drzwi (z opóźnieniem czasowym regulowanym w zakresie od 0 do 15 minut) | TAK / NIE* |
| 17 | Możliwość ręcznego wyciszenia alarmu akustycznego na określony czas | TAK / NIE* |
| 18 | Automatyczna diagnostyka usterek - komunikaty ostrzegające o konieczności wymiany komponentów zużywalnych, nieprawidłowej temperaturze otoczenia, przeciążeniu układu chłodzenia | TAK / NIE* |
| 19 | Zabezpieczenie przed zmianą nastaw przy pomocy hasła | TAK / NIE* |
| 20 | Możliwość samodzielnego włączenia trybu pracy ekonomicznej obniżającego zużycie energii | TAK / NIE* |
| 21 | Fabryczne porty kablowe o średnicy minimum 15 mm (nie mniej niż 3 porty) | TAK / NIE* |
| 22 | Bezpotencjałowe styki alarmowe NO/NC dla centralnych systemów monitorowania | TAK / NIE* |
| 23 | Zasilanie jednofazowe 230 V / 50 Hz | TAK / NIE* |
| 24 | Maksymalna waga urządzenia 300 kg | ……………………………………… należy podać |
| 25 | Możliwość przechowywania co najmniej 380 pudełek kriogenicznych o wymiarach 133x133x50 umieszczonych w metalowych stelażach. Zamrażarka powinna być dostarczona z kompletem 4 stelaży szufladowych zapełniających całkowicie 1 półkę, pozwalających na przechowanie nie mniej niż 96 pudełek | TAK / NIE* |
| 26 | System awaryjnego podtrzymywania temperatury CO2 o następujących cechach: konstrukcja wolnostojąca umożliwiająca podłączenie do dowolnej zamrażarki niskotemperaturowej -86°C, w przypadku zaniku napięcia w sieci elektrycznej system musi zapewniać utrzymanie temperatury roboczej co najmniej -70°C, panel sterowania z odporną na zalanie, płaską klawiaturą membranową, dedykowane, oddzielne wskaźniki zasilania sieciowego i stanu awaryjnego, przycisk TEST do kontroli sprawności systemu, panel sterowania i przyłącza zamontowane w układzie przód-tył (panel sterowania na przedniej ściance obudowy, przyłącza na ściance tylnej), dwa wyświetlacze LED wskazujące temperaturę oraz % pozostałego gazu w butli, sygnalizacja opróżnionej butli, akumulator wewnętrzny umożliwiający pracę na zasilaniu bateryjnym przez okres co najmniej 5 dni, czujnik temperatury do aktywacji systemu, czujnik otwarcia drzwi zabezpieczający przed wstrzykiwaniem CO2 w trakcie załadunku / rozładunku prób, wykręcane, antywibracyjne nóżki zapobiegające przesuwaniu, maksymalne wymiary zewnętrzne wraz ze wszystkimi wystającymi gniazdami: szerokość 210 mm, głębokość 300 mm, wysokość 160 mm, wyposażony w komplet przewodów i akcesoriów niezbędnych do poprawnego działania systemu (bez butli z CO2) | TAK / NIE* |
| 27 | Okres gwarancji minimum 12 miesięcy Parametr punktowany w ramach kryterium oceny ofert: 12 miesięcy – 0 pkt 24 miesiące – 10 pkt 36 miesięcy – 20 pkt | ……………………………………… należy podać |

* niepotrzebne skreślić albo wykasować

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy