| Część Nr 1 | Sprawa Nr 62/D/2023 |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV- 33190000-8 | Załącznik Nr 2/1 do SWZ |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zgrzewarka do drenów stacjonarna |  |  |  | sztuka | 2 |  |  |  |  |
| - Posiada znak CE. - Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2023. - Zgrzewanie wszystkich rodzajów drenów przy pojemnikach do pobierania i preparatyki krwi i jej składników – wykonywanie zgrzewów zarówno na cienkich, jak i na grubych drenach (do 6mm) bez konieczności regulacji urządzenia. - Automatyczny dobór czasu i siły zgrzewu w zależności od rodzaju tworzywa i grubości drenu. - Czas zgrzewania do 3s. - Wydajność >1000 zgrzewów na godzinę. - Możliwość wykonywania zgrzewów jeden po drugim w krótkim odstępie czasu. - Zgrzewy z perforacją umożliwiającą separację bez użycia ostrych narzędzi. - Automatyczne inicjowanie procesu zgrzewania drenów po umieszczeniu drenu w głowicy. - Zgrzewanie drenów zimnych (do +2oC) i ciepłych (do +40oC), pustych i wypełnionych. - Rozbieralna i łatwa do utrzymania w czystości głowica zgrzewająca. - Zabezpieczenie przed przegrzaniem się głowicy zgrzewającej. - Praca w temperaturze od +10oC do +40oC. - Prawidłowość wykonanych zgrzewów wizualizowana za pomocą diod na panelu kontrolnym. - Dźwiękowy i wizualny alarm sygnalizujący nieprawidłowe zgrzanie drenu lub jego nieszczelności. - Możliwość podłączenia dodatkowej ręcznej głowicy zgrzewającej, w tym jedno urządzenie wyposażone w głowicę ręczną. - Możliwość jednoczesnego zgrzewania przy użyciu obu głowic. - Automatyczne uchwyty przytrzymujące dren w czasie zgrzewania. - Wykonawca musi zapewnić autoryzowany serwis na terenie Polski. - Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację i bezpłatne szkolenie personelu nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. - Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. - Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim oraz całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzenia. - Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie. - W okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych (obejmujących koszt robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w czasie wyznaczonym przez Zamawiającego. - Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin. - Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni. - Na czas naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym w okresie gwarancji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin gwarancji urządzenia – nie krótszy niż 24 miesiące | Tak, podać okres udzielonej gwarancji na urządzenie | ……………..miesiące |
| Termin dostawy urządzenia – nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych | Tak, podać termin dostawy | ……………….dni |

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,

- instrukcja w języku polskim,

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

…………..…………….………………

(znak graficzny podpisu)

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

| Lp. | Nazwa miejsca dostawy | Adres miejsca dostawy | Telefon kontaktowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Terenowa Stacja w Szczecinie | ul. Piotra Skargi 8 71 – 422 Szczecin | 261 455 642 | 2 |