## Sheet1
załącznik nr 1.1
…………………………………………………………………………
Pieczątka Wykonawcy
PAKIET NR 1 – PŁYTY DO STABILIZACJI MIEDNICY, KOŚCI RAMIENNEJ, STOPY
Lp | Opis | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy | Nazwa producenta
II. STABILIZACJA ZŁAMAŃ MIEDNICY
I | OPIS: Płyta czworoboczna do złamań w obrębie miednicy Stalowa. Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna czworoboczna do złamań miednicy. Otwory okrągłe i podłużne dopasowane do śrub korowych 3,5mm. „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Płyta dopasowana anatomicznie, ze wstępnym ugięciem 90st. dopasowanym do krawędzi miednicy. Płyty w 3 rozmiarach: krótkim (z jednym podłużnym otworem), średnim i długim (z dwoma podłużnymi otworami po jednym na każdym z ramion płyty). Płyta wyposażona w otwory do drutów Kirschnera. Śruby korowe samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Materiał stal. Płyty w opakowaniach sterylnych. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy.
1 | Śruba korowa 3,5mm -samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5, stal. Długość: 10-85mm | Szt. | 15
2 | Śruba korowa 3,5mm -samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5, stal. Długość: 90-110mm | Szt. | 1
3 | Śruba do miednicy 3,5mm, korowa, samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5, stal; długość: 30-150mm stopniowane co 5mm | Szt. | 15
4 | Płyta niskoprofilowa czworoboczna, stal, sterylna standardowa, długa i krótka | Szt. | 10
II | OPIS: Płyty do stabilizacji złamań w obrębie miednicy stalowe. Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy, Otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/miednicznych 3.5mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Materiał stal. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podawki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: - płyty rekonstrukcyjne proste, szerokokątowe,DCP, długość od 3 do 20 otworów, 39-260mm, -płyty LCP, rekonstrukcyjne, proste do miednicy 3-20otw, 39-260mm -płyty LCP, rekonstrukcyjne, zaokrąglona , typ J, prawe i lewe 10-12otw, dłg 130-156mm - płyty rekonstrukcyjne niskoprofilowe DCP, zaokrąglone (MAŁY PROMIEŃ R88),długość od 6 do 16 otworów, od 78 do 208mm, - płyty rekonstrukcyjne niskoprofilowe DCP, zaokrąglone (MAŁY PROMIEŃ R108),długość od 6 do 16 otworów, od 78 do 208mm, -płyty rekonstrukcyjne nieskoprofilowe, zaokrąglone typu „J”, długość od 10 do 16 otworów, od 130 do 208mm, prawe/lewe, - płyty do spojenia łonowego, otwory umożliwiające przeprowadzenie nici oraz drutów Kirschnera, długość od 4 do 6 otworów, od 57 do 78 mm. -LCP/DCP 4otw, 57-78mm -płyty sprężyste do miednicy1-3otw 19,5-43,5mm -płyty rekonstrukcyjne DCP niskoprofilowe, proste 3-20otw, dłg. 39-260mm
1 | Śruba korowa 3,5mm -samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5, stal. Długość: 10-85mm | Szt. | 150
2 | Śruba korowa 3,5mm -samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5, stal. Długość: 90-110mm | Szt. | 10
3 | Śruba do miednicy 3,5mm, korowa, samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5, stal; długość: 30-150mm stopniowane co 5mm, | Szt. | 75
4 | Śruba blokująca LCP śr. 3,5mm, samotnąca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5mm, stal, długość: 10-95mm | Szt. | 70
5 | Płyta do spojenia łonowego, LCP/DCP, anatomiczna 4 otworowa dł. 57mm, 6 otworowa dł. 78mm, | Szt. | 10
6 | Płyta sprężysta do miednicy 1,2,3 otworowa dł. 19,5mm, 31,5mm, 43,5mm | Szt. | 20
7 | Płyta rekonstrukcyjna DCP niskoprofilowa, prosta stal od 3 otoworowa do 20-sto otworowa | Szt. | 10
8 | Płyta rekonstrukcyjna niskoprofilowa zaokrąglona (mały promień R88) stal od 6 otoworowa do 16-sto otworowa, 78-208mm | Szt. | 10
9 | Płyta rekonstrukcyjna niskoprofilowa zaokrąglona (mały promień R108) stal od 6 otoworowa do 16-sto otworowa, 78-208mm | Szt. | 10
10 | Płyta rekonstrukcyjna niskoprofilowa,DCP zaokrąglona typ J stal od 10 otoworowa do 16-sto otworowa, 130-208mm | Szt. | 10
11 | Płyta rekonstrukcyjna niskoprofilowa prosta, szeroko-katowa stal od 3 otoworowa do 20-sto otworowa | Szt. | 5
12 | Płyta LCP rekonstrukcyjna prosta stal od 3 otoworowa do 20-sto otworowa, 39-260mm | Szt. | 5
13 | Płyta LCP rekonstrukcyjna prosta stal zaokrąglona typ J stal od 10 otoworowa do 16-sto otworowa | Szt. | 10
RAZEM:
III. Płytki do dalszej nasady kości ramiennej i wyrostka łokciowego
1 | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej. W głowie płyty znajdują się zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku o 15 stopni, o średnicy 2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. W skład systemu wchodzą:
1.1 | płytki blokowane od strony: tylnobocznej ( w długości od 75mm do 88mm przy ilości od 3 do 4 otworów w trzonie - płyty z bocznym podparciem lub bez);płytki w wersji prawej i lewej . | szt. | 2
1.2 | płytki blokowane od strony: tylnobocznej ( w długości od 127mm do 153mm przy ilości od 7 do 9 otworów w trzonie - płyty z bocznym podparciem lub bez); płytki w wersji prawej i lewej . | szt. | 1
1.3 | płytki blokowane od strony bocznej,w długości od 69mm do 147 mm , ilość otworów w trzonie od 1 do 7 płytki blokowane od strony przyśrodkowej,w długości od 69mm do 108mm. ilości otworów w trzonie od 1 do 4, płytki blokowane od strony przyśrodkowej, z przedłużeniem 1-4 otw, 69-111mm płytki w wersji prawej i lewej . | szt. | 6
1.4 | płytki blokowane od strony przyśrodkowej bez przedłużenia w długości 134mm. ilości otworów w trzonie 6 płytki blokowane od strony przyśrodkowej z przedłużeniem w długości 137mm. ilości otworów w trzonie 6; płytki w wersji prawej i lewej . | szt. | 2
2 | Płytka do wyrostka łokciowego . Płyta anatomiczna rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco - kompresyjna blokowana zmienno-kątowo. W głowie płyty zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.7mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Na trzonie płyty od spodu i bocznie znajdują się podcięcia ułatwiające domodelowanie płyty. Na trzonie również otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego Płyty dostępne w długości od 73mm do 211 mm , przy ilości otworów w trzonie od 2 do 12. Płyty dostępne w trzech wersjach: małym średnim i dużym zakończeniem na wyrostek łokciowy .Płyty prawe i lewe. | szt. | 8
3 | Płyta do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty w długości od 122mm do 302mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. Płyty lewe i prawe. | Szt. | 10
4 | Płytki do dalszej nasady kości strzałkowej tylnoboczne i boczne. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt : płyty boczne w długości od 73mm do 125 mm , od 3 do 7ot worów w płycie ; płyty tynoboczne w długości od 77mm do 129 mm , od 3 do 7otworów w płycie . | Szt. | 10
5 | Śruba korowa 3,5mm -samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5. Długość: 10-85mm STAL | Szt. | 65
6 | Śruba korowa 3,5mm -samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5. Długość: 90-110mm STAL | Szt. | 10
7 | Śruba blokująca LCP średnicy 3,5mm, samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5mm, stal, długość: 10-95mm STAL | szt. | 60
8 | Śruby blokowane zmienno-kątowe 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, zmienno-kątowe samogwintujące, stal | szt. | 75
9 | Śruby blokowane zmienno-kątowe średnicy 2.7mm dł. 10-60mm, samogwintujące, gniazdo gwiazdkowe długość : 10-60mm STAL | szt. | 65
10 | Śruby średnicy 2.7mm korowe, kompresyjne niskoprofilowe, długości, od 10mm do 70mm, samogwintujące, STAL | szt. | 30
11 | Śruby średnicy 2.7mm korowe, długości, od 6mm do 60 mm, samogwintujące, STAL | szt. | 30
12 | Śruby średnicy 2.7mm blokowane, samogwintujące, długości od 6mm do 60mm, , STAL | szt. | 50
13 | Śruby średnicy 2,4mm korowe, samogwintujące o długości od 6mm do 40mm, STAL | szt. | 40
14 | Śruby średnicy 2,4mm korowe, samogwintujące o długości od 7, 9, 11 i 13 mm, STAL | szt. | 40
15 | Śruby średnicy 2,4mm blokowane, samogwintujące o długości od 6mm do 40mm, STAL | szt. | 50
RAZEM:
IV. Płytki do zespoleń stopy i śródstopia
1 | Płytka o kształcie X blokowana zmiennokątowo do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i sródstopia. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub o średnicy 2.4/2.7mm blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty X – w rozmiarze 23.5x15mm, 27x18mm, 32x20mm i 36x0mm. | szt. | 5
2 | Płytka o kształcie T z klinem blokowana zmiennokątowo do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub o średnicy 2.4/2.7mm blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyta T posiada 4 otwory ,płyta o długości 42mm, z elementem klinowym podtrzymującym nastawienie kości o szerokosci od 0mm do 7mm | szt. | 5
3 | Płytka typu Halux Rigidus - blokowana zmiennokątowo blokująco - kompresyjna zmiennokątowa do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i sródstopia. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub o średnicy 2.4/2.7mm blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni. . W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczony do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi oraz rozwiertaki kuliste wklęsłe i wypukłe do przygotowania przed fuzją powierzchni stawowych. Płyty anatomiczne MTP – płyty w rozmiarze małym, średnim (zgięcie grzbietowe 0, 5 i 10 stopni) oraz dużym ( zgięcie grzbietowe 5 stopni), o długości : 42mm, 52mm i 57mm Płyty anatomiczne MTP – płyty w wersji rewizyjnej (zgięcie grzbietowe 0 stopni), długości 53mm Płyty anatomiczne TMT – płyty w rozmiarze krótkim i długim, oraz typu T o długości 39mm,43mm i 48mm. | szt. | 5
4 | Płytka o kształcie koniczyny , płyty proste i typu L, T - blokowana zmiennokątowo do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy. Płyty wyposażone w trzonie w otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 2.7mm lub korowej o średnicy 2.7mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt, koniczyna, Płyta prosta posiada 2 i 4 otwory –płyta o długości 27mm i 40mm Płyta L posiada 2 i 4 otwory – płyta o długości 37mm, 44mm i 62mm Płyta T posiada 2 , 4, 7 otwory –płyta o długości 38mm, 45mm i 64mm | szt. | 5
5 | Śruby blokowane zmiennokątowe 2.7mm o długości od 10mm do 60mm, samogwintujące , stal | szt. | 35
6 | Śruby blokowane zmiennokątowe 2.7mm o długości od 10mm do 60mm, samogwintujące , tytan | szt. | 10
7 | Śruby 2.7mm korowe o długości od 6mm do 60mm, samogwintujące, stal | szt. | 35
8 | Śruby 2.7mm korowe o długości od 6mm do 60mm, samogwintujące, tytan | szt. | 10
9 | Śruby blokowane zmiennokątowe 2,4mm o długości od 6mm, 7mm, 9mm, samogwintującem, stal | szt. | 3
10 | Śruby blokowane zmiennokątowe 2,4mm o długości od 8mm do 60mm, samogwintującem, stal | szt. | 35
11 | Śruby blokowane zmiennokątowe 2,4mm o długości od 6mm, 7mm, 9mm, samogwintującem, tytan | szt. | 2
12 | Śruby blokowane zmiennokątowe 2,4mm o długości od 8mm do 60mm, samogwintującem, tytan | szt. | 10
13 | Śruby 2,4mm korowe o długości od 6mm do 40mm, samogwintujące, stal | szt. | 35
14 | Śruby 2,4mm korowe o długości od 6mm do 40mm, samogwintujące, tytan | szt. | 10
RAZEM: | [7 empty] | 0 | 0
……………………………………………………………………………..
| Miejscowość i data | [5 empty] | Podpis osoby upoważnionej