Załącznik nr 5 do SWZ

Dotyczy postępowania na: „Dostawa wraz z montażem sterylizatora parowego dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu 
sp. z o.o.”, nr post. ZP/03/2023

Opis przedmiotu zamówienia/urządzenia

| Sterylizator parowy |
| --- |
| Nazwa urządzenia |  |
| Producent / kraj pochodzenia |  |
| Typ/Model |  |
| Lp. | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wartość wymagana/ graniczna | PARAMETRY OFEROWANE | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania Wyjaśnienia Nr ____ Pytanie Nr _____ |
|  | Sterylizator i wyposażenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2022, nie rekondycjonowany, nie używane, nie demonstracyjne. | Tak, podać |  |  |
|  | Sterylizator przelotowy, do zabudowy w jedną ścianę | Tak |  |  |
|  | Zintegrowana (wbudowana) wytwornica pary | Tak |  |  |
|  | Komora wykonana ze stali nierdzewnej min. 316 wg AISI polerowanej ręcznie o chropowatości Ra ≤0,6µm | Tak, podać |  |  |
|  | Lekka i energooszczędna konstrukcja komory – grubość ścian komory nie większa niż 4 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Pierścieniowy płaszcz grzewczy umożliwiający szybkie nagrzanie komory | Tak |  |  |
|  | Sterylizator z komorą poziomą, przelotową prostopadłościenną o przekroju kwadratowym, pojemność komory 6 jednostek wsadu 600x300x300 | Tak |  |  |
|  | Komora o wymiarach 660 mm x 660 mm x 960 mm +/-5% | Tak, podać |  |  |
|  | Wymiary sterylizatora wraz z wbudowaną wytwornicą pary (szer. x wys. x głęb.): 1.170 mm x 1.900 mm x 1.280 mm +/-5% | Tak, podać |  |  |
|  | Sterylizator ze względu na ograniczone możliwości przyłączeniowe o mocy max 36 kW | Tak, podać |  |  |
|  | Na panelu czołowym od strony załadowczej umieszczone dwa manometry wskazujące ciśnienie w komorze oraz ciśnienie w wytwornicy pary | Tak |  |  |
|  | Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LCD minimum 7” | Tak, podać |  |  |
|  | Wyświetlacz wraz z manometrami umieszczony z lewej strony komory | Tak |  |  |
|  | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie do zewnętrznego systemu komputerowego | Tak |  |  |
|  | Wyświetlane komunikaty tekstowe na wyświetlaczu oraz opisy zewnętrzne na sterylizatorze w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie informacji tekstowych o zaistniałych awariach | Tak |  |  |
|  | Dane w sterowniku zabezpieczone przed utratą na skutek awarii zasilania elektrycznego | Tak |  |  |
|  | Min. 19 programów sterylizacyjnych 121°C i 134°C z fazą frakcjonowanej próżni wstępnej | Tak, podać |  |  |
|  | Dodatkowo dwa programy testowe: Bowie-Dick i test szczelności | Tak |  |  |
|  | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika | Tak |  |  |
|  | Wbudowana drukarka parametrów sterylizacji gwarantująca trwałość wydruku | Tak |  |  |
|  | System auto diagnostyki kontrolujący poprawność procesu w trakcie jego trwania | Tak |  |  |
|  | Sterylizator wyposażony w filtr powietrza sterylnego zatrzymujący nie mniej niż 99,99% cząstek większych od 0,3µm | Tak, podać |  |  |
|  | System automatycznego odmulania wytwornicy pary | Tak |  |  |
|  | Komora z minimalnym przewężeniem światła na wejściu i wyjściu; przewężenia zapobiegające wydostaniu się gorących skroplin w przypadku awaryjnego otwarcia drzwi; przewężenie do 20 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Poziom wody w wytwornicy pary kontrolowany niezależnie od przewodności wody zasilającej poprzez wodowskaz umieszczony na panelu czołowym od strony załadowczej | Tak |  |  |
|  | Kontrola poziomu wody demineralizowanej za pomocą wodowskazu umieszczonego na panelu czołowym ze stali kwasoodpornej | Tak |  |  |
|  | Możliwość dokonania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika | Tak |  |  |
|  | Rozwiązanie gwarantujące dostęp do ustawień sterylizatora według stopnia kompetencji personelu | Tak |  |  |
|  | Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem cyfrowym | Tak |  |  |
|  | Sterylizator fabrycznie wyposażony w system oszczędzania wody chłodzącej | Tak |  |  |
|  | Oblachowanie zewnętrzne, drzwi oraz rama sterylizatora wykonane ze stali min. 304 wg AISI | Tak, podać |  |  |
|  | Niezależne układy czujników dla sterowania i rejestracji procesu | Tak |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego | Tak |  |  |
|  | Drzwi sterylizatora przesuwane w płaszczyźnie pionowej, automatycznie zamykane i blokowane w trakcie procesu | Tak |  |  |
|  | Przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie czystości | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej | Tak |  |  |
|  | Napęd drzwi pneumatyczny | Tak |  |  |
|  | Drzwi uszczelniane przy pomocy uszczelki dociskanej powietrzem | Tak |  |  |
|  | Suszenie próżniowe | Tak |  |  |
|  | Układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody (np. wyrzutnik wodny/ejector) | Tak, podać |  |  |
|  | Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym | Tak |  |  |
|  | Urządzenie posiada oznakowanie CE zgodnie z dyrektywą 2014/68/EU; deklaracja potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE | Tak |  |  |
|  | Konstrukcja sterylizatora musi umożliwiać przeprowadzenie procedury walidacyjnej zgodnie z PN EN 17665-1 | Tak |  |  |
|  | System załadowczy: - wózek wsadowy dwu-półkowy – 1 szt., - wózek transportowy 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Kosze sterylizacyjne: - o pojemności 1 STU – 6 szt., - o pojemności 1/2 STU – 2 szt. | Tak |  |  |
|  | Stacja wody RO o wydajności min. 20 l/h wraz ze zbiornikiem ciśnieniowym o pojemności 110 litrów | Tak, podać |  |  |
|  | Sprężarka cichobieżna bezolejowa wbudowana lub zewnętrzna | Tak, podać |  |  |
| Gwarancja i Warunki dodatkowe |
| 49. | Gwarancja 24 miesiące – na cały sprzęt, łącznie z wyposażeniem dodatkowym | Tak |  |  |
| 50. | Okres gwarancji na perforację komory minimum 15 lat | Tak, podać |  |  |
| 51. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię w okresie gwarancyjnym w dni robocze maksymalnie do 24 godz. | Tak, podać |  |  |
| 52. | Zapewnienie dostępności do części zamiennych do urządzenia przez okres minimum 15 lat od daty instalacji | Tak, podać |  |  |
| 53. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy | Maksymalnie 3 naprawy |  |  |
| 54. | Szkolenie personelu podczas instalacji urządzenia | Tak |  |  |

UWAGI:

- Parametry określone jako „Tak” i „Tak, podać” oraz parametry liczbowe są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji.

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy, że dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo.

- Oświadczamy, że wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.