## Część 1
Część 1. Endoproteza stawu biodrowego z opcją ceramiczną
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII
1 | Trzpień bezcementowy prosty | szt. | 280
2 | Panewka bezcementowa | szt. | 255
3 | Wkładka polietylenowa | szt. | 235
4a | Głowa metalowa | szt. | 230
4b | Głowa metalowa | szt. | 8
5 | Śruba do kości gąbczastej | szt. | 85
6 | Zaślepka do panewki | szt. | 255
7 | Wkładka ceramiczna | szt. | 20
8 | Głowa ceramiczna | szt. | 42
9 | Głowa bi-polarna | szt. | 10
10 | Trzpień cementowy | szt. | 10
11 | Korek | szt. | 10
12 | Kosz panewkowy | szt. | 10
13 | Panewka wielootworowa | szt. | 25
14 | Ostrza do napędu | szt. | 280
Wartość zamówienia podstawowego
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30%
Całkowita wartość zamówienia
Oferta złożona zgodnie z wariantem nr- WPISAĆ!!! |  |  |  |  | nr:
Warunki:
1. Użyczenie 3 zestawów instrumentarium do techniki małoinwazyjnej do stosowania zaoferowanych implantów,
2. Użyczenie 2 napędów ortopedycznych (piłowanie, wiercenie)
3. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy - 3 równoległe linie implantów
4. Szkolenie personelu
5. Zamawiający wymaga aby zamawiana endoproteza (przynajmniej w zakresie poz. 1-4 cennika) była zastosowana u co najmniej 1000 pacjentów. Fakt ten ma znajdować swe potwierdzenie w co najmniej jednym z aktualnych raportów rejestrów endorotezoplastyk (akceptowane są: niemiecki, norweski, szwedzki, brytyjski, australijski).
Należy złożyć ofertę zgodnie z jednym z poniższych wariantów.
Wariant nr 1
1 | Trzpień bezcementowy prosty | Nieanatomiczny, zwężający się dystalnie, tytanowy, w wersji kołnierzowej i bezkołnierzowej, porowaty na całej długości, pokryty na całej długości hydroksyapatytem, w rozmiarach od 115mm do 190mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym, posiadający nacięcia wzdłużne i poprzeczne; opcjonalnie trzpienie kołnierzowe ze 125° kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości do bioder typu Coxa Vara i specjalne trzpienie bezkołnierzowe typu High Offset w rozmiarach od 130mm do 170mm, a także specjalne trzpienie kołnierzowe i bez kołnierza o długości 110mm przystosowane do bioder dysplastycznych.
2 | Panewka bezcementowa | Hemisferyczna, typu Press-fit, pełna lub z 3 otworami na śruby w rozmiarach minimum 48-66mm ze skokiem co 2mm. Wszystkie panewki posiadają uniwersalny mechanizm umożliwiający osadzenie wkładki polietylenowej, metalowej i ceramicznej.
3 | Wkładka polietylenowa | Z polietylenu wysokiej gęstości - „cross link polietylen”, sterylizowanego promieniami gamma w próżni, neutralna lub z kołnierzem, w rozmiarach minimum 48-66mm, ze skokiem co 2mm, o średnicy wewnętrznej 28mm lub 32mm lub 36mm
4a | Głowa metalowa | W minimum 4 rozmiarach długości szyjki, głowa metalowa 28 lub 32mm w minimum 3 rozmiarach długości szyjki. Ponadto średnice 22mm (+/- 0,5mm)
4b | Głowa metalowa | Glowa metalowa o średnicy 36mm.
5 | Śruba do kości gąbczastej | Średnica 6,5mm o długości od 15-70mm ze skokiem co 5mm oraz śruby do koszy panewkowych i panewek wielootworowych.
6 | Zaślepka do panewki | Zaślepka do panewki
7 | Wkładka ceramiczna | Wkład w całości ceramiczny z ceramiki wzmocnionej cyrkonem, umożliwiający artykulację ceramika/ceramika i metal/ceramika do głów o średnicy 28mm, 32mm lub 36mm. Wybór śródoperacyjny
8 | Głowa ceramiczna | Głowa ceramiczna z ceramiki wzmocnionej cyrkonem o średnicy 28mm lub 32mm lub 36mm w minimum 3 rozmiarach długości szyjki.
9 | Głowa bi-polarna | Czasza zewnętrzna głowy bipolarnej o podwójnej artykulacji (metal - polietylen - metal), wykorzystująca dodatkową artykulację w celu zmniejszenia zużycia panewki; posiadająca eliptyczny kształt, o dodatnim mimośrodzie, zapewniającej prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił; dostępna w 23 rozmiarach (39mm - 65mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm.
10 | Trzpień cementowy | Trzpień prosty, bezkołnierzowy, gładki, wysokopolerowany, metalowy wykonany ze stali nierdzewnej. Trzpień standardowy w 11 rozmiarach o długości od 115mm do 190mm oraz trzpień high-offset w 10 rozmiarach o długości od 130mm do 190mm
11 | Korek | Korek do blokowania kanału kości
12 | Kosz panewkowy | Kosz rewizyjny panewkowy do stosowania z cementem kostnym, posiadający hak i 2 ramiona na kość biodrową, rozmiary od 54 do 66mm
13 | Panewka wielootworowa | Panewka typu pressfit, hemisferyczna, pokryta od zewnątrz powierzchnią osteointegracyjną, posiadająca minimum 6 otworów na śruby, rozmiar od 48 do 70mm
14 | Ostrza do napędu | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki. Dodatkowo mogą być zaoferowane ostrza kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego napędami Acculan.
Wariant nr 2
1 | Trzpień bezcementowy prosty | Trzpień bezcementowy tytanowy stożkowaty w dwóch płaszczyznach, powierzchnia o strukturze poprzecznych w części proksymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających stabilność rotacyjną pokryty porowatym tytanem i hydroksyapatytem na całej długości dostępny w wersji standardowej bezkołnierzowej i kołnierzowej(w 12 rozmiarach, kąt szyjkowo trzonowy 135 stopni), w wersji lateralizowanej bezkołnierzowej lub kołnierzowej (w 11 rozmiarach kąt szyjkowo-trzonowy 126 stopni) oraz w wersji z kątem szyjkowo trzonowym 145 stopni (8 rozmiarów)
2 | Panewka bezcementowa | Panewka sferyczna tytanowa press-fit napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-66 ze skokiem co 2 mm, gładko polerowana wewnątrz z antyrotacyjnym mechanizmem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki dostępna w wersji bez otworów lub z 3 otworami
3 | Wkładka polietylenowa | Wkładki z wysoko usieciowanego polietylenu (cross-link) do głów 36 mm w rozmiarach 52-68, do głów 32 mm w rozmiarach 48-62, do głów 28 mm w rozmiarach 46-60 mm
4a | Głowa metalowa | Chromowo-kobaltowa o średnicy 28,32 w co najmniej 5 długościach. Ponadto średnice 22mm (+/- 0,5mm)
4b | Głowa metalowa | Glowa metalowa o średnicy 36mm.
5 | Śruba do kości gąbczastej | Średnica 6,5mm o długości od 15-50mm ze skokiem co 5mm oraz śruby do koszy panewkowych i panewek wielootworowych.
6 | Zaślepka do panewki | zaślepka do panewki.
7 | Wkładka ceramiczna | Wkładka ceramiczna z ceramiki wzmocnionej cyrkonem. Do głów co najmniej 32mm w rozmiarach 48-50 co 2 mm, do głów 36mm w romiarch 52-68 co 2 mm.
8 | Głowa ceramiczna | Głowa ceramiczna z ceramiki wzmocnionej cyrkonem co najmniej 32mm, 36mm w co najmniej 3 rozmiarach długości szyjki.
9 | Głowa bi-polarna | Głowa bipolarna w rozmiarach 43mm-59mm. Mechanizm zatrzaskowy wykorzystujący polietylenowy pierścien do zatrzaśnięcia głowy w czaszy. Zewnętrzna strona czaszy metalowa, wewnętrzna polietylenowa.
10 | Trzpień cementowy | Trzpień cementowy gładko polerowany wykonany ze stali nierdzewnej, stożek 12/14, dostępny w wersji standard (6 rozmiarów) i high offset (6 rozmiarów). Przekrój poprzeczny trzpienia trapezowy, szyjka o przekroju cyrkulotrapezoidalnym (nie cylindryczna). Dodatkowo 7 rozmiarów centralizera, przy czym wszystkie pasują do wszystkich rozmiarów trzpienia
11 | Korek | Korek zamykający kanał szpikowy
12 | Kosz panewkowy | Kosz rewizyjny panewkowy do stosowania z cementem kostnym, posiadający hak i 2 ramiona na kość biodrową, rozmiary od 54 do 66mm
13 | Panewka wielootworowa | Panewka typu pressfit, hemisferyczna, pokryta od zewnątrz powierzchnią osteointegracyjną, posiadająca minimum 6 otworów na śruby, rozmiar od 48 do 70mm
14 | Ostrza do napędu | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki. Dodatkowo mogą być zaoferowane ostrza kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego napędami Acculan.
Wariant nr 3
1 | Trzpień bezcementowy prosty | Trzpień bezcementowy- prosty wykonany z tytanu, napylony porowatym tytanem co najmniej w części bliższej oraz hydroksyapatytem na całej powierzchni; warstwa hydroksyapatytu grubsza w części proksymalnej, dodatkowo w części proksymalnej poziome wgłębienia, w części dystalnej pionowe - zwiększające powierzchnię kontaktu z kością. Rozmiary: 8 długości trzpieni od 134 do 169mm (co 5mm). Kąt szyjkowo-trzonowy 134 stopnie, offset rosnący co 0,5mm wraz z rozmiarem trzpienia. W wersji lateralizowanej offset zwiększony o 6mm w stosunku do wersji standardowej.
2 | Panewka bezcementowa | Panewka typu press-fit, w rozmiarach od 40 do 70 (włącznie) ,pokryta napyleniem tytanowym o porowatości do 50% ,kształt panewki sferyczny ( lekko spłaszczony). Do wyboru operatora panewki bez otworów na śruby mocujące , z trzema otworami i wielootworowe ( min 7 otworów). Otwór montażowy panewki zamykany zaślepką.
3 | Wkładka polietylenowa | Wkłady polietylenowe symetryczne , asymetryczne oraz z nawisem do wyboru operatora o średnicy wewnętrznej dostosowanej do rozmiaru głowy.
4a | Głowa metalowa | głowa metalowa ze stopu Co Cr Mo fi 28 lub 32 w 5 rozmiarach długości szyjki. Ponadto średnice 22mm (+/- 0,5mm)
4b | Głowa metalowa | Glowa metalowa o średnicy 36mm.
5 | Śruba do kości gąbczastej | Śruby do panewki 6,5mm (długości 16-68 mm) z możliwością zmiany osi śruby w otworze mocującym w zakresie +/- 9 stopni oraz śruby do koszy panewkowych i panewek wielootworowych.
6 | Zaślepka do panewki | Zaślepka pakowana fabrycznie razem z panewką. Nie podlega osobnej wycenie.
7 | Wkładka ceramiczna | Wkładka symetryczna wykonana z ceramiki wzmocnionej cyrkonem, średnica wewnętrzna 28mm, 32mm i 36mm, rozmiary 48-68 co 2mm
8 | Głowa ceramiczna | Głowa ceramiczna wykonana z ceramiki wzmocnionej cyrkonem, na stożek 12/14, średnica zewnętrzna 28mm w 3 długościach szyjki oraz 32 i 36mm w 4 długościach szyjki
9 | Głowa bi-polarna | Głowa bipolarna o średnicy zewnętrznej 43 do 55mm ze skokiem co 1mm zaopatrzona w pierścień zapobiegający zwichnięciom;
10 | Trzpień cementowy | Trzpień wykonany ze stopu CoCrMo,wyposażony w element derotacyjny zapobiegający przemieszczaniu się protezy; możliwość zastosowania centralizera; konus 12/14; rozmiary 9-18mm w wersji standardowej ( kąt szyjkowo- trzonowy 135°) oraz 10-18 w lateralizowanej ( kąt szyjkowo- trzonowy 128°)
11 | Korek | Korek zamykający kanał szpikowy
12 | Kosz panewkowy | Kosz rewizyjny panewkowy do stosowania z cementem kostnym, posiadający hak i 2 ramiona na kość biodrową, rozmiary od 54 do 66mm
13 | Panewka wielootworowa | Panewka typu pressfit, hemisferyczna, pokryta od zewnątrz powierzchnią osteointegracyjną, posiadająca minimum 6 otworów na śruby, rozmiar od 48 do 70mm
14 | Ostrza do napędu | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki. Dodatkowo mogą być zaoferowane ostrza kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego napędami Acculan.

## Część 2
Część 2. Endoproteza stawu biodrowego
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII
1 | Trzpień bezcementowy | szt. | 220
2 | Panewka bezcementowa | szt. | 220
3 | Wkładka polietylenowa | szt. | 220
4 | Głowa metalowa | szt. | 220
5 | Śruba do kości gąbczastej | szt. | 73
6 | Zaślepka do panewki | szt. | 220
7 | Ostrza do napędu | szt. | 220
Wartość zamówienia podstawowego
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30%
Całkowita wartość zamówienia
Oferta złożona zgodnie z wariantem nr- WPISAĆ!!! |  |  |  |  | nr:
Warunki:
1. Użyczenie 3 zestawów instrumentarium do techniki małoinwazyjnej do stosowania zaoferowanych implantów,
2. Użyczenie 2 napędów ortopedycznych (piłowanie, wiercenie)
3. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy - 3 równoległe linie implantów
4. Szkolenie personelu
5. Zamawiający wymaga aby zamawiana endoproteza (przynajmniej w zakresie poz. 1-4 cennika) była zastosowana u co najmniej 1000 pacjentów. Fakt ten ma znajdować swe potwierdzenie w co najmniej jednym z aktualnych raportów rejestrów endorotezoplastyk (akceptowane są: niemiecki, norweski, szwedzki, brytyjski, australijski).
Należy złożyć ofertę zgodnie z jednym z poniższych wariantów.
Wariant nr 1
1 | Trzpień bezcementowy | Trzpień bezcementowy bezkołnierzowy w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza, konus 12/14mm. Wymagane minimum 10 rozmiarów trzpienia. Wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Trzpień musi posiadać jako opcję trzpienie o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy.
2 | Panewka bezcementowa | Panewka typu „press-fit”, tytanowa, strona zewnętrzną pokryta wypustkami zwiększającym o 80% powierzchnię kontaktu z kością, rozmiary od 42mm do 64mm średnicy zewnętrznej ze skokiem co 2 mm. Dostępna wersja z otworami i bez.
3 | Wkładka polietylenowa | Wkładka do panewki typu „press-fit”, wykonana z wysokousieciowanego polietylenu, dla głów o średnicy 28mm, 32mm.
4 | Głowa metalowa | Głowa metalowa 28,32 mm
5 | Śruba do kości gąbczastej | Wkręty o średnicy 6,5 i długości 20-80mm służące do mocowania implantów
6 | Zaślepka do panewki | Zaślepka pakowana fabrycznie razem z panewką. Nie podlega osobnej wycenie.
7 | Ostrza do napędu | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki. Dodatkowo mogą być zaoferowane ostrza kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego napędami Acculan.
Wariant nr 2
1 | Trzpień bezcementowy | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień posiadający wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127stopni i 132stopnie) w 11 rozmiarach i długościach 93-126mm dla każdego z kątów. Trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym jak i przysrodkowym.
2 | Panewka bezcementowa | Panewka pressfitowa pierwotna hemisferyczna z pokryciem trójwymiarową okładziną z czystego tytanu umożliwiającego przerost tkanką kostną. Bezotworowa oraz otworowe. Możliwość dodatkowego zastosowania śrub.
3 | Wkładka polietylenowa | Wkład polietylenowy z polietylenu III generacji o zwiększonej odporności na utlenianie i tarcie.
4 | Głowa metalowa | Głowa metalowa CrCo. Rozmiar ø 28 mm/ø 32 mm w 4 długościach szyjki.
5 | Śruba do kości gąbczastej | Śruby do kości gąbczastej do zastosowania z panewkami.
6 | Zaślepka do panewki | zaślepki do panewki
7 | Ostrza do napędu | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki. Dodatkowo mogą być zaoferowane ostrza kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego napędami Acculan.
Wariant nr 3
1 | Trzpień bezcementowy | Trzpień udowy, bezcementowy, prosty, pokryty porowatym tytanem na całej długości, opcjonalnie dopylany hydroksyapatytem, dostępny w 11 rozmiarach w dwóch wersjach kata szyjki, 130 stopni oraz 125 stopni z 7mm offsetem
2 | Panewka bezcementowa | Panewkę bezcementową, napylaną hydroksyapatytem, w rozmiarach od 46 do 68 mm, z wcięciem mediocaudalnym chroniącym mięśnie i nerw udowy oraz zwiększającym zakres ruchu
3 | Wkładka polietylenowa | Wkład polietylenowy standardowy lub okapem o średnicy wewnętrznej 28,32 i 36mm
4 | Głowa metalowa | Głowa metalowa w rozmiarach 28,32 i 36mm w czterech długościach szyjki
5 | Śruba do kości gąbczastej | Śruby o średnicy 6,5mm i długościach 20-60mm
6 | Zaślepka do panewki | Zaślepki do panewki
7 | Ostrza do napędu | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki. Dodatkowo mogą być zaoferowane ostrza kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego napędami Acculan.

## Część 3
Część 3. Endoproteza stawu kolanowego z opcją all-poly
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII
1 | Część udowa | szt. | 170
2 | Część piszczelowa | szt. | 160
3 | Wkładka polietylenowa | szt. | 160
4 | Element piszczelowy typu all-poly | szt. | 10
5 | Przedłużki | szt. | 10
6 | Podkładki piszczelowe | szt. | 10
7 | Implant rzepki | szt. | 2
8 | Ostrze do piły | szt. | 170
Wartość zamówienia podstawowego
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30%
Całkowita wartość zamówienia
Oferta złożona zgodnie z wariantem nr- WPISAĆ!!! |  |  |  |  | nr:
Warunki:
1. Użyczenie 3 zestawów instrumentarium do stosowania zaoferowanych implantów,
2. Użyczenie 2 napędów ortopedycznych (piła)
3. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy - 3 równoległe linie implantów
4. Szkolenie personelu
5. Zamawiający wymaga aby zamawiana endoproteza (przynajmniej w zakresie poz. 1-3 cennika) była zastosowana u co najmniej 1000 pacjentów. Fakt ten ma znajdować swe potwierdzenie w co najmniej jednym z aktualnych raportów rejestrów endorotezoplastyk (akceptowane są: niemiecki, norweski, szwedzki, brytyjski, australijski).
Należy złożyć ofertę zgodnie z jednym z poniższych wariantów.
Wariant nr 1:
1 | Część udowa | część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 8 rozmiarach
2 | Część piszczelowa | część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach,
3 | Wkładka polietylenowa | wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego.
4 | Element piszczelowy typu all-poly | Element piszczelowy typu all-poly
5 | Przedłużki | przedłużki standardowe i offsetowe, cementowe
6 | Podkładki piszczelowe | podkładki (augmenty) piszczelowe w co najmniej 2 rozmiarach
7 | Implant rzepki | implant rzepki
8 | Ostrze do piły | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki. Dodatkowo mogą być zaoferowane ostrza kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego napędami Acculan.
Wariant nr 2:
1 | Część udowa | Element udowy anatomiczny protezy stawu kolanowego cementowy w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 4N; 5; 6. Stop CoCr. Możliwość dokręcania przedłużek i bloczków do elementu udowego.
2 | Część piszczelowa | Element piszczelowy stawu kolanowego cementowy kompatybilny z wkładką typu „fixed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. Stop tytanowy. Możliwość dokręcania przedłużek i klinów do elementu piszczelowego
3 | Wkładka polietylenowa | Wkładka polietylenowa typu „fixed bearing” mocowana zatrzaskowo na obwodzie w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL. Polietylen wysokiej gęstości „cross-link”, w grubościach: 8mm; 10mm; 12,5mm; 15mm; 17,5mm dla każdego z rozmiarów; Opcjonalnie: wkładka umożliwiająca półzwiązanie protezy
4 | Element piszczelowy typu all-poly | Element piszczelowy typu all-poly
5 | Przedłużki | przedłużki do części piszczelowej w przynajmniej 2 długościach, cementowe
6 | Podkładki piszczelowe | podkładki (augmenty) piszczelowe w co najmniej 2 rozmiarach
7 | Implant rzepki | Implant rzepki osadzony na cemencie w 4 rozmiarach.
8 | Ostrze do piły | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki. Dodatkowo mogą być zaoferowane ostrza kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego napędami Acculan.

## Część 4
Część 4. Endoproteza stawu kolanowego
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII
1 | Część udowa | szt. | 180
2 | Część piszczelowa | szt. | 180
3 | Wkładka polietylenowa | szt. | 180
4 | Przedłużki | szt. | 10
5 | Podkładki piszczelowe | szt. | 10
6 | Implant rzepki | szt. | 2
7 | Ostrze do piły | szt. | 180
Wartość zamówienia podstawowego
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30%
Całkowita wartość zamówienia
Oferta złożona zgodnie z wariantem nr- WPISAĆ!!! |  |  |  |  | nr:
Warunki:
1. Użyczenie 3 zestawów instrumentarium do stosowania zaoferowanych implantów,
2. Użyczenie 2 napędów ortopedycznych (piła)
3. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy - 3 równoległe linie implantów
4. Szkolenie personelu
5. Zamawiający wymaga aby zamawiana endoproteza (przynajmniej w zakresie poz. 1-3 cennika) była zastosowana u co najmniej 1000 pacjentów. Fakt ten ma znajdować swe potwierdzenie w co najmniej jednym z aktualnych raportów rejestrów endorotezoplastyk (akceptowane są: niemiecki, norweski, szwedzki, brytyjski, australijski).
Należy złożyć ofertę zgodnie z jednym z poniższych wariantów.
Wariant nr 1:
1 | Część udowa | Element udowy jednopromieniowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-100 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą tzw. notching, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron.
2 | Część piszczelowa | Uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach.
3 | Wkładka polietylenowa | Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Możliwość rozbudowy systemu o system rewizyjny. Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS.
4 | Przedłużki | przedłużki do części piszczelowej w przynajmniej 2 długościach, cementowe
5 | Podkładki piszczelowe | podkładki (augmenty) piszczelowe w co najmniej 2 rozmiarach
6 | Implant rzepki | implant rzepki
7 | Ostrze do piły | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki. Dodatkowo mogą być zaoferowane ostrza kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego napędami Acculan.
Wariant nr 2:
1 | Część udowa | Część udowa wykonana z chromokobaltu , anatomiczna ( lewy i prawy) przynajmniej 8 rozmiarów ( dla każdej strony) . Możliwość zaoferowania rozmiarów węższych niż standardowe
2 | Część piszczelowa | Część piszczelowa uniwersalna wykonana z chromokobaltu modularna ( nie zwiazana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 11 rozmiarach
3 | Wkładka polietylenowa | Wkładka polietylenowa realiująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie dostępna w grubościach 10mm,12mm,14mm,16mm,18mm,20mm przynajmniej w 6 rozmiarach dla kazdej grubości Sterylizowana promieniami beta . Mocowana na zasadzie zatrzaskowej .
4 | Przedłużki | Trzpienie przedłużające w wersji bezcementowej.
5 | Podkładki piszczelowe | Podkładka uzupełniajaca ubytki kostne pod część piszczelową
6 | Implant rzepki | Implant rzepki z polietylenu w co najmniej 5 rozmiarach.
7 | Ostrze do piły | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki. Dodatkowo mogą być zaoferowane ostrza kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego napędami Acculan.

## Część 5
Część 5. Endoprotezy tymczasowe
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII
1 | spacer kolanowy z 2 antybiotykami | szt. | 15
2 | spacer biodrowy z 2 antybiotykami | szt. | 15
Wartość zamówienia podstawowego
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30%
Całkowita wartość zamówienia
Warunki:
1. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy - 1 linia implantów
2. Szkolenie personelu
Opis techniczny:
1 | spacer kolanowy z 2 antybiotykami | Tymczasowe endoprotezy stawu kolanowego ( spacery) wysycone gentamycyną i wankomycyną w dawkach zwiększających się wraz z rozmiarem; składające się z 2 komponentów: udowego i piszczelowego. Dostępne w 3 rozmiarach. Produkt fabrycznie gotowy do implantacji bez konieczności używania foremek.
2 | spacer biodrowy z 2 antybiotykami | Tymczasowa endoproteza stawu biodrowego dostępna w 5 rozmiarach, wysycona gentamycyną i wankomycyną w dawkach zwiększających się wraz z rozmiarem. Produkt fabrycznie przygotowany do implantacji, bez konieczności używania foremek cementowych.

## Część 6
Część 6. Zestawy do płukania
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII
1 | zestaw do płukania stawów - kolano* | 1 zestaw | 450
2 | zestaw do płukania stawów - biodro* | 1 zestaw | 50
Wartość zamówienia podstawowego
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30%
Całkowita wartość zamówienia
* Zamwiający dopuszcza zaproponowanie zestawów składajacych się z osobno pakowanych i fakturowanych zestawów i końcówek. W takim wypadku przypomina się o konieczności wyceny w ofercie każdego elementu z osobna.
Opis techniczny:
1 | zestaw do płukania stawów - kolano | System do płukania i szczotkowania powierzchni stawowych stawu kolanowego. Zestaw zawiera rękojeść (zasilana bateriami dostarczanymi bezpłatnie wraz z zestawem) oraz końcówka do płukana powerzchni. Sterylne.
2 | zestaw do płukania stawów - biodro | System do płukania i szczotkowania powierzchni stawowych stawu biodrowego. Zestaw zawiera rękojeść (zasilana bateriami dostarczanymi bezpłatnie wraz z zestawem) oraz 2 końcówki (do powierzchni płaskich + do kanału kości udowej). Sterylne.
Produkty nie wymagają stosowania spręzonego powietrza ani próżni z jakichkolwiek źródeł. Każdy produkt posiada co najmniej 3 naklejki z numerem REF produktu, nr serii i data ważności do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.

## Część 7
Część 7. Linki do złamań okołoprotezowych
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII
1 | linka stalowa + zacisk | szt. | 130
2 | płyta krętarzowa | szt. | 6
3 | płyta kompresyjna | szt. | 6
Wartość zamówienia podstawowego
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30%
Całkowita wartość zamówienia
Oferta złożona zgodnie z wariantem nr- WPISAĆ!!! |  |  |  |  | nr:
Warunki:
1. Użyczenie 1 zestawu instrumentarium do stosowania zaoferowanych implantów
2. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy
3. Szkolenie personelu
Należy złożyć ofertę zgodnie z jednym z poniższych wariantów.
Wariant nr 1:
1 | linka stalowa + zacisk | Linki o średnicy 1.6mm lub 2.0mm i długości min. 500mm z plecionki 49 drutów ze stali w komplecie z zaciskiem
2 | płyta krętarzowa | Wyprofilowana płyta do złamań krętarzowych o grubości 4mm, w dwóch rozmiarach proksymalnych (medium i large) i 6 długościach: 100mm, 110mm, 150mm, 160mm, 200mm, 210mm, posiadająca mechanizm blokujący do kabli oraz dodatkowe otwory na śruby korowe o srednicy 4.5mm
3 | płyta kompresyjna | Płyty kompresyjne 5, 7, 9, 11 otworowe z nacięciami do linek, odpowiednio 6, 8, 10, 12 nacięć o długościach 165, 205, 255, 305mm
Wariant nr 2:
1 | linka stalowa + zacisk | System kabli z zaciskami. (Combo) Kable o średnicy 2 mm i długości min 500 mm, wykonane z plecionki drutów ze stopu CoCr.
2 | płyta krętarzowa | Płyty umożliwiające zespolenie złamań okołokrętarzowych o długości od 75 mm do 265 mm. Płyty wyposażone w system zacisków wielokrotnego mocowania pozwalający na umocowanie naprężonego kabla.
3 | płyta kompresyjna | Płyty tytanowe z otworami do przeprowadzania kabli. Płyty w wersji standardowej - proste o długości: 150, 200, 250 mm
Wariant nr 3:
1 | linka stalowa + zacisk | kable o średnicy 2 mm i długości min 500 mm, wykonane z plecionki drutów ze stopu CoCr. System zacisków wielokrotnego mocowania pozwalający na umocowanie naprężonego kabla.
2 | płyta krętarzowa | Płyty tytanowe z otworami do przeprowadzania kabli. Płyty w wersji standardowej - proste o długości: 150, 200, 250 mm
3 | płyta kompresyjna | Płyty umożliwiające zespolenie złamań okołokrętarzowych o długości od 75 mm do 265 mm.
Wariant nr 4:
1 | linka stalowa + zacisk | kabel o średnicy 1.8 i długościach 914 i 635. Kabel posiada oczko zaciskowe
3 | płyta krętarzowa | płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stabilizacji drutami Kirschnera, otwory pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku
2 | płyta kompresyjna | - płyty proste do trzonu kości piszczelowej i ramiennej, które, posiadają 8, 10, 12 i 14, 16 i 18 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio118, 146, 174, 202, 230 i 258 mm; - płyty wygięte do trzonu kości udowej. Płyty posiadają 10, 12 i 14 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 210, 249 i 289 mm; - płyty tytanowe anatomiczne do bliższej i dalszej nasady kości udowej, które, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm

## Część 8
Część 8. Trzpienie rewizyjne
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII
1 | Trzpień bezcem. rewizyjny modularny część proksymalna | 45
2 | Trzpień bezcem. rewizyjny modularny część dystalna | 45
3 | Głowa metalowa 22, 28, 32 | 45
Wartość zamówienia podstawowego
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30%
Całkowita wartość zamówienia
Warunki:
1. Użyczenie 1 zestawu instrumentarium do stosowania zaoferowanych implantów,
2. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy - 2 równoległe linie implantów
3. Szkolenie personelu
Opis techniczny:
1 | Trzpień bezcem. rewizyjny modularny część proksymalna | Endoproteza rewizyjna bezcementowa stawu biodrowego, modularna, stanowiąca połączenie komponentu krętarzowego i trzpienia dystalnego. Proteza tytanowa z możliwością zastosowania wszystkich typów artykulacji oraz głów 22, 28, 32, 36, 40 i 44 mm. 7 średnic części proksymalnej pokrytej hydroksyapatytem (w zakresie od 19-31 mm) w 4 wysokościach każda. Kąt szyjkowo-trzonowy 132 stopnie.
2 | Trzpień bezcem. rewizyjny modularny część dystalna | Możliwość opcjonalnego zastosowania w części dystalnej implantów o kształcie walcowatym w całości pokrytych hydroksyapatytem o średnicach od 11mm do 26 mm i długościach 127 mm, 167mm, 217 mm i 267mm w wersjach zakrzywionej i prostej. Trzpienie dystalne w długościach od 155-235 mm, o budowie stożkowej, w średnicach od 14-28 mm w wersjach prostej i giętej wyposażone w integralny system zapobiegający derotacji
3 | Głowa metalowa 22, 28, 32 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 22 +/-0,2mm, 28mm, lub 32mm w trzech rozmiarach długości szyjki

## Część 9
Część 9 Żelowa proteza jądra miażdzystego
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII
1 | implant | szt. | 25
Wartość zamówienia podstawowego
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30%
Całkowita wartość zamówienia
Warunki:
1. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy
2. Szkolenie personelu
Opis techniczny:
1 | Elastyczna żelowa proteza jądra miażdżystego implantowana przezskórnie. Do leczenia przepuklin dyskowych odcinka szyjnego, piersiowego lędźwiowego kręgosłupa. Wykonana z pochodnych celelozy rozpuszczonych w alkoholu etylowym. Posiada znacznik radiologiczny metalowy. Zestaw skłąda się z ampułki z roztworem żelu, 2 strzykawek, 1 igły 19G, 2 igły kręgosłupowe 18G.

## Część 10
Część 10. Implanty rekonstrukcyjne
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII
1 | Kotwica tytanowa 2,4mm x 7,5mm, nić typu #2-0 FiberWire, implanty na jednorazowym aplikatorze | szt. | 5
2 | Kotwica tytanowa 5,0mm x 15mm, 3,5mm x 12mm, 3,5mm x 10mm, nić typu FiberWire, implanty na jednorazowym aplikatorze | szt. | 20
3 | Kotwica tytanowa 2,7 mm x 7 mm, 2.2 mm x 4 mm, 1.7 mm × 5 mm, nić typu FiberWire, implant na jednorazowym podajniku | szt. | 5
4 | Kotwica bezwęzłowa, materiał PEEK, 3,5mm x 13,5mm, 4,75mm x 16,1mm | szt. | 10
5 | Kotwica bezwęzłowa, materiał PEEK, 3,5mm x 8,5mm | szt. | 5
6 | Kotwica bezwęzłowa 2,5mm X 8mm, materiał PEEK do rekonstrukcji chrząstki trójkątnej | szt. | 2
7 | Śruba do tenodezy, materiał PEEK lub BioComposite, średnica 2,5mm, 3mm, 4mm, 4,75mm, 5,5mm, 6,25mm, 7mm | szt. | 5
8 | System do małoinwazyjnego szycia ścięgna piętowego, zestaw sterylny zawierający: - nić chirurgiczna typu #2 FiberWire, długość 97cm - 6 szt. - nić chirurgiczna typu #2 FiberWire z pętlą, długość 102cm - 2 szt. - igła z pętlą, średnica 1,6 mm - 2 szt. | szt. | 2
9 | System do mocowania ścięgna piętowego zawierający: - kotwica biokompozytowa 4.75mm – 2 szt. - instrument typu SutureLasso - celownik , wiertło 3.5 mm, gwintownik do kotwic 4,75mm, | szt. | 2
10 | System do rekonstrukcji ścięgna piętowego. Zestaw sterylny zawierający: kotwica 4,75mm z taśmą FiberTape - 2 szt., kotwica 4.75mm - 2 szt. , wiertło 3.5mm, gwintownik do kotwicy 4.75mm, kotwice biokompozytowe i PEEK | szt. | 2
11 | Jednorazowy zestaw do podwieszenia/umocowania pierwszej kości śródręczna, zestaw składający się z dwóch guzików o szerokości 2,6mm z dwoma otworami, czterech drutów wiercących 1,1 mm zakończonych oczkiem, dwóch szwów typu FiberWire #2 oraz linijki | szt. | 2
12 | Wiertlo kaniulowane wielorazowe, średnica 2,5mm, 3,0mm, 3,5mm | szt. | 3
13 | Wiertlo kaniulowane 4,0mm, 4,5mm | szt. | 2
14 | Zestaw do kotwic 2,5mm x 8mm, zawierający wiertła 1,8mm, 2,0mm, celownik | szt. | 1
15 | Zestaw do mocowania przeszczepu z użyciem kotwic PEEK 3,5mm x 8,5mm zawierający: wiertło kaniulowane 3.2 mm, wiertło kaniulowane 3.5 mm, drut prowadzący 1.35 mm - 3 szt. | szt. | 1
16 | Implant tytanowy w kształcie stożka do stabilizacji stawu podskokowego, średnica 7-12mm, długość 12-16 mm | szt. | 5
17 | Śruba tytanowa do złamań kości rzepki, średnica 4mm, długość w zakresie 24mm-60mm, możliwość użycia z elastyczną taśmą zastępującą popręg Webera | szt. | 6
18 | Taśma typu FiberTape z igłą, długość 17", zastępująca popręg Webera | szt. | 3
19 | Płytka anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej, materiał PEEK, płyta przezierna, ilość otworów w trzonie: 3, 5, otwory pod śruby korowe i blokowane 3.5mm, śruby gąbczaste 4,0mm, otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera i szwów. | szt. | 3
20 | Śruba ze stopu tytanu, korowa, blokowana, średnica 3,5mm (długość 16-90mm) | szt. | 5
21 | Śruba ze stopu tytanu, korowa, średnica 3,5mm (długość 16-90mm) | szt. | 5
22 | Śruba ze stopu tytanu, średnica 4,0mm (długość 24-90mm) | szt. | 5
23 | Śruba ze stopu tytanu, blokowana, średnica 4mm, kaniulowana z otworami do augmentacji substytutem kości | szt. | 5
24 | Zestaw szwów typu FiberWire do płyty | szt. | 3
25 | Substytut kości - opakowanie 3ml, zamknięty system nie wymagający mieszania składników | szt. | 1
26 | Substytut kości - opakowanie 6ml, zamknięty system nie wymagający mieszania składników | szt. | 1
27 | Substytut kości - opakowanie 12ml, zamknięty system nie wymagający mieszania składników | szt. | 1
28 | Taśma chirurgiczna do rekonstrukcji więzadła SL, UCL, szerokość 1,3mm | szt. | 5
29 | Szew chirurgiczny #0, nić typu FiberWire z igłą | szt. | 24
30 | Szew chirurgiczny #2-0, nić typu FiberWire z igłą | szt. | 24
31 | Szew chirurgiczny #4-0, nić typu FiberWire z igłą | szt. | 24
32 | Woskowany szew chirurgiczny #2-0 do rekonstrukcji chrząstki trójkątnej, nić typu FiberWire | szt. | 5
33 | Szew chirurgiczny #2-0, #4-0, nić typu FiberWire z igłą - pętla typu FiberLoop | szt. | 12
Wartość zamówienia podstawowego
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30%
Całkowita wartość zamówienia
Warunki:
1. Implanty w pozycjach 1 - 7, 11, 14, 18, 24 na stanie Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy. Pozostałe na żądanie w ciągu 24h. Narzędzia do zakładania implantów na analogicznych warunkach.
2. Szkolenie personelu

## Część 11
Część 11. Endoprotezy stawu barkowego
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII
Wersja urazowo - anatomiczna
1 | Trzpień bezcementowy, stożkowy w średnicach 14-24mm, 80mm długości oraz trzpienie 60mm długości o średnicy 11-13mm; z wertykalnym ożebrowaniem dla zapewnienia stabilności rotacyjnej | szt. | 5
2 | Trzpień cementowany w średnicach 12-20mm i długości 80mm, z wertykalnym ożebrowaniem dla zapewnienia stabilności rotacyjnej | szt. | 1
3 | Element proksymalny: trauma z otworami – 3 wysokości lub anatomia z wzdłużnymi płetwami w 1 wysokości | szt. | 6
4 | Panewka bezcementowa, pressfitowa, ze stopu tytanu pokrytego porowatym tytanem i HA, w 3 średnicach (Small/Standard/Large), Panewka Small w opcji S-R (mniejszy peg centralny); kształt zaokrąglony, dopasowany do panewki kostnej łopatki | szt. | 1
5 | Śruba tytanowa panewkowa średnicy 4,5mm i długościach od 15mm do 40mm skalowane co 5mm | szt. | 2
6 | Wkład polietylenowy do panewki w 4 rozmiarach (dla opcji anatomicznej); opcjonalnie panewka cementowana polietylenowa w 3 opcjach | szt. | 1
7 | Głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromo-kobaltu w rozmiarach 40-54mm. | szt. | 6
8 | Adapter neutralne, ecentryczne (offset +2/ +4/ +8mm) w 2 wysokosciach (standard i Long) | szt. | 6
Wersja odwrócona
9 | Trzpień bezcementowy, stożkowy w średnicach 14-24mm, 80mm długości oraz trzpienie 60mm długości o średnicy 11-13mm; z wertykalnym ożebrowaniem dla zapewnienia stabilności rotacyjnej | szt. | 16
10 | Trzpień cementowany w średnicach 12-20mm i długości 80mm, z wertykalnym ożebrowaniem dla zapewnienia stabilności rotacyjnej | szt. | 4
11 | Element proksymalny: odwrócony w trzech opcjach: HA, krótkie do inwersji, trauma, CCD 150st | szt. | 22
12 | Trzpień rewizyjny bezcementowy, cementowany w trzech długościach 150, 180 i 210mm w przekrojach od 13 do 16mm | szt. | 2
13 | Glenosfery PE 40,44 mm. Polietylenowe, asymetryczne z poszerzeniem i przedłużeniem sfery w dolnym biegunie - prewencja Scapular Notch | szt. | 18
14 | Wkładka odwrócona lateralizowana w 2 wysokościach, wykonana z CoCr dla głów 40 i 44mm | szt. | 2
15 | Łącznik glenosfery z panewką standardowy oraz lateralizowane (+2/+4mm) | szt. | 22
16 | Glenosfery 36mm wykonana z CoCr lub stopu tytanu, sferyczna; w opcji centrycznej i ecentrycznej (prewencja Scapular Notch) | szt. | 4
17 | Wkładka odwrócona PE 36mm w 3 wysokościach (std /+3/ +6mm) | szt. | 4
18 | Wkładka do systemu odwróconego metalowa lub ceramiczna dla glenosfer 40 i 44mm w 3 wysokościach (S/M/L) | szt. | 16
19 | Przedłużenie (wkładka pośrednia) do systemu odwróconego +9 | szt. | 22
20 | Panewka bezcementowa, pressfitowa, ze stopu tytanu pokrytego porowatym tytanem i HA, w 3 średnicach (Small/Standard/Large), Panewka Small w opcji S-R (mniesjzy peg centralny); kształt zaokrąglony, dopasowany do panewki kostnej łopatki | szt. | 20
21 | Panewka rewizyjna wykonana w technologii druku 3D w 3 rozmiarach | szt. | 2
22 | Modularny peg do panewki rewizyjnej w 8 wielkościach | szt. | 2
23 | Śruba tytanowa panewkowa średnicy 4,5mm i długościach od 15mm do 40mm skalowane co 5mm | szt. | 40
Endoproteza obręczy barkowo-ramiennej
24 | Element beztrzpieniowy w 4 rozmiarach i 2 wysokościach każdy (8 opcji), wykonany w technologi druku 3D ze stopu tytanu | szt. | 2
25 | Adapter neutralne, ecentryczne (offset +2/ +4) | szt. | 1
26 | Wkładka do systemu odwróconego metalowa dla glenosfer 40 i 44mm w 3 wysokościach (S/M/L) | szt. | 1
27 | Głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromo-kobaltu w rozmiarach 40-54mm. | szt. | 1
28 | Panewka bezcementowa, pressfitowa, ze stopu tytanu pokrytego porowatym tytanem i HA, w 3 średnicach (Small/Standard/Large), Panewka Small w opcji S-R (mniesjzy peg centralny); kształt zaokrąglony, dopasowany do panewki kostnej łopatki | szt. | 2
29 | Śruba tytanowa panewkowa średnicy 4,5mm i długościach od 15mm do 40mm skalowane co 5mm | szt. | 4
30 | Wkład polietylenowy do panewki w 4 rozmiarach (dla opcji anatomicznej); opcjonalnie panewka cementowana polietylenowa w 3 opcjach | szt. | 1
31 | Glenosfery PE 40,44 mm. Polietylenowe, asymetryczne z poszerzeniem i przedłużeniem sfery w dolnym biegunie - prewencja Scapular Notch | szt. | 1
32 | Łącznik glenosfery z panewką standardowy oraz lateralizowane (+2/+4mm) | szt. | 2
Wartość zamówienia podstawowego
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30%
Całkowita wartość zamówienia
Warunki:
1. Implanty i narzędzia dostarczane na żądanie w ciągu 3 dni (10pkt. Do oceny oferty, jeżeli więcej to 0pkt.)
2. Szkolenie personelu