Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert
Załącznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(załącznik do Formularza ofertowego – do wypełnienia przez Wykonawcę)
Lp.	Asortyment
1.	Analizator hematologiczny z różnicowaniem leukocytów 3 diff

Parametry graniczne
A. Analizator hematologiczny podstawowy
    Producent ….......................................................................
    Typ/ model …......................................................................
Lp.	Parametry techniczno - eksploatacyjne	Odpowiedź wymagana / TAK	Odpowiedź Oferenta
1	Analizator hematologiczny 3- DIFF, fabrycznie nowy. Całkowicie automatyczna (od pobrania przez analizator próbki do wydania wyniku) analiza co najmniej 20 parametrów morfologii krwi z flagowaniem i wydrukiem histogramów RBC, WBC, PLT i pływającymi dyskryminatorami	TAK
2	Rok produkcji – nie wcześniej niż 2021	TAK( podać rok proukcji)
3	Wydajność analizatora min 60 oznaczeń na godzinę	TAK / Podać wydajność
4	Możliwość podłączenia drukarki zewnętrznej, czytnika kodów kreskowych i pamięci zewnętrznej	TAK
5	Odczynniki bezcyjankowe	TAK
6	Monitor kolorowy i dotykowy	TAK / Podać wielkość monitora
7	Stosowane metody pomiaru metoda optyczna lub spektrofotometryczna i impedancyjna	TAK
8	Minimalne parametry raportowane na wyniku: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, MPV, PDW, PCT, NEUT % i #, LYMPH % i #, MONO % i # lub MXD% i #.	TAK
9	Modyfikacja ustawień wydruku	TAK
10	Maksymalna objętość aspirowanej próbki w systemie otwartym max 110 µl i maksymalnie 180 µl w systemie zamkniętym	TAK
11	Możliwość wprowadzenia wartości referencyjnych dla wszystkich oznaczanych parametrów dla dzieci i dorosłych w zależności od wieku i płci.	TAK
12	Różnicowanie WBC na 3 populacje	TAK
13	Prezentacja graficzna dystrybucji RBC, PLT, WBC	TAK
14	Zakresy pomiarowe dla parametrów bez wtępngo rozcieńczenia: WBC do co najmniej 99 tys./µl, HGB do min. 25 g/dl, PLT – do min. 999 tyś/ µl	TAK
15	Oprogramowanie QC umożliwiające liczbową i graficzną prezentacje wyników wewnętrznej kontroli jakoś w postaci wykresów Levey-Jennings	TAK
16	Pamięć wewnętrzna analizatora umożliwiająca przechowanie minimum 9 000 wyników z pełną grafiką.	TAK
17	Parametry krwi kontrolnej dostępne na 3 poziomach.	TAK
18	Archiwizacja minimum 300 wyników QC	TAK
19	Procedura konserwacji nie wymagająca otwierania analizatora	TAK
20	Tryb pomiarowy otwarty lub otwarty i zamknięty	TAK
21	Przedstawienie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu na rynku Polski	TAK
22	Współpraca z LIS( Kamsoft)	TAK
23	System informowania o wynikach patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie	TAK
24	System monitorujący poziom odczynników i datę ich ważności	TAK
25	Oznakowany pojemnik na ścieki	TAK
26	Automatyczne czyszczenie igły pobierającej i elementów pomiarowych po każdym pomiarze próbki	TAK
27	Oprogramowanie w języku polskim	TAK
28	Wykaz odczynników niezbędnych do pracy i konserwacji analizatora wraz z kartami charakterystyki w formie papierowej lub elektronicznej	TAK
29	Instalacja i szkolenie 4 osób	TAK
30	Udział w międzynarodowym programie kontroli jakości producenta	TAK
31	Instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim w formie papierowej	TAK
32	Gwarancja minimum 24 miesiące uwzględniająca przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta, wymianę części zużywalnych, koszty naprawy i aktualizacje oprogramowania	TAK
33	Przez okres gwarancji sunięcie ewentualnej awarii w ciągu 72 godzin od zgłoszenia drogą telefoniczną lub elektroniczną. W przypadku niemożności usunięcia awarii w ciągu 7 dni, zapewnienie na czas naprawy analizatora wolnego od wad o parametrach urządzenia pierwotnego.	TAK
34	Wskazanie serwisów na terenie Polski wraz z adresami i numerami telefonów.	TAK
35	Zestaw startowy odczynników na co najmniej 700 oznaczeń.	TAK / Podać ilość oznaczeń
36	Krew kontrolna na poziomie N	TAK