## Arkusz1
Pakiet 1 - Rękawice diagnostycze niejałowe nitrylowe - bezpudrowe, bezwonne
Lp | Nazwa | Rozmiar | Jed. miary | Ilość op. | Producent i nazwa rękawic | Kod | Cena jedn. netto za op. w zł | Cena jedn. za op. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
1 | Rękawice niejałowe nitrylowe, bezpudrowe, bezwonne* op. a100szt, rozm. XS-L op,a 90 szt XL Zamawiający każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu | XS-XL | op. | 14900 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
* Wymagania bezwzględne
1. Sklasyfikowane jako wyrób medyczny wg Dyrektywy 2007/47/WE (lub równoważna 93/42/EEC) oraz spełniająca wszystkie wymagane parametry dla rękawic medycznych zgodnie z PN-EN 455.
2. Potwierdzone wynikami badań producenta dla poniższych parametrów jako minimalnych: długość całkowita 220 mm, AQL 1,5, grubość rękawic w mm odpowiednio dla : palce / dłoń / mankiet tj.: 0,10 / 0,07/ 0,06 (+/- 0,01mm), wartości odporności na zrywanie; przed/po starzeniu: min. 6N/6N do wglądu na żądanie Zamawiającego.
3. Zapewniające ochronę przed mikroorganizmami (bariera przed krwiopochodnymi patogenami) zgodnie z ASTM 1671.
4. Bez zawartości: lateksu kauczuku naturalnego, tiuramów i MBT
Rękawice medyczne powinny spełniać następujące wymagania:
zgodność z normami:
PN-EN 455-1:2004 - Rękawice medyczne do jednorazowego użytku -- Część 1: Wymagania i badania na nieobecność dziur (lub odpowiednio EN 455 – 1 : 2000);
PN-EN 455-2+A2:2013-06 - Rękawice medyczne jednorazowego użytku -- Część 2: Wymagania i badania dotyczące właściwości fizycznych (lub odpowiednio EN 455-2:2009+A2:2013);
PN-EN 455-3:2007 - Rękawice medyczne jednorazowego użytku -- Część 3: Wymagania i badania w ocenie biologicznej (lub odpowiednio EN 455-3:2006)
PN-EN 455-4:2010 - Rękawice medyczne do jednorazowego użytku -- Część 4: Wymagania i badania dotyczące wyznaczania okresu trwałości (lub odpowiednio EN 455-4:2009)
oznakowanie znakiem CE
Pakiet 2 - Rękawice niejałowe nitrylowe - bezpudrowe, bezwonne
Lp | Nazwa | Rozmiar | Jed. miary | Ilość op. | Producent i nazwa rękawic | Kod | Cena jedn. netto za op. w zł | Cena jedn. za op. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
1 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, długość min 240 mm, o grubości: na palcu 0,09 +/-0,02mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02mm, na mankiecie 0,05 +/- 0,01mm, teksturowane na końcach palców, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III, AQL 1,0 - fabryczny nadruk na opakowaniu, zgodne z EN ISO 374-1 (typ B) i EN ISO 374-5-potwierdzone piktogramem na opakowaniu, odporne przez min 60 min na aktywne składniki środków dezynfekcyjnych: izopropanol 70%, chlorek benzalkoniowy min 10%, kwas nadoctowy min 0,4% - potwierdzone wynikami badań jednostki niezależnej wg EN 16523 i nadrukiem na opakowaniu, odporne przez min 60 min na min 10 cytostatyków – wyniki badań wg ASTM D6978 z jednostki niezależne, proces produkcyjny zgodny z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18001. Pakowane mechanicznie (ograniczenie kontaminacji) w sposób uporządkowany – potwierdzone na opakowaniu, otwór centralny zabezpieczony folią redukującą kontaminację ze środowiska zewnetrznego,Rozmiary kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Poglądowa grafika ułatwiająca dobór rozmiaru fabrycznie nadrukowana na opakowaniu. Op. a’100 sztuk, rozm. XS-XL Zamawiający każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu | XS-XL | op. | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
* Wymagania bezwzględne
1. Rękawice zgodne z normami EN 455-1, 2, 3 i 4, EN 420 lub EN 21420, EN ISO 374-1,5,
2. Deklaracja zgodności wystawiona przez producenta
3. Karta techniczna producenta potwierdzająca wymagane parametry techniczne (grubość, długość, AQL ≤1,0, zgodność z normami)
4. Podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony osobistej Kategorii III zgodnie z obowiązującymi przepisami .
5. Wyniki badań z jednostki niezależnej na przenikanie wymaganych substancji chemicznych wg EN 16523 i cytostatyków wg ASTM D6978
6. Opakowanie rękawic w dowolnym rozmiarze.
Pakiet 3 - Rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości.
Lp | Nazwa | Rozmiar | Jed. miary | Ilość op. | Producent i nazwa rękawic | Numer katalogowy | Cena jedn. netto za op. w zł | Cena jedn. za op. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny, o działaniu nawilżającym potwierdzonym badaniami w niezależnym laboratorium, chlorowane od wewnątrz, kolor chabrowy, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0, siła zrywu min 6N wg EN 455. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 15 substancji chemicznych na min. 6 poziomie wg. EN 16523-1, przebadany na min. 4 alkohole, w tym min. 2 o stężeniu min. 90% na min. 1 poziomie, min. 4 kwasy (organiczne i nieorganiczne), 3 aldehydy, jodopowidon i chlorheksydyna – poziom 6, 10% fenol na min. 1 poziomie oraz przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi z trwałego tworzywa o właściwościach antybakteryjnych, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany oraz uchwytami metalowymi pojedynczymi na szynę Modura, kodowanymi kolorystycznie do rozmiaru S,M,L. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. ( S - L - pakowane po 250 szt. XL - pakowane po 240 szt. ).* Zamawiający każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu | S-XL | op. | 4000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości. Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, kolor niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Zgodne z normą 374 -1,2,3; EN 455; EN 420; EN 388. Odporne na przenikalność substancji co najmniej 10 substancji chemicznych (w tym min. 3 z załącznika A normy EN 374-1 oraz 4 cytostatyków) na co najmniej 2 poziomie ochrony potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta oraz oryginalnym nadrukiem substancji i poziomów ochrony na opakowaniu. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671 potwierdzone badaniami jednostki niezależnej. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Rękawice wyjmowane pojedynczo za mankiet od góry bez ryzyka kontaminacji opakowania oraz pozostałych rękawic. Mocowania pojedyncze, jednolite, palstikowe -konstrukcja ułatwiająca dezynfekcję, możliwość mocowania uchwytów za pomocą taśmy i na stałe za pomocą śrub. Op. a’50 sztuk, rozm. S-L* Zamawiający każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu | S-L | op. | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, obustronnie chlorowane, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, średnia grubość ścianki: na palcu 0,40mm, na dłoni 0,30mm, na mankiecie 0,20mm, długość min 290mm, średnia siła zrywu przed starzeniem min. 28N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 25µg/g-potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Zgodne z EN 455, EN 420, EN 388, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN 374-1, mikroorganizmów wg EN 374-2, min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3, min 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min 70% i 4% formaldehydu- poziom min 2– potwierdzone raportem z badań wg EN 374 z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD, DPG, DPT - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 50 szt.* Zamawiający każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu | S-XL | op. | 150 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
* Wymagania bezwzględne
1. Badania z jednostki niezależnej potwierdzające zgodność z normą EN 374 -1,2,3; ASTM F-1671 . AQL =1,0 ( poz. 1 i 2 ) AQL =1,5 ( poz. 3 ).
2. Deklaracja zgodności wystawiona przez producenta.
3. Karty katalogowe + raport z badań producenta
(w raporcie informacja dotycząca: poziomu AQL, długości rękawic)
4. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III.
5. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta.
6. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu.
7. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej.
8. Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,07 +/-0,01 mm, w strefie palców 0,08mm +/-0,01mm, w mankicie 0,06mm +/-0,01mm
9 poz. 1 potwierdzenie działania nawilżającego witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny z niezależnego laboratorium
10. poz 1 i 2 minimalna długość rękawicy 240 mm poz. 3 minimalna długość rękawicy 290 mm
11. Oferent zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie plastikowe uchwyty pojedyncze i potrójne, mocowania do szyny Modura kompatybilne z rękawicacmi zaoferowanymi w poz. 1 oraz plastikowe uchwyty kompatybilne z poz. 2
12. poz. 1 Opakowanie kompatybilne z potrójnym naściennym uchwytem.
Pakiet 4- Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe
Lp | Nazwa | Rozmiar | Jed. miary | Ilość par | Producent i nazwa rękawic | Kod | Cena jedn. za parę netto w zł | Cena jedn. za parę brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
1 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, pokryte wewnętrzną warstwą Hydrasoft zawierającą dimetikon i glicerynę, z mikroteksturowym wykończeniem, kolor naturalny, kształt anatomiczny, mankiet z prostym zakończeniem i opaską lepną zapobiegającą zsuwaniu się, o grubości ścianki na palcu: 0,22±0,02 mm, na dłoni 0,20±0,02 mm, mankiecie 0,20±0,02, długość min. 280mm, AQL max 0,65, siła zrywu min 16N, poziom protein lateksowych- max 30 µg/g,pozbawione alergenów lateksowych: Hev b1, hev b3, hev b5-potwierdzone testem FitKit wg ASTM D7427-16, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl. IIa, środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B),5, EN 420, EN 455-1,2,3,4, EN 556, ISO 11137-1, produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 6,0-9,0 Zamawiający każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu | 6,0-9,0 | para | 6000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
* Wymagania bezwzględne
1. Odporność na zrywanie przed starzeniem - mediana min. 16N- raport z badań z jednostki niezależnej wg EN 455-2
2. Deklaracja zgodności dla wyrobu medycznego i środka ochrony indywidualnej wystawiona przez producenta.
3. Karty techniczna producenta potwierdzająca parametry techniczne (grubość, długość, AQL, ilość protein,zgodność z normami)
4. Dyspenser zbiorczy oraz min 4 pary rękawic w dowolnym rozmiarze z zakresu 6,5-8,5
5. Raport z badań z jednostki niezaleznej potwierdzjący brak alergenów Hev b1, b3,b5,b6 wg ASTM D7427-16
Pakiet 5 - Rękawice sterylne lateksowe bezpudrowe, przeznaczone do mikrochirurgii (dopuszcza się przystąpienie do poszczególnych pozycji w pakiecie)
Lp | Nazwa | Rozmiar | Jed. miary | Ilość par | Producent i nazwa rękawic | Kod | Cena jedn. za parę netto w zł | Cena jedn. za parę brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
1 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz w technologii Dermashield, gładkie, kolor brązowy, kształt anatomiczny, mankiet rolowany z technologią Surefit, o grubości ścianki na palcu: 0,19 mm, na dłoni 0,19mm, mankiecie: 0,16 mm, długość min 280mm, mediana siły zrywu przed starzeniem min 13N- raport z badań z jednostki niezależnej wg EN 455-2, AQL 0,65, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem- poniżej 10 µg/g-raport z badań z jednostki niezaleznej wg EN 455-3, pozbawione alergenów lateksowych: Hev b1, hev b3, hev b5-potwierdzone testem FitKit wg ASTM D7427-16, będące wyrobem medycznym i środkiem ochorony indywidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1,5, EN 556,ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, przebadane na 70% etanol i izopropanol wg EN ISO 374- wyniki badań z jednostki niezależnej, odporne przez min 240 min na przenikanie min 25 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978-wyniki badań; opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 6,0-9,0 Zamawiający każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu | 6,0-9,0 | para | 1200 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Rękawice sterylne do operacji mikrochirurgicznych oka. Poziom zawartości protein lateksu poniżej <30µg/g, obustronnie. Odporność na zrywanie min. 12,5N przed starzeniem, odporne na penetrację wirusów, AQL<1.0 Deklaracja zgodności wystawiona przez producenta Certyfikat CE Grubość rękawicy w częsci dłoniowej 16+/-0,01mm, w strefie palców 0,18mm +/- 0,01mm Opakowanie jednostkowe zewnętrzne tupu folia-folia Minimalna długość rękawicy 295mm Rozmiar od 6,0 do 8,0* Zamawiający każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu | od 6,0 do 8,0 | para | 2400 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
* Wymagania bezwzględne do Pozycji 1
1. Odporność na zrywanie przed starzeniem - mediana min. 13N- raport z badań z jednostki niezależnej wg EN 455-2
2. Deklaracja zgodności dla wyrobu medycznego i środka ochrony indywidualnej wystawiona przez producenta.
3. Karty techniczna producenta potwierdzająca parametry techniczne (grubość, długość, AQL, zgodność z normami)
4. Dyspenser zbiorczy oraz min 4 pary rękawic w dowolnym rozmiarze z zakresu 6,5-8,5
5. Raport z badań z jednostki niezaleznej potwierdzjący brak alergenów Hev b1, b3,b5,b6 wg ASTM D7427-16
6. Raport z badań z jednostki niezaleznej wg EN 455-3 potwierdzjący zwartość protein poniżej 10µg/g
7. Wyniki badań z jednostki niezależnej wg EN ISO 374-1 na przenikanie wymaganych substancji chemicznych oraz cytostatyków wg ASTM D6978
* Wymagania bezwzględne do Pozycji 2
1. Odporność na zrywanie min. 12,5N przed starzeniem, odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671. AQL ≤0,65
2. Deklaracja zgodności wystawiona przez producenta.
3. Karty katalogowe + raport z badań producenta
(w raporcie informacja dotycząca: poziomu AQL, długości rękawic, grubość, odporności na zrywanie)
4. Certyfikat CE.
5. Rekawice sterylizowane radiacyjnie, opakowanie jednostkowe zewnętrzne typu folia-folia.
6. Kształt anatomiczny, wewnątrz pokryte polimerem
7. Poziom zawartości protein poniżej 30µg/g
8.Długość rękawic min. 295 mm, grubość pojedyńczej ścianki na palcach min. 0,18mm +/- 0,01mm, na dłoni min. 0,16mm +/- 0,01mm,
Pakiet 6 - Rękawice diagnostyczne nitrylowe
Lp | Nazwa | Rozmiar | Jed. miary | ilość op. | Producent i nazwa rękawic | Kod | Cena jedn. za op. netto w zł | Cena jedn. za op. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
1 | Diagnostyczne i ochronne rękawice nitrylowe, kolor inny niż biały, fioletowy, różowy, z wewnętrzną warstwą ochronno-nawilżającą zawierającą koloidalny wyciąg z owsa, o grubości: na palcu 0,09 +/- 0,02mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02mm, na mankiecie 0,05 +/- 0,01mm, długość min. 240 mm, teksturowane na końcach palców; wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III; AQL 1,0 - fabryczny nadruk na opakowaniu, zgodne z EN ISO 374-1 (typ B) i EN ISO 374-5-potwierdzone piktogramem na opakowaniu, odporne przez min 60 min na min 4% glukonian chlorheksydyny i min 4% glutaraldehyd -potwierdzone wynikami badań zgodnie z EN 16523 z jednostki niezależnej i fabrycznym nadrukiem na opakowaniu, przebadane na przenikanie cytostatyków wg ASTM D6978 (fabryczny nadruk na opakowaniu); proces produkcyjny zgodny z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18001. Pakowane mechanicznie (ograniczenie kontaminacji) w sposób uporządkowany – potwierdzone na opakowaniu, otwór centralny zabezpieczony folią redukującą kontaminację ze środowiska zewnetrznego, Rozmiary kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Poglądowa grafika ułatwiająca dobór rozmiaru fabrycznie nadrukowana na opakowaniu.Op. a'100 sztuk, rozm. XS-XL Zamawiający każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu | XS-XL | op. | 1500 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
* Wymagania bezwzględne
1. Rękawice zgodne z normami EN 455-1, 2, 3 i 4, EN 420 lub EN 21420, EN ISO 374-1,5,
2. Deklaracja zgodności wystawiona przez producenta
3. Karta techniczna producenta potwierdzająca wymagane parametry techniczne (grubość, długość, AQL ≤1,0, zgodność z normami)
4.Podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony osobistej Kategorii III zgodnie z obowiązującymi przepisami .
5. Wyniki badań z jednostki niezależnej na przenikanie wymaganych substancji chemicznych wg EN 16523 i cytostatyków wg ASTM D6978
6. Opakowanie rękawic w dowolnym rozmiarze.
Pakiet 7 - Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe
Lp | Nazwa | Rozmiar | Jed. miary | Ilość par | Producent i nazwa rękawic | Kod | Cena jedn. za parę netto w zł | Cena jedn. za parę brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
1 | Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, warstwa antypoślizgowa na całej powierzchni. Kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 i EN ISO 374-5; pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1 oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3, - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normą EN 374-1,2,3. AQL 0,65 - potwierdzone raportem z badań wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,21mm(+/-0,02), dłoni 0,18mm(+/-0,01), mankiecie 0,17mm(+/-0,01), długość min. 280mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min 18N, zawartość białek lateksowych max 10 µg/g - potwierdzone raportem z badań producenta wg EN 455 nie starszym niż 2016 r. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiar 6,0-8,5* Zamawiający każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu | 6,0-8,5 | para | 15000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
* Wymagania bezwzględne
1. odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671. AQL 0,65
2. Deklaracja zgodności wystawiona przez producenta.
3. Karty katalogowe + raport z badań producenta
(w raporcie informacja dotycząca: poziomu AQL, długości rękawic, grubość, odporności na zrywanie)
4. Certyfikat CE.
5. Rekawice sterylizowane radiacyjnie, opakowanie jednostkowe zewnętrzne typu folia-folia.
6. Kształt anatomiczny, wewnątrz pokryte polimerem
7. Poziom zawartości protein max 10µg/g
8.Długość rękawic min. 280 mm, grubość pojedyńczej ścianki na palcach min. 0,21mm +/- 0,01mm, na dłoni min. 0,18mm +/- 0,01mm, na mankiecie min. 0,17mm +/- 0,01mm.
9. Wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III
Pakiet 8 - Rękawice chirurgiczne sterylne, neoprenowe, bezpudrowe
Lp | Nazwa | Rozmiar | Jed. miary | Ilość par | Producent i nazwa rękawic | Kod | Cena jedn. za parę netto w zł | Cena jedn. za parę brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
1 | Rękawica chirurgiczna, neoprenowa, bezpudrowa, sterylna, o kształcie anatomicznym, kolor zielony, mankiet prosty z listwą adhezyjną gwarantującą pewne przyleganie rękawicy do rękawa fartucha; powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana na wewnętrznej powierzchni dłoni, silikonowana; powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem, grubości: palec 0,19 mm, dłoń 0,18 mm, mankiet 0,15 mm; minimalna długość 305mm; AQL 0,65 po zapakowaniu. Na mankiecie nadrukowany romiar oraz oznaczenie L (lewa), R (prawa). Sterylizowane radiacyjnie. Zgodne z normą EN-455 części 1-4, EN-374 części 2, EN ISO 374 części 1, EN-374 części 4, EN ISO 374 części 5, EN 420, EN 421, EN 16523 części 1, zarejestrowana jako wyrób medyczny kl IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III, rozmiary: 6,0 – 9.0; opakowanie 50 par, rękawica przeznaczona do zabiegów chirurgii ogólnej, charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną.* Zamawiający każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu | 6,0-9,0 | para | 1600 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Rękawica chirurgiczna, sterylna, bezpudrowa, wykonana z naturalnego lateksu o kolorze kremowym o kształcie anatomicznym zapewniającym optymalne położenie kciuka i większe miejsce dla kłębu dłoni w celu zwiększenia wygody i zmniejszenia zmęczenia podczas długich operacji. Rękawica posiada mankiet prosty oraz listwą adhezyjną zapobiegającą zwijaniu się mankietu i wnikaniu płynów do rękawicy. Powierzchnia zewnętrzna rękawicy mikroteksturowana i chlorowana, a powierzchnia wewnętrzna pokryta wyściółką polimerową z hydrofilowymi i hydrofobowymi elementami ułatwiająca wkładanie i zmianę rękawic mokrymi i suchymi dłońmi oraz powłoką antybakteryjną z glukonianu chlorheksydyny (CHG). Nadrukowany na mankiecie rozmiar oraz oznaczenie L (lewa) i R (prawa) w celu łatwej identyfikacji. Grubość pojedynczej ścianki (typowa wartość średnia) na palcu 0,22mm, na dłoni 0,20mm i na mankiecie 0,20mm. Długość minimalna 290mm. Poziom AQL 0,65 (osateczna kontrola produkcyjna). Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny w klasie III i jako środek ochrony indywidualnej w klasie III. Rozmiary 5,5-9,0, sterylizacja promieniami gamma; zgodna z normami EN 455 części 1-4, EN 420, EN ISO 374 część 1, EN 374 część 2, EN 16523 część 1, EN 374 część 4, EN ISO 374 część 5, opakowanie 25 par.* Zamawiający każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu | 5,5-9,0 | para | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
* Wymagania bezwzględne do Pozycji 1
1. Odporność na zrywanie przed starzeniem min. 12,5 N, odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, AQL 0,65
2. Deklaracja zgodności wystawiona przez producenta.
3. Karty katalogowe + raport z badań producenta (w raporcie informacja dotycząca: poziomu AQL, długości rękawic, odporności na zrywanie)
4. Certyfikat CE
5. Mankiet prosty z technologią SUREFIT
6. Minimalna długość rękawicy 305 mm
7. Wewnętrzna powierzchnia rękawic - polimer powlekany technologią DERMASHIELD
8. Przetestowane na przenikanie leków do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978
* Wymagania bezwzględne do Pozycji 2
1. Rękawice zgodne z normami EN 455 części 1-4, EN 420, EN ISO 374-5, EN 374-2 i -4, ASTM F-1671, odporność na zrywanie przed starzeniem min. 19 N, AQL 0,65
2. Deklaracja zgodności wystawiona przez producenta.
3. Karty katalogowe + raport z badań producenta (w raporcie informacja dotycząca: poziomu AQL, długości rękawic, odporności na zrywanie, poziomu zawartości protein)
4. Certyfikat CE
5. Poziom zawartości protein ≤ 50 µg/g
6. Mankiet prosty z technologią SUREFIT
7. Długość rękawicy min. 290 mm
8. Wewnetrzna powierzchnia rękawic powlekana środkiem antybakteryjnym (glukonian chlorheksydyny)