Parametry techniczne dla pozycji nr 1, 2 i 3

Sprzęt do diagnostyki i leczenia raka płuca – 1 kpl., w skład którego wchodzą:

Pozycja nr 1

Wideobronchoskop – 1 szt.

Model: ………………………………………………..

Typ: ……………………………………………………

Rok produkcji: nie starszy niż 2023 [sprzęt/ fabrycznie nowy  nieużywany , nierekondycjonowany]

Producent: …………………………………………….

Pozycja nr 2

Wideobronchoskop ultrasonograficzny – 2 szt.

Model: ………………………………………………..

Typ: ……………………………………………………

Rok produkcji: nie starszy niż 2023 [sprzęt/ fabrycznie nowy  nieużywany , nierekondycjonowany]

Producent: …………………………………………….

Pozycja nr 3

Sondy radialne USG – 4 szt.

Model: ………………………………………………..

Typ: ……………………………………………………

Rok produkcji: nie starszy niż 2023 [sprzęt/ fabrycznie nowy  nieużywany , nierekondycjonowany]

Producent: …………………………………………….

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja nr 1 | Wideobronchoskop – parametry techniczne – 1 szt. |  |  |
|  | Wideobronchoskop kompatybilny z procesorem wideo posiadanym przez Zamawiającego: CV-1500 | TAK |  |
|  | Obrazowanie w standardzie wysokiej rozdzielczości HDTV | TAK |  |
|  | Kąt obserwacji min.: 120 ° | TAK, PODAĆ |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika max: 6,0 mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Średnica kanału roboczego min.: 3,0 mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Głębia ostrości : 3 - 100 mm | TAK |  |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę minimum 180 ° - w dół minimum 130 ° | TAK, PODAĆ |  |
|  | Identyfikacja endoskopu przez procesor po podłączeniu | TAK |  |
|  | Wbudowany mikrochip dostarczający informacji o endoskopie min. – typ, numer seryjny, średnica zewnętrzna i średnica kanału roboczego oraz schemat kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | TAK |  |
|  | Min. 4 programowalne przyciski endoskopowe. Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. min. zamrożenia obrazu , przysłony irysowej , wyostrzenia obrazu , wyboru wielkości obrazu | TAK |  |
|  | Funkcja obracania przewodu sondy endoskopowej w zakresie min. 120° prawo/lewo | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wodoodporne jednostopniowe złącze elektryczne endoskopu bez konieczności stosowania dodatkowych elementów zabezpieczających | TAK |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczno-cyfrowy w celu zwiększenia wykrywalności wczesnych zmian nowotworowych nie widocznych w białym świetle | TAK |  |
|  | Zawór ssawny jednorazowy z przyłączem ssawnym w pełni odłączany od bronchoskopu | TAK |  |
|  | Wideobronchoskop - warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres gwarancyjny min. 24 miesiące zapewniony przez autoryzowany serwis producenta. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta. | TAK |  |
|  | Serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. oraz numerem fax) . | TAK |  |
|  | Przyjazd serwisu i naprawa po zgłoszeniu awarii (email, sms, tel.) w okresie gwarancyjnym zostanie wykonana nieodpłatnie w ciągu maksymalnie 48h. | TAK |  |
|  | Naprawy endoskopu w pełnym zakresie w trakcie trwania gwarancji, także uszkodzeń mechanicznych wynikających będącym skutkiem eksploatacji np. przegryzienie sondy przez pacjenta, wymiana chipu CCD, zalanie endoskopu. Naprawy muszą być wykonywane przy użyciu oryginalnych części | TAK |  |
|  | Na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 72 godz. w dni robocze. | TAK |  |
|  | Wideobronchoskop - Szkolenia, instrukcje i certyfikaty |  |  |
|  | Certyfikat CE i deklaracja zgodności | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim (wersja papierowa i elektroniczna format pliku pdf) | TAK |  |
|  | Określenie sposobów i dopuszczalnych metod sterylizacji (dezynfekcji) elementów, wyposażenia lub części urządzeń, które tego wymagają | TAK |  |
|  | Paszport techniczny | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż, instruktaż z obsługi urządzenia, uruchomienie | TAK |  |
| Pozycja nr 2 | Widebronchoskop ultrasonograficzny – parametry techniczne - 2 szt. |  |  |
|  | Wideobronchoskop ultrasonograficzny kompatybilny z podsianym procesorem serii: EU-ME2 | TAK |  |
|  | Średnica wziernika max: 6,3 mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Średnica końcówki wziernika max: 6,6 mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Kanał roboczy min.: 2,2 mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Kąty zgięcia G/D: min.: 150°/ min.: 70 ° | TAK, PODAĆ |  |
|  | Długość robocza sondy: 600 mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Pole widzenia min.: 80° | TAK, PODAĆ |  |
|  | Optyka skośna min.: 20° | TAK, PODAĆ |  |
|  | Głębia ostrości min.: 2-50 mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Pole skanowania ultrasonograficznego min.: 60° | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zawór ssawny z częścią podłączaną do ssaka odłączany w celu lepszej dokładniejszej sterylizacji. | TAK |  |
|  | Częstotliwość skanowania min.: 5//6/7,5/10/12 MHz | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wideobronchoskop ultrasonograficzny – warunki gwarancji |  |  |
|  | Okres gwarancyjny min. 24 miesiące zapewniony przez autoryzowany serwis producenta. | TAK |  |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta. | TAK |  |
|  | Serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. oraz numerem fax) . | TAK |  |
|  | Przyjazd serwisu i naprawa po zgłoszeniu awarii (email, sms, tel.) w okresie gwarancyjnym zostanie wykonana nieodpłatnie w ciągu maksymalnie 48h. | TAK |  |
|  | Na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 72 godz. w dni robocze. | TAK |  |
|  | Wideobronchoskop ultrasonograficzny – szkolenia, instrukcje i certyfikaty |  |  |
|  | Certyfikat CE i deklaracja zgodności | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim (wersja papierowa i elektroniczna format pliku pdf) | TAK |  |
|  | Określenie sposobów i dopuszczalnych metod sterylizacji (dezynfekcji) elementów, wyposażenia lub części urządzeń, które tego wymagają | TAK |  |
|  | Paszport techniczny | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż, instruktaż z obsługi urządzenia, uruchomienie | TAK |  |
| Pozycja nr 3 | Sonda USG – parametry techniczne – 4 szt. |  |  |
|  | Sonda współpracująca z posiadaną przez Zamawiającego centralą USG EU-ME 2 oraz napędem mechanicznym minisond | TAK |  |
|  | Tryb skanowania: mechaniczny, radialny | TAK |  |
|  | Częstotliwość skanowania wysokiej rozdzielczości min. 20MHz | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zakres skanowania mechanicznego - 360 stopni | TAK |  |
|  | Średnica końcówki sondy - 1,7 mm | TAK |  |
|  | Długość robocza min. 2050 mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Sonda USG – warunki gwarancji |  |  |
|  | Okres gwarancyjny min. 12 miesięcy zapewniony przez autoryzowany serwis producenta. | TAK |  |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta. | TAK |  |
|  | Serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. oraz numerem fax) . | TAK, PODAĆ |  |
|  | Przyjazd serwisu i naprawa po zgłoszeniu awarii (email, sms, tel.) w okresie gwarancyjnym zostanie wykonana nieodpłatnie w ciągu maksymalnie 48h. | TAK |  |
|  | Sonda USG – szkolenia, instrukcje i certyfikaty |  |  |
|  | Certyfikat CE i deklaracja zgodności | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim (wersja papierowa i elektroniczna format pliku pdf) | TAK |  |
|  | Określenie sposobów i dopuszczalnych metod sterylizacji (dezynfekcji) elementów, wyposażenia lub części urządzeń, które tego wymagają | TAK |  |
|  | Paszport techniczny lub karta techniczna | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż, instruktaż z obsługi, uruchomienie | TAK |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymagania” stanowią wymogi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie 
z jego przeznaczeniem bez konieczności ponoszenia ze strony Zamawiającego  dodatkowych kosztów.

……………………………………………………..

(data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej)