Załącznik Nr  1  do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  10/19

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Cz. 2 - Lampa operacyjna – 1 szt.

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | ……………………….. |
|  | Model | podać | ……………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2019r. | TAK/NIE ………………………… rok |
|  | Dwuczaszowa diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości, dedykowana do sali operacyjnej, przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego. | TAK | TAK/NIE |
|  | Każda czasza zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Każdy wysięgnik wyposażony w co najmniej jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. Każda czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach (tzw. zawieszenie kardanowe). | TAK | TAK/NIE |
|  | Obie czasze z elementami oświetleniowymi emitujące światło białe, w których diody są białe o różnych temperaturach barwowych (w tonach - białe „zimne” i białe „ciepłe”) | TAK | TAK/NIE |
|  | Maks. natężenie światła z odległości 1 m: - dla czaszy głównej: min. 155 140 000 lux - dla czaszy satelitarnej: min. 155 140 000 lux | TAK/Podać | Nat. św. dla czaszy głównej: …….lux Nat. św. dla czaszy satelit.: …….lux |
|  | Ilość diod w każdej z czasz max. 140 [szt.] | TAK/Podać | Ilość diod: …………… szt. |
|  | Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego każdej z czasz zawierająca się w przedziale min. ≥ 190 200mm do ≤ 260 250mm. Nie dopuszcza się regulacji mechanicznej. | TAK | TAK/NIE |
|  | Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego za pomocą centralnego uchwytu sterującego i przyciskami panelu sterowania na każdej z czasz. | TAK | TAK/NIE |
|  | Panel sterowania umieszczony na czaszy jednakowy dla czaszy głównej i satelitarnej. | TAK | TAK/NIE |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia z panelu sterowniczego umieszczonego na każdej z czasz w zakresie min. 30 – 100%, w tym białe oświetlenie endoskopowe 5% | TAK | TAK/NIE |
|  | Zasilanie: 230V, 50Hz | TAK | TAK/NIE |
|  | Każda z czasz zasilana napięciem z zasilacza stabilizowanego, w przedziale 24 – 36 VDC | TAK | TAK/NIE |
|  | Stopień ochrony: czasze - min. IP 42 lub równoważny, system ramion min. IP 30 lub równoważny. | TAK/Podać | Stopień ochrony czasze . …… Stopień ochrony ramion …… |
|  | Powierzchnia czasz gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących. | TAK | TAK/NIE |
|  | Czasze o konstrukcji zwartej, jednoczęściowej tj. bez fizycznych przerw i odstępów pomiędzy częściami czaszy. Kształt i wymiary czasz identyczny. Czasze bez jakichkolwiek elementów znacznie utrudniających czyszczenie i dezynfekcję. | TAK | TAK/NIE |
|  | Obudowa czasz przystosowana do współpracy z obiegiem laminarnym. | TAK | TAK/NIE |
|  | Dodatkowe wielorazowe uchwyty sterylizowane – 5szt. na każdą z czasz | TAK | TAK/NIE |
|  | Mocowanie wielorazowego uchwytu sterylizowanego na zatrzask realizowany za pomocą jednej ręki. | TAK | TAK/NIE |
|  | Całkowity pobór mocy przy maksymalnym natężeniu światła w obu czaszach max. 280W. | TAK | Całkowity pobór mocy przy maksymalnym natężeniu światła w obu czaszach ………..W |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE | TAK | TAK/NIE |
|  | Lampa dostosowana konstrukcyjnie do sali operacyjnej: Wysokość sali w przybliżeniu 2,5 – 2,7 m | TAK | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT |
| Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra: ≥ 96 | ˃ 98 – 10 pkt. 96 - 98 – 0 pkt. | Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra …….. |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: ≥ 94 | ˃ 98 – 10 pkt. 94 – 98 – 0 pkt. | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 ……. |
|  | Głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec: 20%: min. 900mm | >1000mm - 5 pkt. 900 – 1000 mm - 0 pkt. | Głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec: 20%: ……….mm |
|  | Ilość źródeł świetlnych dla każdej z czasz max. 12 24szt. | 10 – 12 24szt. - 0 pkt. < 10 szt. - 15 pkt. | Ilość źródeł świetlnych dla każdej z czasz …………….szt. |
|  | Możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia, bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy (narzędzie dołączone do całości zamówienia – 1 szt.) | TAK - 20 pkt. NIE - 0 pkt. | TAK / NIE |
|  | Regulacja temperatury barwowej światła w od 3 do 5 krokach w min. zakresie 3800 – 4800K lub stała temperatura barwowa – 4 500K | 3 kroki – 5 pkt. > 3 kroki lub stała – 0 pkt. | Regulacja temperatury barwowej światła w ……… krokach |
|  | Pozycjonowanie każdej z czasz wielorazowym sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w punkcie centralnym lampy) i dodatkowo min. trzema brudnymi uchwytami umieszczonymi wokół czaszy. | 3 uchwyty wokół czaszy- 5 pkt. > 3 uchwyty wokół czaszy - 0 pkt. | Pozycjonowanie każdej z czasz wielorazowym sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w punkcie centralnym lampy) i dodatkowo ……… brudnymi uchwytami umieszczonymi wokół czaszy. |
|  | Żywotność źródeł światła: ≥ 50 000h | > 59 000h - 15 pkt. 50 000 - 58 000h - 0 pkt. | Żywotność źródeł światła: …………h |
|  | Czasze wyposażone w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących. | TAK - 15 pkt. NIE - 0 pkt. | TAK/NIE |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące* | podać | Gwarancja: ………………. |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego tj. podjęcie naprawy serwisowej do 48 h od momentu zgłoszenia. (w dni robocze) | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ……………………………….. |
| SZKOLENIA |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

_______________ dnia  __________ 2019r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy )

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia