Załącznik Nr 1 B do SWZ - dot. pakietu Nr 30

Parametry techniczne kardiowerterów – defibrylatorów resynchronizujących 35J
z zestawem do wprowadzania elektrody lewokomorowej i kompletem elektrod

LP	Funkcja / Parametr	Parametr / graniczny	Dane techniczne	Punktacja
1.	Nazwa, numer katalogowy, producent	Podać
2	Rok produkcji – nie wcześniej niż 2022	TAK		Wymagane
3	Czas sterylizacji min. 12 miesięcy	TAK		Wymagane
4	Masa poniżej 82 gramów	TAK		Wymagane
5	Dostarczona max energia defibrylacji co najmniej 34J	TAK		Wymagane
6	Rozpoznawanie arytmii min.2 typy – VF i VT	TAK		Wymagane
7	Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 1	TAK		Wymagane
8	Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego	TAK		Wymagane
9	Elektrody defibrylacyjne TrueBipolar	TAK		Wymagane
10	Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru	TAK		Wymagane
11	Urządzenie w konfiguracji DF4/DF1 dopuszczone do MRI 1,5 oraz 3 T	TAK		Wymagane
12	Elektrody do stymulacji lewej komory – , bipolarne, czteropolowe – do wyboru	TAK		Wymagane
13	Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody	TAK		Wymagane
14	Algorytm rozpoznawania uszkodzenia elektrody RV wstrzymujący detekcję i sygnalizujący sygnałem dźwiękowym podejrzenie jej uszkodzenia	TAK		Wymagane
15	Dostępność wszystkich modeli oferowanych na rynku w Polsce	TAK		Wymagane
16	Wykonawca zapewni programator wraz z niezbędnym okablowaniem oraz papier do drukarki programatora (w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia kontroli stymulatorów )			Wymagane
17	Programowalna obudowa defibrylatora (active, non active)	Podać		0 pkt– nie, / 20 pkt– tak
18	Możliwość różnicowania częstoskurczu komorowego od: / - AT/AF / - częstoskurczu zatokowego / - częstoskurczu z przewodzeniem 1:1	Podać		1 pkt za każdy / (maksymalnie 3 pkt)
19	Algorytmy zapewniające terapię resynchronizującą w obecności: / - przedwczesnych pobudzeń komorowych / - AT/AF	Podać		1 pkt za każdy / (maksymalnie 2 pkt
20	Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej	Podać		0 pkt- nie, / 20 pkt– tak
21	Pomiar trendów: / -epizodów VT/VF / -HRV / -terapii wysokonapięciowych / -częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF / - czas AF w ciągu dnia / - rytm komorowy w czasie AF	Podać		Po 1 pkt dla każdego trendu / (maksymalnie 7 pkt)
22	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)	Podać		0 pkt – nie, / 20 pkt – tak
23	Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)	Podać		0 pkt - nie, / 15 pkt – tak
24	Automatyczna sygnalizacja przekroczenia alarmowego poziomu płynów w tkankach pacjenta (sygnał informujący pacjenta)	Podać		0 pkt – Nie, / 15 pkt – Tak
25	Elektroda do stymulacji lewej komory o aktywnym sposobie mocowania	Podać		Wymagane
26	Elektrody do defibrylacji podskórne	Podać		Wymagane
27	Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów	Podać		Wymagane
28	Możliwość zaprogramowania terapii ATP w strefie VF	Podać		Wymagane
29	Zapis trendów fali P i R	Podać		0 pkt- do 18 miesięcy, / 8 pkt - powyżej 18 miesięcy
30	Długoczasowy zapis interwałów V-V (np. flash back memory)	Podać		0 pkt- nie, / 10 pkt -tak
31	Dostępność elektrod ze złączem DF-1/DF4 do wyboru	Podać		0 pkt – nie / 5 pkt - tak
32	Oferowane urządzenie jest najnowszym produkowanym urządzeniem zarejestrowanym w Polsce	Podać		0 pkt- nie, / 15 pkt -tak
33	Funkcja monitorowania poziomu płynów w tkankach pacjenta	Podać		20 pkt- tak / 0 pkt-nie

OCENA JAKOŚCIOWA: 1 PKT = 0,25%