 Węgrów, dnia 11.10.2022r.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kościuszki 15

07-100 Węgrów

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę, instalację i uruchomienie toru wizyjnego do laparoskopii 4k z akcesoriami, Znak: ZP/LAP/14/22 (BZP z dnia 04.10.2022 r. nr 2022/BZP 00375906/01)**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje, że wpłynęły następujące zapytania od Wykonawcy:

**Dotyczy załącznika nr 2 – Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych oraz warunki podlegające ocenie**

**Poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji, z rokiem produkcji min. 2021r. ? *Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność  gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.*

***Odpowiedź***

Zamawiający ***wymaga sprzętu*** z rokiem produkcji 2022.

**Poz. 10**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje wyjścia: 2x 12G-SDI (4K) zamiast opisanego 2x 12G-HDI(4K).

***Odpowiedź***

Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska, **wymaga się wyjścia 2x 12G-SDI (4K).**

**Poz. 34 i 35**

Uprzejmie prosimy o rezygnację z wymogów opisanych w punktach 34 i 35. Opisane wymogi nie odnoszą się do opisanego asortymentu i być może są wynikiem omyłki edytorskiej.

***Odpowiedź***

Zamawiający ***wykreśla poz. 34 i 35.***

**Poz. 94**

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na przepływ w trybie laparoskopowym w zakresie 1000-1800 ml/min.

***Odpowiedź***

Zamawiający ***dopuszcza*** zaoferowanie przepływu w trybie laparoskopowym w zakresie 1000-1800 ml/min.

**Poz. 104**

Uprzejmie prosimy o usunięcie wymogu „redukcja szumów”. Insuflatory CO2 nie posiadają opisanej funkcjonalności.

***Odpowiedź***

Zamawiający ***wykreśla*** wymóg „redukcja szumów”.

**Poz. 137**

Zwracamy się z prośbą o zgodę na wykreślenie słowa „pełnej” w wyrażeniu „pełnej gwarancji”. Standardowe warunki gwarancyjne obejmują nieodpłatne naprawy jedynie dla uszkodzeń, które powstały w związku z wadami tkwiącymi w sprzęcie i nie biorą pod uwagę np. uszkodzeń mechanicznych lub postępowania użytkownika wbrew zapisom w dostarczonej instrukcji obsługi.

***Odpowiedź***

Zamawiający ***wykreśla*** słowo „pełnej” w wyrażeniu „pełnej gwarancji”.

**Poz. 144**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli całościowe pokrycie przez Wykonawcę następujących kosztów: napraw gwarancyjnych i przeglądów urządzeń w okresie trwania gwarancji wraz z kosztami dojazdów ? Równocześnie zwracamy się z prośbą o wykreślenie słowa „konserwacji” oraz doprecyzowanie rodzaju napraw na „naprawy gwarancyjne”.

*Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek naprawy, wynikający z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy.*

***Odpowiedź***

Zamawiający ***potwierdza,*** że ma na myśli całościowe pokrycie przez Wykonawcę następujących kosztów: napraw gwarancyjnych i przeglądów urządzeń w okresie trwania gwarancji wraz z kosztami dojazdów, w związku z tym ***modyfikuje zapis*** w ww. pozycji.

**Poz. 139**

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie, do jakiego zapisu odnosi się Znak „\*” w pkt. 139

„pkt. 139. Czas reakcji serwisu – max 24 h. (w dni robocze). Czas przystąpienia do naprawy max. 48 h (w dni robocze\*).”

***Odpowiedź***

Zamawiający ***wykreśla*** znak „\*”.

**Poz. 139 i załącznik nr 5 umowa /projekt/ § 4 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący ?

„Czas reakcji serwisu – **max 48 h. (w dni robocze**). Czas przystąpienia do naprawy **max. 72 h (w dni robocze**\*)”.

***Odpowiedź***

Zamawiający ***nie wyraża zgody*** na ww. zapis w załączniku nr 2 i nr 5.

**Poz. 140**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący?

Czas naprawy niewymagający sprowadzenia części zamiennych **max 5 dni roboczych**

***Odpowiedź***

Zamawiający ***nie wyraża zgody*** na ww. zapis.

**Poz. 141**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący?

Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych **max 12 dni roboczych**

***Odpowiedź***

Zamawiający ***nie wyraża zgody*** na ww. zapis.

**Dotyczy załącznika nr 5 umowa /projekt/**

**§ 4 ust. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący?

1. Czas skutecznej naprawy, licząc od momentu zgłoszenia awarii wynosić będzie:
	1. do 5 dni roboczych – bez użycia części zamiennych;
	2. do 12 dni roboczych – z użyciem części zamiennych;
	3. do 12 dni roboczych – z użyciem części zamiennych w przypadku wymiany części, które są sprowadzane z zagranicy. W przypadku 3- krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego zespołu /elementu przedmiotu umowy Wykonawca wymieni przedmiotowy zespół/ element na nowy na podstawie zgłoszenia żądania Zamawiającego.

***Odpowiedź***

Zamawiający ***nie wyraża zgody*** na ww. zapis.

**§ 6 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący?

2.W przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 15% brutto dla każdej jednostkowej wady. **Nie dotyczy sytuacji w której Wykonawca dostarczy zastępczy przedmiot umowy o co najmniej takich samych parametrach.**

***Odpowiedź***

Zamawiający ***nie wyraża zgody*** na ww. zapis.

**Dotyczy SWZ Rozdz. IV pkt. 5.4, Rozdz. VIII pkt. A. 2.1, Wzór umowy Par. 1 ust. 4, Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych - Pkt. 136**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznego wyposażenia oferowanego zestawu (stawka vat 23%) tj. np.: wózek jezdny do monitora, drobne elementy wyposażenia wózka endoskopowego, które nie posiadają dokumentów dopuszczających do obrotu oraz wyrazi zgodę na dodanie wiersza w formularzu cenowy dla produktów z różną stawką vat tj. 8% i 23% ?

***Odpowiedź***

Zamawiający ***wyraża*** ***zgodę*** na zaoferowanie niemedycznego, niezbędnego wyposażenia oferowanego zestawu (stawka vat 23%) nie posiadającego dokumentów dopuszczających do obrotu i zgodnie z SWZ

Rozdz. VIIIA ust.2 pkt.2.1. należy dołączyć do oferty: ” **oświadczenie** z uzasadnieniem, że dane urządzenie nie podlega obowiązkowi wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych”

Zamawiający ***wyraża*** ***zgodę*** na dodanie wiersza w załączniku nr 1 – formularzu ofertowo- cenowym dla produktów z różną stawką vat tj. 8% i 23% .

***W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 – zestawienie parametrów technicznych i użytkowych oraz warunki podlegające ocenie.***

 **Podpisał:**

 **Dyrektor SPZOZ w Węgrowie**

 **Lek. med. Artur Skóra**