Konserwacje, naprawy i modernizacje systemów sygnalizacji przyzywowej pacjentów na oddziałach Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II
Numer ogłoszenia: TTI.2232.49.2024
Data ogłoszenia: 13.05.2024

Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II , ul. Prądnicka 80,
31-202 Kraków.

Informacje dotyczące zamówienia:
Termin wykonywania prac 1 rok od daty podpisania umowy.
Gwarancja: 24 miesiące na wykonane prace
Zakres prac:
- Stałe utrzymanie w sprawności systemów sygnalizacji przyzywowej pacjentów
- Dokonywanie napraw oraz usuwanie uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji, usuwanie nieprawidłowości w działaniu poszczególnych systemów na każdorazowe wezwanie
- Okresowe konserwacje systemów wykonywane z częstotliwością jeden raz w miesiącu
  w ramach konserwacji :
- kontrola funkcjonowania manipulatorów pacjenta (stan obudowy, przewodu, wtyku, działanie przycisku wezwania i przycisków sterowania oświetleniem nocnym i miejscowym)
- -kontrola fukcjonowania przycisków pociągowych (stan obudowy, cięgna, reakcje na wezwania, działanie diody sygnalizacyjnej)
- -kontrola funkcjonowania kasowników i terminali z wyświetlaczem (działanie przycisku i diody sygnalizacyjnej)
- -kontrola funkcjonowania lampek salowych (widoczność, kolorystyka przy poszczególnych rodzajach wezwań)
- -kontrola funkcjonowania matryc sygnalizacyjnych i konsol (sygnalizacja optyczna i akustyczna, przypisanie numeracji sali)
- -kontrola stanu zasilaczy systemowych (wentylacja, wartość napięcia zasilającego)
- -kontrola zasilaczy UPS (jeśli wystempują)
- Zleceniobiorca w ramach konserwacji wykona oznakowanie wyłączników pociągowych
  w toaletach i łazienkach za pomocą naklejek o treści ustalonej z Zamawiającym (uwzględniając miejsca rozbudowy systemu)
- Miesiąc przed upływem terminu wygaśnięcia umowy Zleceniobiorca dostarczy inwentaryzację wszystkich elementów systemu przyzywowego
 Zleceniobiorca wraz z ofertą składa następujące ksera poświadczone za zgodność:
- Koncesję MSW na wykonywanie usług w zakresie objętych umową.
- Wpis na listę wykwalifikowanych Pracowników Zabezpieczenia Technicznego wydany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.
- Posiada uprawnienia:
-minimum jedną osobą posiadającą świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru (D), zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392) - Grupa 1, do pracy przy napięciu do 1kV, w zakresie uprawnień objętych zamówieniem; lub inne równoważne świadectwa/uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru, do pracy przy napięciu do 1kV, w zakresie objętym zamówieniem.
-minimum jedną osobą, posiadającą świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji (E), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392) - Grupa 1, do pracy przy napięciu do 1kV, w zakresie uprawnień objętych zamówieniem; lub inne równoważne świadectwa/uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji, do pracy przy napięciu do 1kV, w zakresie objętym zamówieniem. Zamawiający dopuszcza łączenia uprawnień przez 1 osobę.
- Aktualne zaświadczenie o rejestracji firmy (np. KRS, CEIDG)
- Referencje z ostatnich 2 lat na wykonanie minimum jednej usługi konserwacyjnej na kwotę 50 000 tysięcy złotych w obiektach Szpitali.
- Wykonawca oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zatrudnia/nie zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. W przypadku gdy Zleceniobiorca nie zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przekładania co miesiąc wraz z fakturą
  i protokołem zestawienia liczby godzin poświęconych na wykonywanie usług objętych umową, które będzie podlegać akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego.
- -Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu instalacji, programowania i serwisowania instalacji sygnalizacji przyzywowej wystawiony przez producenta/upoważnionego dystrybutora lub autoryzacja producenta następujących systemów: Honeywell Ackermann Clino, ELSO Mediopt, EFE Mediopt Care, ABB Signal, Insel SSP4000
Czas reakcji: Naprawa zgłoszonych uszkodzeń przez Zleceniodawcę zostanie podjęta w formie telefonicznej lub za pomocą poczty e-mail zostanie podjęta:
- w czasie do 2 godzin od chwili zgłoszenia
- naprawa elementu, części- niezwłocznie, jednakże nie później niż w czasie do 6 godzin od chwili zgłoszenia,
- w przypadku poważnej naprawy wymagającej zamówienia i sprowadzenia części zamiennych nie później niż w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia.
- modernizacje będą wykonywane na podstawie odrębnych zleceń
Miejsce składania ofert:
 Ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy wraz z numerem ogłoszenia, nazwą zadania i dopiskiem
„nie otwierać przed dniem 28.05.2024 roku przed godziną 10:00” należy złożyć na Dzienniku Podawczym w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku Administracji A-V lub poprzez platformę zakupową www.platformazakupowa.pl
Warunki zgłaszania ofert:
- Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać
- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej numerem postępowania wskazanym w ogłoszeniu
- Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie Formularza Cenowego
- Brak kompletnej oferty- nie będzie brany pod uwagę
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą
Ofertę należy złożyć do dnia 28.05.2024 roku do godz. 10:00
Osoba do kontaktu:
Kurdziel Sabina
Dział Inwestycji i Utrzymania Ruchu
Tel. 12 614 20 12, pon-pt 6:25 -14.00
e-mail: s.kurdziel@szpitaljp2.krakow.pl

Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.