Załącznik Nr  1  do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  12/19

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Kardiomonitor – 1 szt.

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | ……………………….. |
|  | Model | podać | ……………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2018r. lub później | TAK/NIE ………………………… rok |
|  | Kardiomonitor przenośny, mobilny na platformie jezdnej umożliwiający monitorowanie parametrów życiowych dorosłych, dzieci i noworodków w środowisku szpitalnym, możliwość monitorowania podczas transportu na terenie szpitala i poza nim. Monitor odłączany od stanowiska przyłóżkowego i transportu razem z pacjentem bez konieczności przerywania monitorowania, przepinania kabli bądź utraty danych z okresu monitorowania w transporcie. | TAK | TAK/NIE |
|  | Kardiomonitor wyposażony w kolorowy ekran LCD o przekątnej 6-7”, rozdzielczości min. 1024x480 i szerokim kącie obserwacji, pozwalający na prezentację krzywych pomiarowych i odczytów, przeznaczony do monitorowania i rejestracji wielu parametrów fizjologicznych oraz generowania związanych z nimi alarmów. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość rozbudowy o zewnętrzną baterię odpinaną razem z elementem transportowym z łącznym czasem pracy >10h w transporcie. | TAK | TAK/NIE |
|  | Zdalna prezentacja danych pacjenta z monitora funkcji życiowych z możliwością prezentacji danych w innym układzie niż wyświetlane na monitorze. Możliwość zaprojektowania układów ekranów i ich zawartości. | TAK | TAK/NIE |
|  | Zdalne sterowanie monitorem funkcji życiowych. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość przesyłania danych pacjenta (informacje identyfikujące pacjenta, wykorzystywane przez aplikację w procesie automatycznego wyszukiwania) oraz danych autoryzacyjnych do innych aplikacji. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość sterowania monitorem funkcji życiowych z wykorzystaniem urządzeń sterujących podłączonych do stacji medycznej, w tym granic alarmów dla monitorowanych parametrów. | TAK | TAK/NIE |
|  | Dostępne lokalne kolejki drukowania i kolejki sieciowe (opcje podlegające edycji z możliwością ich wyłączenia). | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość wyboru opcji dotyczących wyglądu i działania ekranu przez administratora systemu. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość wyświetlania danych w konwencji aplikacji systemu współpracującego z HIS Zamawiającego i konwencji monitora pacjenta (możliwość przełączania pomiędzy tymi konwencjami). | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość konfiguracji stacji umożliwiającej wybór: 1) ostatnio używany monitor pacjenta i ekran, 2) wstępnie zdefiniowany monitor i ekran (monitor domyślny) lub 3) pusty ekran, za pośrednictwem którego należy wybrać monitor i ekran. | TAK | TAK/NIE |
|  | Automatyczna weryfikacja pod względem prawidłowego funkcjonowania. W poważnych przypadkach, wykrycie błędów powinno prowadzić do zakończenia działania i ponownego uruchomienia aplikacji stacji medycznej lub samej stacji. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość konfiguracji i powrotu do domyślnego monitora funkcji życiowych pacjenta. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość uruchamiania innych aplikacji użytkowanych przez Szpital. | TAK | TAK/NIE |
|  | Stacja zintegrowana z monitorem w jednej obudowie, praca bez użycia wewnętrznych wentylatorów. przystosowana do pracy w warunkach klinicznych. Rozdzielczość minimalna 1920 x 1080. | TAK | TAK/NIE |
|  | Pamięć operacyjna zainstalowana: min. 8GB, z możliwością rozbudowy do min. 16 GB. Dysk Twardy 120GB. Wbudowane złącza minimum: 3x USB 2.0, 1x USB 3.0 2x LAN Gigabit Ethernet, niezależne, (przynajmniej jeden izolowany), 2 x RS232 (przynajmniej jeden izolowany), 1 x DisplayPort 1 x HDMI | TAK | TAK/NIE |
|  | Sterowanie wyświetlanymi danymi oraz wpisywanie danych pacjenta za pomocą: ekranu dotykowego, myszki, klawiatury. Mysz oraz klawiatura USB, standardowy układ z pełnowymiarowymi klawiszami funkcyjnymi i klawiaturą numeryczną. | TAK | TAK/NIE |
|  | System operacyjny współpracujący z HIS Zamawiającego. | TAK | TAK/NIE |
|  | System mocowania Vesa lub równoważny. | TAK | TAK/NIE |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | TAK | TAK/NIE |
|  | Ergonomiczna konstrukcja panelu przedniego zapewniająca min.: - możliwość wyłączenia dotyku ekranu za pomocą przycisku na panelu przednim - możliwość włączenia podświetlenia klawiatury za pomocą przycisku na przednim panelu - możliwość regulacji jasności ekranu za pomocą przycisków na przednim panelu. | TAK | TAK/NIE |
|  | Zasilane elektryczne 230 V, zasilacz zewnętrzny. | TAK | TAK/NIE |
|  | Pulpit roboczy – regulowany w pionie. | TAK | TAK/NIE |
|  | Kamera video – umieszczona w górnej części stacji medycznej. | TAK | TAK/NIE |
|  | Koła min. 4 szt. (w tym co najmniej dwa z blokadą). | TAK | TAK/NIE |
|  | System mocowania VESA lub równoważny na szczycie kolumny z mocowaniem uchylnym półkami (min. 2 szt.) i koszykiem. | TAK | TAK/NIE |
|  | Moduł do pomiaru EEG/aEEG. Możliwość prezentacji zaawansowanych analiz CSA i DSA z możliwością wyświetlania map trójwymiarowych. | TAK | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT |
| Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | - zintegrowane pomiary: EKG (3/7/12 odprowadzeń)/ST/QT/Arytmia, RESP, SPO2, NIBP, temperatura, IBP - ekran pojemnościowy min. 5” z obsługą gestów (przesunięcie dwoma palcami, przytrzymanie) - masa maks. 2kg oraz zasilanie bateryjne na min. 3 godziny - wysoki stopień ochrony IP (min. IP32), odporność na upadki z min. 1 metra - trendy min. 48h, histogramy saturacji - zestaw akcesoriów dla noworodków zapewniający możliwość pomiarów wszystkich dostępnych pomiarów | Praca na bateriach ≥5h – 5 pkt. Praca na bateriach <5h – 0 pkt. Masa <1,5kg – 5 pkt. Masa ≥1,5 kg – 0 pkt. Ekran >5,5” – 0 pkt. Ekran >6” – 5 pkt. Ekran >7” – 10 pkt. | TAK/NIE |
|  | Instalacja i konfiguracja do współpracy z istniejącą siecią centralnego monitorowania IntelliVue. | TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Uzupełnienie i/lub aktualizacja oprogramowania w posiadanych kardiomonitorach IntelliVue do współpracy ze stacją medyczną. | TAK - 5pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Zarządzanie uruchamianiem aplikacji na określonym wyświetlaczu, w odpowiednim miejscu ekranu oraz w określonym rozmiarze. | TAK - 5pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Drukowanie wirtualne do plików PDF z możliwością definicji reguł organizacji wydruków | TAK - 5pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Możliwość dezynfekcji ekranu i panelu sterującego. Klasa szczelności min. IPx4 (lub równoważny) dla panelu przedniego. | >IP x4 lub równoważny – 5 pkt | TAK/NIE |
|  | Możliwość rozbudowy o dedykowane moduły: Bluetooth, czytnik SmartCard, RFID moduł sieci WLAN (z anteną wewnętrzną). | TAK - 5pkt NIE – 0 pkt |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące* | podać | …………………. mc |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego tj. podjęcie naprawy serwisowej do 48 h od momentu zgłoszenia. (w dni robocze) | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ……………………………….. |
| SZKOLENIA |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

_______________ dnia  __________ 2019r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia