Załącznik nr 1A

Formularz parametrów technicznych

Opis parametrów minimalnych dostarczanych sprzętów i produktów medycznych

Pakiet nr 1) – Inkubator z lampą na statywie – 3 sztuki

Nazwa /model ……………………………………………………………

Producent/kraj ………………………………………………………….

Rok produkcji …………………………………………………………..

| Lp. | Opis parametru | Wymóg graniczny | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru granicznego i punktowanego - podać: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INKUBATOR |
| Parametry ogólne |
| 1 | Inkubator przeznaczony do opieki nad wcześniakiem i noworodkiem | TAK |  |  |
| 2 | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie, regulacja wysokości 1376 + 200 mm. Maksymalna waga modelu 137,5 kg | TAK |  |  |
| 3 | Wymiary czaszy 500 x 840 x 458 mm +/- 5% |  |  |  |
| 4 | Wózek wyposażony w 4 koła o średnicy 125 mm min 2 z hamulcem | TAK | 2 koła z hamulcem – 5pkt 4 koła z hamulcem 10 pkt |  |
| 5 | Zasilanie AC 220V ±10%, 50-60 Hz, Maksymalny pobór mocy 500 W | TAK |  |  |
| 6 | Interfejs użytkownika Ekran dotykowy i przycisk obrotowy. Wbudowany kolorowy ekran dotykowy 7“ LCD do sterowania pracą inkubatora. Możliwość jednoczesnego śledzenia parametrów regulacji, wartości rzeczywistych oraz trendów na dotykowym ekranie LCD | TAK |  |  |
| 7 | Całkowicie zdejmowalny panel kontrolny | TAK | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 8 | Ochrona przed wodą i ciałami stałymi IP 20 Ochrona przed wodą i ciałami stałym - Wyświetlacz LCD IP67 | TAK |  |  |
| Kopuła inkubatora |
| 9 | Konstrukcja kopuły dwuścienna, otwierana i zamykana pokrywa | TAK |  |  |
| 10 | Otwierane 2 długie ścianki kopuły (po przeciwnych stronach)o kąt 180 stopni z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem. | TAK |  |  |
| 11 | Otwory pielęgnacyjne minimum 6 sztuk: 4 okienka na ściankach przód-tył, 2 boczne okna z przelotkami | TAK |  |  |
| 12 | Uszczelnione otwory (przepusty) minimum 8 sztuk, na rury w kopule inkubatora, przewody monitorowania, cewniki, umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania. | TAK |  |  |
| 13 | Filtr powietrza o parametrach: 0,5u - skuteczność 99,8%. | TAK |  |  |
| 14 | Szuflada do wprowadzenia kasety RTG pod materacyk bez konieczności dotykania dziecka. Rozmiar tacy rentgenowskiej 396 x 256 mm. +/- 5% | TAK |  |  |
| 15 | Regulacja kąta nachylenia materacyka w sposób płynny i cichy w zakresie ±12˚. | TAK |  |  |
| 16 | Wymiary materacyka 387x630x30mm +/- 5% Wymiary łóżeczka: wysokość 993+200 mm, szerokość: 1051mm, głębokość: 639 mm +/- 5% | TAK |  |  |
| 17 | System cyrkulacji powietrza pod kopułą inkubatora - dwustrumieniowy | TAK |  |  |
| 18 | Kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza po otwarciu ścianek kopuły lub otworów pielęgnacyjnych. | TAK |  |  |
| 19 | Swobodny dostęp do inkubatora z trzech stron. | TAK |  |  |
| 20 | Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora max. 50 dB | TAK | 50 dB – 0 pkt poniżej 50 dB – 10 pkt |  |
| Regulacja nawilżania |
| 21 | Układ automatycznej regulacji nawilżania w zakresie (30-95)% Zakres pomiaru wilogtości powietrza 0-100%, zakres wyświetlania 18-95%, rezolucja 1%. Dokładność pomiaru czujnika wilgotności ± 1,8%. Docelowy zakres wilgotności 30-95% | TAK | Tak 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 22 | Zbiornik na wodę poza przedziałem pacjenta. | TAK | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Regulacja temperatury |
| 23 | Czujnik temperatury powietrza. Pomiar temperatury w zakresie: 18,2°C – 50°C Wyświetlacz temperatury w zakresie 18,2°C – 50°C. Rezolucja 0,1°C, Dokładność pomiaru ± 0,2 °C Docelowe zakres temperatury 20°C – 39°C System nadzoru temperatury docelowej - stałe monitorowanie temp. powietrza w trybie skóry | TAK |  |  |
| 24 | Układ automatycznej regulacji temperatury bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: 18,2-45 °C, zakres temp.skóry wyświetlany 18,2-45°C, rezolucja 0,1°C. Dokładność pomiaru temperatury skóry ± 0,2 °C Docelowa temperatura skóry zakres:34°C – 38°C. | TAK |  |  |
| TLENOTERAPIA |
| 25 | Układ automatycznej regulacji stężenia tlenu pod kopułą 2 szt. zakres pomiaru tlenu 0-100%, Zakres wyświetlania stężenia tlenu 18-100%, rezolucja stężenia tlenu 1% Dokładność pomiaru ± 3% Docelowy zakres tlenu 21- 65% | TAK |  |  |
| WAGA |
| 26 | System ważenia - czujniki pod tacą rentgenowską, Zakres wyświetlania wagi 0-10 kg, rezolucja 0,001 kg Dokładność czujnika 5 gr. Automatyczne tarowanie dziecka bez wyciągania z inkubatora, bez użycia przycisków | TAK |  |  |
| MONITOROWANIE |
| 27 | wyposażony w układ monitorowania, który mierzy i podaje: - temperaturę na skórze noworodka, - temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora - stężenie tlenu pod kopułą inkubatora, - wilgotność względna, Zakres trendów 15 min- 7 dni | TAK |  |  |
| 28 | Rejestrowane dane pacjenta: Skóra1, Skóra2, Powietrze, Wilgoć, Tlen, Waga Zakresy wyświetlania rekordów 2 godz., 3 godz., 6 godz., 8 godz., 12 godz., 24 godz., 48 godz., 7 dni | TAK |  |  |
| ALARMY |
| 29 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora | TAK | Tak 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury na skórze w układzie regulacji automatycznej |  |  |  |
|  | Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury |  |  |  |
|  | Wzrostu i spadku stężenia tlenu w stosunku do nastawionej wartości. |  |  |  |
|  | Niski poziom wody w nawilżaczu |  |  |  |
| ŚWIDECTWA I CERRTYFIKATY |
| 30 | Certyfikat zgodności CE | TAK |  |  |
| WYPOSAŻENIE |
| 31 | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia - 2 szt. – na 1 aparat | TAK |  |  |
| 32 | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji - 1 szt. – na 1 aparat | TAK |  |  |
| 33 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 34 | Półka na monitor z regulacją wysokości Min. 1626 mm -Maks. 1826 mm +/- 5% | TAK |  |  |
| 35 | Stojak z regulacją wysokości | TAK |  |  |
| 36 | Nośność pompy infuzyjnej itp dla akcesoriów 10 kg | TAK |  |  |
| 37 | Wózek transportowy wyposażony w 1 dużą szufladę i 2 małe z opcją regulacji wysokości (+20 cm) | TAK | Tak- 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
| POZOSTAŁE PARAMETRY |
| 38 | Czas rozgrzewania < 35 minut, od 22 °C do 33 °C (przy 22 °C temperatura otoczenia) | TAK |  |  |
| 39 | Natężenie przepływu powietrza < 0,1 m/s, < 10 cm/s | TAK |  |  |
| 40 | Maksymalne stężenie CO2 < 0,5% obj. | TAK |  |  |
| 41 | Przepływ powietrza na wlocie <= 30 l/d | TAK |  |  |
| 42 | Wzrost stężenia O2 % 21'den % 60'a < 10d/ Od 21% do 60% < 10d | TAK |  |  |
| 43 | Języki interfejsu polski lub angielski | TAK |  |  |
| LAMPA NA SATYWIE |
| 44 | Lampa statywowa, nastawiana na inkubator zamknięty lub łóżeczko | TAK |  |  |
| 45 | Napięcie i częstotliwość prądu zasilającego: 100-240V , 50/60Hz, bezpiecznik 3A, typ B, klasa 2 | TAK |  |  |
| 46 | Źródło światła : 10 niebieskich diod LED | TAK |  |  |
| 47 | Ekran LCD o wielkości 2,5 cala umieszczony z boku głowicy lampy | TAK | 2,5 cal lub więcej – 5 pkt poniżej 2,5 cala - 0 pkt |  |
| 48 | Parametry wyświetlane na ekranie LCD: czas terapii, czas pracy lampy, poziom natężenia, data, godzina | TAK |  |  |
| 49 | Długość fali 420-480 nm | TAK |  |  |
| 50 | Czas pracy źródła światła 20 000 godzin | TAK |  |  |
| 51 | Możliwość regulacji naświetlania w 5 zakresach natężenia światła. | TAK |  |  |
| 52 | Natężenie światła w zakresie od 0-60µW/cm²/nm | TAK |  |  |
| 53 | Poziom głośności < 50dBA | TAK | poniżej 50 dB – 10 pkt 50 dB – 0 pkt |  |
| 54 | Wskaźnik naprowadzający umożliwiający ustawienie lampy centralnie nad dzieckiem | TAK | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 55 | Możliwość łatwego i szybkiego zdejmowania głowicy lampy ze statywu bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |  |
| 56 | Głowica lampy bezpiecznie ustawiana na inkubatorze zamkniętym | TAK |  |  |
| 57 | Waga głowicy lampy nie więcej niż 1600g | TAK |  |  |
| 58 | Statyw na kółkach w tym 2 z blokadą | TAK |  |  |
| 59 | Licznik czasu pracy lampy | TAK |  |  |
| 60 | Licznik czasu naświetlania pacjenta | TAK |  |  |
| 61 | Czas terapii: zakres regulacji 0 – 99 godzin, dokładność pomiaru 1 minuta | TAK |  |  |
| 62 | Funkcja resetowania całkowitego czasu użycia lampy | TAK |  |  |
| 63 | Wspomagana regulacja wysokości min lampy: min. 1050mm, wysokość max 1600mm | TAK |  |  |
| 64 | Wymiary głowicy lampy nie większe niż 280x125x75mm | TAK |  |  |
| 65 | Tryb czuwania | TAK |  |  |
| 66 | Wyświetlanie procentowego udziału mocy grzałk w odstępach co 10% | TAK |  |  |
| 67 | Czas rozgrzewania < 35 minut, od 22 °C do 33 °C (przy 22 °C temperatura otoczenia) | TAK |  |  |
| 68 | Natężenie przepływu powietrza < 0,1 m/s, < 10 cm/s | TAK |  |  |
| 69 | Serworegulacja ciśnienia wlotowego O2 min. 300 kPa, maks. 500 kPa | TAK |  |  |
| 70 | Maksymalne stężenie CO2 < 0,5% obj. | TAK |  |  |
| 71 | Przepływ powietrza na wlocie <= 30 l/d | TAK |  |  |
| 72 | Wzrost stężenia O2 % 21'den % 60'a < 10d/ Od 21% do 60% < 10d | TAK |  |  |
| 73 | Języki interfejsu polski lub angielski | TAK |  |  |

Pakiet nr 2) – Lampa do fototerapii - 1 sztuka

Nazwa /model ……………………………………………………………

Producent/kraj ………………………………………………………….

Rok produkcji ……………………………………………………………

| Lp. | Opis parametru | Wymóg graniczny | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru granicznego i punktowanego - podać: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa do intensywnego leczenia żółtaczki u noworodków. | TAK |  |  |
| 2 | Konstrukcja lampy oparta na dwóch kopułach (górna i dolna ) na statywie jezdnym wyposażona w 4 koła z blokadą. | TAK | 4 koła z blokadą – 10 pkt 2 koła z blokadą – 5 pkt |  |
| 3 | Kopuła górna wyposażona w okna chroniące przed emisją światła na zewnątrz oraz umożliwiające obserwację noworodka. | TAK |  |  |
| 4 | Umieszczenia dziecka wewnątrz kabiny lampy umożliwiające naświetlanie wielokierunkowe (360°) | TAK |  |  |
| 5 | Źródło światła – 16 niebieskich tub LED | TAK |  |  |
| 6 | Natężenie: 120 µW/cm2/nm | TAK, podać |  |  |
| 7 | Spektrum irradiacji: 420-480 nm | TAK, podać |  |  |
| 8 | Czas pracy elementu świecącego 20 000 h | TAK, podać | 20 000 h – 10 pkt poniżej 20 000 h – 0 pkt |  |
| 9 | Lampa wyposażona w dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej 5,1 cala. Wyświetlane parametry: -Temperatura powietrza -Temperatura skóry -Graniczne limity temperatury skóry -Czas trwania całkowitej terapii -Licznik czasu terapii -Licznik całkowitego czasu pracy oddzielny dla górnych i dolnych lamp -Status wentylatorów -Aktywność lamp -Alarmy i ostrzeżenia | TAK | wyświetlacz o przekątnej powyżej 5 cali – 10 pkt wyświetlacz o przekątnej poniżej 5 cali – 0 pkt |  |
| 10 | Zakres wyświetlanej temperatury skóry i powietrza od 18°do 40°C, | TAK |  |  |
| 11 | Skala pomiaru temperatury 0,1°C Dokładność pomiaru 0,1°C | TAK |  |  |
| 12 | Manualna regulacja wysokości kopuły przy pomocy oddzielnych przycisków | TAK |  |  |
| 13 | Łóżeczko noworodka oraz kopuła dolna wyposażona w uchwyty | TAK | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 14 | Kopuła górna wyposażona w półkę na monitor. Możliwość zamontowania wieszaka na kroplówkę | TAK |  |  |
| 15 | Wysokość lampy z regulacją wysokości kopuły górnej 140-160 cm | TAK |  |  |
| 16 | Wymiar lampy szerokość x długość: 67 x 81 cm | TAK |  |  |
| 17 | Wymiar materacyka 580 x 380 mm | TAK |  |  |
| 18 | Maksymalne obciążenie łóżeczka dla noworodka 10 kg | TAK |  |  |
| 19 | Maksymalne obciążenie półki na monitor 5 kg | TAK |  |  |
| 20 | Wyposażenie: sonda temperatury skóry, sonda temperatury powietrza, łóżeczko noworodka, ramka, materacyk. | TAK |  |  |
| 21 | Napięcie 220VAC +/-10% | TAK |  |  |
| 22 | Waga lampy max 70 kg | TAK | waga poniżej 70 kg Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 23 | Max. poziom hałasu <60 dBA | TAK | Max. poziom hałasu poniżej 60 dBA Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |

Pakiet nr 3) – System ogrzewania pacjenta oraz podgrzewacz do płynów infuzyjnych

OGRZEWACZ  PŁYNÓW INFUZYJNYCH – 3 sztuki

Nazwa /model ……………………………………………………………

Producent/kraj ………………………………………………………….

Rok produkcji ……………………………………………………………

| Lp. | Opis parametru | Wymóg graniczny | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru granicznego i punktowanego - podać: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do przepływowego podgrzewania płynów do infuzji i transfuzji | TAK |  |  |
| 2 | Możliwość umocowania za pomocą zintegrowanego uchwytu do stojaków, statywów lub specjalnych szyn mocujących. | TAK |  |  |
| 3 | System zapewniający ogrzewanie płynów poprzez transfer temperatury przez wymiennik ciepła. Bez udziału wody lub innych płynów | TAK |  |  |
| 4 | Zintegrowany uchwyt do przenoszenia | TAK | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 5 | Po włączeniu urządzenia domyślna temperatura 38.50C | TAK |  |  |
| 6 | Urządzenie osiąga zadaną temperaturę̨ w ciągu max. 1 minuty | TAK, podać | Poniżej 1 minuty - 10 pkt. 1 minuta - 0 pkt. |  |
| 7 | Panel sterujący z przyciskami zmiany temperatury, przyciskiem włączenia i wyłączenia oraz podświetlaną skalą aktualnej temperatury. | TAK |  |  |
| 8 | Masa urządzenia max. 2,5 kg. | TAK, podać | Poniżej 2,5 kg - 10 pkt. 2,5 kg - 0 pkt. |  |
| 9 | Maksymalne wymiary zewnętrzne: 230mm x 230mm x 135mm (szerokość x wysokość x głębokość ) | TAK, podać | Poniżej 230mm x 230mm x 135 mm - 10 pkt. 230mm x 230mm x 135 mm - 0 pkt. |  |
| 10 | Urządzenie z zabezpieczeniem przed wnikaniem wody – klasa min. IPX4. | TAK, podać |  |  |
| 11 | Klasa ochrony I, z zabezpieczeniem przed defibrylacją – Typ BF. | TAK |  |  |
| 12 | Przystosowany do pracy ciągłej. | TAK |  |  |
| 13 | Kompatybilność elektromagnetyczna: urządzenie spełnia wymagania normy IEC 61000-3-2, CISPR 11 | TAK |  |  |
| 14 | Po włączeniu urządzenia i rozpoczęciu ogrzewania wykonywany jest autotest funkcji bezpieczeństwa sygnalizowany sygnałem akustycznym. | TAK, opisać |  |  |
| 15 | Automatyczny akustyczny i optyczny alarm jeżeli temperatura wymiennika ciepła spadnie poniżej < 36,5° C | TAK |  |  |
| 16 | Automatyczne wyłączenie grzałki urządzenia, gdy temperatura wymiennika ciepła przekroczy 42°C wraz z alarmem dźwiękowym i optycznym. | TAK |  |  |
| 17 | Maksymalne ciśnienie płynu w systemie do 300 mmHg | TAK, podać |  |  |
| 18 | Możliwość ustawienia, regulacji temperatury wymiennika ciepła w zakresie od 37 do 410C. Skok co 0,50C. | TAK |  |  |
| 19 | Dokładność wyświetlania temperatury rzeczywistej na wyświetlaczu +/- 0.50C. | TAK |  |  |
| 20 | Możliwość regulacji temperatury tylko w trybie czuwania. | TAK |  |  |
| 21 | Pobór mocy max. 380W | TAK, podać |  |  |
| 22 | Urządzenie zapewnia skuteczne ogrzewanie krwi i płynów infuzyjnych do prędkości 100 ml/min. | TAK |  |  |
| 23 | Sterylne przewody przedłużające (zestawy) dostępne w min. 3 wersjach: przewód o długości 350 cm przewód o długości 460 cm przewód o długości 460 cm z pułapką pęcherzyków | TAK, podać |  |  |
| 24 | Z urządzeniem dostarczane sterylne przewody przedłużające (zestawy) o długości: przewód 350 cm - 50 szt. przewód 460 cm z pułapką pęcherzyków – 50 szt. | TAK |  |  |
| 25 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |

SYSTEM OGRZEWANIA PACJENTA – 3 sztuki

Nazwa /model ……………………………………………………………

Producent/kraj ………………………………………………………….

Rok produkcji ……………………………………………………………

| Lp. | Opis parametru | Wymóg graniczny | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru granicznego i punktowanego - podać: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System ogrzewania pacjenta za pomocą przewodzenia ciepłego powietrza od urządzenia do koca na pacjenta. | TAK |  |  |
| 2 | System złożony z urządzenia grzewczego oraz kołderek, kocy grzewczych różnego typu dla pacjenta | TAK |  |  |
| 3 | Możliwość zastosowania u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i dorosłych | TAK |  |  |
| 4 | Możliwość mocowania ogrzewacza: do stojaka do kroplówek, łóżku pacjenta za pomocą własnych, zintegrowanych uchwytów postawienia na stole na antypoślizgowych nóżkach | TAK |  |  |
| 5 | Wymiary urządzenia nie większe niż: 35 x 25 x 25 cm (Wys. x Szer. x Głęb.) | TAK, podać | Poniżej: 35 x 25 x 25 cm (Wys. x Szer. x Głęb.) – 10 pkt. 35 x 25 x 25 cm (Wys. x Szer. x Głęb.) – 0 pkt. |  |
| 6 | Wytrzymała, plastikowa obudowa urządzenia z wewnętrzną strukturą / szkieletem wykonaną z aluminium. | TAK | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 7 | Brak latexu w jakimkolwiek elemencie konstrukcji urządzenia. | TAK |  |  |
| 8 | Masa urządzenia max. 6,5kg | TAK, podać | Poniżej 6,5 kg - 10 pkt. 6,5 kg - 0 pkt. |  |
| 9 | Zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz | TAK |  |  |
| 10 | Moc elementu grzejnego min. 1200 W / VA | TAK, podać |  |  |
| 11 | Poziom hałasu podczas pracy urządzenia nie przekraczający 53dB | TAK, podać |  |  |
| 12 | Kołderki grzewcze dostępne w min. 9 typach/rozmiarach: kołderka na całe ciało dla dorosłych, kołderka pod ciało dla dorosłych, kołderka na dolną część ciała u dorosłych, kołderka na górną część ciała dla dorosłych, kołderka na tors dla dorosłych, kołderka pediatryczna na całe ciało, kołderka noworodkowa, kołderka w formie tuby/rury grzewczej, sterylna kołderka do stosowania przy zabiegach kardiochirurgicznych. | TAK, wymienić | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 13 | Kołderki grzewcze posiadające zintegrowany system filtrowania powietrza, minimalizujący prądy powietrzne wokół pacjenta | TAK |  |  |
| 14 | Metoda ogrzewania podwójnie filtrowanym powietrzem: filtrowanie powietrza w urządzeniu grzewczym, drugie filtrowanie w kołderce grzewczej. | TAK | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 15 | Kołderki grzewcze jednorazowego użytku dla jednego pacjenta, przezierne dla promieniowania rentgenowskiego. | TAK |  |  |
| 16 | Kołderki dwukolorowe z oznaczeniem strony do kontaktu z ciałem pacjenta. | TAK |  |  |
| 17 | Przewód elastyczny łączący urządzenie z kołderką o długości min. 1,8 m | TAK |  |  |
| 18 | Urządzenie wyposażone w zintegrowany uchwyt do umieszczenia przewodu powietrznego w czasie gdy nie jest używany | TAK | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 19 | Urządzenie wyposażone w wymienny filtr nadmuchiwanego powietrza 0,2 mikrona. | TAK | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 20 | Min. 4 zakresy temperatur pracy urządzenia: tylko dmuchawa (temperatura otoczenia), 32℃; 38℃; 43℃ +/- 1℃ | TAK |  |  |
| 21 | Niski przepływ powietrza nie powodujący zbędnych prądów powietrznych. Akceptowalny zakres przepływu powietrza: max 1000 l/min. | TAK, podać | Poniżej 1000 l/min. - 10 pkt. 1000 l/min. - 0 pkt. |  |
| 22 | Zadana temperatura musi odpowiadać temperaturze na końcu wylotu przewodu powietrznego | TAK |  |  |
| 23 | Podwójny system zabezpieczenia przed przegrzaniem urządzenia: pierwsze zabezpieczenie przy temp. 52,0℃ +/- 3℃ - alarm dźwiękowy i wizualny, wyłączenie grzania i wentylatora. drugie zabezpieczenie przy temp. 64,0℃ lub mniej - całkowite wyłączenie zasilania urządzenia | TAK, opisać |  |  |
| 24 | Zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą: przy temp. 29.4℃ lub niższej. Alarmy dźwiękowe i wizualne oraz wyłączenie grzałki i wentylatora | TAK |  |  |
| 25 | Urządzenie wyposażone w wewnętrzny licznik przepracowanych godzin. Kontrolka optyczna (dioda LED) dająca informację o konieczności wymiany filtra. | TAK |  |  |
| 26 | W dostawie z urządzeniem: - Stojak medyczny z regulacją wysokości, kosz z mocowaniem - 1 szt. Kołderka grzewcza o wymiarach: 233 cm x 127 cm +/-2 cm na całe ciało pacjenta dorosłego. Dodatkowe zakładki materiału na ramiona i stopy. Kołderka bez lateksu, dwukolorowa, bez perforacji (otworów). Struktura materiału zapewnia filtrowanie nadmuchiwanego powietrza przez całą powierzchnię kołderki. Mocowanie do przewodu powietrznego urządzenia grzewczego za pomocą adaptera zintegrowanego z kołderką. Nie dopuszcza się kołderek z mocowaniem do przewodu grzewczego za pomocą sznurka, nici lub taśmy. Kompatybilne z urządzeniami grzewczymi o niskim przepływie powietrza do 1000 L/min typu WarmAir (urządzenia na wyposażeniu Zamawiającego) - wymagane oświadczenie o kompatybilności wystawione przez producenta kołderek. Przezierna dla promieniowania rentgenowskiego, do użytku u jednego pacjenta - 100 szt. | TAK, opisać |  |  |
| 27 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |  |

- Dostawa urządzeń kompletna, gotowa do eksploatacji bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

- Urządzenia fabrycznie nowe, nie powystawowe.

- Urządzenia powinny być łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi.

- Szkolenie personelu z obsługi urządzeń w ramach jego zakupu , po uzgodnieniu terminu szkolenia z Zamawiającym wraz z poświadczeniem przeprowadzenia szkolenia.