ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ – po modyfikacji z dn. 02.03.2022 r.

PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ECHOKARDIOGRAFY

| 1. ECHOKARDIOGRAFY - 2 szt. CPV: 33112340-3 Echokardiografy |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważną | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważną | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Układ formowania wiązki z nieskończoną liczbą efektywnych kanałów cyfrowych. lub Układ formowania wiązki 4 718 592 kanałów procesowych | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu: 1,5 – 12 MHz | Tak |  |
|  | Zakres dynamiki z nieskończonym poziomem górnym lub Zakres dynamiki systemu 320 dB | Tak |  |
|  | Liczba aktywnych gniazd do podłączenia głowic ultrasonograficznych min. 3 | Tak |  |
|  | Maksymalna waga aparatu do 75 84 kg | Tak |  |
|  | Maksymalna szerokość aparatu 55 58 cm | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości pulpitu w zakresie min. 25 cm | Tak |  |
|  | Regulacja obrotu pulpitu wokół osi pionowej w obie strony min. 30 stopni | Tak |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji min. 50 40 cm, zależna od sondy i nastaw aparatu. | Tak |  |
|  | Powiększenie obrazu min. 8 razy | Tak |  |
|  | Monitor o przekątnej min. 21” i rozdzielczości min 1920 x 1080 | Tak |  |
|  | Wbudowany w aparat ekran dotykowy do sterowania funkcjami aparatu o przekątnej min. 12” | Tak |  |
|  | Moduł do podłączenia i obsługi sondy przezprzełykowej | Tak |  |
|  | Funkcja umożliwiająca dogrywanie przeglądarki DICOM | Tak |  |
|  | Moduł i kable ekg | Tak |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | Tak |  |
| Tryby obrazowania i prezentacji |
|  | B-mode - 2D | Tak |  |
|  | Częstość odświeżania obrazu 2D min. 1500 obrazów na sek. | Tak |  |
|  | Obrazowanie poszerzone dla sondy sektorowej przezklatkowej – pole obrazowania na styku ze skórą pacjenta rozpoczyna się od odcinka a nie od punktu jak przy standardowym trybie dla sondy sektorowej | Tak |  |
|  | M-mode i Anatomiczny M-mode na obrazach „na żywo” i na pętlach obrazowych, zapisanych w podręcznej pamięci lub w pamięci CINE, z możliwością wykonywania pomiarów. | Tak |  |
|  | M-mode kolorowy | Tak |  |
|  | Doppler kolorowy CD | Tak |  |
|  | Częstość odświeżania obrazu w trybie dopplera kolorowego min. 700 obrazów na sek. | Tak |  |
|  | Power doppler | Tak |  |
|  | Kolorowy doppler tkankowy z częstością odświeżania obrazu min 1200 obr./sek. | Tak |  |
|  | Doppler spektralny z fala pulsacyjną PW | Tak |  |
|  | Prędkość dopplera PW przy zerowym kącie min. 7,5 m/s | Tak |  |
|  | Zakres regulacji bramki dopplerowskiej min 1-16 mm | Tak |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągła CW | Tak |  |
|  | Prędkość dopplera CW przy zerowym kącie min. 12,5 m/s | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do obrazowania 4D na sondzie przezprzełykowej | Tak |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, kolorowego dopplera - CF i Dopplera fali ciągłej -CWD – triplex ( 2D+CF+CWD ) | Tak |  |
|  | Funkcje postprocessingu dla trybu PW, realizowane na obrazach i pętlach z archiwum: - wzmocnienie - linia bazowa - korekcja kąta - mapy szarości - koloryzacja - oś czasu | Tak |  |
| Archiwizacja |
|  | Pamięć na wbudowanym twardym dysku min. 500 GB | Tak |  |
|  | Pamięć CINE dla M-mode: 600 s. | Tak |  |
|  | Pamięć CINE dla PW- mode: 2400 s. | Tak |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych w postaci „surowych danych” - „RAW Data” a następnie odtworzenia ich z funkacjami kontroli obrazu i analizy ilościowej – podobnie jak w trakcie bezpośredniego badania pacjenta | Tak |  |
| Głowica |
|  | Sonda przezklatkowa: - o zakresie częstotliwości 1,5-4,5 MHz, - liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych tworzących obraz min. 280, - kąt pola obrazowania min. 120 stopni lub Sonda przezklatkowa: - o zakresie częstotliwości 1-5 MHz, - liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych tworzących obraz 80, - kąt pola widzenia 90 stopni | Tak |  |
| Możliwości rozbudowy na dzień składania oferty |
|  | Sonda przezprzełykowa 4D o zakresie częstotliwości min 3-8 MHz i posiadającą min. 2500 fizycznych elementów piezoelektrycznych | Tak |  |
|  | Niedopplerowskie obrazowanie przepływu na sondzie liniowej | Tak |  |
|  | Sonda liniowa: - o zakresie częstotliwości min. 5-12 MHz, - szerokość w zakresie od 35 do 40 mm - 192 fizycznych elementów piezoelektrycznych | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu na dzień składania ofert o funkcję zdalnej diagnostyki i napraw. | Tak |  |

| 2. ECHOKARDIOGRAF - 1 szt. CPV: 33112340-3 Echokardiografy |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważną | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważną | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Cyfrowy układ przetwarzania wiązki, z nieograniczoną ilością efektywnych kanałów cyfrowych. lub Układ formowania wiązki 7 071 744 kanałów procesowych | Tak |  |
|  | Regulowany zakres dynamiki z nieograniczonym poziomem górnym lub Zakres dynamiki 320 dB | Tak |  |
|  | Obrazowanie ciągłoogniskowe na całej głębokości obrazowania (bez konieczności regulacji ognisk ) z trybem ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu w czasie rzeczywistym. lub Dynamiczna strefa ogniskowania – system automatyzuje się samoistnie | Tak |  |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania min. 30 cm, zależna od sondy i ustawień | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowic nie mniejszy niż: 1,5 MHz ÷ 15 MHz | Tak |  |
|  | Powiększenie obrazu w stosunku do jego rzeczywistej wielkości - min. 8 razy | Tak |  |
|  | Monitor aparatu na przegubowym ramieniu, o przekątnej min. 22” 21,5” | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy zintegrowany z konsolą min. 12” | Tak |  |
|  | Niezależne bezpinowe gniazda do podłączenia głowic - min. 3 | Tak |  |
|  | Konsola operatora – pulpit z możliwością wysuwania i blokady ustawionego położenia oraz regulacji wysokości wspomaganej elektrycznie | Tak |  |
|  | Zakres regulacji wysokości konsoli wspomaganej elektrycznie, względem podłogi min. 0 - 30cm 25cm | Tak |  |
|  | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim lub angielskim | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 220V, 50/60 Hz | Tak |  |
| Tryby obrazowania |
|  | B-mode - 2D | Tak |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D - min. 5000 obrazów/s – zależy od sondy i ustawień | Tak |  |
|  | Obrazowanie poszerzone dla trybu B-mode – z sondy sektorowej pole obrazowania od styku ze skórą pacjenta ograniczone odcinkiem a nie punktem. | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | M-mode | Tak |  |
|  | Anatomiczny M-mode: - w czasie rzeczywistym - na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE oraz z archiwum aparatu - z krzywej utworzonej przez operatora na pętli obrazów 2D z archiwum aparatu | Tak |  |
|  | Kolorowy M-mode | Tak |  |
|  | Doppler kolorowy - CF | Tak |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate ) w obrazowaniu 2D+CF min. 450 obr./sek., zależna od sondy i ustawień | Tak |  |
|  | Power doppler – angio | Tak |  |
|  | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PW-D): - automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali jednym przyciskiem - automatyczna korekcja kąta jednym przyciskiem - regulacja linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych w archiwum - zakres regulacji korekcji kąta w zakresie minimum od ± 0° do ± 86° | Tak |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD): maksymalna mierzona prędkość min. 12,5 m/sek | Tak |  |
|  | Obrazowanie 4D z kolorowym dopplerem z częstotliwością odświeżania obrazu dla sondy przezklatkowej 4D - min. 350 obr./sek., zależy od sondy i ustawień | Tak |  |
|  | Obrazowanie 4D z kolorowym dopplerem z częstotliwością odświeżania obrazu dla sondy przezprzełykowej 4D – min. 550 obr./sek., zależy od ustawień | Tak |  |
|  | Doppler tkankowy kolorowy z częstotliwością odświeżania min 600 obr./sek., zależy od sondy i ustawień | Tak |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch ruchomych obrazów: - w trybie 2D - w trybie kolorowego Dopplera | Tak |  |
|  | Triplex: 2D + CD + CWD na głowicy sektorowej | Tak |  |
|  | Obrazowanie z sondy przezprzełykowej 4D – jednoczasowe trzech niezależnych płaszczyzn z których jedna może być swobodnie zmieniana. |  |  |
| Oprogramowanie i archiwizacja |
|  | Oprogramowanie pomiarowe z pakietem obliczeniowym i raportami | Tak |  |
|  | Raport z badania kardiologicznego z możliwością tworzenia własnych wzorów raportu | Tak |  |
|  | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku | Tak |  |
|  | Wymagania postprocesingu dla zapisanych obrazów: - regulacja wzmocnienia - zmiana zakresu dynamiki dla B-mode, dopplera kolorowego i sektralnego - zmiana map B-mode, M-mode (koloryzacja) - przetworzenie zapisanych petli B-mode na zapis m-mode i anatomiczny M-mode - ustawienie kąta korekcji dla dopplera spektralnego i ciągłego - wykonanie pomiarów i obliczeń dla badań kardiologicznych (w tym: PISA, Qp/Qs, EF) | Tak |  |
|  | Możliwość załączenia obrazów do raportu | Tak |  |
|  | DICOM 3.0 z możliwością dogrywania przeglądarki | Tak |  |
|  | Oprogramowanie z funkcją automatycznych pomiarów pierścienia aortalnego | Tak |  |
|  | Oprogramowanie poprawiające wizualizację przez wirtualne źródło światła i zastosowanie cieniowania innym kolorem oddalonych struktur | Tak |  |
|  | Oprogramowanie zapewniające wysoką częstość odświeżania obrazu 4D z kolorowym dopplerem na sondzie przezprzełykowej 4D | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do opracowania wymiarów pierścienia mitralnego | Tak |  |
|  | Oprogramowanie z interfejsem umożliwiającym połączenie aparatu Echo z Angiografem i wyświetlanie na aparacie echo obrazu z angio w oknie jako funkcja obraz w obrazie | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające umieszczanie znaczników na obrazach objętościowych, które zachowują swoje położenie względem struktur, niezależnie od manipulacji objętościowym zbiorem danych. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do analizy wzdłużnych uszkodzeń mięśnia sercowego lewej komory i przedstawienie wyników w postaci wykresu “oko byka” oraz obliczanie automatyczne frakcji wyrzutowej | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do wielowymiarowej analizy ilościowej lewej komory, pod kątem odkształcenia (podłużnego, okrężnego, radialnego, rotacji) oraz wyznaczania masy lewej komory na podstawie obrazów objętościowych | Tak |  |
| Inne |
|  | Videoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu | Tak |  |
|  | Nagrywarka DVR lub Nagrywarka DVD | Tak |  |
|  | Zintegrowany moduł EKG: - prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta - kabel EKG na elektrody samoprzylepne | Tak |  |
| Głowice |
|  | Głowica sektorowa, matrycowa do obrazowania objętościowego przezklatkowego : - częstotliwość pracy – nie mniejsza niż w zakresie 1,5 MHz ÷ 5,0 MHz - ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych - min. 5000 | Tak |  |
|  | Głowica przezprzełykowa – 2 szt. do obrazowania objętościowego umożliwiająca jednoczesną wizualizację w czasie rzeczywistym minimum 3 niezależnych płaszczyzn o wzajemnie regulowanym położeniu: - częstotliwość pracy – nie mniejsza niż w zakresie 3 – 8 MHz - ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych - min. 2500 | Tak |  |
|  | Głowica liniowa - częstotliwość pracy – nie mniejsza niż w zakresie 5 – 12 MHz - ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych - min. 192 | Tak |  |
| Możliwości rozbudowy na dzień składania oferty |
|  | Możliwość zdalnej diagnostyki i napraw, bezpłatna w okresie trwania gwarancji, umożliwiająca między innymi: - zdalną diagnostykę i weryfikację usterek - naprawy oprogramowania i błędów konfiguracji - zmianę parametrów aplikacyjnych, ustawień aparatu itd. - instalację aktualizacji oprogramowania i sterowników peryferiów - aktywacje opcji. | Tak |  |

| 3. ECHOKARDIOGRAF - 1 szt. CPV: 33112340-3 Echokardiografy |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważną | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważną | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Cyfrowy układ przetwarzania wiązki, z nieograniczoną ilością efektywnych kanałów cyfrowych. lub Cyfrowy układ przetwarzania wiązki 7 071 744 kanałów cyfrowych | Tak |  |
|  | Regulowany zakres dynamiki z nieograniczonym poziomem górnym lub Zakres dynamiki 320 dB | Tak |  |
|  | Obrazowanie ciągłoogniskowe na całej głębokości obrazowania (bez konieczności regulacji ognisk), z trybem ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu w czasie rzeczywistym. | Tak |  |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania ≥45 cm min. 40 cm, zależna od sondy i ustawień | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowic nie mniejszy niż: 1,5 MHz÷12 MHz | Tak |  |
|  | Powiększenie obrazu w stosunku do jego rzeczywistej wielkości ≥ 8 razy | Tak |  |
|  | Monitor aparatu na przegubowym ramieniu, ≥ 22” o przekątnej min. 21,5” | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy zintegrowany z konsolą ≥ 12” | Tak |  |
|  | Niezależne bezpinowe gniazda do podłączenia głowic ≥ 3 | Tak |  |
|  | Konsola operatora – pulpit z możliwością wysuwania i blokady ustawionego położenia oraz regulacji wysokości wspomaganej elektrycznie | Tak |  |
|  | Zakres regulacji wysokości konsoli wspomaganej elektrycznie, względem podłogi min. 0 - 16 cm | Tak |  |
|  | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim lub angielskim | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 220V, 50/60 Hz | Tak |  |
| Tryby obrazowania |
|  | B-mode - 2D | Tak |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D ≥ 6000 obrazów/s. – w zależności od sondy i ustawień | Tak |  |
|  | Obrazowanie poszerzone dla trybu B-mode – z sondy sektorowej pole obrazowania od styku ze skórą pacjenta ograniczone odcinkiem, a nie punktem. | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | M-mode | Tak |  |
|  | Anatomiczny M-mode: - w czasie rzeczywistym - na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE oraz z archiwum aparatu - z krzywej utworzonej przez operatora na pętli obrazów 2D z archiwum aparatu | Tak |  |
|  | Kolorowy M-mode | Tak |  |
|  | Doppler kolorowy - CF | Tak |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate ) w obrazowaniu 2D+CF ≥ 475 obr./sek., zależna od sondy i ustawień | Tak |  |
|  | Power doppler – angio | Tak |  |
|  | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PW-D): - automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali jednym przyciskiem - automatyczna korekcja kąta jednym przyciskiem - regulacja linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych w archiwum - zakres regulacji korekcji kąta w zakresie minimum od ±0°do ±89° | Tak |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD): maksymalna mierzona prędkość ≥ 12,5 m./sek. | Tak |  |
|  | Obrazowanie 4D z kolorowym dopplerem z częstotliwością odświeżania obrazu dla sondy przezklatkowej 4D ≥ 475 obr./sek., zależy od sondy i ustawień | Tak |  |
|  | Obrazowanie 4D z kolorowym dopplerem z częstotliwością odświeżania obrazu dla sondy przezprzełykowej 4D ≥ 700 obr./sek., zależy od ustawień | Tak |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch ruchomych obrazów: - w trybie 2D - w trybie kolorowego Dopplera | Tak |  |
|  | Triplex: 2D + CD + CWD na głowicy sektorowej | Tak |  |
|  | Obrazowanie z sondy przezprzełykowej 4D – jednoczasowe trzech niezależnych płaszczyzn z których jedna może być swobodnie zmieniana | Tak |  |
| Oprogramowanie i archiwizacja |
|  | Oprogramowanie pomiarowe z pakietem obliczeniowym i raportami | Tak |  |
|  | Oprogramowanie z funkcją poprawiającą wizualizację przez wirtualne źródła światła i zastosowanie cieniowania innym kolorem oddalonych struktur | Tak |  |
|  | Oprogramowanie zapewniające wysoką częstość odświeżania obrazu 4D z kolorowym dopplerem na sondzie przezprzełykowej 4D | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające umieszczanie znaczników na obrazach objętościowych, które zachowują swoje położenie względem struktur, niezależnie od manipulacji objętościowym zbiorem danych. | Tak |  |
|  | Raport z badania kardiologicznego z możliwością tworzenia własnych wzorów raportu | Tak |  |
|  | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku | Tak |  |
|  | Wymagania postprocesingu dla zapisanych obrazów: - regulacja wzmocnienia - zmiana zakresu dynamiki dla B-mode, dopplera kolorowego i spektralnego - zmiana map B-mode, M-mode (koloryzacja) - przetworzenie zapisanych pętli B-mode na zapis m-mode i anatomiczny M-mode - ustawienie kąta korekcji dla dopplera spektralnego i ciągłego - wykonanie pomiarów i obliczeń dla badań kardiologicznych (w tym: PISA, Qp/Qs, EF ) | Tak |  |
|  | Możliwość załączenia obrazów do raportu | Tak |  |
|  | Stacja robocza wyposażona w dwa monitory z dodatkowym dyskiem pamięci z oprogramowaniem 4D, Strainami, funkcją wirtualnych źródeł światła, z analizą wzdłużnych odkształceń lewej i prawej komory serca oraz lewego przedsionka z prezentacją wyników w formacie wykresu “oko byka” oraz oprogramowaniem pomiarowym i raportowym | Tak |  |
| Inne |
|  | Videoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu | Tak |  |
|  | Nagrywarka DVR lub Nagrywarka DVD | Tak |  |
|  | Zintegrowany moduł EKG: - prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta - kabel EKG na elektrody samoprzylepne | Tak |  |
|  | Drukarka z możliwością podłączenia do wydruku raportów z aparatu lub stacji roboczej | Tak |  |
|  | Moduł do wstępnej diagnostyki, wyposażony w sondę kardiologiczną | Tak |  |
| Głowice |
|  | Głowica sektorowa, matrycowa do obrazowania objętościowego przezklatkowego : - częstotliwość pracy: nie mniejsza niż w zakresie 1,4 MHz ÷ 5,1 MHz - ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych ≥5000 lub Głowica sektorowa, matrycowa do obrazowania objętościowego przezklatkowego: - częstotliwość pracy w zakresie 1 ÷ 5 MHz - ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych: 3040 | Tak |  |
|  | Głowica przezprzełykowa, do obrazowania objętościowego umożliwiająca jednoczesną wizualizację w czasie rzeczywistym ≥ 3 niezależnych płaszczyzn, z których jedna może być swobodnie zmieniana: - częstotliwość pracy: nie mniejsza niż w zakresie 3 MHz – 8 MHz - ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych ≥2500 | Tak |  |
| Możliwości rozbudowy na dzień składania oferty |
|  | Możliwość zdalnej diagnostyki i napraw, bezpłatna w okresie trwania gwarancji, umożliwiająca między innymi: - zdalną diagnostykę i weryfikację usterek - naprawy oprogramowania i błędów konfiguracji - zmianę parametrów aplikacyjnych, ustawień aparatu itd. - instalację aktualizacji oprogramowania i sterowników peryferiów - aktywacje opcji | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sondę matrycową kardiologiczną ≥ 280 fizycznych elementów piezoelektrycznych o zakresie częstotliwości 1,5-4 MHz i o maksymalnym kącie skanowania ≥ 120 stopni | Tak |  |
|  | Oprogramowanie z interfejsem umożliwiającym połączenie aparatu Echo z angiografem i wyświetlanie na aparacie echo obrazu z angio w oknie jako funkcja obraz w obrazie | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznych pomiarów 2D parametrów lewej komory serca oparte na sztucznej inteligencji | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznych pomiarów na spektrum dopplerowskim najczęściej używanych parametrów dla zastawki mitralnej, aortalnej, trójdzielnej oraz dopplera tkankowego | Tak |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |